## todo (4) (hidden)
| Magnitud y área |  | Tiempo | Solicitante |  |  |  | Instrumento | [8 empty] | Prioridad |  |  |  | Tres últimas calibraciones
propuesta 2022 | Magnitud | Subárea | dias | SO | DT | Departamento | Contacto | Tipo de Instrumento | Marca / Modelo | Identificacion / Numero de serie | Descripcion del instrumento | Resolucion de la indicacion | Exactitud declarada | Uso previsto o habitual del instrumento | Rango de uso | Incertidumbre de uso esperada | Vencimiento de la calibracion actual | Vencimiento de la calibracion actual | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo el CIPM-MRA o bajo acreditacion? | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo el CIPM-MRA o bajo acreditacion? (10) | año ultima | Año | Departamento que calibro | RUT | año anteúltima | Departamento que calibro | RUT | año antepenúltima |  | RUT | Observaciones
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de temperatura de agua para verificaciones | (-) 20 a 110°C | ± 2 |  | NUEVO |  | no
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de temperatura de heladera de medios de cultivo | (-) 20 a 110°C | ± 2 |  | NUEVO |  | no
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de temperatura de heladera de cepas | (-) 20 a 110°C | ± 2 |  | NUEVO |  | no
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de estufa de cultivo 37 ºC | (-) 20 a 110°C | ± 2 |  | NUEVO |  | no
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de estufa de cultivo 28 ºC | (-) 20 a 110°C | ± 2 |  | NUEVO |  | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 10 ul |  |  | ensayos |  |  | 2021 | 2021-01-01 |  | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 10 ul |  |  | ensayos |  |  | 2021 | 2021-01-01 |  | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 1000 ul |  |  | ensayos | [5 empty] | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 100 ul |  |  | ensayos | [5 empty] | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 250 ul |  |  | ensayos | [5 empty] | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pipeta automaticaEppendorf |  | a identificar | V variable 0,1-1000 ul |  |  | ensayos |  |  |  | --- |  | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pipeta automaticaEppendorf |  | a identificar | V variable 0,5-5 ml |  |  | ensayos |  |  |  | --- |  | no
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pipeta automaticaEppendorf |  | a identificar | V variable 0,5-5 ml |  |  | ensayos |  |  |  | --- |  | no
DTMF (Física) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos |  | Balanza | Mettler Toledo ME204 | C144910475 |  | 0,1 mg |  |  | 0 - 200 g
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/622 | DLO-EF-0006/39525354/0920 | DATA LOGGER | 0,1ºC/0,1%/0,1hPa | 0,4K/2%HR/3 hPa | ensayo OD (calibracion sonda) y otros | 20ºC/30-90%HR/1013 hPa | 0,3ºC | 2022 | 2022 (solo T y HR%)
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/108 | DLO-EF-0007/42670192 | Termometro digital con sonda | 0,1 ºC | 0,5ºC | Estufa secado patrones y solidos totales/ temperatura de agua en verificaciones | 100/110/120 y 150ºC y 20-25ºC/ | 0,3ºC |  | nuevo, nunca se calibro
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos |  | Termómetro de trabajo aguas | FITE | [5 empty] | 0ºC a 30ºC
DT Centro Occidental (Córdoba) | Dimensional | Equipos laser | 1 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Distanciometro Laser | LEICA/ Disto A8-Touch | ER AT 08/799095 | metroláser digital que combina un zoom digital progresivo y un sensor de inclinación en un solo módulo | 0,05 m | ± 1,5 mm | para medir tamaños de pilas de biomasa, distancias, partes y equipos industriales | 0,05-200 m | ± 1,5 mm |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Balanza | OHAUS / CS5000 | ER AT 12/03.24.2014 REV.005 | balanza digital, con pantalla, bandeja de acero inoxidable, intervalo 0-5000 g | 1 g | 1 g | para uso interno de laboratorio de BCS | 10-5000 g | 1 g |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Balanza | RAD WAG / WTC 600 0.01g | ER LB 01/520441 | balanza digital, con pantalla retroiluminada, bandeja de acero inoxidable, intervalo 0-600 g | 0,01 g | 0,01 g | para uso interno de laboratorio de BCS | 10-500 g | 0,1 g |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Balanza analítica | Sartorius/Entris II calib interna BCE 224i-1S | ER LB XX/ | balanza digital con pantalla LCD, bandeja de acero inoxidable, intervalo 1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | para medir masa de muestras de BCS para determinaciones de PCS, A, VM | 0-220 g | 0,1 mg |  | calibración inicial |  | no
| Otros |  |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Máquina Durabilidad | FABRICACION PROPIA | ER LB 08/ ND | motor para rotación de un contenedor |  | ND | para medir desprendimiento de finos de un conjunto de pellets cuando se someten a golpes un determinado tiempo |  |  |  | fabricación propia |  | no
| Química | Analizadores y detectores de gases |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Analizador de gases de combustión | TESTO /310 (INTA) | en préstamo | sonda fija de 180 mm, termopar | 1%O2, 1 ppm CO;T 1°C | ND | para medir gases de combustión en chimeneas de equipos domésticos e industriales de aprovechamiento térmico de BCS | 0-21%O2, 0-4000 ppm CO;T 0-400°C, Tiro: -20 a +20 hPa - Presión: -40 a +40 hPa | 1%O2, 1 ppm CO;T 1°C |  | calibración inicial |  | no
| Química | Analizadores y detectores de gases |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Detectores de CO | TESTO/317-3 | ER AT XX/ |  | 1 ppm | Exactitud ±1 dígito: ±3 ppm (0 hasta +29 ppm) y ±10 % (+30 hasta +1999 ppm) | para detectar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente y dar alerta | 0 hasta +1999 ppm CO | 1 ppm |  | calibración inicial |  | no
| Química | Analizadores y detectores de gases |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Analizador de gases de combustión | TESTO/Mod 340-0632 3340 | ER AT XX/ | Sonda modular de gases cod 0600 9767; Software “easy Emission”” cod 0554 3334 | 1%O2, 1 ppm CO; 1 ppm NO; T 1°C | ND | para medir gases de combustión en chimeneas de equipos domésticos e industriales de aprovechamiento térmico de BCS | T°: -40 a +1200ºC; O2: 0 a 25%Vol; CO: 0 a 10000 ppm; NO: 0 a 3000 ppm | 1%O2, 1 ppm CO;T 1°C |  | calibración inicial |  | no
| Química | Refractometría |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Refractómetro- brix | ARCANO /0-32% ATC c/luz | ER LB 04/ND | refractómetro de mano 0-32% ATC, prisma, cubre objetos, tornillo de ajuste, tubo espejo, ocular | 0,2% brix | 0,2% | para medir brix en mosto (fermentación alcoholica) | 0-32% brix | 1% |  | calibración inicial |  | no
| Química | Refractometría |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Refractómetro- ol %v/v | ATAGO/ PAL-33S | ER LB 05/S613050 | refractómetro digital de bolsillo 0-53%vol. ol; 5-30°C, ATC, prisma de vidrio óptico, pantalla LCD | 0,5%- 0,1°C | 1% | para medir contenido de etanol en destilado | 0-53% vol - ATC 5 a 30°C | 1,0% |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | 7 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Mufla | TECNO DALVO / TDHM 2 digital | ER LB 02/timer 6819 | horno mufla eléctrico con termocupla interna, con controlador automático de temperatura y tiempo | 1°C- 1 min | 1°C- 1 min | para medir contenido de cenizas y materiales volátiles en BCS | 100-910°C/1-240 min | 10°C |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | 7 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Estufa de secado | Peet Lab/DHG-9245A | ER LB XX/ | estufa de secado con control automático de temperatura, y circulación forzada de aire | 0,1°C | 0,1°C | para secado de materiales por temperatura y circulacion forzada de aire | 10-300 °C | 5°C |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Higrómetros | 15 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Higrometro de Contacto | TESTO/616-0560 6160 | ER AT 04/3102249 | mide por sonda (chapa de contacto) integrada, el contenido de agua en porcentaje en peso basado en la masa seca (%), mide hasta 5 cm de profundidad | 0,1% | ND | para medir humedad de BCS | < 50 % (maderas); < 20 % (materiales construcción) | 1% |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro (PROCER 3) | TESTO/ 635- 0563 6352 | ER AT XX/ | Medidor de temperatura y humedad con sonda de humedad robusta. | 0,1°C- 0,1%HR | NTC ±0,2 ºC (-25 hasta +74,9 ºC), ±0,5 % del v.m. (Resto rango); Tipo K (NiCr-Ni) ±0,3 ºC (-60 hasta +60 ºC), ± (0,2 ºC + 0,5 % del v.m.); ±2 %HR | para medir temperatura y humedad en materiales a granel | NTC de -40 hasta +150 °C; Tipo K (NiCr-Ni) de -200 hasta 1370 ºC; 0-100%HR | NTC ±0,2 ºC (-25 hasta +74,9 ºC), ±0,5 % del v.m. (Resto rango); Tipo K (NiCr-Ni) ±0,3 ºC (-60 hasta +60 ºC), ± (0,2 ºC + 0,5 % del v.m.); ±2 %HR |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TFA/ 30.5005 | ER LB 32/ ND | termohigrómetro digital con pantalla LCD | 1°C-5% | 1°C(-10 y 50°C)-5%(25-75%) | para medir condiciones ambientales (Temp y HR%) del laboratorio de BCS | 10-60°C; 10-99% H | 1°C-5% |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro (PROCER 1) | TESTO/623-0560 6230 | ER AT XX/ | Termohigrómetro digital con pantalla LCD | 0,1%HR | ±2 %HR + 1 Digito a +25 °C (10 hasta 90 %HR), ±3 %HR Resto rango | para control de ambientes en laboratorio con registro histórico | 0-100% HR | ±2 %HR + 1 Digito a +25 °C (10 hasta 90 %HR), ±3 %HR Resto rango |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro (PROCER 2) | TESTO/606-0560 6062 | ER AT XX/ | Medidor de humedad en ambiente y materiales | 0,1°C- 0,1%HR | ±0,5 °C, ±2,5% | para medición humedad en ambiente y materiales leñosos | de -10 a 50°C; 5-95%HR | ±0,5 °C, ±2,5% |  | calibración inicial |  | no
DT Centro Occidental (Córdoba) | Temperatura y Humedad | Termometría de radiación | 20 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termometro Digital | TESTO/ 830-T2 | ER AT 06/5608312 | Termómetro por infrarrojos para mediciones sin contacto de la temperatura de superficies; El posible la medición por contacto con sonda de temperatura conectable (TP tipo K) | 0,1°C | ±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. (+0,1 hasta +400 °C) ±2 °C o ±2 % del v.m. (-30 hasta 0 °C) (el respectivo valor mayor es el válido) | para medir temperatura de equipos domésticos e industriales sin contacto | de -30 hasta +400 °C | 0,1°C |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termometro Digital | PCE IBERICA/ T-390 | ER AT 07/H304334 | termometro digital para sondas tipo K, J y Pt100 | Tipo K: 0,1 °C (-100 ... +1000 °C) 1 °C (+1000 ... +1370 °C) Tipo J: 0,1 °C (-100 ... +1000 °C) 1 °C (+1000 ... +1150 °C) Tipo Pt100: 0,1 °C (-200 ... +850 °C) | Tipo K: ± (0,4 % + 1 ºC) Tipo J: ± (0,4 % + 1 ºC) Tipo Pt100: ± (0,4 % + 1 ºC) | para medir temperatura de artefactos domésticos o industriales de aprovech. Térmico de biomasa por diferencia de potencial eléctrico |  |  |  | calibración inicial |  | no
Externo | Volumen y Flujo | Anemómetros |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Anemómetro Digital PCE | PCE IBERICA/PCE-007 | ER AT 05/15080309 | equipo conectado a una sonda de rueda alada | Velocidad del aire 0,01 m/s T° del aire 0,2 °C Caudal volumétrico del aire 0,001 - 100 (según campo de medición) | Velocidad del aire ±3 % ±0,1 (igual para todas las unidades) Temperatura ±1 °C | para medir caudal de aire en equipos de aprovechamiento térmico de BCS | 0,3-45 m/s; 0-45°C | Velocidad del aire ±3 % ±0,1 (igual para todas las unidades) Temperatura ±1 °C |  | calibración inicial |  | no
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Buretas | 0.5 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | bureta | ND/25 ml | material de vidrio | bureta de vidrio de 25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | para medir volumen de AgNO3 0.01 N en titulacion | 0,2-25 ml | 0,1 ml |  | no posee |  | no
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | matraz aforado con certificado | IVA/1000 ml | Nro lote XXX | matraz de vidrio con certificado 1000 ml | 1000 ml | 0,400 ml | para preparar soluciones patrones | total | 0,400 ml |  | calibración inicial |  | no
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Micropipeta Single Channel | HTL /discovery confort DV 1000 | ER LB 23/540460226 | micropipeta 100-1000 ul con tornillo seteador de volumen, y display analógico de 4 dígitos | 1 00ul | Min 100± 1.6(%A) 500± 0.7 Max 1000± 0.6 ± 0.4(%P) ± 0.2 ± 0.15 | para medir volumen de muestras en laboratorio de cromatografia de BC | 100-1000 ul | 2% |  | calibración inicial |  | no
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Micropipeta Single Channel | HTL /discovery confort DV 100 | ER LB 24/540440446 | micropipeta 10-100 ul con tornillo seteador de volumen, y display analógico de 4 dígitos | 10 ul | Min 10 ± 1.6 (%A) 50 ± 0.8 Max 100 ± 0.8 ± 0.8 (%P) ± 0.24 ± 0.2 | para medir volumen de muestras en laboratorio de cromatografia de BC | 10-100 ul | 2% |  | calibración inicial |  | no
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Micropipeta Single Channel | HTL /discovery confort DV 20 | ER LB 25/440430568 | micropipeta 2-20 ul con tornillo seteador de volumen, y display analógico de 4 dígitos | 2 ul | Min 2 ± 3.0 (A%) 10 ± 1.0 Max 20 ± 0.8 ± 1.5 (%P) ± 0.5 ± 0.3 | para medir volumen de muestras en laboratorio de cromatografia de BC | 2-20 ul | 2% |  | calibración inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | BALANZA ANALITICA | OHAUS/ PIONEER PA224 | 066C000188 |  | 0,0001 g | 0,0001 gr | Pesaje de muestras para ensayos | 0-220 g | 0,0001 gr |  | No calibrado/Calibración Inicial
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Balanza analítica | RADWAG/AS220.R2 | 458102 | Capacidad maxima: 220g Capacidad de lectura: 0.1mg Intervalo de verificacion: 1mg |  |  | pesaje de muestras y drogas | completo |  |  |  |  | no |  | De fabrica
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Balanza granataria | OHAUS/TA302 | B411389209 | Capacidad: 300g Capacidad de lectura: 0.01g Linealidad: ±1d Repetibilidad: 0.01g Masa de extension: 200g Masas de linealidad: 200g, 300g Unidades de pesaje: gramo, newton Rango de tara: A capacidad por sustraccion Tiempo de estabilizacion: <3seg |  |  | pesaje de muestras y drogas | completo |  |  |  |  | no |  | De fabrica
| Otros |  |  | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Planta de laboratorio de biodigestion | GUNT/CE642e | 122C000155 122C000156 122C000157 | Consta de: Tanque de alimentación con agitación - Dos reactores con agitación, medición del nivel de carga, control de temperatura y pH - Tanque estabilizador con medición del gas generado - Tres bombas peristálticas para la alimentación de los reactores - Sensores para medición del volumen, composición y humedad del gas generado - Pantalla PLC para configuración de la automatización - Conexión a PC para registro de datos - Tanque de agua con calentador para el sistema de calefacción |  |  | Ensayos de biodigestión | [5 empty] | no |  | De fabrica
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | 7 | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Estufa de cultivo-secado | SAN JOR/SL30S | 28467 | Rango de temperatura: 30 a 200C° Rango optimo de trabajo: 90 a 200C° Uniformidad: ±1,3% del valor final de temperatura Termometro a mercurio de control empotrado en frente Termoregulador hidraulico a capilar |  | Exactitud: ±1,3% del valor final de temperatura | Secado de muestras, drogas e instrumental | 70-120 |  |  |  |  | no |  | De fabrica
| Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros |  | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Sensor de corriente 150A #6 |  | ID N°318 | [9 empty] | no | [10 empty] | CTC/MA
| Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | 3.5 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Generador de funciones |  | IID N°321 | [9 empty] | no | [10 empty] | CTC/MA
| Electricidad y Electrónica | Osciloscopios |  | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Osciloscopio Tectronik |  | ID N°322 | [9 empty] | no | [10 empty] | CTC/MA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza | Ohaus | 380/S/N 8335465822 | balanza electronica | 0.01 |  | pesada muestras | todo el rango |  |  | nueva |  | no |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza analítica | OHAUS DISCOVERY MODELO DV215CD | I-124/ 1124019084 | [9 empty] | no | [10 empty] | MA/AA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza de laboratorio de 220 g Sartorius | Sartorius | INTI 003251 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2031 |  |  |  | 0-200 g |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
| Química | Espectrofotómetros |  | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | ESPECTROFOTOMETRO PERKIN ELMER MODELO LAMBDA 25 | PERKIN ELMER /LAMBDA | 117C000168 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2028 | [8 empty] | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
| Química | Química otros |  | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Centrifuga Eppendorf 5430R |  | 117C000265 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2035 | [8 empty] | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DT Centro Litoral (Rafaela) | Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | 10 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Rotavapor R124 | BÜCHI | I-24/ 502931010001 | baño termostatico, mantenimiento de codiciones de ensayo | 1°C | [7 empty] | no | [10 empty] | MA/AA
DT Centro Litoral (Rafaela) | Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | 10 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | BAÑO Termostático | LAUDA/ A24 | I-387/ S200012819 | Baño teremostático de volumen de 20 litros, controlador de temperatura y recirculación | 0,1 ºC |  | Utilización de equipo para mantener las condiciones de temperatura controladas de muestras y material de referencia durante la aplicación de ensayos. | 20ºC; 25ºC; 30ºC; 35ºC | 0,5ºC |  |  |  | no | [10 empty] | MA/AA
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 149/40211163 | 2 termopares a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | a definir | [15 empty] | MICRO /LV
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 150/40212398 | 2 termopares a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | a definir | [15 empty] | MICRO /LV
SOR NOA (Santiago del Estero) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 151/40211144 | 2 termopares a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | a definir | [15 empty] | MICRO /LV
DT Centro Litoral (Rafaela) | Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | 7 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | ESTUFA DE VACIO |  | 117C000218 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2032 | [8 empty] | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | 3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | freezer vertical |  | 373/ | freezer | analogico |  | conservacion de cepas de referencia | -20ºC |  |  | nuevo |  | no |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | 3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Heladera Exhibidora vertical Inelro Mt-400uc 390L | Inelro Mt-400uc 390L | 117C000059 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2027 | [8 empty] | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | 3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Heladera Whirpool 361L BL. |  | 117C000166 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2033 | [8 empty] | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | 3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Freezer Whirpool 260 lts. |  | 117C000196 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2034 | [8 empty] | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
| Tiempo y Frecuencia | Cronómetros |  | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Cronómetro Q&Q HS-45 |  | ID N°314 | [9 empty] | no | [10 empty] | CTC/MA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Socorex |  | INTI 003293 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2023 |  |  |  | 20-200 ul |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Socorex |  | INTI 003294 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2022 |  |  |  | 100-1000 ul |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Biohit |  | INTI 003295 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2024 |  |  |  | 20-200 ul |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Biohit |  | INTI 003296 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2025 |  |  |  | 100-1000 ul |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Drummond 100 ul |  | INTI 003298 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2026 |  |  |  | 100 ul |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta vol Regul. 841-100/200 ul SOCOREX | SOCOREX | INTI003292 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2030 |  |  |  | 200 uL |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Ependorf modelo Research Plus | Ependorf | INTI003297 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2029 |  |  |  | 500-5000 uL |  |  |  |  | no | [10 empty] | Guerrico/ OA
DT Centro Occidental (Córdoba) | Dimensional | Ángulos | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 160 | Transportador Magnetico | Empire |  |  |  |  | Muebles | 0 a 360°
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 129 | Calibre pie a coliza | Mitutoyo | 6E7033 |  | 0,05mm |  | resolución técnica | 0 a 150mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 152 | 2 Calibres pasa no Pasa | Generico |  |  |  |  | Muebles | 106 a 223 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 151 | 8 Calibres Pasa no Pasa | Generico |  |  |  |  | Muebles | 2,5 a 65 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Dimensional otros | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 131 | Espesímetro | Hengstler Kafer |  |  | 0,1mm |  | resolución técnica | 0 a 30mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Dimensional otros | 0.3 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 154 | 1 Plantilla en V | Generico |  |  |  |  | Muebles | 45 a 230 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Dimensional otros | 0.3 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 156 | 1 Plantilla ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 115 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Dimensional otros | 0.3 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 157 | 1 Nivel digital | Generico |  |  |  |  | Muebles
DTMF (Física) | Dimensional | Equipos laser | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 146 | Nivel Laser | Black&Decker | 1421 |  |  |  | Muebles
DTMF (Física) | Dimensional | Equipos laser | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 145 | Nivel Laser | Stanley |  |  |  |  | Muebles
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 142 | Regla metalica | SATA | 91403 |  | 0,5mm |  | Muebles | 0 a 500 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 128 | Cinta métrica |  |  |  | 1mm |  | resolución técnica | 0 a 5000 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 140 | Regla metalica | REG 100 |  |  | 0,5mm |  | Muebles | 0 a 1000mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 141 | Regla metalica | CHINA |  |  | 0,5mm |  | Muebles | 0 a 500 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 143 | Regla metalica | PROINSA |  |  | 1mm |  | Muebles | 0 a 600 mm
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 2 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 144 | Escuadra | BREMEN |  |  |  |  | Muebles
| Fuerza | Otros fuerza | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 158 | 1 Impactador lateral | Generico |  |  |  |  | Muebles | 2 KG
| Fuerza | Otros fuerza | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 139 | Simulador de sentado | Generico |  |  |  |  | Muebles
| Fuerza | Otros fuerza |  | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 159 | 1 Maniqui de ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 15KG
| Fuerza | Otros fuerza |  | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 153 | 1 Placa de ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 9 kg
DTMF (Física) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 121 | Balanza analítica | Sartorius L420S | 37020025 |  | 1mg |  | resolución técnica | 0-100g
DTMF (Física) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 122 | Balanza analítica | Sartorius LA230 | 81206127 |  | 0,1mg |  | resolución técnica | 0-100g
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Juegos de pesas clases M | 4 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 149 | 10 pesas de 5 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Juegos de pesas clases M | 4 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 138 | 11 Pesas de 10kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Juegos de pesas clases M | 4 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 147 | 3 Pesas de 20 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Juegos de pesas clases M | 4 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 148 | 4 pesas de 10 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
DTMF (Física) | Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | 9 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 115 | Juego de pase Clase E2 |  | IM19 | No aplica | No aplica | Clase E2 | Calibración interna de balanzas |  | Menor a clase E2 | 2022 | 2022 |  | NO |  |  | DTMF (Física) | 1024082 |  | Física Masa | 1022783 |  | Física Masa | 1022464
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Pesas sueltas | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 155 | 1 Masa de ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 2,5 kg
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Masa | Pesas sueltas | 1 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 150 | 2 pesas de 2,5 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | 15 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 126 | Cámara climática | Binder KBF 720 | 610559 |  | 1ºC 1%HR |  | resolución técnica | 20ºC 65%HR
NO | Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | 10 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 134 | Termómetro de vidrio | Alla |  |  | 1ºC |  | resolución técnica | -20 a 110ºC
NO | Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | 10 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 135 | Termómetro de vidrio | Alla |  |  | 2ºC |  | resolución técnica | -20 a 360ºC
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Dimensional otros | 1 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Medidor de espesores | Mitutoyo | ID Interna 2.4 | Comparador de espesores | 0,01 mm | ±0,02mm | 2-10 mm | 0-12,7 mm | ±0,02mm |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
DTMF (Física) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 0.5 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Regla | - | ID Interna 4.5 | Regla metálica | 1 mm |  | 0-750 mm | 0-750 mm
DTMF (Física) | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 0.5 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Regla | - | ID Interna 4.6 | Regla metálica | 1 mm | - | 0-2000 mm | 0-2000 mm
| Fuerza | Torque | 2 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Medidor de torque | Mecmesin | ID Interna 2.5 | Medidor de torque de operación manual | 0.002 | ±0.5 % | 1-10 N.m | 0-10 N.m | - |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
DTMF (Física) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Balanza 600 kg | Metric | ID Interna 4.10 | Balanza industrial | 0,1 kg | - | 50-550 kg | 0-600 kg | - |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
DTMF (Física) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Balanza 60 kg | Metric | ID Interna 4.11 | Balanza industrial | 0,1 kg | - | 5-55 kg | 0-60 kg | - |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Manometro | Keller ECO 1 | ID Interna 4.9 | - | 10 mbar | 0,5% FS typ. 1% FS max |  | -1…30 bar | - |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60605295 | Docking station HL-DS-U2 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| Luminotecnia | otro Luminotecnia |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Lector de placas | Biotech/EpocH 2 | <aQ DS | Espectrofotómetro para Microplacas Epoch que provee mediciones espectrales en el rango UV-Visible | 0,0001 Abs | ± 2 nm | Mediciones de densidad óptica en ensayos colorimétricos (cuantificación de proteínas; ensayos de ELISA, entre otros) | 200 - 999 nm |  | 2017 | 2017 | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
| Otros |  |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Fementador | D75/ sartorius | [7 empty] | 2014 | 2014 se verifica manómetro del equipo a 3 puntos 0,5,1 y 1,5 bares (M.M)
| Otros |  |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Fermentador B5 | Sartorius AG/Biostat Bplus 5L |  | Bioreactores con sensores . Sugiero si no se puede hace externamente, tener una revisión del equipo para evaluar controlarlo c FyM | [5 empty] | 2017 | Mayo 2017 (frecuencia anual sugerida por Sartorius) | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
| Otros |  |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Shaker orbital incubador | MRC | BP-CM013 | Agitador e incubadora de laboratorio | T°: 0,1°C rpm: 0-300 |  | Agitación e incubación de muestras a analizar y medios de cultivos sólidos/líquidos. | T°: 25 - 37 rpm: 100 - 150 |  |  | Nunca se verificó | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-16 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-17 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-18 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-19 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-20 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-01 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-02 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-03 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 16 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-04 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-05 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-06 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-09 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-11 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 25 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-12 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 20 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI320 |  | 0,2 bares |  |  | -1 -5 bar
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | Sartorius | PI352 |  |  |  |  | 0 - 4 bar
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI462 |  |  |  |  | 0 - 4 bar
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI492 | Para medir presiones de trabajo durante las operaciones |  | Sin información | Para medir/control de presiones de trabajo durante las operaciones | 0 - 4 bar |  |  |  | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | KEDE | RO PI-08 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 5 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | RO PI-13 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 16 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | RO PT-10 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 25 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | EDI PI-15 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Presión |  |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Fermentador Bioflo&Celligen 415 Neew Bruswick (14L) | Eppendorf | 20838 | [8 empty] | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Mini datalogger | TESTO | 36709206 | Memoria de datos para 16.000 valores de temperatura, aprox. 500 días de duración de la pila Rango: -30 a + 70ºC | 0,1 °C | ± 0,5°C | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -30 °C hasta 70°C | No hay registro |  | No hay registro | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data logger freezer | Testo/176-T4 | 40700964 106 | Rango de medición extremadamente amplio de -200 °C a 1000 °C. Mide temperaturas hasta en cuatro lugares simultáneamente con su memoria para un máximo de 2 millones de datos de medición. | 0,1°C | ±1 % del v.m. (-200 hasta -100,1 °C) ±1 Dígito ±0,3 °C (-100 hasta +70 °C) ±1 Dígito ±0,5 % del v.m. (+70,1 hasta +400 °C) ±1 Dígito | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -200 °C a 1000 °C | No hay registro |  | No hay registro | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data logger freezer | Testo/176-T4 | 40701546 107 | Rango de medición extremadamente amplio de -200 °C a 1000 °C. Mide temperaturas hasta en cuatro lugares simultáneamente con su memoria para un máximo de 2 millones de datos de medición. | 0,1°C | ±1 % del v.m. (-200 hasta -100,1 °C) ±1 Dígito ±0,3 °C (-100 hasta +70 °C) ±1 Dígito ±0,5 % del v.m. (+70,1 hasta +400 °C) ±1 Dígito | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -200 °C a 1000 °C | No hay registro |  | No hay registro
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data Logger ultrafreezer | Testo/176-T4 | k 0572 1764 | Rango de medición extremadamente amplio de -200 °C a 1000 °C. Mide temperaturas hasta en cuatro lugares simultáneamente con su memoria para un máximo de 2 millones de datos de medición. | 0,1°C | ±1 % del v.m. (-200 hasta -100,1 °C) ±1 Dígito ±0,3 °C (-100 hasta +70 °C) ±1 Dígito ±0,5 % del v.m. (+70,1 hasta +400 °C) ±1 Dígito | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -200°C hasta 1000°C | No hay registro |  | No hay registro | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH1 | Instrumento que mide temperatura y humedad ambiental | 1 °C / 1 % | [6 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH3 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH4 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH5 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH6 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH2 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 2.1 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH7 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima | Para medir temperatura de agua | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | Producción de vacunas | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | kônnen | LOOP TI-03 |  |  |  |  | 0 - 200 °C |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | Kònnen | LOOP TI-04 |  |  |  |  | 0 - 200 °C |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | Kònnen | RO TI-01 | Instrumento de laboratorio para medir temperaturas |  |  |  | 0 - 200 °C |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro electrolito | Micro-flo | EDI FS-01 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro de concentrado | Micro-flo | EDI FS-02 | [8 empty] | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro | Bunket | OR FE-02 |  |  |  |  | 23 a 25 l/min |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro | Bunket | OR FE-03 |  |  |  |  | 6 a 8 l/min |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro | Bunket | RO FE-01 | Instrumento de medición para la medición de caudal |  |  |  | 16 l/min |  |  |  | Producción de vacunas | instalacion critica para vacuna
| Electricidad y Electrónica | Multímetros | 3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent Technologies 3440 a | U3 | Multímetro | Precisión 0,1% | Estabilidad en función de la carga: DV/V = 2 x 10-4 / Estabilidad en función del sector: DV/V = 1 x 10-4 | Para dar tensión calibración calorímetros Langavant | 20V-25V-30V-35V |  |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 4 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 5 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 6 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 7 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 8 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 9 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 10 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 11 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 12 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 13 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | HLALAB | 14 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | PYREX MEXICO | 15 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,20 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 100 ml | HLALAB | 16 | Matraz Aforado de Capacidad 100 ml | N/A | 0,10 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 100 ml | HLALAB | 17 | Matraz Aforado de Capacidad 100 ml | N/A | 0,10 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 250 ml | HLALAB | 11 | Matraz Aforado de Capacidad 250 ml | N/A | 0,15 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
calibracion interna | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 250 ml | HLALAB | 12 | Matraz Aforado de Capacidad 250 ml | N/A | 0,15 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia |  | Es primer Calibración | Acreditación | Sí | [10 empty] | Es primer Calibración
DT Centro Occidental (Córdoba) | Dimensional | Angulos | 4 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | goniometro | THEBMYA |  | NUEVO | 0-360 GRADOS |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | junio del 2022
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | Comparadores inductivos | HBM TYP WA/50mm |  |  | 5 UNIDADES |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | enero del 2022
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | Comparadores inductivos | HBM TYP WA/100mm |  |  | 5 UNIDADES |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | enero del 2022
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | calibre | Vernier Calipers | 101C00076 | NUEVO |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | junio del 2022
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | calibre digital | STAINLESS HARDENED |  | NUEVO | 0-200mm |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | junio del 2022
DTMF (Física) | Dimensional | Dimensional otros | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | distanciometro digital | Bosch DEL 50 |  | NUEVO |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | junio del 2022
| Fuerza | Celdas de carga | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | Celda | matest 2000 kN |  |  |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2021 | 2021
| Fuerza | Celdas de carga | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | celda | que esta puest de 125 kN |  |  |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2021 | 2021
| Fuerza | Celdas de carga | 1 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | celda de traccion | 25 kN (cre) |  |  |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2021 | 2021
| Fuerza | Torque | 2 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | torquimetro | Ruhlmann | 3/8 drive | NUEVO |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | julio del 2022
Externo | Volumen y Flujo | Anemómetros |  | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | anemometro | ALINOR-RVA501 |  | NUEVO |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | junio del 2022
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros | 2 | Subgerencia Operativa de Contrucciones e Infraestructuras | Infraestructura y Geotecnia | Departamento de Estructuras | Nahuel Crisnejo 1164284689 ncrisnejo@inti.gob.ar | caudalimetro | SIEMENS |  | NUEVO |  |  | desarrollo/ensayo | el del instrumento |  | 2022 | mayo del 2022
| Otros |  |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Adquisidor de datos | Fieldlogger | 11018273 | Adquisidor de datos | - | - | Diario | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Otros |  |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Adquisidor de datos | Fieldlogger | 14097589 | Adquisidor de datos | - | - | Diario | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | TPM | 83-46-33-01 | Manómetro Clase 1 | - | 0,1kg/cm2 | Diario | 0-15kg/cm2 | <5% |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | Beyca | MAN03 |  | - | 0,52kg/cm2 | Diario | 0-14kg/cm2 | <5% |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | Beyca | MAN04 |  | - | 0,02kg/cm2 | Diario | 0-1kg/cm2 | <5% |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | CENI | MAN05 |  | - | 0,051kg/cm2 | Diario | 0-2,5bar | <5% |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | CV | MAN06 |  | - | 0,051kg/cm2 | Diario | 0-2,5bar | <5% |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Presión | Manómetros y sensores de presión | 5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | CENI | MAN07 |  | - | 0,051kg/cm2 | Diario | 0-2,5bar | <5% |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | -
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termorresistencias | 15 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-008 | Termo-resistencia 30cm vaina | - | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K |  | -
DTMF (Física) | Temperatura y Humedad | Termorresistencias | 15 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-014 | Termo-resistencia 30cm vaina | - | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K |  | -
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-00 | Turbina 3-30 lpm | - | - | Diario | 3-30lpm | <2% |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-01 | Turbina 3-30 lpm | - | - | Diario | 3-30lpm | <2% |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-02 | Turbina 0,5-8 lpm | - | - | Diario | 0,5-8lpm | <2% |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -
?? | Volumen y Flujo | Caudalímetros |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-03 | Turbina 0,5-18 lpm | - | - | Diario | 0,5-8lpm | <2% |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7961 | Calibre | Backer VC 20 | 307230066 | Calibre 0-200mm | 0.02 | Nivel de confianza del 95% con factor de cobertura k= 2 | Medición de muestras | 0-200mm | Incertidumbre +0,014 mm |  | No especifica |  |  |  | De fábrica |  | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene
DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 1 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7962 | micrómetro | Backer MMA25 | S-8597 | micrómetro 0-25mm | 0.01 | error total especificado + 0,004 | Medición de muestras | 0-25mm (0,01 mm) | error total real + 0,003 |  | No especifica |  |  |  | De fábrica |  | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene
| Electricidad y Electrónica | Multímetros | 3 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7959 | Multímetro | Brymen BM 202 | 83300907 | Display 3-2/3 dígitos. Alcances: h/1000 Vcc; h/750 Vca; h/20 Acc/ca; h/25 MOhms. Frecuencia: h/30KHz. Capacidad: h/25µF. Temperatura: -20°C a 300°. Detector de tensión sin contacto directo (de 30 V a 500 V). | 0.01 | Nivel de confianza del 95% con factor de cobertura k= 2 | Medición de muestras | 0-10A y 0-30V CC | Precisión básica: 0.5 % |  | no tiene calibracion |  |  |  | No tiene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no tiene
DTMF (Física) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7958 | Balanza | Kretz 3200E | 3954 | Balanza de 0,1 kg a 31kg | 0.0001 | N/A | Pesaje Sotano | 0,1 a 31 kg | 5g |  | no tiene calibracion |  |  |  | No tiene |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Masa | Densímetros | 2 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | DENSÍMETRO | MIV | ILR-Equipo 289 | Lactodensimetro M.I.V 1116 | 0,001 g/cm3 |  | Ensayo densidad en Leche | 1,020-1,040 g/cm3 |  | 0 | a calibrar por primera vez | Producción de Materiales de Referencia
DT Centro Litoral (Rafaela) | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 15 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 176 serie 6-8174 | . Temperatura: 525ºC ± 25ºC | 1°C | 2°C | Control de temperatura en Mufla Eléctrica TERMOQUAR AKE (MR-ILR-Equipo 071) | 0-550°C | ±25°C
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-M100-41 | Matraz de 100 ml |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Matraces | 0.3 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-M100-47 | Matraz de 100 ml |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P10-01 | Boll Pipeta 10 ml (SIMPLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 10 ml | 0,02 ml | 2022 | 2022 |  | No
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P10-02 | Boll Pipeta 10 ml (SIMPLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 10 ml | 0,02 ml | 2022 | 2022 |  | No
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-04 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | 2022 |  | No
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P02-07 | Boll pipeta 2 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P10-20 | Boll pipeta 10 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P10-26 | Boll pipeta 10 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P25-18 | Boll pipeta 25 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P25-25 | Boll pipeta 25 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [8 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero)
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | 0.5 | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Vaso aluminio | n/a | n/a | Parte de dispositivo para medición de peso hectolítrico | n/a | n/a | Medición de peso hectolítrico | 410-420 ml | n/a |  | Nunca se calibró |  | No
DT Centro Litoral (Rafaela) | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 20 | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Controlador electrónico de temperatura | FULL GAUGE CONTROLS (Modelo: MT-512E | ILR - Equipo 284 (S/N: E-251415) | Controlador/regulador electrónico de temperatura. | 1°C | ± 1 °C | Medición de temperatura en ILR-Equipo 247 | (1 - 10)°C | ≤1 °C |  | NO HA SIDO AÚN CONTROLADO
DT Centro Litoral (Rafaela) | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 0.3 | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Microbureta de vidrio | IVA (tipo Bang) | ILR - Equipo 235 (S/N: T-040106) | Microbureta de vidrio, cuello de cisne, de 10 mL, con robinete de PTFE. | 0,02 mL | ± 0,02 mL | Micro-volumetrías. | (0 - 10) mL | 1/3 Ex | 2022 | 44652 |  | NO |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | 216-622-P1
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228410 | Balanza digital (TWF150) | Tecmon - BVV5010 | 066c000297 | - | 0.01 | ± 0,5 | Para pesaje de furtas y hortalizas | 0 - 152 kg | 0,1 g |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR NOA (Santiago del Estero) | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228411 | Balanza digital (BC500) | Tecmon - serie BCE | 066c00298 - serie: 4401 | - | 0.01 | ± 0,5 | Para pesaje de insumos alimenticios | 0 - 5,2kg | 0,1 g |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
NO | Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | 10 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228423 | Termómetro de bulbo de mercurio | Allfrance | - | - | 1 °C |  | verificación de termperatura en baños termostatizados | -20 a 100°C | 1°C |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228420 | Pipeta Automática Autoclavable 0,5-10 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM168AA0003220 | - | 0,1 µl | 99.07% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 0,5-10 µl | 2.5% |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228418 | Pipeta Automática Autoclavable 2-20 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM168AA0003828 | - | 0,5 µl | 99.46% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 2-20 µl | 2.5% |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228419 | Pipeta Automática Autoclavable 10-100 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM172AB0000077 | - | 1 µl | 99.43% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 10-100 µl | 2.5% |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228417 | Pipeta Automática Autoclavable 100-1000 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM174AC0001611 | - | 5 µl | 99.98% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 100-1000 µl | 2.5% |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228421 | Pipeta Automática Autoclavable 1000-5000 ul | Dragon Lab /Micropette Plus | YM20CAL0029273 | - | 50 µl |  | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 1000-5000 ul | 2.5% |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
SOR Pampeana (Mar del Plata) | Volumen y Flujo | Pipetas | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228422 | Pipeta Automática 1000-10000 ul | Labquest/C3 | OI521884 | - | 100 µl |  | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 1000-10000ul | 2.5%
DTMF (Física) | Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | 0.5 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228416 | Dispensador Automático de Volúmenes | Dragon Lab / DispenseMate Plus | YO16AAA0002515 | - | 0,5 ml |  | Fraccionamiento de medios de cultivo | 2,5 - 25 ml | 2.5% |  | No calibrado/Calibración Inicial |  | no
[5 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | Pesas |  |  | Balanzas |  |  | Volumen |  |  |  | Dimesnional
[5 empty] | DTMF (Física) | 17 |  | DTMF (Física) | #REF! |  | DTMF (Física) | #REF! |  | DTMF (Física) | 35 |  |  | DTMF (Física) | #REF!
[5 empty] | DT Centro Litoral (Rafaela) | 5 |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | #REF! |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | #REF! |  | DT Centro Litoral (Rafaela) | 8 |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | #REF!
[5 empty] | DT Centro Occidental (Córdoba) | 2 |  | SOR Pampeana (Mar del Plata) | #REF! |  | DT Centro Occidental (Córdoba) | #REF! |  | SOR Pampeana (Mar del Plata) | 22 |  |  | DT Centro Occidental (Córdoba) | #REF!
[5 empty] | SOR Cuyo (San Luis) | 0 |  |  | #REF! |  | SOR Cuyo (San Luis) | #REF! |  | calibracion interna | 16 |  |  |  | #REF!
[5 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | 15 |  |  |  |  | SOR NOA (Santiago del Estero) | #REF! |  | Externo | 1
[5 empty] | SOR Pampeana (Mar del Plata) | 3 |  |  |  |  | SOR Pampeana (Mar del Plata) | #REF! |  | ?? | 13
[5 empty] | DTAT (ex Carnes) | 0 | [7 empty] | SOCEI (ex Construcciones) | 0
[5 empty] | NO | 0 | [7 empty] | SOEYM (Energia) | 0
[6 empty] | 42 | [5 empty] | #REF! |  |  | 95
Note on J126: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: verificar porfa

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE CALIBRACIONES INTERNAS A SER REALIZADAS EN 2023
a) Durante 2023, los laboratorios de calibración de INTI NO REALIZARAN CALIBRACIONES INTERNAS NO SOLICITADAS EN ESTA PLANILLA, a no ser que se trate de excepciones debidamente justificadas por los/las responsables de la Dirección Técnica solicitante ante el Departamento de Calidad en las Mediciones (armonizacion@inti.gob.ar)
b) Se solicita descargar la planilla. Una vez completada, las planilla deberá ser enviada a: armonizacion@inti.gob.ar, a más tardar el día 09/12/2022.
c) Se ruega prestar especial atención a las calibraciones que puedan ser requeridas en auditorías o evaluaciones externas durante 2023. La previsión anticipada de las necesidades de calibración es responsabilidad de cada usuario o laboratorio
d) Los recursos de instituto para calibraciones internas son limitados. Por esto, se solicita incluir sólo los instrumentos que se encuentren normalmente en uso y deban ser calibrados en 2023
e) Plazos de recalibración: Los usuarios deberán adoptar los plazos recomendados en la "Guía para la determinación de plazos de recalibración interna de instrumentos de medición del INTI". En caso de que se requieran plazos diferentes a los mencionados en dicho documento, la Dirección Técnica correspondiente deberá solicitarlo por mail a armonizacion@inti.gob.ar incluyendo la correspondiente justificación
f) Por favor, llenar con el mayor detalle posible las columnas H a Q. Sin la información solicitada en ellas, no resulta posible asignar las solicitudes de calibración a los diferentes laboratorios de calibración. Para guiar a los usuarios, en la hoja Ejemplos se muestran algunos ejemplos de cómo llenar estas columnas
g) Ante cualquier duda sobre el contenido de los campos a completar, solicitamos contactar a:
-por dudas generales: armonizacion@inti.gob.ar
-por instrumentos de temperatura y humedad: jskabar@inti.gob.ar, hpalmero@inti.gob.ar
-por instrumentos de medición dimensionales; gastaldi@inti.gob.ar, jcampbell@inti.gob.ar
-por balanzas: mvsaenz@inti.gob.ar
-por pesas: rquille@inti.gob.ar,
-por instrumentos de medición de fuerza: asavarin@inti.gob.ar
-por instrumentos de medición de presión: bellelli@inti.gob.ar, vmiranda@inti.gob.ar
h) Una vez recibidas todas las solicitudes, las mismas serán asignadas a los diferentes laboratorios de calibración del instituto. El listado final de solicitudes y los laboratorios de calibración asignados para cada una de ellas estará disponible en intranet a partir de marzo de 2023.

## Solicitudes
Solicitante de calibración interna |  |  |  |  | Instrumento a calibrar | [11 empty] | Requerimientos especiales |  |  | Historial de calibraciones | [9 empty] | Observaciones o comentarios | Asignado a (a ser llenado posteriormente por los laboratorios de calibración de INTI)
Subgerencia Operativa | Dirección Técnica | Departamento | Responsable de calidad | Responsable o usuario del instrumento (nombre y mail) | Magnitud |  | Tipo de Instrumento | Marca y/o Modelo | Identificacion / Numero de serie | Descripcion del instrumento | Resolucion de la indicacion | Exactitud declarada | ¿Para qué se usa habitualmente el instrumento? | Fecuencia habitual de uso | Rango de uso | Incertidumbre esperada de uso | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo el CIPM-MRA? | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo acreditacion? | ¿El instrumento se utiliza para algún otro requerimiento especial? | Última |  |  | Anteúltima |  |  | Antepenúltima |  |  | ¿El usuario cuenta con un analisis de las ultimas calibraciones (por ejemplo, gráficos de tendencias)?
[5 empty] | Área | Subárea | [13 empty] | mes y año (en formato mm-aa) | Departamento que calibro | RUT | mes y año (en formato mm-aa) | Departamento que calibro | RUT | mes y año (en formato mm-aa) | Departamento que calibro | RUT |  |  | Departamento | Contacto | Comentarios
[35 empty] | Area | Subarea | SO | DT
[34 empty] | 1 | Temperatura y humedad | TH-autoclaves | GODTI-Áreas de Conocimiento | Biotecnología
[34 empty] | 2 | Masa y Balanzas | TH-baños termostáticos | GODTI-Energía y Movilidad | Diseño Industrial
[34 empty] | 3 | Metrología Dimensional | TH-data loggers, registradores de temperatura | GODTI-Industrias y Servicios | Eficiencia Energética
[34 empty] | 4 | Volumen y Flujo | TH-estufas, muflas, incubadoras (calibración) | GODTI-Tecnología de Alimentos | Industria 4.0
[34 empty] | 5 | Fuerza | TH-estufas, muflas, incubadoras (perfil térmico) | GODTI-Transferencia Tecnológica | Materiales Avanzados
[34 empty] | 5 | Presión | TH- heladeras y freezers | GOSI-Alimentos | Micro y Nano Tecnologías
[34 empty] | 6 | Electricidad y electrónica | TH-higrómetros | GOSI-Construcción e Infraestructura | Formulación y Puesta en valor
[34 empty] | 7 | Acústica y Vibraciones | TH-termohigrómetros | GOSI-Electronica y Energia | Formulación y Puesta en valor
[34 empty] | 8 | Luminotecnia | TH-termometría de radiación | GOSI-Mecanica y Logistica | Evaluación y Rehabilitación Edilicia
[34 empty] | 9 | Química | TH-termómetros de líquido en vidrio | GOSI-Quimica y Ambiente | Infraestructura y Geotecnia
[34 empty] | 10 | Tiempo y frecuencia | TH-termómetros digitales | GOSI-Servicios Sectoriales | Tecnología del Hormigón y Aglomerantes
[34 empty] | 11 | Otra | TH-termopares | GOSI-Tecnologías de Gestión y Conocimiento | Electrónica
[36 empty] | TH-termorresistencias | GOAR-Regional Centro | TICs y Energía
[36 empty] | TH otros | GOAR-Regional Cuyo | Evaluación de Materiales y Productos
[36 empty] | M-balanzas | GOAR-Regional NEA | Procesos Industriales
[36 empty] | M-densímetros | GOAR-Regional NOA | Transporte y Logística
[36 empty] | M-pesas clase M | GOAR-Regional Pampeana | Químico Ambiental Sustentable
[36 empty] | M-pesas clase E1 y E2 | GOAR-Regional Patagonia | Servicios Tecnológicos y Analíticos
[36 empty] | M-pesas clase F1 y F2 | GOMYC-Metrología Científica e Industrial | Caucho
[36 empty] | Dim-Ángulos | ----- | Foresto Industrial
[36 empty] | Dim-Bloques patrón | ----- | Plásticos
[36 empty] | Dim-Calibres, micrómetros, relojes comparadores | otras | Textil y Cuero
[36 empty] | Dim-Equipos laser |  | Tecnologías de Gestión
[36 empty] | Dim-MMC |  | Regional Litoral - Sede Rafaela
[36 empty] | Dim-Reglas, escuadras, cintas |  | Regional Litoral - Sede Rosario
[36 empty] | Dim-Rugosidad |  | Regional Occidental
[36 empty] | Dim otros |  | Regional Oriental
[36 empty] | VF_caudalímetros |  | Alimentos Cuyo
[36 empty] | VF-flotámetros |  | Industrias Extractivas y Manufactura Cuyo
[36 empty] | VF-buretas |  | Regional NEA Este
[36 empty] | VF-micropipetas, microjeringas, microburetas |  | Regional NEA Oeste
[36 empty] | VF-pipetas |  | Agroindustria NOA
[36 empty] | VF-matraces |  | Industrias Emergentes NOA
[36 empty] | VF-probetas |  | Regional Buenos Aires
[36 empty] | VF-patrones de caacidad |  | Regional Pampa
[36 empty] | VF-otros |  | Regional Patagonia Norte
[36 empty] | F-celdas de carga |  | Regional Patagonia Sur
[36 empty] | F-dinamómetros |  | Metrologia Física
[36 empty] | F-máquinas de esayo, prensas |  | Metrologia Química
[36 empty] | F-torque |  | Calidad
[36 empty] | F-transductores, indicadores |  | Metrología Legal
[36 empty] | F otros |  | Caucho
[36 empty] | P-balanzas de pesos muertos |  | Foresto Industrial
[36 empty] | P-barómetros |  | Plásticos
[36 empty] | P-manómetros y sensores de presión |  | Textil y Cuero
[36 empty] | P-móduos de presión |  | Tecnologías de Gestión
[36 empty] | P-vacuómetros |  | Regional Litoral - Sede Rafaela
[36 empty] | P otros |  | Regional Litoral - Sede Rosario
[36 empty] | AUV-Acústica |  | Regional Occidental
[36 empty] | AUV-Vibraciones |  | Regional Oriental
[36 empty] | AUV otros |  | Alimentos Cuyo
[36 empty] | EE-analizadores |  | Industrias Extractivas y Manufactura Cuyo
[36 empty] | EE-multímetros |  | Regional NEA Este
[36 empty] | EE-osciloscopios |  | Regional NEA Oeste
[36 empty] | EE-pinzas amperométricas |  | Agroindustria NOA
[36 empty] | EE-potencia y energía |  | Industrias Emergentes NOA
[36 empty] | EE-radiofrecuencia |  | Regional Buenos Aires
[36 empty] | EE-resistencia |  | Regional Pampa
[36 empty] | EE-tacómetros |  | Regional Patagonia Norte
[36 empty] | EE-voltímetros |  | Regional Patagonia Sur
[36 empty] | EE otros |  | Metrologia Física
[36 empty] | Lum-Espectrofotómetros (longitud de onda) |  | Metrologia Química
[36 empty] | Lum-Luxómetros |  | Calidad
[36 empty] | Lum-Medidor de luz UV |  | Metrología Legal
[36 empty] | Lum-patrones de color |  | -----
[36 empty] | Lum-Radiómetro |  | otra
Lum otros
Q-analizadores y detectores de gases
Q-espectrofotómetros
Q-pHímetro
Q-refractometría
Q otros
TF-contadores
TF-cronómetros
TF otros
Otras magnitudes
Note on A1: Se solicita no alterar formatos: combinar celdas, etc.

## ejemplos
Solicitante de calibración interna |  |  |  |  | Instrumento a calibrar | [10 empty] | Requerimientos especiales |  |  | Historial de calibraciones | [9 empty] | Observaciones o comentarios | Asignado a (a ser llenado posteriormente por los laboratorios de calibración de INTI)
Subgerencia Operativa | Dirección Técnica | Departamento | Responsable de calidad (nombre y mail) | Responsable o usuario del instrumento (nombre y mail) | Magnitud |  | Tipo de Instrumento | Marca y/o Modelo | Identificacion / Numero de serie | Descripcion del instrumento | Resolucion de la indicacion | Exactitud declarada (por ejemplo, por el fabricante) | ¿Para qué se usa habitualmente el instrumento? Fecuencia habitual de uso | Rango de uso | Incertidumbre esperada de uso | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo el CIPM-MRA? | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo acreditacion? | ¿El instrumento se utiliza para algún otro requerimiento especial? | Última |  |  | Anteúltima |  |  | Antepenúltima |  |  | El usuario cuenta con un analisis de las ultimas calibraciones?
[5 empty] | Área | Subárea | [12 empty] | mes y año (en formato mm-aa) | Departamento que calibro | RUT | mes y año (en formato mm-aa) | Departamento que calibro | RUT | mes y año (en formato mm-aa) | Departamento que calibro | RUT |  |  | Departamento | Contacto | Comentarios
[5 empty] | Fuerza | F-celdas de carga | Celda de carga biaxial (axial-torsional) | INSTRON - Dynacell | 130143 | Maquina de fatiga INSTRON 8874 | 0,1 N - Ajustable por software | Clase 0,5 | Ensayo de fatiga de implantes | 0 - 10 kN | 1%
[5 empty] | Fuerza | F-máquinas de esayo, prensas | Prensa hidraúlica | Matest / C089 | Marco 1 / C089ON465/AA/0001 | Máquina de ensayos de varias capacidades | 0.001 | Clase 1 | Ensayos a compresión | Escala 0-300 kN | ≤ 1%
[5 empty] | Fuerza | F-transductores, indicadores | Transductor de fuerza | HBM/C4 | 83162 | Transductor 200kN Compresión | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.09%
[5 empty] | Masa y Balanzas | M-balanzas | Balanza digital 0,1 mg | Kern 572 | SA-TX 039 | Balanza analitica | 0.1 | 0.1 | Ensayo de HVI y MDTA | Cap Max 83 g | 0,1 g
[5 empty] | Masa y Balanzas | M-balanzas | Balanza electrónica Clase I (SE02) | Sartorius | BP 221 S / 81203919 | Max. 220g | Div. 0,0001 g | clase I Res 2307 | Ensayos analíticos en alimentos | hasta cap max | 0,3 mg
[5 empty] | Masa y Balanzas | M-balanzas | Balanza analítica | Mettler Toledo AB 204 | I-31/ 1117490110 | Balanza electrónica Clase I. Capacidad de 210 g. Dimensiones exteriores: 190x260x2656 mm. Platillo: 890 mm de diámetro. | 0,0001 g | 0,1 mg | Pesada de muestras, reactivos y material de referencia. Pesaje para verificación de material de vodrio. | 0-200 g | 0,0002 g
[5 empty] | Masa y Balanzas | M-pesas clase E1 y E2 | Pesas patrón | Dolz Hnos. S.R.L. | LIA MR 009 | 23 piezas | ---- | clase E2 | Uso interno laboratorio quimico | 1 a 200 g / 1 a 500 mg. | según clase E2
[5 empty] | Masa y Balanzas | M-pesas clase F1 y F2 | Pesas patrón | Dolz F1 | EM-PGR-02 / AB0964 | 12 Pesas patron |  | clase F2 | Calibracion de balanzas | 0,001 g a 200 g | según clase F2
[5 empty] | Presión | P-manómetros y sensores de presión | Manometro | WINTERS | PI 003 | Manometro con glicerina | 0,1 bar | 1 %FE | Medicion de presion en banco hidraulico para medidores de agua | 0 a 7 bar | 0,05 bar
[5 empty] | Presión | P-móduos de presión | módulo de presión | GE Druck IDOS UPM | id. Interna: LIM2-038 nº de serie: 3393054 | modulo de presión | 0,00001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | -1 a 1 bar | 0,025% FE
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH-autoclaves | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave marca VZ: Sensor de temperatura de resistencia eléctrica CCG Electrónica Nº de serie 9.2205 (115 ºC, 120 ºC, 125 ºC) | 0,1°C | 2°C | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C | 1°C
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH-data loggers, registradores de temperatura | Datta logger | Testo; 174H | DLO-BI-0003 | Registrador de temperatura y humedad | 0,1 °C; 0,1%HR | ± 0,5 °C 1%HR | control y registro de condiciones ambientales | 18-27 °C | 1°C, 5% HR
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH- heladeras y freezers | Cámara fría sector Purificación de proteínas | SOMAT | BP-PF005 | Recinto refrigerado destinado a la conservación de productos | 0,1° C |  | Almacenamiento de soluciones, resinas y grandes volumenes de productos de bioprocesos. | 5 +/- 3 °C | 0.5%
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH-data loggers, registradores de temperatura | Registrador de humedad y temperatura | Testo 177 H1 | 420736154 |  | 0,1°C, 1%HR | ±0,5°C. ±2%HR (2hasta 98%HR) a 25°C | Registro temperatura y humedad en acondicionamientos en cámara climática | -20°C - 70°C. 0%HR -100%HR sin condensación | ±0,5°C. ±2%HR (2hasta 98%HR) a 25°C
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH-termopares | Multímetro + Termocuplas K | Agilent Technologies 3440 a | U3 + TR3 y TR4 | Consta de un multímetro + 2 termocuplas K | 6 ½ dígitos | 0,01°C = 0,004 Ω | Utilizado para calibración de termómetros digitales | 0°C a 200°C | 0,01°C = 0,004 Ω
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH-termopares | Conjunto indicador-Termopar R | FLUKE / 1529 - FLUKE / 5649-25C | Me098 /B9C213 - Me094 /5174 | Patrón de trabajo en alta temperatura | (0,01 a 0,001) °C | (±0,1 a ± 0,3) °C | Calibración de termómetros en alta temperatura | 200 °C a 600 °C | 0,15 °C (según manual)
[5 empty] | Volumen y Flujo | VF-matraces | Matraz | Glassco | SA-MV-08 | Matraz aforado 1000 ml |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  | 0,1 mL
[5 empty] | Volumen y Flujo | VF-micropipetas, microjeringas, microburetas | Micropipeta automática | GLASSCO | SA-MV-01 / 364898 |  | 5 µl | 10 µl | preparacion de soluciones y estandares | 100-1000 microlitros | 10 µl
[5 empty] | Temperatura y humedad | TH-termómetros digitales | Sonda de temperatura peachimetro | ADWA/AD1000 | SA-FQ-02 | Equipo de mesada para medición de pH, ORP, mV y Temperatura. | 0,1°C | 0,5 °C | determinacion de pH | 20-25 °C | 0,5 °C
[5 empty] | Metrología Dimensional | Dim-Bloques patrón | Bloques patron | KOBA / 1112M | LIM1-040 / 048255 | Conjunto de 112 bloques patrónes | N/A | Grado "K" | Calibracion de bloques por comparación mecánica | 0,5 a 100 mm | según ISO 3650
[5 empty] | Metrología Dimensional | Dim-Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Calibre pie de rey | TESA | SA-EM-007 | Digital | 0,01mm |  | Determinación de longitudes para ensayos mecanicos | 0-150mm | 0,05 mm
[5 empty] | Metrología Dimensional | Dim-Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Micrómetro digital | Mitutoyo / 227-221 | I 52 / 9002279 | micrómetro digital de topes planos tipo platillo | 0,001 mm |  | ensayos fibra de lana | 0-15 mm | 0,01 mm
[5 empty] | Electricidad y electrónica | EE-multímetros | Multímetro 61/2 digitos | Agilent; 34401A | MY4701 8568 | Multímetro digital | 6,5 diigitos | según especificacion del faricante | Ensayos de AM balanzas | de acuerdo a especificacion de fabricante
[5 empty] | Electricidad y electrónica | EE-pinzas amperométricas | Pinza Amperométrica Digital CEM DT-3352 | CEM /DT-3352 | E070.073.020 / N° Serie 120101927 | Pinza amperometrica, mide dif. Parametros electricos |  | según especificaicon de fabricante | Para ensayos de sistemas de transporte | 0 A -60 A C.C y C.A | según especificaicon de fabricante
[34 empty] | Area | Subarea | SO | DT
[33 empty] | 1 | Temperatura y humedad | TH-autoclaves | GODTI-Áreas de Conocimiento | Biotecnología
[33 empty] | 2 | Masa y Balanzas | TH-baños termostáticos | GODTI-Energía y Movilidad | Diseño Industrial
[33 empty] | 3 | Metrología Dimensional | TH-data loggers, registradores de temperatura | GODTI-Industrias y Servicios | Eficiencia Energética
[33 empty] | 4 | Volumen y Flujo | TH-estufas, muflas, incubadoras | GODTI-Tecnología de Alimentos | Industria 4.0
[33 empty] | 5 | Fuerza | TH- heladeras y freezers | GODTI-Transferencia Tecnológica | Materiales Avanzados
[33 empty] | 5 | Presión | TH-higrómetros | GOSI-Alimentos | Micro y Nano Tecnologías
[33 empty] | 6 | Electricidad y electrónica | TH-termohigrómetros | GOSI-Construcción e Infraestructura | Formulación y Puesta en valor
[33 empty] | 7 | Acústica y Vibraciones | TH-termometría de radiación | GOSI-Electronica y Energia | Formulación y Puesta en valor
[33 empty] | 8 | Luminotecnia | TH-termómetros de líquido en vidrio | GOSI-Mecanica y Logistica | Evaluación y Rehabilitación Edilicia
[33 empty] | 9 | Química | TH-termómetros digitales | GOSI-Quimica y Ambiente | Infraestructura y Geotecnia
[33 empty] | 10 | Tiempo y frecuencia | TH-termopares | GOSI-Servicios Sectoriales | Tecnología del Hormigón y Aglomerantes
[33 empty] | 11 | Otra | TH-termorresistencias | GOSI-Tecnologías de Gestión y Conocimiento | Electrónica
[35 empty] | TH otros | GOAR-Regional Centro | TICs y Energía
[35 empty] | M-balanzas | GOAR-Regional Cuyo | Evaluación de Materiales y Productos
[35 empty] | M-densímetros | GOAR-Regional NEA | Procesos Industriales
[35 empty] | M-pesas clase M | GOAR-Regional NOA | Transporte y Logística
[35 empty] | M-pesas clase E1 y E2 | GOAR-Regional Pampeana | Químico Ambiental Sustentable
[35 empty] | M-pesas clase F1 y F2 | GOAR-Regional Patagonia | Servicios Tecnológicos y Analíticos
[35 empty] | Dim-Ángulos | GOMYC-Metrología Científica e Industrial | Caucho
[35 empty] | Dim-Bloques patrón | ----- | Foresto Industrial
[35 empty] | Dim-Calibres, micrómetros, relojes comparadores | ----- | Plásticos
[35 empty] | Dim-Equipos laser | otras | Textil y Cuero
[35 empty] | Dim-MMC |  | Tecnologías de Gestión
[35 empty] | Dim-Reglas, escuadras, cintas |  | Regional Litoral - Sede Rafaela
[35 empty] | Dim-Rugosidad |  | Regional Litoral - Sede Rosario
[35 empty] | Dim otros |  | Regional Occidental
[35 empty] | VF_caudalímetros |  | Regional Oriental
[35 empty] | VF-flotámetros |  | Alimentos Cuyo
[35 empty] | VF-buretas |  | Industrias Extractivas y Manufactura Cuyo
[35 empty] | VF-micropipetas, microjeringas, microburetas |  | Regional NEA Este
[35 empty] | VF-pipetas |  | Regional NEA Oeste
[35 empty] | VF-matraces |  | Agroindustria NOA
[35 empty] | VF-probetas |  | Industrias Emergentes NOA
[35 empty] | VF-patrones de caacidad |  | Regional Buenos Aires
[35 empty] | VF-otros |  | Regional Pampa
[35 empty] | F-celdas de carga |  | Regional Patagonia Norte
[35 empty] | F-dinamómetros |  | Regional Patagonia Sur
[35 empty] | F-máquinas de esayo, prensas |  | Metrologia Física
[35 empty] | F-torque |  | Metrologia Química
[35 empty] | F-transductores, indicadores |  | Calidad
[35 empty] | F otros |  | Metrología Legal
[35 empty] | P-balanzas de pesos muertos |  | Caucho
[35 empty] | P-barómetros |  | Foresto Industrial
[35 empty] | P-manómetros y sensores de presión |  | Plásticos
[35 empty] | P-móduos de presión |  | Textil y Cuero
[35 empty] | P-vacuómetros |  | Tecnologías de Gestión
[35 empty] | P otros |  | Regional Litoral - Sede Rafaela
[35 empty] | AUV-Acústica |  | Regional Litoral - Sede Rosario
[35 empty] | AUV-Vibraciones |  | Regional Occidental
[35 empty] | AUV otros |  | Regional Oriental
[35 empty] | EE-analizadores |  | Alimentos Cuyo
[35 empty] | EE-multímetros |  | Industrias Extractivas y Manufactura Cuyo
[35 empty] | EE-osciloscopios |  | Regional NEA Este
[35 empty] | EE-pinzas amperométricas |  | Regional NEA Oeste
[35 empty] | EE-potencia y energía |  | Agroindustria NOA
[35 empty] | EE-radiofrecuencia |  | Industrias Emergentes NOA
[35 empty] | EE-resistencia |  | Regional Buenos Aires
[35 empty] | EE-tacómetros |  | Regional Pampa
[35 empty] | EE-voltímetros |  | Regional Patagonia Norte
[35 empty] | EE otros |  | Regional Patagonia Sur
[35 empty] | Lum-Espectrofotómetros (longitud de onda) |  | Metrologia Física
[35 empty] | Lum-Luxómetros |  | Metrologia Química
[35 empty] | Lum-Medidor de luz UV |  | Calidad
[35 empty] | Lum-patrones de color |  | Metrología Legal
[35 empty] | Lum-Radiómetro |  | -----
[35 empty] | Lum otros |  | otra
Q-analizadores y detectores de gases
Q-espectrofotómetros
Q-pHímetro
Q-refractometría
Q otros
TF-contadores
TF-cronómetros
TF otros
Otras magnitudes

## capacidad operativa (hidden)
Cordoba:
Personal: | [5 empty] | numero de personas | % dedicado a cal. Internas
Temperatura: 1 persona | [5 empty] | 1 | 30%
Fuerza, Masa y Torque: 2 personas (se incorporaría una persona más en marzo/abril) | [5 empty] | 2 | 60%
Dimensional y presión: 2 personas (se incorporaría una persona más en marzo/abril) | [5 empty] | 2 | 60%
Eléctrica: 2 personas | [5 empty] | 2 | 8%
Porcentaje de calibraciones internas: | [7 empty] | 1.58
Para todos los laboratorios aproximadamente un 30% de las calibraciones son internas (se incluyen las calibraciones de instrumental del propio laboratorio y de otros laboratorios de Inti), a excepción del laboratorio de eléctrica donde entre un 10/15 % son internas.
Carnes
1 – Calibraciones de termómetros para SOA: 3 personas ( esto se hace relativamente poco)
Distribución de temperatura en equipos: 2 personas (1 al 100 % y la otra 60 %, tenemos una tercera que se está capacitando)
2 – Los servicios de ensayos de distribución de temperatura 60% internos, 40 % externos a INTI | [7 empty] | 0.96
Fisica |  | numero de personas | % dedicado a cal. Internas
Temperatura |  | 1.5 | 60% | 0.9 |  |  |  | 5.44
Presion |  | 3 | 25% | 0.75
Balanzas |  | 1 | 100% | 1
Masa |  | 2 | 30% | 0.6
Dimensional |  | 4 | 20% | 0.8
Fuerza |  | 3 | 33% | 0.99
Electricidad |  | 2 |  | 0.4
Luminotecnia
M Cuantica
AUV
T&F
F&V
Rafaela | 1. Cantidad de personas afectadas a las calibraciones/ensayos:
Dimensional | 0 |  | 35%
Masa/Temperatura/Presion | 2 |  | 35% | 0.7
Volumen | 1 |  | 35% | 0 |  |  |  | 0.7
Dimensional: Sin personal en estos momentos (por problemas de salud en un caso y cambio de Departamento en el otro)…en proceso de capacitación el personal (existente) que a futuro estaría colaborando con éste área.
Microvolumen: 1 persona (pero las actividades del área están suspendidas por no contar con condiciones ambientales).
Equipos propios de la dependencia Rafaela: 15% y equipos de otros centros Inti: 20%
Rosario |  | Masa/ Balanzas | Volumen | Presión | Dimensional |  |  | 1.61
[5 empty] | Rugosidad | Cintas Métricas | Resto del alcance
| Agentes | - Javier Manso | - Javier Manso | - Mariano Re | - Mariano Re | - Gerardo Maisler | - Armando Guidobono
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| % de calibraciones internas | 24% | 40% | --- | 0% | 87% | 5%
Santiago del Estero | [7 empty] | 0.4
Temperatura
Masa
Presion
Pampeana |  | 3
Temperatura | [7 empty] | 0.3
Volumen
Presion
Masa
San Luis |  | 1 | [5 empty] | 0.2
Total | [7 empty] | 11.19

## comp1 (3) (hidden)
Magnitud y área |  | Solicitante |  |  |  | Instrumento | [10 empty] | Tres últimas calibraciones
| Subárea | SO | DT | Departamento | Contacto | Tipo de Instrumento (1) | Marca / Modelo (2) | Identificacion / Numero de serie (3) | Descripcion del instrumento (4) | Resolucion de la indicacion (5) | Exactitud declarada (5) | Uso previsto o habitual del instrumento (6) | Rango de uso (7) | Incertidumbre de uso esperada (8) | Vencimiento de la calibracion actual (9) | ¿El instrumento se utiliza en servicios bajo el CIPM-MRA o bajo acreditacion? (10) | año ultima | Año | quien hizo la ultima calibracion? | Departmento que calibro (11) | RUT (12) | Año | Departmento que calibro (11) | RUT (12) | Año | Departmento que calibro (11) | RUT (12) | Observaciones
Acústica y Vibraciones | Acústica | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Micrófono a condensador patrón de 1/2" | Bruel & Kjaer / 4180 | nº de serie 1886363 | Micrófono a condensador patrón de 1/2" |  | ± 0,2 dB |  | 31,5 Hz - 16 kHz |  | 2022 | Si | 2007 | 2007 | DTMF (Física) | UT- Acustica | PCA029 | 2003 | PTB | 1156PTB03 | [6 empty] | Temperatura y Humedad | 529 |  |  | Última calibración
Acústica y Vibraciones | Acústica | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Amplificador de carga | Bruel & Kjaer, 2650 | nº inv. 102C001463 nº de serie 860079 | Amplificador de carga |  | ± 0,1 dB | acondicionador de carga asociado a acelerometros | hasta 10^5 pC |  | 2022 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. Mecanica y Acustica | RUT 7100130301 | 2019 | Dpto. Mecanica y Acustica | PCMA-125A | 2018 | UT Acustica | PCA-113 |  |  |  | Volumen y Flujo | 229 |  |  | 2002 | 1 |  |  |  | ¿Quién hizo la última calibración?
Acústica y Vibraciones | Acústica | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Amplificador de carga | Bruel & Kjaer, 2635 | nº inv. I03303 nº de serie 2935013 | Amplificador de carga |  | ± 0,3 dB | acondicionador de carga asociado a acelerometros | 10^5 pC |  | 2022 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. Mecanica y Acustica | RUT 710013909 | 2019 | Dpto. Mecanica y Acustica | PCMA-126A | 2018 | UT Acustica | PCA-116 |  |  |  | Masa | 202 |  |  | 2003 | 0 |  |  |  | DTMF (Física) | 469
Acústica y Vibraciones | Acústica | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Amplificador de carga | Bruel & Kjaer, 2635 | nº de serie 2002834 | Amplificador de carga |  | ± 0,3 dB | acondicionador de carga asociado a acelerometros | 10^5 pC |  | 2022 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. Mecanica y Acustica | RUT 7100132913 | 2019 | Dpto. Mecanica y Acustica | PCMA-128A | 2018 | UT Acustica | PCA-115 |  |  |  | Electricidad y Electrónica | 181 |  |  | 2004 | 0 |  |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | 292
Acústica y Vibraciones | Acústica | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Amplificador de carga | Bruel & Kjaer, 2635 | nº inv. 102C001462 nº de serie 1355664 | Amplificador de carga |  | ± 0,3 dB | acondicionador de carga asociado a acelerometros | 10^5 pC |  | 2022 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. Mecanica y Acustica | RUT 7100132915 | 2019 | Dpto. Mecanica y Acustica | PCMA-127A | 2018 | UT Acustica | PCA-114 |  |  |  | Dimensional | 156 |  |  | 2005 | 3 |  |  |  | DT Centro Occidental (Córdoba) | 126
Acústica y Vibraciones | Acústica | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Micrófono a condensador patrón de 1/2" | Bruel & Kjaer / 4180 | nº de serie 1893465 | Micrófono a condensador patrón de 1/2" |  | ± 0,2 dB |  | 31,5 Hz - 16 kHz |  | 2022 | Si | 2018 | 2018 | Externo | INMETRO | DIMCI0639-18 | 2007 | UT- Acustica | PCA031 | [6 empty] | Presión | 109 |  |  | 2006 | 0 |  |  |  | SOR NOA (Santiago del Estero) | 72
Acústica y Vibraciones | Acústica | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Calibrador de nivel sonoro | Bruel & Kjaer / Type 4231 | I009151 / 2191047 |  | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | CNC-St2-44.01 v02.1 |  |  | 2018-10-04 | Bajo acreditación | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Física | 3868 |  |  | --- | --- | --- | --- |  |  |  | Fuerza | 53 |  |  | 2007 | 1 |  |  |  | SOR Cuyo (San Luis) | 32
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Amplificador de medicion | Bruel & Kjaer / 2636 | nº de serie 2102931 | Amplificador de medicion |  | ± 0,2 dB |  | 20 dB - 130 dB |  | 2022 | Si | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT- Acustica | PCA121 | 2015 | UT- Acustica | PCA093 | 2012 | UT- Acustica | PCA057 |  |  |  | Química | 21 |  |  | 2008 | 0 |  |  |  | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | 29
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Calibrador Multifunción | Bruel & Kjaer / 4226 | nº de serie 2288502 | Calibrador Multifunción |  | ± 0,25 dB |  | 31,5 Hz - 16 kHz |  | 2022 | Si | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT- Acustica | PCA112 | 2015 | UT- Acustica | PCA094 | 2012 | UT- Acustica | PCA051 |  |  |  | Luminotecnia | 21 |  |  | 2009 | 8 |  |  |  | DTAT (ex Carnes) | 25
Acústica y Vibraciones | AUV otros | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Analizador FFTT | Ono Sokki | ID Interna 3.24 | Analizador de señal | 1/400 del rango de frecuencia | - | 3 Hz-1000 Hz | 1 Hz-40 kHz | - |  | NO | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Acústica | 102-3386 | 2013 | Acústica | 102-2934 | - | - | - |  |  |  | Acústica y Vibraciones | 21 |  |  | 2010 | 1 |  |  |  | SOR Pampeana (Mar del Plata) | 14
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Fuente acondicionadora de señal | Dytran, 4114B1 | nº de serie 1360. | Fuente acondicionadora de señal |  | S/D | fuente de tension asociada a acelerometros | Hasta +24v |  | 2022 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. Mecanica y Acustica | RUT 7100130302 | 2013 | Dytran Instruments | 1360 | [6 empty] | Tiempo y Frecuencia | 16 |  |  | 2011 | 4 | Última calibración |  |  | SOEYE (Electrónica) | 6
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Generador de onda sinusoidal | Agilent, 33210A | nº inv. 102C001620 nº serie MY48007587 | Generador de onda sinusoidal |  | 0,04% hasta 10kHz | generador de señales durante calibracion | Frecuencia DC hasta 10Mhz |  | 2022 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. Optica y Dimensional | RUT 7100121595 | 2019 | Dpto. Optica y Dimensional | RUT 7100015087 | 2016 | UT Electricidad | OTI 102-298-16 |  |  |  | otros | 10 |  |  | 2012 | 11 | nunca | 380 | 24.64% | ex Química | 5
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Puente de reciprocidad | Bruel & Kjaer / 4143 | nº de serie 906969 | Puente de reciprocidad |  | ± 0,02 dB |  | 31,5 Hz - 16 kHz |  | 2022 | Si | 2016 | 2016 | SOEYE (Electrónica) | Dpto. de Electricidad | OTI297-16 | 2009 | Dpto. de Electricidad | OTI 137-09 | [10 empty] | 2013 | 6 | antes de 2014 | 35 | 2.27% | DTSA (ex Agroalimentos) | 1
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Amplificador de medición de doble canal | Four Audio / CMF-42 | nº de serie V8R-05 | Amplificador de medición de doble canal |  |  |  | 0,1 Hz a 42 kHz / 0 a 10 Vac |  | 2022 | Si | [14 empty] | Total | 1548 |  |  | 2014 | 18 | 2014 | 18 | 1.167% | SOEYM (Energia) | 1
Acústica y Vibraciones | AUV otros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Distorsímetro | Krohn-Hite / 6900B | nº de serie 1523 | Distorsímetro |  | 0.1% |  | 0,1 - 19,9% |  |  | Si | [18 empty] | 2015 | 46 | 2015 | 46 | 2.983% | Externo | 61
Acústica y Vibraciones | Vibración | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Acelerómetro patrón | Bruel & Kjaer, 8305 | nº inv. I003200 nº serie 1149987 | Acelerómetro patrón |  | 0.5% | diseminacion de magnitud en aceleracion | 10Hz-10 kHz |  | 2021 | SI | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | UT Acustica | PCA-082 | 2004 | PTB | PTB 0825/04 | 1994 | PTB | PTB 0378/94 | [7 empty] | 2016 | 79 | 2016 | 79 | 5.123% |  | 1133
Acústica y Vibraciones | Vibración | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Acelerómetro patrón | Bruel & Kjaer, 8305 | nº serie 2860128 | Acelerómetro patrón |  | 0.5% | transferencia de magnitud en aceleracion | 0,1 Hz- 20 kHz |  | 2021 | SI | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | UT Acustica | PCA-081 | 2014 | INMETRO | DIMCI 2104/2014 | [6 empty] | Acústica y Vibraciones | Acústica | 7 |  | 2017 | 114 | 2017 | 114 | 7.393%
Acústica y Vibraciones | Vibración | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Acelerómetro | Bruel & Kjaer, 4370 | nº inv. I0340004044 nº serie 2010997 | Acelerómetro |  | ± 1 % | control de shaker | 10Hz-5 kHz |  | 2020 | SI | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | UT Acustica | PCA-107 | 2013 | UT Acustica | PCA-061 | 2010 | UT Acustica | PCA-044 |  |  |  | Acústica y Vibraciones | Vibración | 6 |  | 2018 | 221 | 2018 | 221 | 14.33%
Acústica y Vibraciones | Vibración | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Medidor de vibraciones | Shinken/V-1108 | ID Interna 3.24 | Medidor de vibraciones | 1.001 | ±2% | 0 - 100 m/s2 | 0 - 300 m/s2 |  |  | NO | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Acústica | 102-3480 | 2013 | Acústica | 102-2866 | 2012 | Acústica | 102-2667 |  |  |  | Acústica y Vibraciones | AUV otros | 8 | 21 | 2019 | 265 | 2019 | 265 | 17.19%
Acústica y Vibraciones | Vibración | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Calibrador puntual de aceleración para chequeo en campo | Bruel & Kjaer, 4291 | nº inv. I003178 nº de serie 695104 | Calibrador puntual de aceleración para chequeo en campo |  | ± 2 % | verificacion de acelerometros | 10 m/s2 / 79,6Hz |  | 2022 | NO | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Dpto. Mecanica y Acustica | PCMA-129A | 2018 | UT Acustica | PCA-118 | [6 empty] | Dimensional | Ángulos | 6 |  | 2020 | 85 | 2020 | 85 | 5.512%
Acústica y Vibraciones | Vibración | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Medidor de vibraciones | Shinken/V-1107 | ID Interna 3.23 | Medidor de vibraciones | 0.001 | ±2% | 3 Hz-1000 Hz | 1 Hz-20 kHz | - |  | NO | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Acústica | 102-3479 | 2012 | Acústica | 102-2865 | 2011 | Acústica | 102-2666 |  |  |  | Dimensional | Bloques patrón | 22 |  | 2021 | 299 | 2021 | 299 | 19.39%
Dimensional | Ángulos | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 160 | Transportador Magnetico | Empire |  |  |  |  | Muebles | 0 a 360° | [17 empty] | Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | 59 |  |  |  |  | 1542 | 100%
Dimensional | Ángulos | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Goniómetro | TESA EAC-2 | 420736065 |  | 5' | 1' | Varios ensayos: plano inclinado; ensayo de aguja | 0° - 360° | la adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rosario Oña | 106-469 | 2013 | INTI Cordoba Ing Diego A. Bellelly | CO-015 2363 | 2009 | INTI Cordoba Lic. Pedro Derosa | CO-015 2222 |  |  |  | Dimensional | Equipos laser | 8 |  |  | 1162 |  | 1162
Dimensional | Ángulos | Subgerencia Operativa de Mecánica y Logística | Procesos Industriales | Departamento de Procesos de Mecanizado y Conformado | Maceira Gustavo Interno 6356 gmaceira@inti.gob.ar | Goniometro óptico | Dormer | E050.051.015 / Serie G472 | Equipo medidor de ángulos con goniómetro óptico y micrómetro | Grados (°) | ---- | Control de productos siderúrgicos | 0° a 180° | ± 1° | Agosto del 2022 | Ensayos acreditados (OAA) | 2012 | 2012-08-08 | DTMF (Física) | INTI - Física y Metrología | 2814 | 2002-08-02 | INTI - CEFISMETRO | 692 (3° PARCIAL Y FINAL) | 2000-08-16 | INTI - CEFIS | 408 |  |  |  | Dimensional | MMC | 1
Dimensional | Ángulos | Subgerencia Operativa de Mecánica y Logística | Procesos Industriales | Departamento de Procesos de Mecanizado y Conformado | Maceira Gustavo Interno 6356 gmaceira@inti.gob.ar | Goniometro óptico | Dormer | E050.051.015 / Serie G472 | Equipo medidor de ángulos con goniómetro óptico y micrómetro | Grados (°) | ---- | Control de productos siderúrgicos | 0° a 180° | ± 1° | Agosto del 2022 | Ensayos acreditados (OAA) | 2012 | 2012-08-08 | DTMF (Física) | INTI - Física y Metrología | 2814 | 2002-08-02 | INTI - CEFISMETRO | 692 (3° PARCIAL Y FINAL) | 2000-08-16 | INTI - CEFIS | 408 |  |  |  | Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | 20
Dimensional | Ángulos | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Goniómetro | Mitutoyo; 187-201 |  | Goniómetro | [6 empty] | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Dimensional | Rugosidad | 8
Dimensional | Ángulos | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Goniómetro | Mitutoyo; 187-201 |  | Goniómetro | [6 empty] | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Dimensional | Dimensional otros | 32 | 156
Dimensional | Bloques patrón | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527356 | Thickness Gauge 0-10 mm | Stroger | SA-TX 024 | Medidor de espesores | 0.01 | 0.01 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 0 a 10mm | 0.01 | 2020-12-23 |  | 2019 | 2019-12-26 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 71000032829 | [9 empty] | Electricidad y Electrónica | Analizadores | 7
Dimensional | Bloques patrón | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527359 | Galgas simples | Bison | SA-TX 027 | Juego de 13 Galgas metricas | 0.01 | 0.01 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 0,05 a 1,00mm | 0.01 | 2020-12-30 |  | 2019 | 2019-12-30 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 71000032829 | [9 empty] | Electricidad y Electrónica | Multímetros | 38
Dimensional | Bloques patrón | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Juego 10 bloques | Helios Preisser | LD007/130068 | Juego de 10 bloques de acero grado 0 | NA | NA | Calibración de calibres a colisa y micrómetros | (2,5 a 25) mm | < 0,06 um | 2022-04-01 | no | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-422 Parcial 1 | [6 empty] | Metrología Comodoro |  |  | Electricidad y Electrónica | Osciloscopios | 4
Dimensional | Bloques patrón | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Juego 8 bloques | Helios Preisser | LD008 | Juego de 8 (ocho) bloques de acero grado 1 | NA | NA | Calibración de calibres a colisa | (25 a 100) mm | < 0,15 um | 2022-04-01 | no | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela/INTI FYM | 105-422 Parcial 2; 3521 Único | [6 empty] | Metrología Comodoro |  |  | Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | 8
Dimensional | Bloques patrón | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Bloques patrón angulares | HOMMELWERKE | LIM1-004 / BL,15-32,190 MM | Conjunto de 15 bloques patrón angulares | N/A | Grado "0" | Para marmol, proyector de perfiles y máquina de medir | 0 - 45° | 0,6´´ | 2018 | SI - Auditado por Cruzadas | 2015 | 2015 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Cordoba | 015-2480 Único | 2011 | INTI Cordoba | CO-015-2287 Único | 2006 | INTI Rosario | OTI ROS-106 Único |  |  |  | Electricidad y Electrónica | Potencia | 29
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 4 patrones planos paralelos de vidrio | Mitutoyo / 157-903 | L1-MD-362 / ---- | [6 empty] | 2018-12-07 |  | 2016 | 2016-12-07 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Inti Córdoba | 015-2549-Único | 2016-02-02 | Inti Córdoba | CO-015-2517- Parcial 02 y Final | 2015-02-27 | Inti Córdoba | CO-015-2478-Parcial 02 y Final |  |  |  | Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | 15
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 4 patrones planos paralelos de vidrio | KOBA / Modelo no especificado | L1-MD-433 / ---- | [6 empty] | 2020-09-21 |  | 2016 | 2016-09-09 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Inti Córdoba | 015-2537-Único | 2014-10-24 | Inti Córdoba | CO-015-2464 - Parcial 01 | [6 empty] | Electricidad y Electrónica | Resistencia | 31
Dimensional | Bloques patrón | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Patrones plano paralelos | Mitutoyo | 157-903 (conjunto) | Juego de 4 (cuatro) patrones plano paralelos de vidrio | NA | NA | Verificación de planitud y paralelismo entre caras | (12,00 a 12,37) mm | 0,06 um | 2022-04-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba | 015-2558 Parcial 3 | [6 empty] | Metrología Comodoro |  |  | Electricidad y Electrónica | Tacómetros | 4
Dimensional | Bloques patrón | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Patrones plano paralelos | Mitutoyo | 157-904 (conjunto) | Juego de 4 (cuatro) patrones plano paralelos de vidrio | NA | NA | Verificación de planitud y paralelismo entre caras | (25,00 a 25,37) mm | 0,06 um | 2022-04-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Occidental (Córdoba) | iNTI Córdoba | 015-2558 Parcial 2 | [6 empty] | Metrología Comodoro |  |  | Electricidad y Electrónica | Voltímetros | 7
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Checkmaster (dispositivo para calibración de calibres) | Mitutoyo / CC-300C | L1-MD-368 / 0800193 | Patrón escalonado de bloques de cerámica |  |  |  | 0 a 300 mm |  | 2020-11-28 |  | 2018 | 2018-11-28 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Inti Córdoba | 015-2656-Único | 2016-07-01 | Inti Córdoba | 015-2534-Parcial 2 y final | 2013-03-06 | Inti Córdoba | CO-015-2367-Parcial 2 y final |  |  |  | Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | 38 | 181
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 112 bloques patrón de acero grado K | CARY | L1-MD-035 / ----- | [6 empty] | 2020-07-31 | CIPM-MRA | 2017 | 2017-06-30 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 102-3760-Único | 2014-07-31 | Inti- Física y Metrología | 102-3126-Único | 2010-11-12 | Inti- Física y Metrología | 102-2465-Único |  |  |  | Fuerza | Celdas de carga | 16
Dimensional | Bloques patrón | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Bloques patrones | KOBA / 1112M | LIM1-040 / 048255 | Conjunto de 112 bloques patrónes | N/A | Grado "K" | Calibracion de bloques por comparación mecánica | 0,5 a 100 mm | ISO 3650 | 2021 | Si - Participa en Evaluación de Pares | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI Física y Metrología | 102 3834 Único | 2014 | INTI Física y Metrología | FM-102-3162 Único | 2011 | INTI Física y Metrología | FM-2452 Único |  |  |  | Fuerza | Dinamómetros | 7
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Bloque patrón de acero de 200mm grado K | Mitutoyo | L1-MD-251 / 30640 | [6 empty] | 2022-05-13 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-05-13 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 222-4184-Único | 2016-03-31 | Inti- Física y Metrología | 102-3443-Único | 2012-05-01 | Inti- Física y Metrología | 102-2786-Único |  |  |  | Fuerza | Máquinas de esayo, prensas | 4
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 10 bloques patrón de acero grado 0 | Mitutoyo / BM1-10M-0D | L1-MD-360 / 0805033 | [6 empty] | 2022-05-01 |  | 2019 | 2019-05-01 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 222-4123-Único | 2015-10-28 | Inti- Física y Metrología | 102-3316-Único | 2012-05-01 | Inti- Física y Metrología | 102-2786-Único |  |  |  | Fuerza | Torque | 1
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 10 bloques patrón de acero grado K | KOBA | L1-MD-435 / 048255 | [6 empty] | 2022-05-01 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-05-01 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 222-4124-Único | 2015-11-12 | Inti- Física y Metrología | 102-3351-Único | 2012-05-01 | Inti- Física y Metrología | 102-2786-Único |  |  |  | Fuerza | Transductores, indicadores | 19
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Bloque patrón de acero de 300mm grado 0 | Mitutoyo / 611683-021 | L1-MD-475 / 120426 | [6 empty] | 2022-05-13 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-05-13 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 222-4184-Único | 2016-03-31 | Inti- Física y Metrología | 102-3443-Único | [6 empty] | Fuerza | Otros fuerza | 6 | 53
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Bloque patrón de acero de 200mm grado 0 | Mitutoyo / 611682-021 | L1-MD-477 / 130076 | [6 empty] | 2022-05-13 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-05-13 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 222-4184-Único | 2016-03-31 | Inti- Física y Metrología | 102-3443-Único | [6 empty] | Luminotecnia | Esoectrofotómetros | 2
Dimensional | Bloques patrón | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 121 bloques patrón de cerámica grado K | OPUS | L1-MD-492 / 00385P | [6 empty] | 2022-05-03 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-05-03 | DTMF (Física) | Inti- Física y Metrología | 222-4179-Único | 2015-06-30 | Inti- Física y Metrología | 102-3317-Único | [6 empty] | Luminotecnia | Luxómetros | 7
Dimensional | Bloques patrón | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | PATRON ESCALONADO | NO INDICA/NO INDICA | SAE1010-A003 | PATRON ESCALONA DE ACERO AL CARBONO |  |  | LABORATORIO DE ESPESORES | [18 empty] | Luminotecnia | Medidor de luz UV | 4
Dimensional | Bloques patrón | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | PATRON ESCALONADO | NO INDICA/NO INDICA | SAE1010-A004 | PATRON ESCALONA DE ACERO AL CARBONO |  |  | LABORATORIO DE ESPESORES | [18 empty] | Luminotecnia | patrones de color | 6
Dimensional | Bloques patrón | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | PATRON ESCALONADO | NO INDICA/NO INDICA | AISI304L-A001 | PATRON ESCALONA DE ACERO INOXIDABLE |  |  | LABORATORIO DE ESPESORES | [18 empty] | Luminotecnia | Radiómetro | 1
Dimensional | Bloques patrón | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | PATRONES DE ESPESOR | NO INDICA/NO INDICA | AISI304L-A002 | PATRONES DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR |  |  | LABORATORIO DE ESPESORES | [18 empty] | Luminotecnia | otro Luminotecnia | 1 | 21
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527357 | Micrómetro analogico | Hamilton | SA-TX 025 | Micrometro 0 a 25 mm | 0.01 | 0.01 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 25mm | 0.01 | 2020-12-30 |  | 2019 | 2019-12-30 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 71000032829 | [9 empty] | Masa | Balanzas y comparadores de masa | 93
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527358 | Calibre analogico | Hamilton | SA-TX 026 | Pie de rey 150 mm | 0.02 | 0.02 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 150 mm | 0.02 | 2020-12-23 |  | 2019 | 2019-12-23 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 71000032829 | [9 empty] | Masa | Densímetros | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527340 | Micrómetro de exterior | STANDARD | SA-EM-002 | Analógico | 0,01mm |  | Determinación de diámetros | 0-25mm | 0,01mm | 2018-09-01 |  | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Metrología | 105-512 Parcial 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | Masa | Juegos de pesas clases M | 13
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527341 | Calibre pie de rey | INSIZE | SA-EM-003 | Digital | 0,01mm |  | Determinación de longitudes | 0-150mm | 0,01mm | 2018-09-01 |  | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Metrología | 105-512 Parcial 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | 26
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527342 | Micrómetro de profundidad | STANDARD | SA-EM-004 | Analógico | 0,01mm |  | Determinación de profundidades | 0-25mm | 0,01mm | 2018-09-01 |  | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Metrología | 105-512 Parcial 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | 9
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527343 | Comparador | STANDARD | SA-EM-005 | Analógico | 0,01mm |  | Mediciones indirectas | 0-10mm | 0,01mm | 2018-09-01 |  | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Metrología | 105-512 Parcial 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | Masa | Pesas sueltas | 59 | 202
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | CALIBRE ANALÓGICO | WEMBLEY/NO INDICA | 865127 | CALIBRE ANALÓGICO A COLISA | 0,02 mm | 0,02 mm | LABORATORIO DE ESPESORES | 0 A 300 mm | 0,02 mm | 2019-05-08 | CIPM-MRA | 2018 | 2018-05-08 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-ROSARIO | 106-503 | [9 empty] | Presión | Balanzas de pesos muertos | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Comparador Diferencial | TESA 19.301 | 420736055 |  | 0,001 mm | 0,01 mm | Ensayo de encaminamiento eléctrico | hasta 25 mm | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2015 | 2015 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI - Cordoba Ing. Bruno R Gastaldi | CO-015 2494 Parcial 3 y final | 2012 | Inti - Cordoba Ing. Diego A Bellelli | CO-015 2325 Parcial 2 | 2009 | Inti -Cordoba Lic Pedro R Derosa | CO-015 2208 |  |  |  | Presión | Barómetros | 4
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Micrómetro digital | Mitutoyo / 227-221 | I 52 / 9002279 | micrómetro digital de topes planos tipo platillo | 0,001 mm |  | ensayos fibra de lana | 0-15 mm |  | 2021-01-01 | NO | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2681/P1 | 2017 | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2557 | 2014 | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2421 |  |  |  | Presión | Manómetros y sensores de presión | 76
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Micrómetro 0-25 | Mitutoyo / 123-101 | I 52 A / 46227056 | micrómetro analógico de topes planos tipo platillo | 0,01 mm |  | ensayos fibra de lana | 0-25 mm |  | 2021-01-01 | NO | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2681/P2 | 2017 | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2557 | - | - | - |  |  |  | Presión | Móduos de presión | 15
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Micrómetro 25-50 | Mitutoyo / 123-102 | I 52 B / 64149841 | micrómetro analógico de topes planos tipo platillo | 0,01 mm |  | ensayos fibra de lana | 25-50 mm |  | 2021-01-01 | NO | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2681/P3 | 2017 | INTI Córdoba (UT Metrología) | 015-2557 | - | - | - |  |  |  | Presión | Vacuómetros | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Calibre Mitutoyo Digital 150 mm | Mitutoyo / 8096 | IM-F008 | Calibre Mitutoyo Digital 150 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | diario | 0-150 mm | 0,02 mm | Fuera de servicio 22/03/2020 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba | 15-2691 | 2017 | INTI Córdoba | 15-2579 | 2016 | INTI - Física | 3488 |  |  |  | Presión | Presión otros | 10 | 109
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Micrometro SCHWYZ 0-25mm | SCHWYZ / SC23661210 | IM-F015 | Micrometro SCHWYZ 0-25mm | 0,01 mm | 0,002 mm | diario | 0-25 mm | 0,001 mm | fuera de servicio 07/03/2020 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba | 15-2690 | 2017 | INTI Córdoba | 15-2579 | 2016 | INTI - Física | 3488 |  |  |  | Química | Analizadores y detectores de gases | 3
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Calibre Vernier | ESSEX/0-300 mm | ER AT 10/ND | calibre analógico a colisa intervalo de indicación (0-300)mm, con palpadores de exteriores, de interiores, medidor de escalón y sonda de profundidad | 0.02 mm | 0.02 mm | para medir longitud de briquetas | 30-270 mm | 0.1 mm | 2022 | no | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Dpto de mediciones y calibraciones industriales Centro | 7100101804 | [9 empty] | Química | Campana | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Calibre Vernier | RUHLMANN/0-150 mm | ER AT 11/ND | calibre analógico a colisa intervalo de indicación (0-150)mm, con palpadores de exteriores, de interiores, medidor de escalón y sonda de profundidad | 0.02 mm | 0.02 mm | para medir longitud de pellets energéticos, o BCS | 3-130 mm | 0.1 mm | 2022 | no | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Dpto de mediciones y calibraciones industriales Centro | 7100101804 | [9 empty] | Química | Espectrofotómetros | 3
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 130 | Calibre pie a coliza | Mahr 16EX | 4102520 |  | 0,01mm |  | resolución técnica | 0 a 150mm |  |  |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Departamento de Mediciones y Calibraciones Industriales | 7100146782 | 2016 | Departamento de Luminotecnia | 3609 | [6 empty] | Química | pH-ímetro | 1
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Calibre de altura | Mitutoyo | E 030.034.014 | Calibre de altura | 0,02 mm | --- | Ensayo de fatiga de protesis de cadera | 0 - 400 mm | --- | Vencida abr-2021 | Ensayos acreditados por el OAA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Óptica y Dimensional | RUT 4176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  | Química | Refractometría | 3
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Calibre a pié coliza | SWORDFISH | MEF 7-2638 | Calibre | 0,01 mm |  | NO | 0 a 15 cm |  | 2019 | No | 2014 | 2014 | DTMF (Física) | Dimensional | OTI 136 | 2007 | Dimensional | OTI 77 | 2003 | Dimensional | OTI 55 |  |  |  | Química | Química otros | 9 | 21
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Calibre de altura | Mitutoyo | E 030.034.014 | Calibre de altura | 0,02 mm | --- | Ensayo de fatiga de protesis de cadera | 0 - 400 mm | --- | Vencida abr-2021 | Ensayos acreditados por el OAA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Óptica y Dimensional | RUT 4176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  | Temperatura y Humedad | Autoclaves | 10
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Calibre pie a coliza | Carl Mahr | 39517028 | Calibre pie a coliza |  |  | Puentes de medición | Rango 350mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | 14
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Calibre pie a coliza | Stronger |  | Calibre pie a coliza |  |  | Puentes de medición | Rango 150mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | 54
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Micrómetro | Mitutoyo ;102-301 | - | Micrómetro |  |  |  | Rango 25mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | 57
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Micrómetros tubulares | NSK; 704-303 | NF073; 102C000654 | Micrómetros tubulares | [6 empty] | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | 17
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Micrometro de 3 contactos | Tesa | 1005184 | Micrometro de 3 contactos |  |  |  | 11 a 20 mm y anillo liso de 11mm y 17,003mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Higrómetros | 5
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Calibre pie a coliza | Carl Mahr | 39517028 | Calibre pie a coliza |  |  | Puentes de medición | Rango 350mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | 107
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Calibre pie a coliza | Stronger |  | Calibre pie a coliza |  |  | Puentes de medición | Rango 150mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Termometría de radiación | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Micrómetro | Mitutoyo ;102-301 | - | Micrómetro |  |  |  | Rango 25mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | 10
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Micrómetros tubulares | NSK; 704-303 | NF073; 102C000654 | Micrómetros tubulares | [6 empty] | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | 219
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Micrometro de 3 contactos | Tesa | 1005184 | Micrometro de 3 contactos |  |  |  | 11 a 20 mm y anillo liso de 11mm y 17,003mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4 |  |  | Temperatura y Humedad | Termopares | 8
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Micrómetro Exterior | MITUTOYO | S/Nº 103137 | N/A | 0.01 | 0.01 | Verificación dimencional | 0 a 25 mm | 0,02 mm | 2010-05-04 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OT Nº 5997 | [9 empty] | Temperatura y Humedad | Termorresistencias | 19
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Micrometro Exterior | SOMET | S/Nº CSN251420 | bloque de cero | 0.01 | 0.01 | Verificación dimencional | 25 mm a 50 mm | 0,02 mm | 2010-05-04 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OT Nº 5997 | [9 empty] | Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | 7 | 529
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Juego de Calibres de Contactos | RUHLMANN / 20 BLATT | SONDA 01 | sondas | 0.001 | 0.001 | Verificación dimencional | 0,05mm a 1 mm | 0,002 mm | 2010-05-27 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OI Nº 103/6002 | [9 empty] | Tiempo y Frecuencia | Contadores | 6
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Calibre Universal Digital | MITUTOYO / CD-8"B | S/Nº 500-134 | Display digital | 0.01 | 0.01 | Verificación dimencional | 0 mm a 200 mm | 0,02 mm | 2010-04-29 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OT Nº 5997 | [9 empty] | Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | 10 | 16
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Micrómetro Exterior | MITUTOYO | S/Nº 103137 | N/A | 0.01 | 0.01 | Verificación dimencional | 0 a 25 mm | 0,02 mm | 2010-05-04 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OT Nº 5997 | [9 empty] | Volumen y Flujo | Anemómetros | 3
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Micrometro Exterior | SOMET | S/Nº CSN251420 | bloque de cero | 0.01 | 0.01 | Verificación dimencional | 25 mm a 50 mm | 0,02 mm | 2010-05-04 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OT Nº 5997 | [9 empty] | Volumen y Flujo | Buretas | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Juego de Calibres de Contactos | RUHLMANN / 20 BLATT | SONDA 01 | sondas | 0.001 | 0.001 | Verificación dimencional | 0,05mm a 1 mm | 0,002 mm | 2010-05-27 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OI Nº 103/6002 | [9 empty] | Volumen y Flujo | Caudalímetros | 13
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Calibre Universal Digital | MITUTOYO / CD-8"B | S/Nº 500-134 | Display digital | 0.01 | 0.01 | Verificación dimencional | 0 mm a 200 mm | 0,02 mm | 2010-04-29 | verificación dimencional en procedimientso acreditados | 2009 | 2009 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI - Mecánica | OT Nº 5997 | [9 empty] | Volumen y Flujo | Flotámetros | 5
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Calibre pie a coliza | Litz | CC-LITZ01-AM/066 18401 | Calibre | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-150 mm |  | 2019-12-01 | No | 2014 | 2014-12-19 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 135/15 | [6 empty] | 4 |  |  | Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | 74
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Calibre pie a coliza | Litz | CC-LITZ01-AM/066 18401 | Calibre | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-150 mm |  | 2019-12-01 | No | 2014 | 2014-12-19 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 135/15 | [6 empty] | 4 |  |  | Volumen y Flujo | Matraces | 23
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726554 | Calibre universal | Mitutoyo | 80312320 | calibre pie de rey mecanico | 0,02 mm | 0,02 mm | Mediciones de espesores y diametros | 0 hasta 150 mm | ± 0,04 mm | 2022-04-30 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2017 | 2017-05-11 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI MECANICA UT Maquinas y Herramientas | OI 10590 | 2012-10-10 | INTI MECANICA UT Maquinas y Herramientas | OI 7830 | 2010-09-09 | INTI MECANICA UT Maquinas y Herramientas | OI 6829 |  |  |  | Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | 71
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | - | Medios de Transporte - MTC | Ignacio Talatinian , interno 6465, jtalatinian@inti.gob.ar | Calibre | Insize | E070.074001 | Calibre digital | 0,01 mm | N/A | Medicion de cables de acero | 0 - 80 mm | + / - 0,02 | No definida. Se solicita calibraciones anuales a partir del 2022 | N/A | 2017 | 2017 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Lab. Metrologia / UT Maquinas y Herramientas / Mecanica | O.I. 10388 | 2015 | Lab. Metrologia / UT Maquinas y Herramientas / Mecanica | O.I. 9231 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Volumen y Flujo | Patrones de capacidad | 5
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | - | Medios de Transporte - MTC | Ignacio Talatinian , interno 6465, jtalatinian@inti.gob.ar | Calibre | Insize | E070.074003 | Calibre digital | 0,01 mm | N/A | Medicion de cables de acero | 0 - 80 mm | + / - 0,02 | No definida. Se solicita calibraciones anuales a partir del 2022 | N/A | 2017 | 2017 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Lab. Metrologia / UT Maquinas y Herramientas / Mecanica | O.I. 10388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Volumen y Flujo | Pipetas | 27
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Reloj comparador | Jewels 0 - 10 mm | RC-JEWELS488-AM/578488 | Comparador mecánico | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-10 mm |  | 2020-06-01 | No | 2017 | 2017-06-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 162/17/1 | [6 empty] | 3 |  |  | Volumen y Flujo | Rotámetros | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Reloj comparador | Jewels 0 - 10 mm | RC-576748-AM/576748 | Comparador mecánico | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-10 mm |  | 2020-06-01 | No | 2017 | 2017-06-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 162/17/2 | [6 empty] | 3 |  |  | Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | 4 | 229
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Reloj comparador | Jewels 0 - 10 mm | RC-JEWELS947-AM/512947 | Comparador mecánico | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-10 mm |  | 2020-06-01 | No | 2017 | 2017-06-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 162/17/3 | [6 empty] | 2 |  |  | Otros | Otros | 10 | 10
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Reloj comparador | Jewels 0 - 10 mm | RC-JEWELS488-AM/578488 | Comparador mecánico | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-10 mm |  | 2020-06-01 | No | 2017 | 2017-06-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 162/17/1 | [6 empty] | 3
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Reloj comparador | Jewels 0 - 10 mm | RC-576748-AM/576748 | Comparador mecánico | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-10 mm |  | 2020-06-01 | No | 2017 | 2017-06-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 162/17/2 | [6 empty] | 3 |  |  | Total |  | 1548 | 1548
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Reloj comparador | Jewels 0 - 10 mm | RC-JEWELS947-AM/512947 | Comparador mecánico | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-10 mm |  | 2020-06-01 | No | 2017 | 2017-06-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 162/17/3 | [6 empty] | 2
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726554 | Calibre universal | Mitutoyo | 80312320 | calibre pie de rey mecanico | 0,02 mm | 0,02 mm | Mediciones de espesores y diametros | 0 hasta 150 mm | ± 0,04 mm | 2022-04-30 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2017 | 2017-05-11 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI MECANICA UT Maquinas y Herramientas | OI 10590 | 2012-10-10 | INTI MECANICA UT Maquinas y Herramientas | OI 7830 | 2010-09-09 | INTI MECANICA UT Maquinas y Herramientas | OI 6829
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | - | Medios de Transporte - MTC | Ignacio Talatinian , interno 6465, jtalatinian@inti.gob.ar | Calibre | Insize | E070.074001 | Calibre digital | 0,01 mm | N/A | Medicion de cables de acero | 0 - 80 mm | + / - 0,02 | No definida. Se solicita calibraciones anuales a partir del 2022 | N/A | 2017 | 2017 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Lab. Metrologia / UT Maquinas y Herramientas / Mecanica | O.I. 10388 | 2015 | Lab. Metrologia / UT Maquinas y Herramientas / Mecanica | O.I. 9231 | N/A | N/A | N/A
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Operativa de Mecanica y Logistica | - | Medios de Transporte - MTC | Ignacio Talatinian , interno 6465, jtalatinian@inti.gob.ar | Calibre | Insize | E070.074003 | Calibre digital | 0,01 mm | N/A | Medicion de cables de acero | 0 - 80 mm | + / - 0,02 | No definida. Se solicita calibraciones anuales a partir del 2022 | N/A | 2017 | 2017 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Lab. Metrologia / UT Maquinas y Herramientas / Mecanica | O.I. 10388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527345 | Calibre pie de rey | TESA | SA-EM-007 | Digital | 0,01mm |  | Determinación de longitudes | 0-150mm | 0,01mm | 2017-09-15 |  | 2016 | 2016 | Externo | De fábrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Mecánica y Logística | Procesos Industriales | Departamento de Procesos de Mecanizado y Conformado | Maceira Gustavo Interno 6356 gmaceira@inti.gob.ar | Calibre de altura digital | Trimos TVA 600 | E050.051.019 / 13696/ID:5 |  | 0,001 mm | ---- | Control de e/centros de radiadores | 1 a 600 mm | ± 0,01 mm | ---- | Ensayo auditado (Bureau Veritas / IRAM) |  | --- |  | ---- | ----
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Mecánica y Logística | Procesos Industriales | Departamento de Procesos de Mecanizado y Conformado | Maceira Gustavo Interno 6356 gmaceira@inti.gob.ar | Calibre de altura digital | Trimos TVA 600 | E050.051.019 / 13696/ID:5 |  | 0,001 mm | ---- | Control de e/centros de radiadores | 1 a 600 mm | ± 0,01 mm | ---- | Ensayo auditado (Bureau Veritas / IRAM) |  | --- |  | ---- | ----
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7961 | Calibre | Backer VC 20 | 307230066 | Calibre 0-200mm | 0.02 | Nivel de confianza del 95% con factor de cobertura k= 2 | Medición de muestras | 0-200mm | Incertidumbre +0,014 mm | No especifica | - |  | De fábrica |  | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7962 | micrómetro | Backer MMA25 | S-8597 | micrómetro 0-25mm | 0.01 | error total especificado + 0,004 | Medición de muestras | 0-25mm (0,01 mm) | error total real + 0,003 | No especifica | - |  | De fábrica |  | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 129 | Calibre pie a coliza | Mitutoyo | 6E7033 |  | 0,05mm |  | resolución técnica | 0 a 150mm
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 151 | 8 Calibres Pasa no Pasa | Generico |  |  |  |  | Muebles | 2,5 a 65 mm
Dimensional | Calibres, micrómetros, relojes comparadores | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 152 | 2 Calibres pasa no Pasa | Generico |  |  |  |  | Muebles | 106 a 223 mm
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 156 | 1 Plantilla ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 115 mm
Dimensional | Dimensional otros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527367 | Lengüeta patrón | TextTechno | SA-TX 079 | Patron para control de longuitud | 0.1 | 0.1 | Ensayo de HVI |  | 0.1 | 2020-09-12 |  | 2021 | 2021-09-12 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100019854 | 2017-07-11 | INTI Rafaela | 105-491
Dimensional | Dimensional otros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Plantilla de círculos | Plantilla de círculos | --/-- | Plantilla de circunferencias calibradas | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | -- |  | 2022-03-01 | No | 2017 | 2017-03-07 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 102-MEC-161/2017 | [6 empty] | 5
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 119 | Platinas Mullen | Sin marca y modelo | IM04-IM05 | No aplica | No aplica | No aplica | Verificación de presión | 10mm y18 mm | No aplica | 2022 | NO | 2017 | 2017-11-03 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rosario | 106848 | 2007-02-22 | Rosario | 10644
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 120 | Bloques para Shimadzu | Sin marca y modelo | IM07-IM11 | No aplica | No aplica | Exactitud=±1 mm | Control o verificación de longitud inical de ensayo | (50 -200)mm | £1mm | 2022 | NO | 2017 | 2017-11-02 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rosario | 106484 P1 | 2012-09-27 | Rosario | 106237
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Proyector de perfiles | SCHERR-TUMICO / 20-2450-0300 | LIM1-060 / F181001 | Proyector de perfiles | 0,001 mm | < 0,015 mm | Calibracion de tamices y mediciones de piezas | 399 mm “x” / 205 mm “y” | Lineal: Inc. ≤ 0,015 mm angular: Inc. ≤ 1’ | 2020 | SI - Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rosario | SI Nº 106-73-Único | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
Dimensional | Dimensional otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Gancho de prueba |  | 420736031 |  | ---- | Según norma IEC61032. | Ensayo de accesibilidad | Según norma IEC61032. | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI - Interna del laboratorio. Próxima calibración: INTI-Rosario "periodo de calibración: cada 5 años" | 07 2109
Dimensional | Dimensional otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Aguja de prueba | PTL P10.06 | 420736028 |  | ---- | Según norma IEC61032. | Ensayo de accesibilidad | Según norma IEC61032. | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI - Interna del laboratorio. Próxima calibración: INTI-Rosario "periodo de calibración: cada 5 años" | ----
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Nivel de coincidencia | Sin marca / 6042 | LIM1-012 | Nivel de coincidencia | 0,01 mm/m | ---- | Nivelacion de marmol / Referencia para calibración de niveles | 20 mm / m (máx.) | < 0,03 mm/m y Planitud < 1,4 µm | 2018 | SI - Auditado por Cruzadas | 2015 | 2015 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Cordoba | CO-015 2487 Parcial 2 | 2012 | INTI Cordoba | CO-015 2353 Parcial 1 de 2 | 2009 | INTI Cordoba | CO-015 2211 Parcial 1 de 2
Dimensional | Dimensional otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Calibrador de comparadores | Mitutoyo/IC1000 | LD006/109551511 | Calibrador de comparadores de intervalo de indicación (0-100) mm | 0,02 um | +-(0,2+L/100) um | Calibración de relojes comparadores | (0-100) mm | < 0,25 um | 2022-04-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Occidental (Córdoba) | iNTI Córdoba | 015-2558 Parcial 1 | [6 empty] | Metrología Comodoro
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Marmol | STARRET / Master Pink | LIM1-009 / 727794 | Marmol de granito | N/A | Grado AA | Calibracion de niveles, mediciones en general | 1800 x 900 [mm] (superficie) | < 3 µm | 2022 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Cordoba | 015-2590 Único | 2012 | INTI Física y Metrología | FM-0102 0002711 | 2006 | INTI Física y Metrología | 1557
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Anillo patron | MÜGRA / 50,000 C | LIM1-023 / 20011 | Anillo patron | N/A | 0,3 µm | Patron de diámetro interior liso | 50 mm | < 0,35 µm | 2020 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Cordoba | 015-2594 Parcial 1 | 2014 | INTI Cordoba | CO-015 2457 Parcial 2 y Final | 2011 | INTI Cordoba | CO-015 2278 Único
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Tapo liso | Sin marca / LIM1-PC-001 | LIM1-038 | Cilindro patron de exterior | N/A | 0,3 µm | Patron de diámetro exterior liso | 48,99 mm | < 0,35 µm | 2020 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Cordoba | 015-2594 Parcial 2 y Final | 2014 | INTI Cordoba | CO-015 2457 Parcial 1 | 2011 | INTI Cordoba | CO-015 2281
Dimensional | Dimensional otros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Medidor de Espesores | Mitutoyo / 43 — 691 | IM-F010 | Medidor de Espesores | 0,001 mm | 0,005 mm | diario | 0-12 mm | 0,002 mm | fuera de servivio 11/03/2020 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba | 15-2692 | 2017 | INTI Córdoba | 15-2559 | 2015 | INTI Córdoba | 15-2506
Dimensional | Dimensional otros | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Patrón de planitud de vidrio de 75mm de diámetro y 19,5mm de espesor. | KOBA / Modelo no especificado | L1-MD-434 / 051457 | [6 empty] | 2022-03-05 | CIPM-MRA | 2020 | 2020-03-05 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Inti Córdoba | 7100054612-Único | 2018-01-17 | Inti Córdoba | 015-2618-Único | 2016-02-02 | Inti Córdoba | 015-2517-Único
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 132 | Espesímetro | Mahr Sylvac S229 | 115694 |  | 0,01mm |  | resolución técnica | 0 a 25mm |  |  |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Departamento de Mediciones y Calibraciones Industriales | 7100146782 | 2017 | Departamento de Luminotecnia | 3689
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | cristal de planitud | marca: Mitutoyo modelo: 158-120 | id interna: LIM2-036 nº de serie: 81452 | cristal para determinar ruidos de medición al caracterizar Ra, Rz y Rmax (se envió durante el año 2019 a Física y Metrología, pero no se ha podido recalibrar) | planitud < 0,1µm Ra=0,002 (máx) Rz=0,02 (máx) | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | planitud < 0,1µm Ra=0,002 (máx) Rz=0,02 (máx) | Ura=0,001µm Urz=0,001µm | vencida | SI - Auditado por Cruzadas | 2013 | 2013-05-01 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM-102-2873
Dimensional | Dimensional otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Uña de ensayo | PTL P10.41 | 420736067 |  | ---- | Según norma IEC61032. | Ensayo de accesibilidad | Según norma IEC61032. | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología Carlos M. Comi. Próxima calibración: INTI-Rosario "periodo de calibración: cada 5 años" | 3542 4 parcial final
Dimensional | Dimensional otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Dedo de prueba rígido | PTL P 10.15 | 420736104 |  | ---- | Según norma IEC61032. | Ensayo de accesibilidad | Según norma IEC61032. | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología Carlos M. Comi. Próxima calibración: INTI-Rosario "periodo de calibración: cada 5 años" | 3542 2 parcial | 2015 | INTI - Interna del laboratorio | 07-1104 | 2002 | PTL - Fabricante | ----
Dimensional | Dimensional otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Sondas | Mauser |  | Sondas | [6 empty] | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4
Dimensional | Dimensional otros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Sondas | Mauser |  | Sondas | [6 empty] | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4
Dimensional | Dimensional otros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de desplazamiento | - | - | - | NA | NA | NA | NA | ± 0,5 mm | 2021-12-30 | NO | 2016 | 2016 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | UT Máquinas y Herramientas | 103-1102 Parcial 4 | 2011 | UT Máquinas y Herramientas | 103-783
Dimensional | Dimensional otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Plantilla de círculos | Plantilla de círculos | --/-- | Plantilla de circunferencias calibradas | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | -- |  | 2022-03-01 | No | 2017 | 2017-03-07 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | Mecánica | OTI 102-MEC-161/2017 | [6 empty] | 5
Dimensional | Dimensional otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Aguja de prueba | PTL P 10.68 | 420736110 |  | ---- | Según norma IEC61032. | Ensayo de accesibilidad | Según norma IEC61032. | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2002 | 2002 | Externo | PTL - Fabricante
Dimensional | Dimensional otros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527346 | Extensómetro axial | EPSILON | SA-EM-008 | 3542-050M-050-ST | 0,001mm |  | Determinación de estiramientos en tracción | 0-50mm | -- | 2016-01-22 |  | 2015 | 2015 | Externo | De fábrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Dimensional | Dimensional otros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Equipo de simulacion de granizo | Oehler Research/ 35P | EQ-F018 | Equipo de simulacion de granizo | 1 m/s | 1 m/s | semestral | 0 a 125 m/s | 1 m/s | 2022-12-14 | no | 2018 | 2018 |  | Verificacion Interna |  | 2016 | INTI Córdoba | 15-2528
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 131 | Espesímetro | Hengstler Kafer |  |  | 0,1mm |  | resolución técnica | 0 a 30mm
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 154 | 1 Plantilla en V | Generico |  |  |  |  | Muebles | 45 a 230 mm
Dimensional | Dimensional otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 157 | 1 Nivel digital | Generico |  |  |  |  | Muebles
Dimensional | Dimensional otros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527371 | Tamiz metálico | Tamiz metalico MTDA | SA-TX 074 | Tamiz metalico | 0.25 | 0.002 | Ensayo de HVI y MDTA | 0.25 | 0.02 | 2020-09-12 |  | 2019 | 2019-09-12 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100019854 | 2017-07-12 | INTI Rafaela | 105-491
Dimensional | Equipos laser | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Láser He-Ne | THORLABS, HNLS008R-EC | nº serie P919216 | Láser He-Ne |  | 0,01 nm en longitud 10 uW en potencia. | calibracion de patrones | S/D |  | 2022 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Dpto. Optica y Dimensional | 7100015181
Dimensional | Equipos laser | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medición de distancia por laser marca Tamak Force | Tamak Force / TKMS 40 | E070.073.062 /M16120972 | Instrumental para medir longitudes, areas y volumenes |  |  | 4 veces por mes | 0 a 10.000 mm |  | 2020-07-01 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-07-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI MECANICA | OI 10617-1 | / | / | / | / | / | /
Dimensional | Equipos laser | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medición de distancia por laser marca Tamak Force | Tamak Force / TKMS 40 | E070.073.063 /M16120987 | Instrumental para medir longitudes, areas y volumenes |  |  | 4 veces por mes | 0 a 10.000 mm |  | 2020-07-01 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-07-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI MECANICA | OI 10617-2 | / | / | / | / | / | /
Dimensional | Equipos laser | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medición de distancia por laser marca Tamak Force | Tamak Force / TKMS 40 | E070.073.062 /M16120972 | Instrumental para medir longitudes, areas y volumenes |  |  | 4 veces por mes | 0 a 10.000 mm |  | 2020-07-01 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-07-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI MECANICA | OI 10617-1 | / | / | / | / | / | /
Dimensional | Equipos laser | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medición de distancia por laser marca Tamak Force | Tamak Force / TKMS 40 | E070.073.063 /M16120987 | Instrumental para medir longitudes, areas y volumenes |  |  | 4 veces por mes | 0 a 10.000 mm |  | 2020-07-01 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-07-01 | ex INTI - Mecánica / Máquinas y Herramientas | INTI MECANICA | OI 10617-2 | / | / | / | / | / | /
Dimensional | Equipos laser | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Distanciometro Laser | LEICA/ Disto A8-Touch | ER AT 08/799095 | metroláser digital que combina un zoom digital progresivo y un sensor de inclinación en un solo módulo | 0,05 m | ± 1,5 mm | para medir tamaños de pilas de biomasa, distancias, partes y equipos industriales | 0,05-200 m | ± 1,5 mm | calibración inicial | no
Dimensional | Equipos laser | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 145 | Nivel Laser | Stanley |  |  |  |  | Muebles
Dimensional | Equipos laser | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 146 | Nivel Laser | Black&Decker | 1421 |  |  |  | Muebles
Dimensional | MMC | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Maquina de medir universal | SIP | LIM1-020 / MU314 | Maquina de medir universal | 0,5 µm | 2,0 µm en 400 mm | Medciones varias y calibración de patrones | 400x100x145 [mm] | < 2,0 µm | 2025 | SI - Auditado por Cruzadas | 2020 | 2020 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Cordoba | 7100052954 Parcial 1 | 2014 | INTI Cordoba | CO-015 2470 Parcial 2 y Final | 2010 | INTI Física y Metrología | FM-102-2361
Dimensional | Dimensional otros | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Espesímetro | - | - | 5 masas de acero de forma cilindrica | - | - | medición del espesor de tejidos | - | - | 2022-06-01 | NO | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | INTI Física y Metrología (UT Masa) | 102-3759 | 2011 | INTI Física y Metrología (UT Masa) | 102-273 | 2006 | INTI Física y Metrología (UT Masa) | 1645
Dimensional | Dimensional otros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Medidor de espesores | Mitutoyo | ID Interna 2.4 | Comparador de espesores | 0,01 mm | ±0,02mm | 2-10 mm | 0-12,7 mm | ±0,02mm | NA | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | CINTA MÉTRICA | FREEMANS/NO INDICA | 255530 | CINTA METRICA DE FIBRA | 1 mm | 4,8 mm | LABORATORIO DE ESPESORES | 0 A 50 m | 5 mm | 2019-05-07 | CIPM-MRA | 2018 | 2018-05-07 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-ROSARIO | 015-2622
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527354 | Regla 300 mm | Metalica comun | SA-TX 022 | Regla metalica 300mm- Acero Inox | 0.1 | 1 mm | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 300mm | 1mm | 2020-01-25 |  | 2019 | 2019-01-25 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 102-4102 | 2017-07-12 | INTI Rafaela | 105-491
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527355 | Regla 500 mm | Mota REG050 | SA-TX 023 | Regla metalica 500 mm- Acero Inox | 0.5 | 0,5mm | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 500mm | 0,5mm | 2020-06-28 |  | 2019 | 2019-06-28 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 102-4102 | 2017-09-07 | INTI Rafaela | 105-512
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527344 | Regla metálica | MOTA | SA-EM-006 | Flexible | 1mm |  | Determinación de longitudes | 0-50mm | 0,1mm | 2018-09-01 |  | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Metrología | 105-512 Parcial 5 | -- | -- | -- | -- | -- | --
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Escuadra cilindrica | Sin Marca | LIM1-007 | Escuadra cilindrica | N/A | ---- | Control de escuadras | 500 mm / 90° | 2,0 µm | Baja desde 2016 | SI - Auditado por Cruzadas | 2011 | 2011 | DTMF (Física) | INTI Física y Metrología | FM-0102 0002711 | 2006 | INTI Física y Metrología | FM-102-1558
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Cinta métrica | Cinta métrica | 335021 | Cinta métrica | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-5 m |  | 2019-09-01 | No | 2017 | 2017-09-01 | DTMF (Física) | Óptica y dimensional | RUT 103-1220 | [6 empty] | 3
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Cinta métrica | Cinta métrica | 335021 | Cinta métrica | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-5 m |  | 2019-09-01 | No | 2017 | 2017-09-01 | DTMF (Física) | Óptica y dimensional | RUT 103-1220 | [6 empty] | 3
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Regla de rectitud |  |  | Regla de rectitud |  |  |  | 300mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Cinta métrica | Lufkin |  | Cinta métrica |  |  |  | 7000mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Regla de rectitud |  |  | Regla de rectitud |  |  |  | 300mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Cinta métrica | Lufkin |  | Cinta métrica |  |  |  | 7000mm |  |  | No |  |  | DTMF (Física) | optica | [7 empty] | 4
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Rugosímetro | Mitutoyo |  | Rugosímetro y patrón de rugosidad | [5 empty] | 2021-04-01 | No |  |  | DTMF (Física) | Optica y dimencional | PCM106-576 | 2016 | [5 empty] | 5
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Regla | - | ID Interna 4.5 | Regla metálica | 1 mm |  | 0-750 mm | 0-750 mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Regla | - | ID Interna 4.6 | Regla metálica | 1 mm | - | 0-2000 mm | 0-2000 mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 128 | Cinta métrica |  |  |  | 1mm |  | resolución técnica | 0 a 5000 mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 140 | Regla metalica | REG 100 |  |  | 0,5mm |  | Muebles | 0 a 1000mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 141 | Regla metalica | CHINA |  |  | 0,5mm |  | Muebles | 0 a 500 mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 142 | Regla metalica | SATA | 91403 |  | 0,5mm |  | Muebles | 0 a 500 mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 143 | Regla metalica | PROINSA |  |  | 1mm |  | Muebles | 0 a 600 mm
Dimensional | Reglas, escuadras, cintas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 144 | Escuadra | BREMEN |  |  |  |  | Muebles
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Tokio Seimitsu Co. Ltd. Surfcom modelo: E-MC-S24A | id. Interna: LIM2-009/1a nº de serie: 9946088BM | patrón de referencia - parámetro Ra, Rz y Rmax (patrón de rugosidad compuesto por dos placas - en cada una de ellas, se encuentran caracterizados los parámetros Ra, Rz y Rmax) | parámetros nominales Ra=0,41µm Rz=1,6µm Rmax=1,7µm | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | Ra=0,41µm Rz=1,6µm Rmax=1,7µm | URa=0,03µm URz=0,1µm URmax=0,2µm | 2024-08-30 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019-09-01 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 7100026860 - 1º Parcial | 2013-07-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM-0102-2965 | 2009-03-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2145-3º parcial y final
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Tokio Seimitsu Co. Ltd. Surfcom modelo: E-MC-S24A | id. Interna: LIM2-009/1b nº de serie: 9946088BM | patrón de referencia - parámetro Ra, Rz y Rmax (patrón de rugosidad compuesto por dos placas - en cada una de ellas, se encuentran caracterizados los parámetros Ra, Rz y Rmax) | parámetros nominales Ra=2,95µm Rz=9,3µm Rmax=9,4µm | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | Ra=2,95µm Rz=9,3µm Rmax=9,4µm | URa=0,09µm URz=0,3µm URmax=0,6µm | 2024-08-30 | SI - Auditado por Cruzadas (intervalo de calibración para Ra: 0,3µm a 6µm - COM: Q ( 16; 32 Ra (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,3µm - COM: Q ( 85; 35 Rz (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,5µm - COM: Q ( 140; 54 Rt (µm)) en nm) | 2019 | 2019-09-01 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 7100026860 - 2º Parcial y Final | 2013-07-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM-0102-2965 | 2009-03-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2145-3º parcial y final
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Hommel Werke modelo: 230832 | id. Interna: LIM2-009/03 nº de serie: 5226 | patrón de referencia - parámetro Ra, Rz, Rmax y RSm (patrón de rugosidad en placa única - en la misma, se encuentran caracterizados los parámetros Ra, Rz, Rmax y RSm) | parámetros nominales Ra=0,303µm Rz=1,11µm Rmax=1,12µm RSm=0,080mm | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | Ra=0,303µm Rz=1,11µm Rmax=1,12µm RSm=80µm | URa=0,018µm URz=0,05µm URmax=0,06µm RSm=1µm | 2024-04-29 | SI - Auditado por Cruzadas (intervalo de calibración para Ra: 0,3µm a 6µm - COM: Q ( 16; 32 Ra (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,3µm - COM: Q ( 85; 35 Rz (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,5µm - COM: Q ( 140; 54 Rt (µm)) en nm) | 2019 | 2019-05-01 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 222 - 4200 - 1er parcial | 2010-03-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2379-1º parcial | 2009-03-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2145-1º parcial
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Taylor Hobson modelo: TYPE 112/1534 | id. Interna: LIM2 – 009/2 nº de serie: 112/1534-5987 | patrón de referencia - parámetro Ra, Rz y Rmax (patrón de rugosidad en placa única - en la misma, se encuentran caracterizados los parámetros Ra, Rz y Rmax) | parámetros nominales Ra=6µm Rz=22,5µm Rmax=23,7µm | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | Ra=5,95µm Rz=22,5µm Rmax=23,7µm | URa=0,16µm URz=0,8µm URmax=1,1µm | 2024-04-29 | SI - Auditado por Cruzadas (intervalo de calibración para Ra: 0,3µm a 6µm - COM: Q ( 16; 32 Ra (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,3µm - COM: Q ( 85; 35 Rz (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,5µm - COM: Q ( 140; 54 Rt (µm)) en nm) | 2019 | 2019-05-01 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº Nº 222 - 4200 - 2do parcial | 2017-03-01 | INTI – Metrología Física | RUT 102-3846-Único | 2010-03-01 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2379-2º parcial
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Taylor Hobson modelo: 112-964 | id. Interna: LIM2-028 nº de serie: 19683 | placa patrón de profundidad tipo A1 (patrón de rugosidad conformado por dos placas, para tres diferentes alturas (parámetros d y Pt)) | alturas nominales d=0,027 µm d=0,37 µm d=2,3 µm | no aplica | caracterización y calibración de rugosímetros en eje Z | d=0,381µm Pt=0,391µm d=2,31µm Pt=2,34µm | Ud=0,019µm UPt=0,019µm Ud=0,07µm Upt=0,07µm | 2024-04-29 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019-05-01 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 222 – 4200 - 3 Parcial y Final
Dimensional | Rugosidad | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Rugosímetro | Mitutoyo |  | Rugosímetro y patrón de rugosidad | [5 empty] | 2021-04-01 | No |  |  | DTMF (Física) | Optica y dimencional | PCM106-576 | 2016 | [5 empty] | 5
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Tokio Seimitsu Co. Ltd. Surfcom modelo: E-MC-S24D | 60994625DR | patrón de referencia - parámetro Ra, Rz y Rmax (patrón de rugosidad nuevo adquirido en 2020, compuesto por dos placas - en cada una de ellas, se encuentran caracterizados los parámetros Ra, Rz y Rmax) | parámetros nominales Ra=0,39µm Rz=1,53µm Rmax=1,7µm | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | Ra=0,39µm Rz=1,53µm Rmax=1,7µm | URa=0,05µm URz=no indica URmax=no indica | 2025-04-30 | SI - Auditado por Cruzadas | 2020 | 2020-05-01 | Externo | Tokio Seimitsu Co. Ltd. | 20-60994625DR
Dimensional | Rugosidad | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | patrón de rugosidad superficial | marca: Tokio Seimitsu Co. Ltd. Surfcom modelo: E-MC-S24D | id interna: ----- nº de serie: 60994625DR | patrón de referencia - parámetro Ra, Rz y Rmax (patrón de rugosidad nuevo adquirido en 2020, compuesto por dos placas - en cada una de ellas, se encuentran caracterizados los parámetros Ra, Rz y Rmax) | parámetros nominales Ra=3,17µm Rz=10,08µm Rmax=10,84µm | no aplica | calibración de patrones por comparación - calibración de linealidad de rugosímetros | Ra=3,17µm Rz=10,08µm Rmax=10,84µm | URa=0,05µm URz=no indica URmax=no indica | 2025-04-30 | SI - Auditado por Cruzadas (intervalo de calibración para Ra: 0,3µm a 6µm - COM: Q ( 16; 32 Ra (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,3µm - COM: Q ( 85; 35 Rz (µm)) en nm) (intervalo de calibración para Rz: 1,1µm a 23,5µm - COM: Q ( 140; 54 Rt (µm)) en nm) | 2020 | 2020-05-01 | Externo | Tokio Seimitsu Co. Ltd. | 20-60994625DR
Electricidad y Electrónica | Analizadores | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Analizador de espectro | Advantest R4131C | 420761035 |  |  |  | Uso interno del DCEM | 10 kHz - 3.5 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2006-08-10 | NO | 2005 | 08/2005 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 07-445
Electricidad y Electrónica | Analizadores | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6098 | Electroanalizador | Sargent Heavy Duty | 1679001 (Analizador 1) | Analizadores electrolíticos |  |  |  |  | 0,3 A | 2022-05-01 | CIMP | 2012 | 2012 | DTMF (Física) | INTI-Física Coordinación electricidad | FM-102-2767 | 2017 | INTI-Física Coordinación electricidad | 102-3748 único
Electricidad y Electrónica | Analizadores | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6099 | Electroanalizador | Sargent Heavy Duty | 1679003 (Analizador 2) | Analizadores electrolíticos |  |  |  |  | 0,3 A | 2022-05-01 | CIMP | 2012 | 2012 | DTMF (Física) | INTI-Física Coordinación electricidad | FM-102-2767 |  | INTI-Física Coordinación electricidad | 102-3748 único
Electricidad y Electrónica | Analizadores | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Analizador de interferencias | Rohde & Schwartz ESS | 420761052 |  |  |  | Ensayos de EMC | 9 kHz - 1 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2017-03-23 | NO | 2016 | 03/2016 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 07-1135
Electricidad y Electrónica | Analizadores | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Analizador de espectro | HP / 8593E | 420742131 / 3337A00837 | Analizador de espectro | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC01, PELRC02, PELRC03, PELRC04, PELRC05, PELRC06, PELRC08, PELRC09, PELRC10, PELRC12, PELRC13, PELRC11 y PELRC14. | 9kHz a 26GHz |  | 2020-06-04 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | 4216 | 2018 | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2088 | 2017 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2020
Electricidad y Electrónica | Analizadores | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Analizador de señales | Agilent / N9030A | 420742193 / MY52350516 | Analizador de espectro | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC01, PELRC02, PELRC03, PELRC04, PELRC05, PELRC06, PELRC08, PELRC09, PELRC10, PELRC12, PELRC13, PELRC11 y PELRC14. | 9kHz a 45GHz |  | 2020-08-08 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | 7100013519 | 2018 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2086 | 2016 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2004
Electricidad y Electrónica | Analizadores | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Generador de señales | R & S / SMP 02 | 420742151 / 849645/003 | Generador de RF | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC09 y PELRC10. | 10MHz a 20GHz |  | 2021-09-04 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | 7100018101 | 2017 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2033 | 2011 | Rohde & Schwarz | Calibración en fábrica luego de reparación
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Medidor de campo eléctrico y magnético | Holaday/ HI3604 | 007C002441/ 420761136 / SN:00081494 | Sensor-Indicador ppal + indicador remoto+fibra óptica | 4 dígitos |  | Servicios de medición. Control ambiental y de seguridad | f: 30-2000Hz; E:1V/m-200kV/m; H:0,2mG-20G | ±1,2dB, k=2 (95%Conf.) | 2020 | NO | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-Córdoba. Mediciones y Calibraciones Industriales | 7100013428 | 2016 | INTI-Córdoba | 015 2531 | 2011 | Exterior (USA) | no
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Red artificial (LISN) | Rohde & Schwartz ESH-Z5 | 420761056 |  |  |  | Ensayos de EMC | 9 kHz - 30 MHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2014-11-12 | NO | 2013 | 11/2013 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 07-1005
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | contador | INCALIN |  | CONTADOR | [7 empty] | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | ELECTRICIDAD
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Inductómetro | BK Precision | E070.073.032 / N° Serie 879 B / 127E14230 | Instrumental para medir INDUCTANCIAS, CAPACITANCIA Y RESISTENCIA |  |  | 1 ves por mes | 1000 µh A 10 H |  | 2020-05-22 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-05-22 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT N° FM-102-3746 | / | / | / | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Inductómetro | BK Precision | E070.073.032 / N° Serie 879 B / 127E14230 | Instrumental para medir INDUCTANCIAS, CAPACITANCIA Y RESISTENCIA |  |  | 1 ves por mes | 1000 µh A 10 H |  | 2020-05-22 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-05-22 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT N° FM-102-3746 | / | / | / | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Generador de impulso IEC 60601-1 | Compliance West USA Defib-5P | 420736158 |  | 4 dígitos |  | Ensayo de impulso | Polaridad positiva: 5kV Polaridad negativa: -5kV | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | INTI Fisica Tec Juan Cabanelas | FM-102-38-35 | 2015 | INTI Fisica Ing Jose Luis Casais | FM-102-3348 | 2014 | INTI Fisica Ing Jose Luis Casais | FM-102-3167 | Se calibra previo al uso
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Medidor automático LCR | Philips/PM 6304 | LO617111 | Medidor automático LCR | De acuerdo al rango. Màxima resoluciòn 0,01pF y 0,01uH | 5% | ensayos | (10nF - 1uF)/(1mH - 1H) | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2017 | 2017-10-31 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Marcelo Cazabat) | 0102-3877 | 2014-09-11 | INTI-Física y Metrología(Marcelo Cazabat) | 102-3197 | 2012-09-25 | INTI-Física y Metrología(Marcelo Cazabat) | 102-2830
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Tester | Prova | 905003 | tester |  |  | SI | Tension AC - DC |  | 2019 | No | 2018 | 2019-02-01 | DTMF (Física) | Multimetros | PCE 1066 | 2017 | Multimetros | PCE 996 | 2016 | Multimetros | PCE 915
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Conductímetro | Ecometer EC-1385 | 420742287 | Conductímetro | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | PERC011, DIT08 |  |  | 2020-10-07 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Inti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Medidor patrón de energía eléctrica | ZERA EPZ301 | 89-16963 | Fuente de tensión y corriente Landis & Gyr Metrabloc |  | No se dispone de las especificaciones del equipo. | Ensayos de EMC | 60 V- 220 V / 0 A - 30 A | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2020-07-17 | NO | 2019 | 07/2019 | DTMF (Física) | UT Electricidad | 7100009825
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Probador de aislación | CONIMED AD-4 | 420736006 |  | 100V | 1,5% <1000V 3% >1000V | Ensayo de tensión resistida | 5kV | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Física -PTM Ing. Casais | 7100074458 | 2019 | INTi U.T Electricidad Fisica y Metrologia Ing. Jose Luis Casais | 7100010136 | 2018 | INTi Fisica German Gomez | 07-2040
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Medidor multifunción de parámetros | METREL CE Tester | 420736076 | Punta de alta tensión | 10V | ±(5% de lectura + 20V) | Ensayo de tensión resistida | 5kV | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Física -PTM Ing. Casais | 7100074488 | 2019 | INTi U.T Electricidad Fisica y Metrologia Ing. Jose Luis Casais | 7100010136 2 parcial | 2018 | INTI-Física U.T. Electricidad fisica y metrologia Juan Cabanelas | 102-4002
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Analizador de interferencias | Rohde & Schwartz ESU26 | 420761137 |  |  |  | Ensayos de EMC | 9 kHz - 26 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2021-12-23 | NO | 2020 | 12/2020 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 7100073054
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Equipo Estacionario de Partículas Magnetizables | WILHELM TIEDE AALEN WURTT / U 150 | S/Nº 62988 | Calibracion de Amperímetro Solamente | 500 A | 500 A | Realizar Determinaciones según normas | 500 A a 3000 A | 200 A | 2022-03-26 | Procedimiento Acreditado | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 7100089674 | 2020 | INTI - Fisica | 7100053260 | 2018 | INTI - Mecánica | 102-4051
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Equipo Detector de Fisuras en Materiales Ferrosos | AEROPLATA / ATLP 3/2 | S/Nº 420 | Calibracion de Amperímetro Solamente | 100 A | 100 A | Realizar Determinaciones según normas | 400 A a 2000 A | 155 A | 2022-03-26 | Procedimiento Acreditado | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 7100089674 | 2020 | INTI - Fisica | 7100053260 | 2018 | INTI - Mecánica | 102-4051
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Equipos Prtátil de Detector de Fisuras en Mat Ferrosos | MAGNAFLUX / P-1500 | S/Nº F04929 | Calibracion de Amperímetro Solamente | 50 A | 50 A | Realizar Determinaciones según normas | 0 A a 2000 A | 35 A | 2022-03-26 | Procedimiento Acreditado | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 7100089674 | 2020 | INTI - Fisica | 7100053260 | 2018 | INTI - Mecánica | 102-4051
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Equipo Estacionario de Partículas Magnetizables | WILHELM TIEDE AALEN WURTT / U 150 | S/Nº 62988 | Calibracion de Amperímetro Solamente | 500 A | 500 A | Realizar Determinaciones según normas | 500 A a 3000 A | 200 A | 2022-03-26 | Procedimiento Acreditado | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 7100089674 | 2020 | INTI - Fisica | 7100053260 | 2018 | INTI - Mecánica | 102-4051
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Equipo Detector de Fisuras en Materiales Ferrosos | AEROPLATA / ATLP 3/2 | S/Nº 420 | Calibracion de Amperímetro Solamente | 100 A | 100 A | Realizar Determinaciones según normas | 400 A a 2000 A | 155 A | 2022-03-26 | Procedimiento Acreditado | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 7100089674 | 2020 | INTI - Fisica | 7100053260 | 2018 | INTI - Mecánica | 102-4051
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Equipos Prtátil de Detector de Fisuras en Mat Ferrosos | MAGNAFLUX / P-1500 | S/Nº F04929 | Calibracion de Amperímetro Solamente | 50 A | 50 A | Realizar Determinaciones según normas | 0 A a 2000 A | 35 A | 2022-03-26 | Procedimiento Acreditado | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 7100089674 | 2020 | INTI - Fisica | 7100053260 | 2018 | INTI - Mecánica | 102-4051
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Generador Arbitrario | Agilent 33521 A | 420707002 | Generador Arbitrario | NA | NA | Calibracion | Todos | Minima especificada | 2022-05-03 | NO | 2021 | 2021-05-03 | DTMF (Física) | Fisica |  | 2016-06-24 | Electronica | 07-1147 | 2012-01-10 | Agilent
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Generador de impulso IEC 60950 | Compliance West USA Antenna Surge PF65 | 420736176 |  | 5V, 5 dígitos | ±3% | Ensayo de impulso | Polaridad positiva: 5kV Polaridad negativa: -5kV | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 | Externo | ANIAB USA. Próxima calibración INTI-Física | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Se calibra previo al uso
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Generador de impulso IEC 60950 | Compliance West USA 10x700-7PF | 420736177 |  | 4 dígitos | ±1% | Ensayo de impulso | 1kV - 7kV | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 | Externo | ANAB USA. Próxima calibración INTI-Física | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Se calibra previo al uso
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Generador de impulso IEC 60950 | Compliance West USA 1.2x50-7PF | 420736178 |  | 4 dígitos | ±1% | Ensayo de impulso | 1kV - 7kV | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 | Externo | Techmaster Electronics - Fabricante. Próxima calibración INTI-Física | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Se calibra previo al uso
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Red artificial (LISN) | Rohde & Schwartz ENV-4200 | 420761157 |  |  |  | Ensayos de EMC | 150 kHz - 30 MHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2018-04-01 | NO | 2017 | 04/2017 | Externo | Fábrica
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Divisor de frecuencia | INTI | DV-7 | Divisor |  |  | SI |  |  | 2020 | No | 2017 | 2017 | SOEYE (Electrónica) | Multimetros | PCE 1006 | 2014 | Multimetros | PCE 857 | 2012 | Multimetros | PCE 788
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Divisor de frecuencia | INTI | DV-8 | Divisor |  |  | SI |  |  | 2020 | No | 2017 | 2017 | SOEYE (Electrónica) | Multimetros | PCE 1007 | 2014 | Multimetros | PCE 858 | 2012 | Multimetros | PCE 789
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Fuente de corriente | Keithley 6221 | 420707035 | Fuente de corriente | NA | NA | Calibracion | Todos | Minima especificada | 2022-12-01 | NO | 2021 | 2021-12-01 | SOEYE (Electrónica) | Electronica |  | 2017-06-07 | Keithley
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Sensor de corriente YHDC TDAH20 |  | ID N°338 | [6 empty] | 2020 | no | 2018 | sep-18 | [9 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Sensor de corriente YHDC TDAH20 |  | ID N°339 | [6 empty] | 2021 | no | 2019 | feb-19 | [9 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Sensor de corriente 150A #6 |  | ID N°318 | [7 empty] | no | [11 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Generador de funciones |  | IID N°321 | [7 empty] | no | [11 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Power Splitter | Mini circuits ZFRC-2050+ | 420707025 | Power Splitter | NA | NA | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Lock in Amplifier | Stanford Research Systems SR 844 | 420707024 | Lock in Amplifier | NA | NA | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Monitor de corriente | Pearsons electronics 4100 | 420707022 | Monitor de corriente | NA | +1-0% | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Monitor de corriente | Pearsons electronics 411 | 420707023 | Monitor de corriente | NA | +1-0% | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Punta diferencial | Fluke DP120 | 420707016 | Punta diferencial | NA | 2,5% | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Terminal BNC 50 ohm | Huber -Suhner | 420761153 | Carga de 50 ohm |  |  | Ensayos de EMC |  | La menor conseguible por el laboratorio de calibración |  | NO |  | No posee |  |  | no
Electricidad y Electrónica | Electricidad y Electrónica otros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Transformador 220/110 VAC | COB SIL Arg | 007C002442 | Transformador separador/reductor 220V/110V, 16A |  |  | Ensayos de EMC |  | La menor conseguible por el laboratorio de calibración |  | NO |  | No posee |  |  | no
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | DTMF | Electricidad - Radio Frecuencia y Microondas | pedro vallendor | Multímetro 8 1/2 | Agilent 3458A
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent Technologies 3440 a | U3 | Multímetro | Precisión 0,1% | Estabilidad en función de la carga: DV/V = 2 x 10-4 / Estabilidad en función del sector: DV/V = 1 x 10-4 | Para dar tensión calibración calorímetros Langavant | 20V-25V-30V-35V |  | Es primer Calibración | Sí
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Multímetro Digital BAW UT-70B | BAW / UT70B | E070.073.022 / N° Serie 1110589257 | Instrumental para medir diferentes parametros elecricos |  |  | 8 veces al mes | 0 V - 380 V CA |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-14 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521-5 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-6 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Multímetro Digital BAW UT-70B | BAW / UT70B | E070.073.022 / N° Serie 1110589257 | Instrumental para medir diferentes parametros elecricos |  |  | 8 veces al mes | 0 V - 380 V CA |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-14 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521-5 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-6 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Tensión Continua | 0,0001 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 0,1 a 1000 V | 0,002 mV a 0,02 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Tensión Alterna | 0,00013 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 0,1 a 750 V | 0,025 mV a 0,14 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Corriente Continua | 0,001 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 mA a 10 A | 0,0005 mA a 0,0033 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Corriente Alterna | 0,1 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 1 a 10 A | 0,00036 a 0,1813 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Resistencia de 2 y 4 Cables | 0,00001 Ohm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 100 M Ohm | 0,006 a 0,061 Ohm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Capacidad | 0,0001 nF |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 1 nF a 100 mF | 0,0100 nF a 0,036 mF | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Temperatura | 0,01 °C |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | -100 a 100 °C | 0,17 a 0,22 °C | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Multímetro digital 5 1/2 digit | Keithley/ 2110 | MP-05/1423911 | Multímetro digital - Medición de Frecuencia | 0,0001 Hz |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 20 Hz a 200 kHz | 0,0001 Hz a 0,001 kHz | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Multímetro | Keithley 2000 | MD-KEITHLEY2000-AM/1216910 | Multímetro digital | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-1000 V / 0-1 Mohm |  | 2019-11-01 | No | 2017 | 2017-11-13 | DTMF (Física) | Electricidad | OTI 102-320 | [6 empty] | 2
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Multímetro | Keithley 2000 | MD-KEITHLEY2000-AM/1216910 | Multímetro digital | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 0-1000 V / 0-1 Mohm |  | 2019-11-01 | No | 2017 | 2017-11-13 | DTMF (Física) | Electricidad | OTI 102-320 | [6 empty] | 2
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Multímetro | Keithley 196 | 542448 |  |  | U% = 0,002% |  | [0.3, 30] V |  | 2020-10-16 |  | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | electricidad FyM | OTI 102 -335/18 | 2016 | electricidad FyM | 287/16 | 2014 | electricidad FyM | 243/14,
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent 34420A MY4200 3413 | MY4200 3413 | Nanovoltímetro | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | -- |  | 2020-10-02 | No | 2018 | 2018-10-03 | DTMF (Física) | Electricidad | OTI ELEC 334/18 | [6 empty] | 2
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent 34420A MY4200 3413 | MY4200 3413 | Nanovoltímetro | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | -- |  | 2020-10-02 | No | 2018 | 2018-10-03 | DTMF (Física) | Electricidad | OTI ELEC 334/18 | [6 empty] | 2
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7956 | Multímetro | Agilent - 34401 A | MY47046205 | Multímetro para contrastar mediciones de equipos del sotano. | 0.0001 | Nivel de confianza del 95% con factor de cobertura k= 2 | mediciones de muestras y constatar mediciones de equipos de descarga de pilas. | Rango de 750 V limitado a 100 kHz u 8 x 107 V/Hz | La resolución de 6.5 dígitos descubre los detalles que se esconden de otros DMM | sept.2020 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y metrología | 102-4049 | 2016 | Física y metrología | 102-3563 | 2014 | Física y metrología | 102-3238
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | DMM | HP 34420 A | nº/s US36002178 | Nanovoltimetro |  |  | sistema med lab industriales |  |  | 2020-11-06 | si | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | electricidad FyM | RUT7100023942 | 2017 | electricidad FyM | OTI E FM-102-308 | 2015 | electricidad FyM | OTI E FM-102-255
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent 34420A MY4200 3413 | MY4200 3413 | Nanovoltímetro | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 100 mV |  | 2021-09-30 | No | 2019 | 2019-10-01 | DTMF (Física) | Patrones cuánticos | RUT 7100031384 | [6 empty] | 2
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent 34420A MY4200 3413 | MY4200 3413 | Nanovoltímetro | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 100 mV |  | 2021-09-30 | No | 2019 | 2019-10-01 | DTMF (Física) | Patrones cuánticos | RUT 7100031384 | [6 empty] | 2
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | DMM | Keithley 2182 A | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Multímetro | Hewlett Packard, 34401A | nº serie US36064582 | Multímetro |  | Max:0,35% lectura | lectura de tension durante calibraciones | 1 mV a 750 V |  | 2021 | SI | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Dpto. Metrologia Cuantica | RUT 7100073745 | 2018 | UT Electricidad | OTI 102-338 | 2018 | UT Electricidad | OTI 102-323
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | DMM | HP 34420 A | nº/s MY 42001299 | Nanovoltimetro |  |  | sistema med lab industriales |  |  | 2022-01-14 | si | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | electricidad FyM | R-RUT N° 7100080863 Único | 2016 | electricidad FyM | OTI Nº FM-102-285/16 | 2011 | electricidad FyM | OTI Nº FM-102-180/11 Único
Electricidad y Electrónica | Multímetros | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Multímetro digital | Fluke / 8846A | L1-T-316 / 9293029 | [6 empty] | 2022-09-29 |  | 2021 | 2021-09-29 | DTMF (Física) | Inti - Física y Metrología | 7100140852-Único | 2017-12-12 | Inti - Física y Metrología | 102-3915-Único | 2016-11-24 | Inti - Física y Metrología | 102-3644-Único
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Multímetro | hp; 34401A | 3146A79898; 102C000636 | Multímetro digital |  |  | calibraciones externas |  |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | patrones cuánticos | oTIFM102-201 | 2012 | [5 empty] | 5
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent; 34401A | MY4701 8568 | Multímetro digital |  |  | calibraciones externas |  |  | 2022-08-01 | No |  |  | DTMF (Física) | patrones cuánticos | RUT7100027801 | 2019 | [5 empty] | 3
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Multímetro | hp; 34401A | 3146A79898; 102C000636 | Multímetro digital |  |  | calibraciones externas |  |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | patrones cuánticos | oTIFM102-201 | 2012 | [5 empty] | 5
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Multímetro | Agilent; 34401A | MY4701 8568 | Multímetro digital |  |  | calibraciones externas |  |  | 2022-08-01 | No |  |  | DTMF (Física) | patrones cuánticos | RUT7100027801 | 2019 | [5 empty] | 3
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Multímetro de banco V&A VA83 |  | ID N°313 | [6 empty] | 2020 | no | 2018 | 2018-09-01 | [9 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Fluke modelo 1736/1738 | FLUKE /1736-1738 | E070.073.067 /N° de Serie | Analizador de red |  |  | 8 veces al mes
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Fluke modelo 1736/1738 | FLUKE /1736-1738 | E070.073.067 /N° de Serie | Analizador de red |  |  | 8 veces al mes
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7959 | Multímetro | Brymen BM 202 | 83300907 | Display 3-2/3 dígitos. Alcances: h/1000 Vcc; h/750 Vca; h/20 Acc/ca; h/25 MOhms. Frecuencia: h/30KHz. Capacidad: h/25µF. Temperatura: -20°C a 300°. Detector de tensión sin contacto directo (de 30 V a 500 V). | 0.01 | Nivel de confianza del 95% con factor de cobertura k= 2 | Medición de muestras | 0-10A y 0-30V CC | Precisión básica: 0.5 % | no tiene calibracion | - |  | No tiene |  | RUT N° 015-2570 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-7 | / | / | / | no tiene
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOMCEI | DTMF | Electricidad - Radio Frecuencia y Microondas | pedro vallendor | Nanovoltímetro | Agilent 34420A
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Osciloscopio Digital TEKTRONIX TDS1001C-EDU | TEXTRONIX/ TDS 1001-EDU | E070.073.023 / N° Serie C014223 | Instrumental para medir diferentes tipos de ondas |  |  | 2 veces por mes | / |  | 2020-04-21 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-04-21 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2570 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-7 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Multímetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Osciloscopio Digital TEKTRONIX TDS1001C-EDU | TEXTRONIX/ TDS 1001-EDU | E070.073.023 / N° Serie C014223 | Instrumental para medir diferentes tipos de ondas |  |  | 2 veces por mes | / |  | 2020-04-21 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-04-21 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2570 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-7 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Osciloscopio digital | Tektronix TDS 3032 | 420761018 |  |  |  | Uso interno del DCEM | DC - 300 MHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2018-06-01 | NO | 2017 | 06/17 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 07-2032
Electricidad y Electrónica | Multímetros | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Osciloscopio | Tektronix THS720 | 420742200 / B021783 | tiempo y tensión | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | PELT013 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | Ruti 07-2149 | 2017 | Lab. de Metrología RF & Microondas | --- | --- | --- | ---
Electricidad y Electrónica | Osciloscopios | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Osciloscopio | Tektronic TDS1001B | nº inv. 102C001619 nº serie C103831 | Osciloscopio |  | <1% hasta 10v | control de señales | Hasta 300 Vrms |  | 2023 | SI | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Dpto. de Electricidad | RUT 7100043942 | 2014 | CITEI | RUT 07-1069 | 2011 | CITEI | RUT 07-0890
Electricidad y Electrónica | Osciloscopios | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Osciloscopio | OWON | SDS6062 / SDS60621408318 | Osciloscopio |  |  | Interno |  |  | 2022 | Si | 2019 | 2022-11-01 | DTMF (Física) | Optica y dimencional | 7100035521 | 2019 | [5 empty] | 3
Electricidad y Electrónica | Osciloscopios | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Osciloscopio | OWON | SDS6062 / SDS60621408318 | Osciloscopio |  |  | Interno |  |  | 2022 | Si | 2019 | 2022-11-01 | DTMF (Física) | Optica y dimencional | 7100035521 | 2019 | [5 empty] | 3
Electricidad y Electrónica | Osciloscopios | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Osciloscopio Tectronik |  | ID N°322 | [7 empty] | no | [11 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Pinza Amperométrica Digital CEM DT-3352 | CEM /DT-3352 | E070.073.020 / N° Serie 120101927 | Pinza amperometrica, mide dif. Parametros electricos |  |  | 8 veces al mes | 0 A -60 A C.C y C.A |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-10 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521-2 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-5 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Pinza Amperométrica Digital CEM DT-3352 | CEM/ DT-3352 | E070.073.021 / N° Serie 120100287 | Pinza amperometrica, mide dif. Parametros electricos |  |  | 8 veces al mes | 0 A -60 A C.C y C.A |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-10 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521-1 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-4 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Pinza Amperométrica Digital CEM DT-3352 | CEM /DT-3352 | E070.073.020 / N° Serie 120101927 | Pinza amperometrica, mide dif. Parametros electricos |  |  | 8 veces al mes | 0 A -60 A C.C y C.A |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-10 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521-2 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-5 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Pinza Amperométrica Digital CEM DT-3352 | CEM/ DT-3352 | E070.073.021 / N° Serie 120100287 | Pinza amperometrica, mide dif. Parametros electricos |  |  | 8 veces al mes | 0 A -60 A C.C y C.A |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-10 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521-1 | 2013 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2371-4 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726555 | Pinza amperométrica. | CEM Modelo DT-3347 | 130803439 | pinza amperometrica digital | Escala 40 A - 0,01 A Escala 400 A - 0,1 A |  | Medicion de intensidad de corriente y tension electrica en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 A en CC y CA 0 hasta 50 V en CC | 40 A ±0,75 A 400 A ±2 A 1000 A ±5 A 4 V± 0,001 V 40 V ±0,01 V 400 V ±0,2 V 600 V ± 1 V | 2022-04-18 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-04-29 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT CO-015 2697 | 2017-12-15 | INTI Cordoba | RUT 015-2605 | RUT 15-2605 | INTI Cordoba | RUT 15-2519
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726556 | Pinza amperométrica. | CEM Modelo DT-362 | 190210666 | pinza amperometrica digital | Escala 40 A - 0,01 A Escala 400 A - 0,1 A |  | Medicion de intensidad de corriente y tension electrica en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 A en CC y CA 0 hasta 50 V en CC | 40 A ±0,07 A 400 A ±0,7 A 4 V± 0,001 V 40 V ±0,01 V 400 V ±0,2 V | 2022-05-30 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-05-31 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT 15-2709
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726555 | Pinza amperométrica. | CEM Modelo DT-3347 | 130803439 | pinza amperometrica digital | Escala 40 A - 0,01 A Escala 400 A - 0,1 A |  | Medicion de intensidad de corriente y tension electrica en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 A en CC y CA 0 hasta 50 V en CC | 40 A ±0,75 A 400 A ±2 A 1000 A ±5 A 4 V± 0,001 V 40 V ±0,01 V 400 V ±0,2 V 600 V ± 1 V | 2022-04-18 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-04-29 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT CO-015 2697 | 2017-12-15 | INTI Cordoba | RUT 015-2605 | RUT 15-2605 | INTI Cordoba | RUT 15-2519
Electricidad y Electrónica | Pinzas amperométricas | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726556 | Pinza amperométrica. | CEM Modelo DT-362 | 190210666 | pinza amperometrica digital | Escala 40 A - 0,01 A Escala 400 A - 0,1 A |  | Medicion de intensidad de corriente y tension electrica en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 A en CC y CA 0 hasta 50 V en CC | 40 A ±0,07 A 400 A ±0,7 A 4 V± 0,001 V 40 V ±0,01 V 400 V ±0,2 V | 2022-05-30 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-05-31 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT 15-2709
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Tensión Continua | 0,01 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 a 100 V | 0,01 a 0,02 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Tensión Continua | 0,1 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 V | 0,1 a 0,2 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Tensión Alterna | 0,01 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 a 100 V/50 Hz | 0,01 a 0,04 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Tensión Alterna | 0,1 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 V/50 Hz | 0,1 a 0,3 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Tensión Alterna | 0,01 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 a 100 V/450 Hz | 0,01 a 0,02 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Tensión Alterna | 0,1 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 V/450 Hz | 0,2 a 0,3 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Resistencia | 0,1 Ohm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 Ohm | 0,2 Ohm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Resistencia | 0,001 Ohm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 1 kOhm a 10 kOhm | 0,001 a 0,002 Kohm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Resistencia | 0,01 Ohm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 kOhm a 100 kOhm | 0,01 a 0,03 kOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Capacidad | 0,001 uF |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 1 a 4 uF | 0,002 a 0,015 uF | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Capacidad | 0,02 uF |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 a 40 uF | 0,02 a 0,20 uF | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Capacidad | 0,1 uF |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 40 a 400uF | 0,3 a 2,0 uF | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Capacidad | 0,1 uF |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 400 a 4000 uF | 3 a 21 uF | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Frecuencia | 0,01 Hz |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 20 a 100 Hz | 0,01 Hz | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Frecuencia | 0,1 Hz |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 Hz | 0,1 Hz | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Frecuencia | 0,1 Hz |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 1000 a 10000 Hz | 0,001 Hz | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Temperatura Termopar tipo K | 0,1 °C |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | -50 a 400 °C | 0,3 a 0,4 °C | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Temperatura Termopar tipo K | 1 °C |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 400 a 1000 °C | 1 a 2 °C | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Corriente Continua | 0,01 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 a 100 A | 0,03 a 0,19 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Corriente Continua | 0,1 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 A | 0,3 a 2,0 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Corriente Alterna | 0,01 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 a 100 A/50 Hz | 0,03 a 0,23 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Corriente Alterna | 0,1 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 A/50 Hz | 0,3 a 2,3 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Corriente Alterna | 0,01 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 10 a 100 A/400 Hz | 0,07 a 0,58 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Corriente Alterna | 0,1 A |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 100 a 1000 A/200 Hz | 0,7 a 4,5 A | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pinza Potenciométrica | Amprobe/ ACDC 54NAV | - - /17020061 | Pinza Potenciométrica - Medición de Potencia - FP - Modo 4WA | 0,001 kW |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 240 V - 20 A | 0,003 kW | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Potencia | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Medidor de potencia | AGILENT / N1912A | 420742202 / MY50000148 | medidor para sensores termicos y de diodo | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC13 |  |  | 2020-09-21 | Bajo acreditación | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2115 | 2016 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2005 | 0 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-1082
Electricidad y Electrónica | Potencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Sensor de potencia | Rohde & Schwartz NRV-Z33 | 420761109 | Rohde & Schwartz NRVD, Atenuador 30 dB 50 ohm 1031.6736.00 |  |  | Uso interno del DCEM | 30 MHz - 6 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2020-10-24 | NO | 2019 | 10/2019 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 7100029008
Electricidad y Electrónica | Potencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Sensor de potencia | Rohde & Schwartz NRV-Z4 | 420761108 | Rohde & Schwartz NRVD |  |  | Uso interno del DCEM | 100 kHz - 6 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2020-10-30 | NO | 2019 | 10/2019 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 7100028990
Electricidad y Electrónica | Potencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Sensor de potencia | Rohde & Schwartz NRV-Z53 | 420761110 | Rohde & Schwartz NRVD, Atenuador 20 dB 50 ohm 0858.0575.00 |  |  | Uso interno del DCEM | DC - 18 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2020-10-22 | NO | 2019 | 10/2019 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 7100029035
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Digital Radiocomunication Tester | R & S / CMD 65 | 420742205 / 828174/006 | service monitor para ensayo de equipos DECT | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC05 |  |  | 2021-10-08 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | 7100024514 | 2017 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2043 | --- | --- | ---
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Radiocomunication Service Monitor | R & S / CMS 52 | 420742134 / 836546/015 | Generador y medidor de señales de señales moduladas de banda angosta | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Mediciones bajo norma ENACOM 60.10 |  |  | 2021-10-25 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | 7100028121 | 2017 | Lab. de Metrología RF & Microondas | 07-2044 | 2007 | INTI-CITEI-UTMC | 07-626
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Kit de calibración VNA | Agilent / 85052D | 420742207 / | kit de calibracion para VNA ZVA | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | calibraciones internas de antenuadores, cables, acopladores, filtros PE07 |  |  | 2021-12-12 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Departamento de Electricidad - Lab. de Metrología RF & Microondas | RUT 7100039198 | 2017 | RUTI 07-2054 | --- | --- | --- | ---
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Generador de RF | Agilent N5181A | 420761125 |  |  |  | Ensayos de EMC | 100 kHz - 6 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2021-11-25 | NO | 2020 | 11/2020 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 7100072317
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Generador de RF | Rohde & Schwartz SM300 | 420761081 |  |  |  | Ensayos de EMC | 9 kHz - 3 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2022-01-21 | NO | 2021 | 01/2021 | DTMF (Física) | UT Calibraciones de RF | 7100079179
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF conexión BNC | EM TEST | 420761155/ SN:P1306112955 | Atenuador 6dB-75W |  |  | Ensayo IEC 61000-4-6 | 150kHz-80MHz | 0,12dB | 2014 | NO | 2013 | 2013 | Externo | EM Test Suiza | no
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Wideband Radio Communication Tester | R & S / CMW500 | 420742282 / 165230 | service monitor delicado para 2G-3G-4G | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los terminales celulares según PELRC14. | 9kHz a 6GHz |  | 2020-03-14 | Bajo acreditación | 2018 | 2018 | Externo | Rohde & Schwarz | Calibración de fábrica | -- | -- | -- | -- | -- | --
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Atenuador 3dB | Mini circuits HAT 3+ | 420707026 | Atenuador 3dB | NA | 1,15:1 | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Atenuador 20dB | Mini circuits HAT 20+ | 420707027 | Atenuador 20dB | NA | 1,15:1 | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF | Weinschel Accociates WA70-30-73 | A322 |  |  |  | Uso interno del DCEM | DC - 3 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2021-10-21 | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF | Fairview Microwave SA18N10-10 | SIN ASIGNAR |  |  |  | Uso interno del DCEM | DC - 18 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2021-10-21 | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF | Fairview Microwave SA18N10-20 | SIN ASIGNAR |  |  |  | Uso interno del DCEM | DC - 18 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2021-10-21 | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF | Fairview Microwave SA18N10-30 | SIN ASIGNAR |  |  |  | Uso interno del DCEM | DC - 18 GHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2021-10-21 | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF | Hewlett Packard 11497A | 420761046 |  |  |  | Ensayos de EMC | 9 kHz - 200 MHz | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | VENCIDA | NO
Electricidad y Electrónica | Radiofrecuencia | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Atenuador de RF conexión BNC | Huber -Suhner | 420761152 | Atenuador 20dB |  |  | Ensayos de EMC | DC- 4GHz, 1W | La menor conseguible por el laboratorio de calibración |  | NO |  | No posee |  |  | no
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Tención Corriente Continua | 0,1 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 60 a 600 V | 0,1 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Tención Corriente Alterna | 0,1 V |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 60 a 600 V/50 Hz | 0,1 V | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia | 0,1 Ohm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 a 400 Ohm | 0,1 Ohm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia | 1 Ohm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 400 a 4000 Ohm | 1 Ohm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,001 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 MOhm - 250 V | 0,001 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,01 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 a 40MOhm - 250V | 0,01 a 0,02 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,1 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 40 a 400 MOhm - 250V | 0,1 a 0,3 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 1 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 400 a 4000 MOhm - 250V | 2 a 4 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,001 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 MOhm - 500 V | 0,001 a 0,002 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,01 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 a 40MOhm - 500V | 0,01 a 0,03 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,1 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 40 a 400 MOhm - 500V | 0,1 a 0,3 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 1 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 400 a 4000 MOhm - 500V | 1 a 4 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,001 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 MOhm - 1000 V | 0,001 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,01 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 4 a 40MOhm - 1000V | 0,01 a 0,03 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 0,1 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 40 a 400 MOhm - 1000V | 0,1 a 0,3 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Megóhmetro Digital | Amprobe/Mega TEST1 AMB-45 | --/170500069 | Megóhmetro - Medición de Resistencia de Aislación | 1 MOhm |  | Calibraciónes/ ensayos/verificaciones | 400 a 4000 MOhm - 1000V | 1 a 5 MOhm | 2022-11-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI Córdoba - Mediciones y calibraciones Industriales | 7100160722
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | upery |  | Resistor de referencia |  | Ut = 550 mW |  | 500 W |  | 2015-01-14 |  | 2010 | 2010 | DTMF (Física) | electricidad FyM | OTI 151/10 | 2005 | electricidad FyM | OTI 083/05 | 2000 | electricidad FyM | OT 001 INTI DPNM,
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Hartmann & Braun WLN8 | 9940 | Resistor de referencia |  | 0,06 mW ≤ Ut ≤ 0,66 mW |  | 0,01 W |  | 2020-06-15 |  | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | electricidad FyM | OTI FM-102 0260 | 2010 | electricidad FyM | OTI FM-102 161-10 | 2004 | electricidad FyM | OTI65/04
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Hartmann & Braun WLN8 | 9941 | Resistor de referencia |  | 0,08 mW ≤ Ut ≤ 0,66 mW |  | 0,01 W |  | 2020-06-15 |  | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | electricidad FyM | OTI FM-102 0260 | 2010 | electricidad FyM | OTI FM-102 161-10 | 2004 | electricidad FyM | OTI65/04
Electricidad y Electrónica | Resistencia | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7960 | Shunt | Nolmann 30A – 60mV | No tiene | Resistor derivador de 30A y 60mV | N/A | Nivel de confianza del 95% con factor de cobertura k= 2 | Contrastar y autocalibrar equipos de carga y descarga | 0-25A | 0.02% | 2016-07-01 | - | 2015 | Jul. 2015 | DTMF (Física) | Física y metrología | 102-3318 | 2001-05-01 | Física y metrólogia | 102-2615 | no tiene | no tiene | no tiene
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Shunt 10A - UTMyC | WESTON/45 | 58715 | Shunt 10A - UTMyC | No aplica | 5% | ensayos | 5 mΩ | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2018 | 2018-11-16 | DTMF (Física) | UTMyC(Ing. Pedro Vallendor) | 07 2138 | 2017-11-28 | UTMyC | 07 2069 | 2016-10-18 | UTMyC | 07 -1171
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia |  | UP 100-3 | Resistor de referencia |  | 0,0001W | sistema med lab industriales | 100 ohm |  | 2020-03-11 | si | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | electricidad FyM | OTI Electricidad 339/19 | 2017 | electricidad FyM | OTI Electricidad 316/17 | 2016 | electricidad FyM | OTI Electricidad 304/16
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia |  | ELT 50/10 | Resistor de referencia |  | 0,0001W | sistema med lab industriales | 100 ohm |  | 2021-10-01 | si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM | RUT7100025857 | 2018 | electricidad FyM | OTIE327/18 | 2016 | electricidad FyM | OTIE303/16
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Tinsley 5649A | 225193 | Resistor de referencia |  | Ut = 25 mW |  | 25 W |  | 2025-03-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM |  | 2015 | electricidad FyM | OTI 102-261/15 | 2005 | electricidad FyM | OTI 083/05
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Tinsley 5649A-2,5 W | 225743 | Resistor de referencia |  | Ut = 2,5 mW |  | 2,5 W |  | 2025-03-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM |  | 2015 | electricidad FyM | OTI 261/15 | elctricidad FyM | electricidad FyM | OTI 151/10
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Tinsley 5649-100 W | 225752 | Resistor de referencia |  | Ut = 20 mW |  | 100 W |  | 2025-03-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM |  | 2015 | electricidad FyM | OTI 261/15 | elctricidad FyM | electricidad FyM | OTI 151/10
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Tinsley 5685A-1 W | 260621 | Resistor de referencia |  | Ut = 0,3 mW |  | 1 W |  | 2025-03-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM |  | 2015 | electricidad FyM | OTI 261/15 | elctricidad FyM | electricidad FyM | OTI 151/10
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Tinsley 5649-10 W | 225754 | Resistor de referencia |  | Ut = 10 mW |  | 10 W |  | 2025-03-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM |  | 2015 | electricidad FyM | OTI 261/15 | elctricidad FyM | electricidad FyM | OTI 151/10
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Resistor de referencia | Tinsley 5649A-25 W | 225193 | Resistor de referencia |  | Ut = 25 mW |  | 25 W |  | 2025-03-01 |  | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | electricidad FyM |  | 2015 | electricidad FyM | OTI 261/15 | elctricidad FyM | electricidad FyM | OTI 151/10
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Caja de resistores de alta tension | IET HRRS-Q-9-10-5 kV | 420707018 | Caja de resistores de alta tension | NA | 0,01% | Calibracion | Todos | Minima especificada | 2023-04-01 | NO | 2021 | 01 al 04 2021 | DTMF (Física) | Fisica | 7100081684 | 06 al 07 2016 | Fisica | FM-102-3550 | 05 al 06 2014 | Fisica | FM-102-3081
Electricidad y Electrónica | Resistencia | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | shunts acdc VARIOS |  |  | SHUNT |  |  | DIF ACDC | 100ua - 20A | VARIAS | 2022
Electricidad y Electrónica | Tacómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Tacómetro Instru 9236 | INSTRU / INO9236 | E070.073.025 / N° Serie 06070056 | Instrumental para medir RPM, velocidades en m/min |  |  | 6 veces por mes | 0 m/min a 300 m/min |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-11 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521 | 2014 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2415 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Tacómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Tacómetro Instru 9236 | INSTRU / INO9236 | E070.073.025 / N° Serie 06070056 | Instrumental para medir RPM, velocidades en m/min |  |  | 6 veces por mes | 0 m/min a 300 m/min |  | 2020-03-10 | Bajo acreditacion | 2016 | 2016-03-11 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2521 | 2014 | INTI CORDOBA | RUT N° CO- 015-2415 | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Tacómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Tacometro Optico Digital-Marca PROTOMAX, N° de serie S869849, Modelo SNM-DT2236B. N° de inventario 996C000006. | PROTOMAX / SNM-DT2236B | E070.073.065 /N° de Serie S869849 | Instrumental para medir RPM, velocidades en m/min |  |  | 6 veces por mes | 0 m/min a 300 m/min |  | 2021-08-01 | Bajo acreditacion | 2018 | 2018-06-11 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2627 | / | / | / | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Tacómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Tacometro Optico Digital-Marca PROTOMAX, N° de serie S869849, Modelo SNM-DT2236B. N° de inventario 996C000006. | PROTOMAX / SNM-DT2236B | E070.073.065 /N° de Serie S869849 | Instrumental para medir RPM, velocidades en m/min |  |  | 6 veces por mes | 0 m/min a 300 m/min |  | 2021-08-01 | Bajo acreditacion | 2018 | 2018-06-11 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI CORDOBA | RUT N° 015-2627 | / | / | / | / | / | /
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | voltimetro de alterna | FLUKE 5790A |  | VOLTIIMETRO ACV | VARIAS | VARIAS | REFERENCIA DE ACV | 10mV A 1000V | VARIAS | 2020 | SI | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | ELECTRICIDAD
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Divisor de temsion | INTI | DT6-4999 | Divisor |  |  | si | Tension |  | 2019 | No | 2018 | 2019-02-01 | DTMF (Física) | Multimetros | PCE 1085 | 2016 | Multimetros | PCE 930 | 2009 | Multimetros | PCE 671
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Fuente de alta tensión | Keithley/248 | S000411 | Fuente de alta tensión | 1 V | tensión seteada ± 2 V | ensayos | (0 - 5000)Vdc y (0 - 5)mA | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-07-26 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Ing. José Luis Casais) | 7100011263 | 2017-08-17 | Conimed S.A. | Laboratorio externo
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Voltímetro | HP 3403C | 420793078 | Voltímetro | 0.1 | 0,5% | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO | 2016 | 2016-04-20 | SOEYE (Electrónica) | Electronica | 07-1149
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Voltímetro | R&S URE3 | 420707021 | Voltímetro | 0.01 | 0,5% | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO | 2016 | 2016-04-01 | SOEYE (Electrónica) | Electronica | 07-1148 | 2014-02-24 | R&S
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Sensor de tensión YHDC TDVH660 |  | ID N°340 | [6 empty] | 2020 | no | 2018 | sep-18 | [9 empty] | CTC/MA
Electricidad y Electrónica | Voltímetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Sensor de tensión YHDC TDVH660 |  | ID N°341 | [6 empty] | 2021 | no | 2019 | feb-19 | [9 empty] | CTC/MA
Fuerza | Celdas de carga | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Celda de carga biaxial (axial-torsional) | INSTRON - Dynacell | 130143 | Maquina de fatiga INSTRON 8874 | Se puede ajustar por software | Clase 0,5 | Ensayo de fatiga de implantes | 0 - 10 kN | Clase 1 | 2022-07-01 | Ensayos acreditados por el OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 83110-1 | 2019 | Mecánica y Acústica | 102-4159 | --- | --- | ---
Fuerza | Celdas de carga | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Celda de carga o traductor de fuerza hasta 5000 N fabricante Reacción CZC-500 ¦n° DE SERIE 1300991 2mV/V | REACCION / CZC -500 | E070.073.061 / N° Serie 1300991 | instumento para medir fuerza desde 0 kgf a 500 kgf |  |  | 4 veces por mes | 0 kgf a 500 kgf |  | 2020-06-09 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-06-09 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT N° 102-3714-2 | / | / | / | / | / | /
Fuerza | Celdas de carga | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Celda de carga o traductor de fuerza hasta 5000 N fabricante Reacción CZC-500 ¦n° DE SERIE 1300991 2mV/V | REACCION / CZC -500 | E070.073.061 / N° Serie 1300991 | instumento para medir fuerza desde 0 kgf a 500 kgf |  |  | 4 veces por mes | 0 kgf a 500 kgf |  | 2020-06-09 | Bajo acreditacion | 2017 | 2017-06-09 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT N° 102-3714-2 | / | / | / | / | / | /
Fuerza | Celdas de carga | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 117 | Celda detracción 500 N | Shimadzu/SLBL-500 N | EF59/82249 | No aplica | 0,01 N | Accuracy=1% reading | Ensayo de tracción de papeles | (0-500)N | £1%reading | 2021-01-17 | NO | 2019 | 2019-01-16 | DTMF (Física) | Física Fuerzas | 1024007 P1 | 2016-12-21 | Física Fuerzas | 1023636 P1 | 2014-11-27 | Física Fuerzas | 1023239 P1
Fuerza | Celdas de carga | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 118 | Celda detracción 50 kN | Shimadzu/SFL-50KNAG | EF48/91113 | No aplica | 0,01N | Accuracy=1% reading | Ensayo de compresión de papeles | (0-50) kN | £1%reading | 2021-01-17 | NO | 2019 | 2019-01-16 | DTMF (Física) | Física Fuerzas | 1024007P1 | 2016-12-22 | Física Fuerzas | 1023636 P1 | 2014-11-28 | Física Fuerzas | 1023239 P1
Fuerza | Celdas de carga | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Celda de carga biaxial (axial-torsional) | INSTRON - Dynacell | 130143 | Maquina de fatiga INSTRON 8874 | Se puede ajustar por software | Clase 0,5 | Ensayo de fatiga de implantes | 0 - 10 kN | Clase 1 | 2022-07-01 | Ensayos acreditados por el OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 83110-1 | 2019 | Mecánica y Acústica | 102-4159 | --- | --- | ---
Fuerza | Celdas de carga | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Celda de carga biaxial (axial-torsional) | INSTRON - Dynacell | 157306 | Maquina de fatiga INSTRON 8874 | Se puede ajustar por software | Clase 0,5 | Ensayo de fatiga de implantes | 0 - 1 kN | Clase 1 | 2022-07-01 | Ensayos acreditados por el OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 83110-1 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Fuerza | Celdas de carga | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527349 | Celda 5KN | Zwick Roell / Xforce | SA-TX 006 | Celda de carga para prensa | 0.01 | Según rango Clase 1- Clase 0,5 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 5KN | según rango Clase 1- Clase 0,5 | 2022-10-15 |  | 2021 | 2021-10-15 | DTMF (Física) | SOMCEI PTM | 7100092576 | 2010-04-14 | Fisca y Metrologia PTM | 102-4009 | 2017-05-17 | Fisca y Metrologia PTM | 102-3706
Fuerza | Celdas de carga | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527350 | Celda 1KN | Zwick Roell / Xforce | SA-TX 006 | Celda de carga para prensa | 0.01 | Según rango Clase 1- Clase 0,5 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 1KN | según rango Clase 1- Clase 0,5 | 2022-10-15 |  | 2021 | 2021-10-15 | DTMF (Física) | SOMCEI PTM | 7100092576 | 2010-04-14 | Fisca y Metrologia PTM | 102-4009 | 2017-05-17 | Fisca y Metrologia PTM | 102-3706
Fuerza | Celdas de carga | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527351 | Celda 100 N | Zwick Roell / Xforce | SA-TX 006 | Celda de carga para prensa | 0.01 | Según rango Clase 1- Clase 0,5 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 100 N | según rango Clase 1- Clase 0,5 | 2022-10-15 |  | 2021 | 2021-10-15 | DTMF (Física) | SOMCEI PTM | 7100092576 | 2010-04-14 | Fisca y Metrologia PTM | 102-4009 | 2017-05-17 | Fisca y Metrologia PTM | 102-3706
Fuerza | Celdas de carga | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527352 | Celda 10 N | Zwick Roell / Xforce | SA-TX 006 | Celda de carga para prensa | 0.01 | Según rango Clase 1- Clase 0,5 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 10 N | según rango Clase 1- Clase 0,5 | 2022-10-15 |  | 2021 | 2021-10-15 | DTMF (Física) | SOMCEI PTM | 7100092576 | 2010-04-14 | Fisca y Metrologia PTM | 102-4009 | 2017-05-17 | Fisca y Metrologia PTM | 102-3706
Fuerza | Celdas de carga | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Celda de carga | Toyoseiki | RCT-5TU | Máquina universal de ensayos | - | - | 20 – 800 N | 0 – 10000 N | - | 2022-12-01 | NO | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100131179 | 2019 | Mecánica y Acústica | 102 4146 Parcial 3 | 2018 | Mecánica y Acústica | 102 3947 Parcial 1
Fuerza | Celdas de carga | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Celda de carga biaxial (axial-torsional) | INSTRON - Dynacell | 157306 | Maquina de fatiga INSTRON 8874 | Se puede ajustar por software | Clase 0,5 | Ensayo de fatiga de implantes | 0 - 1 kN | Clase 1 | 2022-07-01 | Ensayos acreditados por el OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 83110-1 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Fuerza | Celdas de carga | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Celda de Carga 10kN | Instron / 64775 | EQ-F009-02 / 2525-804 | Celda de Carga 10kN | 2,5 N | 1% | diario | 0- 10 KN | 0,2 % carga creciente y 0,3 % carga decreciente | 2023-11-16 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | 10667 Mecánica | 7100053250 | 2019 | 10667 Mecánica | 102-4024 | 2016 | 10667 Mecánica | 102-3549
Fuerza | Celdas de carga | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Celda de Carga 50kN | Instron / UK 242 | EQ-F009-04 | Celda de Carga 50kN | 12,5 N | 1% | diario | 0- 50 KN | 0,2 % carga creciente y 0,3 % carga decreciente | 2023-11-16 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | 10667 Mecánica | 7100053250 | 2019 | 10667 Mecánica | 102-4024 | 2016 | 10667 Mecánica | 102-3549
Fuerza | Celdas de carga | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Celda de Carga 100N | Instron / UK 884 | EQ-F009-05 | Celda de Carga 100N | 0,025 N | 1% | diario | 0-100 N | 0,2 % carga creciente y 0,3 % carga decreciente | 2023-11-16 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | 10667 Mecánica | 7100053250 | 2019 | 10667 Mecánica | 102-4024 | 2016 | 10667 Mecánica | 102-3549
Fuerza | Dinamómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Dinamómetro | PTL P 10.33IA | 420736102 |  | 10N/división | ±6% | Ensayos de seguridad de producto | 1000N | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2015 | 2015 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI - Córdoba Ing. Julián Jones | CO-015 2498 Parcial 4 final | 2012 | A&G | ---- | 2008 | FOX | ----
Fuerza | Dinamómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Dinamómetro | Metrotec/Tauri | ID Interna 2.6 | Máquina universal de ensayos |  |  | 0-5 kN | 1-4 kN | - | 2020-06-01 | NO | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 102 4146 Parcial 2 | 2018 | Mecánica y Acústica | 102 3947 Parcial 2 | 2016 | Mecánica y Acústica | 102 3422 Parcial 1
Fuerza | Dinamómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Dinamómetro | Instron/5966b17191 | ID Interna 2.5 | Máquina universal de ensayos |  |  |  |  | - | 2022-12-01 | NO | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100131222 | 2019 | Mecánica y Acústica | 102 4146 Parcial 1 | NA (fuera de uso) | NA (fuera de uso) | NA (fuera de uso)
Fuerza | Dinamómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Dinamómetro | PTL P10.36 | 420736022 |  | 10N/división | ±6% | Ensayos de seguridad de producto | 100N | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2012 | 2012 | Externo | A&G. Próxima calibración: INTI- Córdoba | ---- | 2008 | FOX | ---- | 2008 | FOX | ----
Fuerza | Dinamómetros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527353 | Dinamómetro y celda NBC | NBC portatil | SA-TX083 | Dinamometro portatil y celda carga | 0.01 | Clase 1 | Control de Maquinas Unversales textiles. | 200N | Clase 1 | 2021-10-27 |  | 2020 | 2020-10-27 | Externo | NBC Italia | N03106
Fuerza | Dinamómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Dinamómetro | PTL P10.33 | 420736107 |  | 0,2N/división | ±6% | Ensayos de seguridad de producto | 10N | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 |  | LMD. Próxima calibración: INTI- Córdoba | ---- | 2011 | A&G | ---- | 2008 | FOX | ----
Fuerza | Dinamómetros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 137 | Dinamometro | schwyz | 5818115982 |  | 0.1N |  | Muebles | 0.1N a 500N |  |  |  | 2021 | 2021
Fuerza | Máquinas de esayo, prensas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 133 | Máquina universal de ensayo | Instron | 5985B12562 |  | 0,01N |  | resolución técnica | 0 a 5000N |  |  |  | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Departamento Mecánica y Acústica - Metrología Física | 1023987
Fuerza | Máquinas de esayo, prensas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 116 | Máquina de tracción horizontal | 84-58-00-0002 | EF64/10121-01 | Incluye celda de cargas ,dispositivo de calibración | 0,01 N | Accuracy=1% reading | Ensayos de tracción en papeles | (0-500)N | £1%reading | 2021-01-17 | NO | 2019 | 2019-01-17 | DTMF (Física) | Física Fuerzas | 1024007 | 2016-12-27 | Física Fuerzas | 1023636 P2 de 2 | 2014-12-05 | Física Fuerzas | 1023239
Fuerza | Máquinas de esayo, prensas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527339 | Maq. ensayo universal | MICROTEST | SA-EM-001 | EM2/300/FR | 0,01kN | Clase 1 | Ensayos destructivos | 0-300kN | según rango (Certificado) | 2022-10-15 |  | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acúst. | 7100092576 P.1/3 | 2019 | Mecánica | 102-4010 Único | 2017 | Mecánica | 102-3702 Único
Fuerza | Máquinas de esayo, prensas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527348 | Prensa universal 5kN | Zwick Roell /5Kn | SA-TX 006 | Maquina Universal 5000N | 0.01 | Según rango Clase 1- Clase 0,5 | Ensayos en hilados y textiles natrales y sinteticos. | 500KN |  | 2022-10-15
Fuerza | Otros fuerza | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Aparato de bolilla | PTL T10.02 | 420736001 |  |  | ±0,2N | Ensayo de presión de bolilla (deformación en materiales aislantes) | Fuerza: 20N | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI Fisica Tec Javier L. Barbagria | 102-4023 | 2017 | INTI Fisica Jorge Cambell | 3352/2015 | 2013 | INTI Fisica Tec Javier L. Barbagria | FM-102-2888
Fuerza | Otros fuerza | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Equipo de filamento incandescente | PTL T03.34 | 420736013 |  | no hay indicación | Fuerza: ±0,1 N | Ensayo de filamento incandescente | Fuerza: 0,95 N | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Física U.T. Masa Rubén Quille | 222-4224 Parcial 1 | 2015 | INTI-Física U.T. Masa Rubén Quille | 102-3448 | 2013 | INTI-Física U.T. Masa Rubén Quille | 102-3096 1 parcial
Fuerza | Otros fuerza | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Masa en equipo de encaminamiento eléctrico | PTL M31.10 | 420736014 |  | No posee indicación | ±0,05N | Ensayo de encaminamiento eléctrico | 1N | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Física U.T. Masa Rubén Quille | 7100017448 | 2016 | INTI-Física U.T. Masa Rubén Quille | 102-3589 | 2013 | INTI-Física U.T. Masa Rubén Quille | 102-3096 2 parcial
Fuerza | Otros fuerza | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Pendulo de impacto Izod | CS- 137 D177 | EQ-F003 | Pendulo de impacto Izod | 0,01 J | 0,5 J | mensual | 0-10,8 J | 0,02 J | Fuera de servicio vencida 18/02/2021 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | 10667 Mecánica | 102-4024 | 2016 | 10667 Mecánica | 102-3549 | 2015 | 10667 Mecánica | 102-3330
Fuerza | Otros fuerza | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 139 | Simulador de sentado | Generico |  |  |  |  | Muebles
Fuerza | Otros fuerza | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 158 | 1 Impactador lateral | Generico |  |  |  |  | Muebles | 2 KG
Fuerza | Torque | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Medidor de torque | Mecmesin | ID Interna 2.5 | Medidor de torque de operación manual | 0.002 | ±0.5 % | 1-10 N.m | 0-10 N.m | - | NA | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Fuerza | Transductores, indicadores | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Indicador digital SIPEL | SIPEL/ARIES | E070.073.016 | Traductor de fuerza hasta 5KN de capacidad maxima |  |  | 2 veces por mes | 0 N a 5000 N |  | 2020-10-10 | Bajo acreditacion | 2014 | 2014-10-17 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT N° FM-102-3202 | / | / | / | / | / | /
Fuerza | Transductores, indicadores | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Indicador digital SIPEL | SIPEL/ARIES | E070.073.016 | Traductor de fuerza hasta 5KN de capacidad maxima |  |  | 2 veces por mes | 0 N a 5000 N |  | 2020-10-10 | Bajo acreditacion | 2014 | 2014-10-17 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT N° FM-102-3202 | / | / | / | / | / | /
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | E13470 | Transductor 500kN Tracción | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.112% | 2021-05-21 | Si | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCM 222-615-19 | 2018 | Mecánica | PCM 102-602 | 2016 | Mecánica | PCM 102-574
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/C4 | 83162 | Transductor 200kN Compresión | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.09% | 2022-10-04 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100076376 *Calibración hasta el 50% | 2018 | Mecánica | PCM 102-604 | 2016 | Mecánica | PCM 102-572
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z3H2 | E9273 | Transductor 10kN Compresión | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.025% | 2022-11-05 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68228 Parcial 1 | 2018 | Mecánica | PCM 102-601 Parcial 1 | 2016 | Mecánica | PCM 102-568 Parcial 1
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z3H2 | E9273 | Transductor 10kN Tracción | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.036% | 2022-11-05 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68228 Parcial 2 | 2018 | Mecánica | PCM 102-601 Parcial 2 | 2016 | Mecánica | PCM 102-568 Parcial 2
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/U1 | D39687 | Transductor 20kN Compresión | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.023% | 2022-11-12 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68229 Parcial 1 | 2018 | Mecánica | PCM 102-602 Parcial 1 | 2016 | Mecánica | PCM 102-569 Parcial 1
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/U1 | D39687 | Transductor 20kN Tracción | 1e-05 | Clase 05 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.122% | 2022-11-18 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68229 Parcial 2 | 2018 | Mecánica | PCM 102-602 Parcial 2 | 2016 | Mecánica | PCM 102-569 Parcial 2
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | 83222 | Transductor 50kN Compresión | 1e-05 | Clase 05 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.167% | 2022-12-03 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68230 Parcial 4 | 2018 | Mecánica | PCM 102-606 Parcial 1 | 2016 | Mecánica | PCM 102-583 Parcial 1
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | 83222 | Transductor 50kN Tracción | 1e-05 | Clase 05 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.204% | 2022-12-02 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68230 Parcial 3 | 2018 | Mecánica | PCM 102-606 Parcial 2 | 2016 | Mecánica | PCM 102-583 Parcial 2
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | D68429 | Transductor 50kN Compresión | 1e-05 | Clase 05 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.138% | 2022-11-25 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68230 Parcial 1 | 2018 | Mecánica | PCM 102-607 Parcial 2 | 2016 | Mecánica | PCM 102-570 Parcial 1
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | D68429 | Transductor 50kN Tracción | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.192% | 2022-11-26 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 222-68230 Parcial 2 | 2018 | Mecánica | PCM 102-607 Parcial 1 | 2016 | Mecánica | PCM 102-570 Parcial 2
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | D25847 | Transductor 100kN Compresión | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.075% | 2022-12-16 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 222-68231 Parcial 1 | 2018 | Mecánica | PCM 102-603 Parcial 1 | 2016 | Mecánica | PCM 102-571 Parcial 1
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | D25847 | Transductor 100kN Tracción | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.066% | 2022-12-17 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 222-68231 Parcial 2 | 2018 | Mecánica | PCM 102-603 Parcial 2 | 2016 | Mecánica | PCM 102-571 Parcial 2
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/U1 | 22825 | Transductor 1000N Compresión | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.048% | 2022-10-15 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100068226 Parcial 1 | 2018 | Mecánica | PCM 102-599 Parcial | 2016 | Mecánica | PCM 102-567 Parcial 1
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z3H | 66796 | Transductor 1000N Tracción | 1e-05 | Clase 00 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.049% | 2022-10-15 | Si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100068226 Parcial 2 | - | - | - | - | - | -
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/Z4 | E13471 | Transductor 200kN Tracción | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.072% | 2020-11-08 | Si | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Mecánica | PCM 102-608 | 2016 | Mecánica | PCM 102-573 | 2013 | Mecánica | PCM FM-102-52
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/C3H3 | J12067 | Transductor 500kN Compresión | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.133% | 2020-09-10 | Si | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Mecánica | PCM 102-603 | 2016 | Mecánica | PCM 102-575 | 2013 | Mecánica | PCM FM-102-51
Fuerza | Transductores, indicadores | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Transductor de fuerza | HBM/C1 | 22616 | Transductor 1000kN Compresión | 1e-05 | Clase 1 según ISO 376 | Calibración de máquinas de ensayo | 10-100% | 0.068% | 2020-10-11 | Si | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Mecánica | PCM 102-605 | 2017 | Mecánica | PCM 102-595 | 2016 | Mecánica | PCM 102-565
Luminotecnia | Esoectrofotómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Espectrofotómetro | Jenway/6715 uv/vis | 53945 | Espectrofotómetro UV-VIS con lámpara de Xenón. Cuenta con 5 modos de medición: fotométrico, espectro, cinético, cuantificación y lectura de longitud de onda múltiple. | 0,1 nm | ± 1 nm | Para cuantificación de muestras proteicas | 190 - 1100 nm | Para 590 nm tenemos A = 0,014 | 2019 | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | PTM Física y Metrología | FM-102-4019
Luminotecnia | Esoectrofotómetros | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Espectrofotometro. | Beckman/DU640B | ESP-EF-0001/ NºS4319401 | Espectrofotometro UV-VIS |  | dependiendo de la longitud de onda (ver certificado) | colorimetrias en el rango visible | visible |  | 2023-03-01 |  | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Departamento de luminotecnia | 7100089672 | 2019 | INTI FISICA | 222-4238
Luminotecnia | Luxómetros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Luxómetro Digital | FAITHFUL / FT 710 | S/Nº G920837 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1500 lx | 0.1 | 2006-12-28 | Procedimiento Acreditado | 2005 | 2005 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | Firmado: JC Goch /J. Cogno | 2005
Luminotecnia | Luxómetros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Luxómetro Digital | FAITHFUL / FT 710 | S/Nº G920837 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1500 lx | 0.1 | 2006-12-28 | Procedimiento Acreditado | 2005 | 2005 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | Firmado: JC Goch /J. Cogno | 2005
Luminotecnia | Luxómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Luxómetro | TES-1330A | 420736174 |  | 3-1/2 dígitos | ±3% | Ensayo para equipos electromédicos | 20000lux | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI Fisica AlbertoZinzallari | FM-102-4037 | 2016 | INTI - Física Mariana Fernández | FM 102-3631 | ---- | ---- | ----
Luminotecnia | Luxómetros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Luxómetro Digital | YU FONG/ YF 1065 | S/Nº 890414 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1500 lx | 0.1 | 2020-09-05 | Procedimiento Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA | [8 empty] | Se realizaron dos extensiiones del periódo de calibración, la última el día 04/02/2021 hasta Mayo de 2021
Luminotecnia | Luxómetros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Luxometro Digital | TES /1330A | S/Nº080706526 | receptor incluido | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1500 lx | 0.1 | 2020-08-29 | Procedimientos Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA |  | 2017 | INTI - Fisica | FM-102-3808 | 2016 | INTI - Fisica | FM-102-3477 |  | Se realizaron dos extensiiones del periódo de calibración, la última el día 04/02/2021 hasta Mayo de 2021
Luminotecnia | Luxómetros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Luxómetro Digital | YU FONG/ YF 1065 | S/Nº 890414 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1500 lx | 0.1 | 2020-09-05 | Procedimiento Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA | [8 empty] | Para la segunda calibración se considero contar el año desde la puesta en marcha del equipo (se utilizan dos de estos, por lo que se intercalan calibraciones con el fin de tener siempre 2 calibrados)
Luminotecnia | Luxómetros | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Luxometro Digital | TES /1330A | S/Nº080706526 | receptor incluido | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1500 lx | 0.1 | 2020-08-29 | Procedimientos Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA |  | 2017 | INTI - Fisica | FM-102-3808 | 2016 | INTI - Fisica | FM-102-3477
Luminotecnia | Medidor de luz UV | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Medidor de luz UV | SPECTROLINE / DM 365XA | S/Nº 1647957 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1000 μW/cm2 | 0.1 | 2020-08-01 | Procedimiento Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA | [8 empty] | Puesta en marcha 13/01/2020
Luminotecnia | Medidor de luz UV | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Medidor de luz UV | SPECTROLINE / DM 365XA | S/Nº 1705941 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1000 μW/cm2 | 0.1 | 2020-08-01 | Procedimiento Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA |  | 2017 | CNEA |  | 2016 | CNEA |  |  | Puesta en marcha Agosto-2019
Luminotecnia | Medidor de luz UV | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Medidor de luz UV | SPECTROLINE / DM 365XA | S/Nº 1647957 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1000 μW/cm2 | 0.1 | 2020-08-01 | Procedimiento Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA | [8 empty] | A calibrar cada 3 años/Según recomendación de Lab. que realizó las calibraciones
Luminotecnia | Medidor de luz UV | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Medidor de luz UV | SPECTROLINE / DM 365XA | S/Nº 1705941 | sensor incorporado | 0.1 | 0.1 | Verificación de iluminación según normas | no inferior a 1000 μW/cm2 | 0.1 | 2020-08-01 | Procedimiento Acreditado | 2019 | 2019 | Externo | CNEA |  | 2017 | CNEA |  | 2016 | CNEA |  |  | Calibración cada 2 años/Según recomendación del Lab. que realizó las calibraciones
Luminotecnia | otro Luminotecnia | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Lector de placas | Biotech/EpocH 2 | <aQ DS | Espectrofotómetro para Microplacas Epoch que provee mediciones espectrales en el rango UV-Visible | 0,0001 Abs | ± 2 nm | Mediciones de densidad óptica en ensayos colorimétricos (cuantificación de proteínas; ensayos de ELISA, entre otros) | 200 - 999 nm |  | 2017 | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA |  |  |  | Consultado previamente a INTI Luminotecnia, la calibración/verificación no se puede realizar, pues no se posee el material (filtro) necesario para realizar dicho servicio dentro del Instituto. | [8 empty] | Calibración cada 4 años según recomendación en auditoria /Turno solicitado aún sin respuesta
Luminotecnia | patrones de color | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527368 | Patrón BN | Xrite SP 60 | SA-TX 036 | Patron para calibraciòn Blanco -Negro | Max DE=0,01 | Max DE=0,01 | Ensayo de HVI | Blanco /negro |  | 2018-03-31 |  | 2017 | 2017-03-31 | DTMF (Física) | Fisica y Metrologia PTM | 102-3725 | 2014-02-27 | X-Rite - NIST USA | Certificado 32605
Luminotecnia | patrones de color | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527375 | Color Tile White | USDA L1X2 4428 | SA-TX-085 | Patron de Color HVI | Rd 85,3 -+b4,0 | 0.1 | Ensayo de HVI | Rd 85,3 -+b4,0 | 0.1 | 2022-07-14 |  | 2021 | 2021-07-14 | Externo | USDA
Luminotecnia | patrones de color | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527376 | Color Tile Brown | USDA L1X2 4428 | SA-TX-086 | Patron de Color HVI | Rd 64,6-+b10,6 | 0.1 | Ensayo de HVI | Rd 64,6-+b10,6 | 0.1 | 2022-07-14 |  | 2021 | 2021-07-14 | Externo | USDA
Luminotecnia | patrones de color | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527377 | Color Tile Yellow | USDA L1X2 4428 | SA-TX-087 | Patron de Color HVI | Rd 83,2 -+b4,2 | 0.1 | Ensayo de HVI | Rd 83,2 -+b4,2 | 0.1 | 2022-07-14 |  | 2021 | 2021-07-14 | Externo | USDA
Luminotecnia | patrones de color | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527378 | Color Tile Grey | USDA L1X2 4428 | SA-TX-088 | Patron de Color HVI | Rd 48,0 -+b 3,0 | 0.1 | Ensayo de HVI | Rd 48,0 -+b 3,0 | 0.1 | 2022-07-14 |  | 2021 | 2021-07-14 | Externo | USDA
Luminotecnia | patrones de color | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527379 | Color Tile Central | USDA L1X2 4428 | SA-TX-089 | Patron de Color HVI | Rd 74,7 -+b7,9 | 0.1 | Ensayo de HVI | Rd 74,7 -+b7,9 | 0.1 | 2022-07-14
Luminotecnia | Radiómetro | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Radiometro | QLAB / CR10 | IP-F10 | Radiometro 340 nm y 310 nm | 0,01 w/m2/nm | 0,01 w/m2/nm | mensual | 0 a 1,6 w/m2/nm | 5,5% | No se ha podido calibrar por dificultades en la tramitación del pedido de calibración externa | no | 2015 | 2015 | Externo | Tec. Del Color |  | 2014 | Tec. Del Color |  | 2013 | Tec. Del Color
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SS | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Balanza 60 kg | Metric | ID Interna 4.11 | Balanza industrial | 0,1 kg | - | 5-55 kg | 0-60 kg | - | NA | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza analítica | Mettler Toledo MS205DU | I-320/ B816707684 | Balanza electrónica Clase I. de alta resolución. Capacidad máxima 220 g. | 0,00001 g |  | Pesaje de muestras. Pesaje de reactivos y de material de referencia. Uso para verificación de material de vidrio. | 0-200 g |  | 2020-12-01 | no | 2017 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100041922 P30 | 2018-11-01 | INTI Rafaela | 105-586 P23 |  |  |  | MA/AA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza | Shimadzu (exRegina)/ AUW 220D | I-359/ D306600018 | Balanza electrínica Clase I. Capacidad máxima 220 g. | 0.00001 G |  | Pesaje de muestras. Pesaje de reactivos y de material de referencia. Uso para verificación de material de vidrio. | 0-200 g |  | 2020-12-01 | no | 2017 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100041922 P31 | 2016-11-01 | INTI RAfaela | 105-457 P3 | 2011-10-01 | INTI Rafalea | RAF-105-185 P2yF | MA/AA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza electrónica Clase I (ME37) | OHAUS | PA 3102 / 83828271061 | Max. 3100g | Div. 0,01 g |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-01-30 | NO | 2018 | 2018-01-31 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 14
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza electrónica Clase I (SE02) | Sartorius | BP 221 S / 81203919 | Max. 220g | Div. 0,0001 g |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-01-29 | NO | 2018 | 2018-01-29 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 15
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza electrónica Clase I (PE54) | Shimadzu | BL-3200 H / D44 8300346 | Max. 3200g | Div. 0,01 g |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-01 | NO | 2018 | 2018-02-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 18
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | balanza analítica | Sartorius ED224SQuímica Nº6 | 25807725 | 220 g | 0,1 mg |  | ensayos |  |  | 2021 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DT centro Litoral | 22563/4 | 2016 | Fisica | 102-3517/2
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | balanza analítica | Ohaus DV215CD | 1124023851 | 210 g | 0,01 mg |  | ensayos |  |  | 2021 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DT centro Litoral | 22563/5 | 2016 | Fisica | 102-3427/1
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza | Vibra | 344/83960029 | balanza electronica | 0.01 |  | pesada medios de cutlivo | todo el rango |  | 2020-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | 2016 | Rafaela | 105-457 | 2011 | Rafaela | 105-185 | MICRO /LV
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza electrónica Clase I (ME68) | Sartorius | Entris 3202-1S / 0037006738 | Capacidad máxima 3200 g | División 10 mg |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-06-03 | NO | 2019 | 2019-06-04 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | INTI San Luis RUT Nº 60-38 - Parcial 2
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza (PE79) | Sartorius | Entris 3202-1S | Cap. Máx. 3200,00 g | Mín. división 0,01 g |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-06-03 | NO | 2019 | 2019-06-04 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | INTI San Luis RUT Nº 60-38 - Parcial 1
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza analítica | Mettler Toledo AB 204 | I-31/ 1117490110 | Balanza electrónica Clase I. Capacidad de 210 g. Dimensiones exteriores: 190x260x2656 mm. Platillo: 890 mm de diámetro. | 0,0001 g |  | Pesada de muestras, reactivos y material de referencia. Pesaje para verificación de material de vodrio. | 0-200 g | 0,0002 g | 2020-12-01 | no | 2019 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100041922 P29 | 2018 | TECSERVICE | Externo | 2017 | INTI Rafalea | 105 531 -10 | MA/AA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza | OHAUS | 289/ |  |  |  |  | 0-500 g y 500-2000 g | <0.01 g | 2021-12-01 | no | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | interno | extensión certificado | 2017 | Inti Rafaela | 7100041922 | 2018 | Inti Rafaela | 105-586 parcial 25 | Croma/GV
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | Marcaca:OHAUS | ILR-Equipo 127 | Balanza Analítica Pioneer | 0,001g | 0,01 g | Medida de masas en Laboratorio de Microbiología | 0 -310 g | ±2,5 mg ( 0- 50 g) ±2,0 mg( 50-200 mg) | 2022-02-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100080728-01 | 2020 | INTI-RAFAELA | RUT 7100051550-P1 | 2019 | INTI-RAFAELA | RUT 105-583-Unico
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | Marca: OHAUS. Modelo: SCOUT SPX622 | ILR-Equipo 261 | Balanza Max. 620 g | 0,01 g | 0,1 g | Medida de masas en Laboratorio de Microbiología | 0- 500 g | ± 0,02 | 2022-02-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Diereccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100080728 P2 y final | 2020 | INTI-Rafaela | RUT 7100051550 P 2y final | 2019 | INTI-Rafaela | RUT 105-588 P 3
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | DENVER INSTRUM | ILR-Equipo 060 | Balanza Analítica | 0,0001g | 0,0005g | Medida de masas en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 0-200g | ±2,5 mg ( 0- 50 g) ±5,0 mg( 50-200 mg) | 2022-12-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT 7100153054 Parcial 2 | 2020 | INTI-Rafaela | RUT 7100066813 Parcial 1 | 2019 | INTI-Rafaela | RUT 7100017361 Parcial 2 y final
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Balanza | SHIMADZU (Modelo: TX323L) | ILR - Equipo 198 (S/N: D473300025) | Balanza electrónica | 0,001 g | ±0,002 g | Pesado de sustancias y muestras para análisis. | (0,001 - 220)g | ≤ 0,001 g | 2022-07-01 | NO | 2021 | 2021-07-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición | 7100112505 | 2021-04-01 | INTI Rafaela | 105-618-P1 | 2018-07-01 | INTI Rafaela | 105-569-P9
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | Marcaca:OHAUS | ILR-Equipo 127 | Balanza Analítica Pioneer | 0,001g | 0,01 g | Medida de masas en Laboratorio de Microbiología | 0 -310 g | ±2,5 mg ( 0- 50 g) ±2,0 mg( 50-200 mg) | 2022-02-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100080728-01 | 2020 | INTI-RAFAELA | RUT 7100051550-P1 | 2019 | INTI-RAFAELA | RUT 105-583-Unico
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | Marca: OHAUS. Modelo: SCOUT SPX622 | ILR-Equipo 261 | Balanza Max. 620 g | 0,01 g | 0,1 g | Medida de masas en Laboratorio de Microbiología | 0- 500 g | ± 0,02 | 2022-02-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Diereccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100080728 P2 y final | 2020 | INTI-Rafaela | RUT 7100051550 P 2y final | 2019 | INTI-Rafaela | RUT 105-588 P 3
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | DENVER INSTRUM | ILR-Equipo 060 | Balanza Analítica | 0,0001g | 0,0005g | Medida de masas en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 0-200g | ±2,5 mg ( 0- 50 g) ±5,0 mg( 50-200 mg) | 2022-12-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT 7100153054 Parcial 2 | 2020 | INTI-Rafaela | RUT 7100066813 Parcial 1 | 2019 | INTI-Rafaela | RUT 7100017361 Parcial 2 y final
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Balanza | SHIMADZU (Modelo: TX323L) | ILR - Equipo 198 (S/N: D473300025) | Balanza electrónica | 0,001 g | ±0,002 g | Pesado de sustancias y muestras para análisis. | (0,001 - 220)g | ≤ 0,001 g | 2022-07-01 | NO | 2021 | 2021-07-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición | 7100112505 | 2021-04-01 | INTI Rafaela | 105-618-P1 | 2018-07-01 | INTI Rafaela | 105-569-P9
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Balanza | OHAUS/EXPLORER E02140 | BAL-01/E1161119150412 | Balanza analitica | 0,1 mg |  | Uso interno laboratorio | 210 g |  | 2021-04-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rosario | 106-95-Unico | 2018 | INTI Rosario | 106-00055-Unico | 2017 | INTI Rosario | 106-00013-Unico
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Comparadora de masas | Sartorius | LIA MR 001 | --- | 0,1 g |  | Uso interno laboratorio | max. 64 kg |  | 2020-04-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rosario | 106-00098-Unico | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Balanza | Shimadzu | LIA MR 003 | Balanza analítica electrónica | 0,1mg |  | Uso interno laboratorio | max. 220 g |  | 2020-04-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rosario | 106-00097-Unico | 2017 | INTI-Rosario | 106-00036-Unico | --- | --- | ---
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Sartorius / MC 210S | C210g-10m-"MC210S"-L39 | Balanza Sartorius MC 210S, 210 g | 0,01 mg | 0,01 mg | Calibracion de pesas Laboratorio 39 | 50 g a 200 g | s histórica = 0,01mg | 2020-09-29 | SI | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 215 | 2010 | Unidad Técnica Masas | PCMA 065 | 2008 | Unidad Técnica Masas | PCMA 041
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Mettler / ME 22 | C2g-0,1μ-"ME22"-L39 | Balanza Mettler ME 22 | 0,1 µg | 0,7 µg | Calibracion de pesas Laboratorio 39 | 1 mg - 3 g | s historica : 0,001 g | 2020-04-29 | SI | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 188 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 063 | 2001 | Unidad Técnica Masas | PCM 73
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | METTLER / ID5 Multirange | C60kg-10m-"ID5"-GM | Balanza Metler Toledo /ID5 | 0,01 mg | 0,05 mg | Calibracion de pesas / Grandes Masas | 10 kg a 50 kg | s histórica = 0,05mg | 2021-09-01 | SI | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 228 | - | - | - | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Mettler Toledo / XPE64003LC | XP64003LC-GM / B523025795 | Balanza Mettler XPE64003LC 64kg 5 mg | 5 mg | 5 mg | Calibracion de pesas Laboratorio de grandes masas | 5mg a 64 kg | s historico: 5 mg | 2022-06-30 | SI | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100027583 | - | - | - | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Balanza electrónica de presición | METTLER TOLEDO, modelo PB3001 | N°8 / serie: 2115126780 | No aplicable | d=0,1 g | No tengo el dato | Para uso interno del personal del Depto Microbiología (Ed.40) | 10 g a 100 g | 0,1g | 2022-05-01 | ensayos a Acreditar en 2022 | 2018 | 2018-10-01 | DTMF (Física) | Saenz / Quille / Forastieri | 102 4079 | 2016-11-01 | Viaggio / Sanchez | 102-3611/1er parcial | 2013-05-01 | Viaggio / Sanchez/ Kornblit | FM-102-2919-4° Parcial
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Mettler Toledo / AX10005 | "AX10005" | Comparador Mettler Toledo AX10005 | 0,01 mg | 0,03 mg | Diseminación/Calibración de pesas - Sala Limpia | 1 kg - 10 kg | s histórica = 0,03 mg | 2022-01-01 | SI | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 279 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 180 | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Sartorius / C5S | "C5S" | Balanza Sartorius C5S | 0,1 µg | 0,3 µg | Diseminación/Calibración de pesas - Sala Limpia | 1 mg - 5 g | s historica : 0,0003 g | 2022-01-01 | SI | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 281 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 194 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 069
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Mettler Toledo / AX106H | "AX106H" | Comparador Mettler Toledo AX106H | 1 µg | 2 µg | Diseminación/Calibración de pesas - Sala Limpia | 5g - 100 g | s histórica = 2 ug | 2022-01-01 | SI | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 282 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 192 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 068
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Sartorius / C1000SL | "C1000SL" | Balanza Sartorius C1000SL | 1 µg | 3 µg | Diseminación/Calibración de pesas - Sala Limpia | 100g - 500 g | s historica = 3 ug | 2022-01-01 | SI | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 280 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 193 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 073
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6106 | Balanza | Sartorius / BP4100S | 082C000776 | Balanza clase I / electrónica. Capacidad máxima 4100 g | 0,01 g |  |  |  |  | 2021-10-07 | CIMP | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Física | 7100022563 - Parcial 3
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6114 | Balanza | Mettler Instrumental A.G. - Zürich/ H35AR | I002032 | [6 empty] | 2021-10-01 | CIMP | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Física
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Balanza digital | RADWAG AS 220.R2 | 103C001280 | Balanza digital | 0,1 mg | --- | Ensayo de escobillas / Ensayo de densidad aparente / Preparación de soluciones / Otras | 0 - 220 mg | --- | 2022-04-01 | Ensayos para regímenes especiales (CHAS) | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 3978 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Sartorius / CCE6 | C6g-0,1μ-"CCE6"-L39 | Balanza Sartorius CCE6 | 0,1 µg | 0,7 µg | Calibracion de pesas Laboratorio 39 | 0,0001 mg - 6 g | s histórica = 0,7 ug | 2020-04-29 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100023676 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 261 | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Comparadora de masa | Sartorius / Combics3 | 1500kg-1g"combics3"-GM | Balanza Sartorius / COMBICS3 | 1 g | 8 g | Calibracion de pesas Grandes Masas | 100kg - 1000 kg | s histórica = 0,7 ug | 2020-04-29 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100023676 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 261 | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Balanza digital | RADWAG AS 220.R2 | 103C001280 | Balanza digital | 0,1 mg | --- | Ensayo de escobillas / Ensayo de densidad aparente / Preparación de soluciones / Otras | 0 - 220 mg | --- | 2022-04-01 | Ensayos para regímenes especiales (CHAS) | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 3978 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Balanza digital | Electronic Crane Scale/OC5 500 | s/n | Balanza digital | 10 g | 5% | ensayos | 0 - 500 kg | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-01-14 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Tec. Carlos Miguel Comi) | 1024132 | 2017-08-22 | INTI-Física y Metrología | 1023816
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6102 | Balanza | Sartorius / MSA225-P Cubis | I011936/26403954 | Balanza clase I / electrónica. Capacidad máxima 200 g | 0,01 mg mínima resolución |  |  |  |  | 2021-10-07 | CIMP | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Física | 7100022563 Parcial 1 | 2016 | INTI-Física | 102-3517 1er Parcial
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6105 | Balanza | Mettler Instrumental A.G. - Zürich/ H35AR | I002032/ 7216110 | Balanza analítica de funcionamiento mecánico con capacidad máxima de 160 g | 0,1 mg mínima resolución |  |  |  |  | 2021-10-10 | CIMP | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Física | 7100022563 Parcial 7
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Balanza electrónica de presición | Balanza OHAUS modelo PA3102 | N°23 / serie B423661441 | No aplicable | d= 0,01 g | No tengo el dato | Para uso de personal de DTSA (Ed.47) | 10 g a 100 g | 0,01g | 12/2021 (se programó para 12/2021 y no pudo concretarla Vicky aún) a espera de nueva fecha | ensayos acreditados (Departamento Físico- química Ed.47) | 2020 | 2020-12-01 | DTMF (Física) | Saenz / Lupo | 7100078718 Único | 2019-12-01 | Spath / Carrillo | 7100032970 Parcial 4 y final | Balanza reparada en 2019
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Balanza analítica | Mettler Toledo/XPE205DR | B838456299 | Apertura y cierre automáticos, detector de estática; denominación interna: número 10 | 81 g / 220 g, mínima división 0,01 mg / 0,1 mg. | ± 0,15 mg | Ensayos fisicoquímicos | 0 - 100g | U = 1 mg | 2021-12-15 | Sí | 2020 | 1905-07-12 | DTMF (Física) | Departamento de Flujo y Volumen | 7100091723 | 24 de mayo de 2019 | Departamento de Flujo y Volumen | 222-4239
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Balanza granataria | Balanza Granataria modelo MS 6002 TS/00 marca Mettler Toledo. | B837439649 | Capacidad hasta 6,200 kg (apta acondicionamiento de trigo para molienda); denominación interna: número 2 | cap. máx. 6200 g, d =0,01 g | ± 0,01 g | Ensayos reológicos | 0 - 350g | U = 0,01 g hasta 3.000 g; U = 0,02 g de 3.000 g hasta 6.200 g | 2021-12-10 | Sí | 2020 | 10 de diciembre de 2020 | DTMF (Física) | Departamento de Flujo y Volumen | 7100091739 | 2 de diciembre de 2019 | Laboratorio de Metrología - SORP - DTBA - DSAP | 7100032970 parcial 2
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Balanza analítica | Mettler Toledo/XPE205DR | B838456299 | Apertura y cierre automáticos, detector de estática; denominación interna: número 10 | 81 g / 220 g, mínima división 0,01 mg / 0,1 mg. | ± 0,15 mg | Ensayos fisicoquímicos | 0 - 100g | U = 1 mg | 2021-12-15 | Sí | 2020 | 15 de diciembre de 2020 | DTMF (Física) | Departamento de Flujo y Volumen | 7100091723 | 24 de mayo de 2019 | Departamento de Flujo y Volumen | 222-4239
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Balanza granataria | Balanza Granataria modelo MS 6002 TS/00 marca Mettler Toledo. | B837439649 | Capacidad hasta 6,200 kg (apta acondicionamiento de trigo para molienda); denominación interna: número 2 | cap. máx. 6200 g, d =0,01 g | ± 0,01 g | Ensayos reológicos | 0 - 350g | U = 0,01 g hasta 3.000 g; U = 0,02 g de 3.000 g hasta 6.200 g | 2021-12-10 | Sí | 2020 | 10 de diciembre de 2020 | DTMF (Física) | Departamento de Flujo y Volumen | 7100091739 | 2 de diciembre de 2019 | Laboratorio de Metrología - SORP - DTBA - DSAP | 7100032970 parcial 2
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Balanza electrónica analítica | Balanza PRECISA, modelo XT220A | N°6 / serie 2802312 | No aplicable | d= 0,1 mg | Clase I | Para uso de personal de DTSA (Ed.40) | 0,02 g a 150g | 0,0001g | 2022-10-01 | ensayos acreditados (Departamento Análisis Instrumental) | 2021 | 2021-09-01 | DTMF (Física) | Saenz / Di Lillio | 7100134187 Único | Balanza reparada en 2021
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Balanza electrónica analítica | Balanza SARTORIUS, modelo CPA324S | N°9 / serie 27108970 | No aplicable | d= 0,1 mg | Clase I | Para uso de personal de DTSA (Ed.47) | 0,02 g a 200g | 0,0001g | 2022-11-01 | ensayos acreditados (Departamento Físico- química) | 2021 | 2021-11-01 | DTMF (Física) | Saenz / Lupo | R-R-RUT N° 7100148194 | Balanza transladada de otro edificio
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Balanza | Sartorius / BP301S-A | B303g-100μ-"BP301S-A"-L39 / 90204970 | Balanza Sartorius BP301S - A (Densim.) | 0,1 mg | 0,5 mg | Medicion de masa para calibracion de densimetros | 5 g a 300 g | <0,1mg | 2022-03-31 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100053934 Parcial 1 | 2018 | Unidad Técnica Masas | RUT 7100026002 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 233
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Balanza | Sartorius / BP301S-B | B303g-100μ-"BP301S-B"-L39 / 91105135 | Balanza Sartorius BP301S - B | 0,1 mg | 0,5 mg | Medicion de masa para calibracion de volumen | 5 g a 300 g | <0,1mg | 2022-03-31 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100053934 Parcial 2 | 2018 | Unidad Técnica Masas | RUT 7100026002 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 233
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Balanza | AND / HF6100 | C6100g-10m-"HF6100"-GM / 12827508 | Balanza AND HF6100 | 0,01 g | 0,01 g | Medicion de masa para calibracion de volumen | 0,01 g - 6100 | <0,01g | 2022-03-31 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT N° 7100100685 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 244 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 189
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Balanza | AND / HF400 | C410g-1m-"HF400"-GM / 12828393 | Balanza AND HF400 | 0,001 g | 0,005 g | Medicion de masa para calibracion de volumen | 1mg - 410 g | <1mg | 2022-08-24 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT N° 7100123057 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 067 | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Balanza Analítica | Sartorius / M-Power AZ214 | I 57 / 31303760 | - |  |  | pesadas en diferentes métodos de ensayo | cap. Máx. 210 g |  | 2022-04-01 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Depto. de Flujo y Volumen | 7100091496 | 2019 | Depto. de Flujo y Volumen | 222-4221 | 2017 | Depto. de Flujo y Volumen | 102-3839
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6147 | Balanza MICRO PB 3002 | Mettler Toledo | 50202008 | Balanza granataria electronica | 0,01 g |  | Balanza granataria electronica |  |  | 2022-01-07 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI-FÍSICA | 7100077643 | 2019-04-24 | INTI-FÍSICA | 7100032265 | 2017-03-13 | INTI-FÍSICA | 102-3696 Único
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6148 | Balanza | Sartorius/BP211D | 50201066/71006716 | Balanza electrónica deoble rango, capa máx 80 g/210 g | 0,01/0,1 g mínima división |  | Balanza electrónica |  |  | 2022-01-19 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI-FÍSICA | 7100077644 único | 2017 | INTI-FÍSICA | 102 3865 Parcial 3 de 3 | 2015 | INTI-FÍSICA | 102-3419/1er parcial
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6149 | Balanza | Mettler Toledo/ ME 303 | 50201155/ B417542825 | Balanza electrónica deoble rango, capa máx 320 g | 0,001 g mínima división |  | Balanza electrónica |  |  | 2022-01-19 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI-FÍSICA | 7100077642 único | 2018 | INTI-FÍSICA | 102 4109 1er parcial | 2017 | INTI-FÍSICA | 102 3865 Parcial 1
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6150 | Balanza | Sartorius/ MSA4202S-000-D0 | 50203127/ 25901986 | Balanza electrónica deoble rango, capa máx 4200 g | 0,01 g mínima división |  | Balanza electrónica |  |  | 2022-01-07 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI-FÍSICA | 7100077649 único | 2018 | INTI-FÍSICA | 102 3976 | 2017 | INTI-FÍSICA | 102 3788 único
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 110 | Balanza | Sartorius/ A200S | EQ02 Inventario 18c000039 | No aplica | 0,1 mg | liealidad=0,2 mg y s=0,1 mg | Pesar sólidos y líquidos en el rango de 0,2 g a 150 g | 200 | 1 mg | 2022-09-07 | NO | 2021 | 2021-09-07 | DTMF (Física) | Física Masa | 7100127977 | 2019-11-13 | Física Masa | 7100032157 | 2018-08-07 | Física Masa | 1024017
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 112 | Balanza | SARTORIUS/LC12001S | EQ 58/ Inventario018C000615 | No aplica | 0,1 g | linealidad= s=0,1 g | Pesada de sólidos grandes y de poca a exactitud | (0,2 a 5)kg | £ 1 g | 2022-09-07 | NO | 2021 | 2021-09-07 | DTMF (Física) | Física Masa | 7100127980 | 2018-07-19 | Física Masa | 1024017 | 2017-06-16 | Física Masa | 1023766
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza electrónica Clase I (SE27) | Shimadzu | BL-3200 H / D44 9001316 | Max. 3200g | Div. 0,01 g |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2022-09-05 | NO | 2020 | 2020-09-05 | Externo | LABSA (Externo) | Labsa Nº 657 - A - 3954
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza Analítica (SE30) | VIBRA | Modelo HT 224R / 171996078 | Capacidad 220g Repetibilidad 0.1mg Linealidad ±0.3mg | Legibilidad 0.1mg |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-10-02 | NO | 2018 | 2018-10-02 | SOR Cuyo (San Luis) | DIAGCCuyo Metrología Industrial INTI SanLuis | INTI San Luis RUT Nº 60-31 Parcial 1
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza Granataria (SE31) | Sartorius | ENTERIS 323I-1S /35202606 | Máx. capacidad 320 g Repetibilidad: +/-1mg Linealidad: +/- 2 mg | Legibilidad: 1 mg |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-10-02 | NO | 2018 | 2018-10-02 | SOR Cuyo (San Luis) | DIAGCCuyo Metrología Industrial INTI SanLuis | INTI San Luis RUT Nº 60-31 Parcial 2 y Final
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza | Sartorius / Extend ED-2201 | LMI-BA-00 | [8 empty] | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI San Luis | 60-54-ünico | 2017 | INTI San Luis | LM-44-17 | 2016 | INTI San Luis | LM-031-16
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza analítica (EE71) | VIBRA | Modelo HT 224R / 171996078 | Capacidad 220g - Repetibilidad 0.1mg - Linealidad ±0.3mg - Dimensiones: 290×200×306 mm | Legibilidad 0.1mg |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2024-07-21 | NO | 2019 | 2019-07-22 | SOR Cuyo (San Luis) | DIAGCCuyo Metrología Industrial INTI SanLuis | INTI San Luis RUT Nº 60-38 - Parcial 5 | Fuera de servicio. Perdida de estabilidad
Masa | Balanzas y comparadores de masa | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527360 | Balanza digital 0,001g | Kern ABS | SA-TX 054 | Balanza analitica | 0.001 | 0.001 | Ensayo de HVI | 200 gr |  | 2022-12-01 |  | 2021 | 2021-12-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | certificado pendiente de emisión | 2019-02-07 | INTI Santiago del Estero | 062-041 | 2017-10-31 | INTI Santiago del Estero | 062-0008
Masa | Balanzas y comparadores de masa | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527361 | Balanza digital 0,1 mg | Kern 572 | SA-TX 039 | Balanza analitica | 0.1 | 0.1 | Ensayo de HVI y MDTA | 83 gr |  | 2022-12-01 |  | 2021 | 2021-12-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | certificado pendiente de emisión | 2019-02-07 | INTI Santiago del Estero | 062-041 | 2017-10-31 | INTI Santiago del Estero | 062-0008
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228412 | Balanza Analítica | Sartorious/ PRACTUMM224-1S | 33407571 | - | 0,0001 g | Clase I | Preparación de muestras para ensayo | 0-200 g | 2.5% | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto. Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA | pendiente
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228413 | Balanza Granataria hasta 200 g | Ohaus/ Scout® Pro | B501450449 | - | 0,01 g | Clase II | Preparación de muestras para ensayo | 0-200 g | 2.5% | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto. Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA | pendiente
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228414 | Balanza Granataria hasta 4000 g | Ohaus/Scout® Pro | B449317038 | - | 0,1 g | Clase II | Preparación de muestras para ensayo | 0-4000 g | 2.5% | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto. Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA | pendiente
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | Mettler Toledo XP 205 | ILR- Equipo 125 | Balanza | 0.0001 | 0.0005 | Medida de masas en Laboratorio de Fisicoquímica | 0-220 g | ± 0,0005 | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100066813 Parcial 2 y Final | 2020 | 10625 | 7100066813 Parcial 2 y F | 2019 | 10625 | 7100017361 Parcial 1
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | marca KERN & Sohn GmbH. | ILR- Equipo 236 | Balanza electrónica Clase I, | 0,0001 g |  | Medida de masas en Laboratorio de Materiales de Referencia | 0-205 g | 0,0002 g | en calibración | no | 2021 | 2021 |  | 10625 | esperando RUT | 2020 | 10625 | 7100066257 parcial 2 y final | 2019 | 10625 | 7100013309 parcial 2 y final
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | Mettler Toledo XP 205 | ILR- Equipo 125 | Balanza | 0.0001 | 0.0005 | Medida de masas en Laboratorio de Fisicoquímica | 0-220 g | ± 0,0005 | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100066813 Parcial 2 y Final | 2020 | 10625 | 7100066813 Parcial 2 y F | 2019 | 10625 | 7100017361 Parcial 1
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | BALANZA | marca KERN & Sohn GmbH. | ILR- Equipo 236 | Balanza electrónica Clase I, | 0,0001 g |  | Medida de masas en Laboratorio de Materiales de Referencia | 0-205 g | 0,0002 g | en calibración | no | 2021 | 2021 |  | 10625 | esperando RUT | 2020 | 10625 | 7100066257 parcial 2 y final | 2019 | 10625 | 7100013309 parcial 2 y final
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza de laboratorio de 220 g Sartorius | Sartorius | INTI 003251 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2031 |  |  |  | 0-200 g |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Balanza electrónica analítica | AND modelo ER180A | N°24 / serie: 2904820 | No aplicable | d= 0,1 mg | No tengo el dato | Para uso exclusivo de determinación de alérgenos (Ed.40) | 0,05g a 50g | 0,0002g | Balanza recuperada, sin calibrar | No aplicable
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Balanza electrónica de presición (a sernos entregada) | AND modelo FX3000 | N°25 / serie: 5223178 | No aplicable | d= 0,01 g | No tengo el dato | Para uso de personal de DTSA (Ed.40) | 5 g a 1000 g | No tengo el dato | Balanza a retirar de otro edificio, sin calibrar | Se usaría para ensayos acreditados Ed.40
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza analítica | OHAUS DISCOVERY MODELO DV215CD | I-124/ 1124019084 | [7 empty] | no | [11 empty] | MA/AA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Balanza | Ohaus | 380/S/N 8335465822 | balanza electronica | 0.01 |  | pesada muestras | todo el rango |  | nueva | no |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustria NOA | Pieles y fibras naturales NOA | Gabriel Bragós, 0385 4371622, gbragos@inti.gob.ar) | Balanza | Mettler - Toledo / ML802T/00 | B645264240 | - | 0,01 g | 10 mg | medición de la masa de las muestras de fibra de algodón | 9,5 a 10,5 g |  | - | NO |  | - |  | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Balanza | OHAUS / CS5000 | ER AT 12/03.24.2014 REV.005 | balanza digital, con pantalla, bandeja de acero inoxidable, intervalo 0-5000 g | 1 g | 1 g | para uso interno de laboratorio de BCS | 10-5000 g | 1 g | calibración inicial | no
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Balanza analítica | Sartorius/Entris II calib interna BCE 224i-1S | ER LB XX/ | balanza digital con pantalla LCD, bandeja de acero inoxidable, intervalo 1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | para medir masa de muestras de BCS para determinaciones de PCS, A, VM | 0-220 g | 0,1 mg | calibración inicial | no
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | BALANZA ANALITICA | OHAUS/ PIONEER PA224 | 066C000188 |  | 0,0001 g | 0,0001 gr | Pesaje de muestras para ensayos | 0-220 g | 0,0001 gr | No calibrado/Calibración Inicial
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Balanza granataria | OHAUS/TA302 | B411389209 | Capacidad: 300g Capacidad de lectura: 0.01g Linealidad: ±1d Repetibilidad: 0.01g Masa de extension: 200g Masas de linealidad: 200g, 300g Unidades de pesaje: gramo, newton Rango de tara: A capacidad por sustraccion Tiempo de estabilizacion: <3seg |  |  | pesaje de muestras y drogas | completo |  |  | no |  | De fabrica
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Balanza analítica | RADWAG/AS220.R2 | 458102 | Capacidad maxima: 220g Capacidad de lectura: 0.1mg Intervalo de verificacion: 1mg |  |  | pesaje de muestras y drogas | completo |  |  | no |  | De fabrica
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228410 | Balanza digital (TWF150) | Tecmon - BVV5010 | 066c000297 | - | 0.01 | ± 0,5 | Para pesaje de furtas y hortalizas | 0 - 152 kg | 0,1 g | No calibrado/Calibración Inicial | no
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228411 | Balanza digital (BC500) | Tecmon - serie BCE | 066c00298 - serie: 4401 | - | 0.01 | ± 0,5 | Para pesaje de insumos alimenticios | 0 - 5,2kg | 0,1 g | No calibrado/Calibración Inicial | no
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Balanza 600 kg | Metric | ID Interna 4.10 | Balanza industrial | 0,1 kg | - | 50-550 kg | 0-600 kg | - | NA | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | La Rioja | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Balanza | METTLER TOLEDO/ME 1002 | LRE28/ B521956964 | Balanza granataria | 0.01 |  |  | 0-1200 g | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Masa | Balanzas y comparadores de masa | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7958 | Balanza | Kretz 3200E | 3954 | Balanza de 0,1 kg a 31kg | 0.0001 | N/A | Pesaje Sotano | 0,1 a 31 kg | 5g | no tiene calibracion | - |  | No tiene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 121 | Balanza analítica | Sartorius L420S | 37020025 |  | 1mg |  | resolución técnica | 0-100g
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 122 | Balanza analítica | Sartorius LA230 | 81206127 |  | 0,1mg |  | resolución técnica | 0-100g
Masa | Balanzas y comparadores de masa | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Balanza | RAD WAG / WTC 600 0.01g | ER LB 01/520441 | balanza digital, con pantalla retroiluminada, bandeja de acero inoxidable, intervalo 0-600 g | 0,01 g | 0,01 g | para uso interno de laboratorio de BCS | 10-500 g | 0,1 g | calibración inicial | no
Masa | Densímetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | DENSÍMETRO | MIV | ILR-Equipo 289 | Lactodensimetro M.I.V 1116 | 0,001 g/cm3 |  | Ensayo densidad en Leche | 1,020-1,040 g/cm3 |  | a calibrar por primera vez
Masa | Densímetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | DENSÍMETRO | MIV | ILR-Equipo 289 | Lactodensimetro M.I.V 1116 | 0,001 g/cm3 |  | Ensayo densidad en Leche | 1,020-1,040 g/cm3 |  | a calibrar por primera vez
Masa | Juegos de pesas clases M | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Pesas de Aparato de ensayo de flexión | Identificación 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | 420736116-5 | Agarraderas y pesas (10 elementos). Las pesas identificadas con 3.1 y 4.1 se calibran junto con los sujetacables. | ---- | ±2% |  | 3.1: 500g; 3.2: 500g; 3.3:1000g; 3.4;2000g; 3.5:2000g; 4.1: 500g; 4.2:500g; 4.3:1000g; 4.4:2000g: 4.5:2000g | la adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | INTI Fisica Tec Javier L. Barbagria | 102-3431 | 2010 | INTI Fisica Tec Javier L. Barbagria | FM-102-2417 | 2007 | INTI Fisica Tec Juan A. Leiblich | FM-102-1769 2do parcial | Se calibra previo al uso
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas M1 | DOLZ | "NICO M88" MC 10m5k | Pesas |  | M1 | Determinación de volumen | 10 mg a 5 kg | M1 | 2022-12-01 | Si | 2017 | 2018-10-01 | DTMF (Física) | Mecánica y acústica | 7100077748 | 2020-12-01 | MASAS | PCMA 274 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | ONP / MA/ CISME ENET / M | ONP y M: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,24,26,30,32,33,34,36,42,44,45. MLA: 16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,31,35,37,38,39,41,43,46,. CISME ENET: 33, 40 | juego de 46 pesas de fundición de hierro, paralelepípedas de 20 kg c/u |  |  | calibraciones internas |  | clase M1 | 2021-03-01 | si |  |  | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 102-287 | 2019 | Mecánica y Acústica |  |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 1 kg | M1-"DIEGO"-AM-10x1k/11 a 20 | Contrapesa cilíndrica con ranura | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-08-01 | No | 2021 | En calibración |  |  |  | 2018-08-23 | Masas | PCMA 286 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 2 x 5 kg | M1-"LORE"-AM-2x5k/A y B | Pesa paralelepipédica de fundición | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-08-01 | No | 2021 | En calibración |  |  |  | 2018-08-10 | Masas | PCMA 271 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 5 kg | M1-"7875-GABY"-AM-10x5k/21 a 30 | Contrapesa cilíndrica con ranura | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-08-01 | No | 2021 | En calibración |  |  |  | 2018-08-09 | Masas | PCMA 270 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 1 kg | M1-"DIEGO"-AM-10x1k/11 a 20 | Contrapesa cilíndrica con ranura | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-08-01 | No | 2021 | En calibración |  |  |  | 2018-08-23 | Masas | PCMA 286 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 2 x 5 kg | M1-"LORE"-AM-2x5k/A y B | Pesa paralelepipédica de fundición | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-08-01 | No | 2021 | En calibración |  |  |  | 2018-08-10 | Masas | PCMA 271 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas clases M | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 138 | 11 Pesas de 10kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
Masa | Juegos de pesas clases M | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 147 | 3 Pesas de 20 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
Masa | Juegos de pesas clases M | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 148 | 4 pesas de 10 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
Masa | Juegos de pesas clases M | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 149 | 10 pesas de 5 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
Masa | Juegos de pesas clases M | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 5 kg | M1-"7875-GABY"-AM-10x5k/21 a 30 | Contrapesa cilíndrica con ranura | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-08-01 | No |  | En calibración |  |  |  | 2018-08-09 | Masas | PCMA 270 |  |  |  | 2
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz / Fracción - Internacional | Me012 / AA3040 | 22 piezas 1 mg a 200 g Clase E2 | - | - | Calibración de pesas y material volumétrico | - | Según Res. Nac. Nº 456 | 2022-12-01 | Si | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DPTO. Tec. Aplicadas a sistemas de medición (Rosario) | 7100086477/5 | 2018 | Física y Metrología | 4038/5 y 6 | 2015 | Física y Metrología | 3429/5y6
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz / Internacional | Me013/ AA3041 | 17 piezas 1 g a 10 kg Clase F1 | - | - | Calibración de pesas y material volumétrico | - | Según Res. Nac. Nº 456 | 2022-12-01 | Si | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DPTO. Tec. Aplicadas a sistemas de medición (Rosario) | 7100086477/1y2 | 2018 | Física y Metrología | 4038/3 | 2015 | Física y Metrología | 3429/3
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz / fracción | Me082 / AB0337 | 12 piezas 1 mg a 500 mg Clase E2 | - | - | Calibración de pesas y material volumétrico |  | Según Res. Nac. Nº 456 | 2022-12-01 | Si | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DPTO. Tec. Aplicadas a sistemas de medición (Rosario) | 7100086477/4 | 2018 | Física y Metrología | 4038/2 | 2015 | Física y Metrología | 3429/2
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 6 pesas clase E2 | DOLZ | L1-M-221 / AA347 | [6 empty] | 2021-12-17 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-12-17 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | 7100068091-Parcial 6 y final | 2018-06-06 | Inti - Física y Metrología | 102-3974-Único | 2016-06-30 | Inti - Física y Metrología | 102-3535-Único
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 4 pesas clase E2 | DOLZ | L1-M-313 / AA3860 | [6 empty] | 2021-12-21 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-12-21 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | 7100068091-Parcial 5 | 2018-06-06 | Inti - Física y Metrología | 102-3974-Único | 2016-06-30 | Inti - Física y Metrología | 102-3535-Único
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 12 pesas clase E2 | DOLZ | L1-M-318 / AA4152 | [6 empty] | 2021-12-21 | CIPM-MRA | 2019 | 2019-12-21 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | 7100068091-Parcial 5 | 2018-06-06 | Inti - Física y Metrología | 102-3974-Único | 2016-06-30 | Inti - Física y Metrología | 102-3535-Único
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Pesas | Dolz/E2 fraccion | EM-PGM-01 / AA8554 | Pesas patron |  |  | Calibracion de balazas | 0,001 g a 0,5 g |  | 2021-11-04 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dirección Técnica Centro Litoral - Sede rosario | 7100065493
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Pesas | Dolz/E2 internacional | EM-PGR-01 / AA8555 | Pesas patron |  |  | Calibracion de balazas | 1 g a 200 g |  | 2021-11-04 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dirección Técnica Centro Litoral - Sede rosario | 7100065493
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Pesas | Dolz/F1 fracciones - internacional | EM-PGR-02 / AB0964 | Pesas patron |  |  | Calibracion de balazas | 0,001 g a 200 g |  | 2021-09-24 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dirección Técnica Centro Litoral - Sede rosario | 7100065493
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Pesas | Dolz/E2 internacional | EM-PGR-03 / AB0964 | Pesas patron |  |  | Calibracion de balazas | 500 g a 5000 g |  | 2021-09-24 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dirección Técnica Centro Litoral - Sede rosario | 7100065493
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 26 pesas clase E2 | DOLZ | L1-M-392 / AA5171 | [6 empty] | 2022-03-16 | CIPM-MRA | 2020 | 2020-03-16 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | 7100051535-Parcial 1 | 2017-07-18 | Inti - Física y Metrología | FM-102-R-3653-Parcial 1 | 2015-03-25 | Inti - Física y Metrología | 102-3194-Parcial 1
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pesas patrón | Dolz Hnos. S.R.L./Tipo Internacional | JPE/AA8995 | Clase E2, 4 piezas | --- |  | Uso interno laboratorio | 100g a 2g |  | 2022-03-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rosario | 7100041381-Unico | 2017 | Metrologia Industrial INTI Rosario | 106-002-Unico | 2012 | Dolz Hnos. | 15001-P0812
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pesas patrón | Dolz Hnos. S.R.L. | LIA MR 009 | Clase E2, 23 piezas | ---- |  | Uso interno laboratorio | 1 a 200 g / 1 a 500 mg. |  | 2022 | SI - Auditado por Cruzadas | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rosario
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pesas | Dolz | MT-MA-01/AB1662 | Pesas clase E2 x 411,110 g | 1 mg a 200 g |  | Calibraciones balanzas | 1 mg a 411,110 g | según OIML R 111-1 | 2023-05-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologias aplicadas a sistemas de medición (Rosario) | 7100096477 | 2018 | INTI Fisica y Metrologia | 102-4122 | 2015 | Fabricante | 20942-P-1115
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pesas | Dolz | MT-MA-02/AB1653 | Pesas cilindricas clase M1 x 6111 g | 1 g a 2 kg |  | Calibraciones balanzas | 1 g a 6110 g | según OIML R 111-1 | 2023-05-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologias aplicadas a sistemas de medición (Rafaela) | 7100102511 P1 | 2019 | INTI Rafaela | 105-624 P1 | 2018 | INTI Rosario | 106-499 P1
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Pesas | Dolz | MT-MA-03/AB1654.1 al AB1654.12 | Pesas paralepipedas clase M1 215 kg | 5 kg - 10 kg - 20 kg |  | Calibraciones balanzas | hasta 215 kg | según OIML R 111-1 | 2023-05-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologias aplicadas a sistemas de medición (Rafaela) | 7100102511 P2 | 2019 | INTI Rafaela | 105-624 P2 | 2018 | INTI Rosario | 106-499 P2
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 3 pesas clase E2 | DOLZ | L1-M-352 / AA4611 | [6 empty] | 2022-10-26 | CIPM-MRA | 2017 | 2022-10-26 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | 7100051535-Parcial 2 y final | 2017-10-13 | Inti - Física y Metrología | FM-102-3653- Parcial 2 y final | 2015-04-09 | Inti - Física y Metrología | 102-3194-Parcial 2 y final
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Juego de pesas | INTI / OIML | F1-“INTI-ESPEJO”-GM-10x50k | 10 pesas de 50 kg "Modelo INTI" p. espec. | - | Clase F1 según R456 | Calibracion de pesas Laboratorio de grandes masas | 50 kg | 80 mg | 2019-05-01 | SI | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 242 | 2013 | Unidad Técnica Masas | PCMA 145 | 2012 | Unidad Técnica Masas | PCMA 127
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Juego de pesas | Mettler - Dolz | E0-"INTI2001"-SL-1m1k | Juego INTI 2001, 1 mg a 1 000 g | - | < clase E1 | Calibracion de pesas Sala Limpia | 1 mg a 1 kg | mejor a 1,6 x10-7 | 2020-11-27 | SI | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Unidad Técnica Masas | PCMA 191 | 2013 | Unidad Técnica Masas | PCMA 141 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 067
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz | E1-"INTI2000"-L39-1m10k | Juego E1INTI2000, 1 mg a 1000 g | - | Clase E1 según R456 | Calibracion de pesas Laboratorio 39 | 1 mg a 1 kg | 1,6 x10-7 | 2021-04-01 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | PCMA 257 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 190 | 2009 | Unidad Técnica Masas | PCMA 066
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pesas (25 unidades) | Dolz / Tipo internacional | LIM3-059 Serie: AB0956 | Caja de pesas clase E1 de 2 111,110 g | - | E1 | Frecuente | 1mg a 1 kg | Lo correspondiente a clase | Enero de 2022 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 4186 | 2015 | F&M | SOT 1953 | - | - | -
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz Hnos /OIML | E2-"E2-2008"-L39-1m10k / 7871 | Juego E2-2008, 1 mg a 10 kg | - | Clase E2 según R456 | Calibración de pesas Laboratorio 39 | 1mg a 10 kg | 5x 10-7 | 2022-02-04 | SI | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100031656 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 258 | 2016 | Unidad Técnica Masas | PCMA 217
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz / Estuche 1-2-3 | E1-“ESTUCHE 1-2-3” | 3 pesas de 10 kg "Estuche 1-2-3" E1 | - | Clase E1 según R456 | Calibracion de pesas - Sala Limpia | 10 kg | 1,5 mg | 2022-03-01 | SI | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100033974/PARCIAL1 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 248 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 198
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz, clase E2 | PT-E2-E2D-CB-1m-500g | juego de 21 pesas de 1mg a 500 g |  | clase E2 | calibraciones internas | hasta 500 g | clase E2 | anual, extendida hasta abril 2022 | si |  |  | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100026177/ 7100111121 | 2020/2021 | Masas | PCMA 273 | 2018-11-01 | MASAS | PCMA 255 | anual (1)
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz, clase E2 | PT-E2-E2D-CB-1m-500g | juego de 21 pesas de 1mg a 500 g |  | clase E2 | calibraciones internas | hasta 500 g | clase E2 | anual, extendida hasta abril 2022 | si |  |  | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100026177/ 7100111121 | 2020/2021 | Masas | PCMA 273 | 2018-11-01 | MASAS | PCMA 255 | anual (1)
Masa | Juegos de pesas E1 y E2 | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 115 | Juego de pase Clase E2 |  | IM19 | No aplica | No aplica | Clase E2 | Calibración interna de balanzas |  | Menor a clase E2 | 2022 | NO |  |  | DTMF (Física) | Física Masa | 1024082 |  | Física Masa | 1022783 |  | Física Masa | 1022464
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 6 pesas clase F2 | KERN | L1-M-082 | [6 empty] | 2022-12-15 | CIPM-MRA | 2021 | 2021-12-15 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | (A la espera del certificado...) | 2020-11-24 | Inti Rosario | 7100068091-Parcial 2 | 2019-11-12 | Inti Rosario | 7100051074-Parcial 3
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 4 pesas clase F2 | KERN | L1-M-083 | [6 empty] | 2022-12-15 | CIPM-MRA | 2021 | 2021-12-15 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | (A la espera del certificado...) | 2020-11-24 | Inti Rosario | 7100068091-Parcial 1 | 2019-11-12 | Inti Rosario | 7100051074-Parcial 2
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 8 pesas clase F1 | KERN | L1-M-085 | [6 empty] | 2022-12-15 | CIPM-MRA | 2021 | 2021-12-15 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | (A la espera del certificado...) | 2019-11-12 | Inti Rosario | 7100051074-Parcial 4 y final | 2017-11-08 | Inti Rosario | 106-485-Parcial 3 y final
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Juego de 23 pesas clase F1 | KERN | L1-M-086 | [6 empty] | 2022-12-15 | CIPM-MRA | 2021 | 2021-12-15 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | (A la espera del certificado...) | 2019-10-04 | Inti Rosario | 7100051074-Parcial 1 | 2017-08-30 | Inti Rosario | 106-473-Parcial 1
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | SAUTER |  | juego de 29 pesas | 1 mg a 10 kg | clase F1 | calibraciones internas | hasta 10 kg | clase F1 | vencida | si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Masa | PCMA 272 | 2018 | Masa | PCMA 227 | 2016 | Masa |  | 2
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Juego de pesas | Dolz Hnos /OIML | F1-“DOLZ”-GM-1m10k / 78772 | Juego Dolz F1, 1 mg a 10 kg | - | Clase F1 según R456 | Calibracion de pesas Laboratorio 39 | 1 mg a 10 kg | 1,5x 10-6 | 2022-02-20 | SI | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100096567 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 260 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 171
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | SAUTER |  | juego de 29 pesas | 1 mg a 10 kg | clase F1 | calibraciones internas | hasta 10 kg | clase F1 | vencida | si | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Masa | PCMA 272 | 2018 | Masa | PCMA 227 | 2016 | Masa |  | 2
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Stanton | F1-Stanton-AM28 / 8843 - 8929 | juego de 29 pesas | de 2 mg a 10 kg | clase F1 | calibraciones internas | hasta 20 kg | clase F1 | 2022-11-01 | si |  |  | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100142917 | 2021 | Mecánica y Acústica | 7100038014/75831 | 2019 | Mecánica y Acústica | PCMA 156 | 1
Masa | Juegos de pesas F1 y F2 | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Stanton | F1-Stanton-AM28 / 8843 - 8929 | juego de 29 pesas | de 2 mg a 10 kg | clase F1 | calibraciones internas | hasta 20 kg | clase F1 | 2022-11-01 | si |  |  | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 7100142917 | 2021 | Mecánica y Acústica | 7100038014/75831 | 2019 | Mecánica y Acústica | PCMA 156 | 1
Masa | Pesas sueltas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527365 | Contrapesos de 2kg | TextTechno | SA-TX 077 | Patron de masa para calibración | 2000 | 0.5 | Ensayo de HVI | 2000,00g | 0.5 | 2021-02-05 |  | 2020 | 2020-02-05 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100037123 | 2018-11-22 | INTI Rafaela | 105-595 | 2017-06-02 | INTI Rafaela | 105-491
Masa | Pesas sueltas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527366 | Contrapesos de 10kg | TextTechno | SA-TX 076 | Patron de masa para calibración | 10000 | 0.1 | Ensayo de HVI | 10000,00g | 0.1 | 2021-02-05 |  | 2020 | 2020-02-05 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100037123 | 2018-11-22 | INTI Rafaela | 105-595 | 2017-06-02 | INTI Rafaela | 105-491
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA DE TRABAJO |  | MR-ILR-Equipo 075-10 g | Pesa de trabajo 10 g | 0,00001 g |  | Verificacion la balanza analitica | 10 g | 0.0002 | 2021-12-01 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2019 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2018 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | las pesas de trabajo se verifican, no se calibran por no tener denominación de clase.
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA DE TRABAJO |  | MR-ILR-Equipo 075-20 g | Pesa de trabajo 20 g | 0,00001 g |  | Verificacion la balanza analitica | 20 g | 0.00025 | 2021-12-01 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2019 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2018 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | las pesas de trabajo se verifican, no se calibran por no tener denominación de clase.
Masa | Pesas sueltas | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Pesa | Dolz / Internacional | Me083/ AB0338 | 1 pesa 20 kg Clae F1 | - | - | Calibración de pesas y material volumétrico |  | Según Res. Nac. Nº 456 | 2022-12-01 | Si | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DPTO. Tec. Aplicadas a sistemas de medición (Rosario) | 7100086477/3 | 2018 | Física y Metrología | 4038/9 | 2016 | Física y Metrología | 3429/7
Masa | Pesas sueltas | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Pesa | Mettler | Me003/ no posee | 1 pesa 100 g tipo E2 | - | - | Calibración de pesas y material volumétrico | - | Según Res. Nac. Nº 456 | 2022-12-01 | Si | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DPTO. Tec. Aplicadas a sistemas de medición (Rosario) | 7100086477/6 | 2018 | Física y Metrología | 4038/1 | 2015 | Física y Metrología | 3429/1
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA DE TRABAJO |  | MR-ILR-Equipo 075-10 g | Pesa de trabajo 10 g | 0,00001 g |  | Verificacion la balanza analitica | 10 g | 0.0002 | 2021-12-01 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2019 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2018 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | las pesas de trabajo se verifican, no se calibran por no tener denominación de clase.
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA DE TRABAJO |  | MR-ILR-Equipo 075-20 g | Pesa de trabajo 20 g | 0,00001 g |  | Verificacion la balanza analitica | 20 g | 0.00025 | 2021-12-01 |  | 2020 | 2020 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2019 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | 2018 | INTI-Rafaela | no se genera RUT | las pesas de trabajo se verifican, no se calibran por no tener denominación de clase.
Masa | Pesas sueltas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | MASA 10 kg F2 | KERN | INTI-PMLNOA-02/NO INDICA | MASA DE 10000 g |  | 50 mg | Laboratorio de masa |  | 50 mg | 2021-10-06 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Masa | Pesas sueltas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | MASA 10* kg F2 | KERN | INTI-PMLNOA-02/NO INDICA | MASA DE 10000 g |  | 50 mg | Laboratorio de masa |  | 50 mg | 2021-10-06 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Masa | Pesas sueltas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | MASA 500 mg F2 | DOLZ | INTI-PMLNOA-03/AA4610 | MASA DE 500 mg |  | 0,08 mg | Laboratorio de masa |  | 0,08 mg | 2021-10-06 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Masa | Pesas sueltas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | MASA 200 mg F2 | DOLZ | INTI-PMLNOA-03/AA4610 | MASA DE 200 mg |  | 0,06 mg | Laboratorio de masa |  | 0,06 mg | 2021-10-06 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Masa | Pesas sueltas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | MASA 200* mg F2 | DOLZ | INTI-PMLNOA-03/AA4610 | MASA DE 200 mg |  | 0,06 mg | Laboratorio de masa |  | 0,06 mg | 2021-10-06 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Masa | Pesas sueltas | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | MASA 100 mg F2 | DOLZ | INTI-PMLNOA-03/AA4610 | MASA DE 100 mg |  | 0,05 mg | Laboratorio de masa |  | 0,05 mg | 2021-10-06 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA DE TRABAJO |  | Pesa OHAUS- 300 g | Pesa de trabajo 300 g | 0,001 g |  | Verificacion la balanza analitica | 300 g | 0.003 | 2022-02-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | no se genera RUT | [6 empty] | las pesas de trabajo se verifican, no se calibran por no tener denominación de clase.
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA DE TRABAJO |  | Pesa OHAUS- 300 g | Pesa de trabajo 300 g | 0,001 g |  | Verificacion la balanza analitica | 300 g | 0.003 | 2022-02-01 |  | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | no se genera RUT | [6 empty] | las pesas de trabajo se verifican, no se calibran por no tener denominación de clase.
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA | E2 OIML.. Dolz Hnos SRL. | ILR- Equipo 196 Serie AA9990 | Pesa 200 g | ,200 g | E2 | Pesa patrón para control de balanzas | 200 g | ±0,3 | 2021 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | 10625 | 7100041051 | 2017 | 10625 | 106-491 | 2015 | Inti Física | 102-3401 |  | INTI Rafaela | 105-491
Masa | Pesas sueltas | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Pesa de 2kg clase F1 | DOLZ | L1-M-156 / 6581 | [6 empty] | 2022-12-15 |  | 2021 | 2021-12-15 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | (A la espera del certificado...) | 2020-11-23 | Inti Rosario | 7100080009-Único | 2017-08-28 | Inti Rosario | 106-473-Parcial 2
Masa | Pesas sueltas | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Pesa. | Fabricación INTI - 2000g | 420736108-5 |  | ---- | ±2% | Ensayo de impacto | 2000g | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2013 | 2013 | DTMF (Física) | INTI-Fisica Tec. Javier L. Barbagria | FM-102-2888 | 2010 | INTI-Fisica Tec. Javier L. Barbagria | FM-102-2417 | 2017 | INTI-Física Tec. Juan A Leiblich | FM-102-1769 | Se calibra previo al uso | INTI Rafaela | 105-491
Masa | Pesas sueltas | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 10 mg | M1-"7874B"-AM-10x10m/7874 B | Pesa triangular de acero inox | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-12-01 | No | 2015 | 2015-12-30 | DTMF (Física) | Masas | PCMA 202 | [6 empty] | 5
Masa | Pesas sueltas | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 1 mg | M1-"7874A"-AM-10x1m/7874 A | Pesa triangular de acero inox | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-11-01 | No | 2015 | 2015-11-09 | DTMF (Física) | Masas | PCMA 201 | [6 empty] | 5
Masa | Pesas sueltas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 10 mg | M1-"7874B"-AM-10x10m/7874 B | Pesa triangular de acero inox | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-12-01 | No | 2015 | 2015-12-30 | DTMF (Física) | Masas | PCMA 202 | [6 empty] | 5
Masa | Pesas sueltas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 1 mg | M1-"7874A"-AM-10x1m/7874 A | Pesa triangular de acero inox | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2020-11-01 | No | 2015 | 2015-11-09 | DTMF (Física) | Masas | PCMA 201 | [6 empty] | 5
Masa | Pesas sueltas | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 100 mg | M1-"7874C"-AM-10x100m/7874 C | Pesa triangular de acero inox | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2021-01-01 | No | 2016 | 2016-01-12 | DTMF (Física) | Masas | PCMA 205 | [6 empty] | 5
Masa | Pesas sueltas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | Dolz 10 x 100 mg | M1-"7874C"-AM-10x100m/7874 C | Pesa triangular de acero inox | -- | M1 | Ensayos de AM balanzas | -- | -- | 2021-01-01 | No | 2016 | 2016-01-12 | DTMF (Física) | Masas | PCMA 205 | [6 empty] | 5
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pesas (4 unidades) | Kern & Sohn | LIM3-043 / G0607316 | 2 x 2 kg; 5 kg; 10 kg | - | E2 | Frecuente | 2 kg a 10 kg | Lo correspondiente a clase | marzo de 2022 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | F&M | 102 - 3694/2 | 2013 | F&M | 2793 | 2011 | F&M | 2061-3
Masa | Pesas sueltas | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Pesa. | PTL T 16.58 1000g | 420736108-3 |  | ---- | ±2% | Ensayo de impacto | 1000g | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología Tec. Javier L. Barbagrigia | 102-3795 | 2013 | INTI-Física y Metrología Tec. Javier L. Barbagrigia | FM-102-2888 | 2010 | INTI-Fisica Tec. Javier L. Barbagria | FM-102-2417 | Se calibra previo al uso
Masa | Pesas sueltas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas M1 | DOLZ | "NICO M88" MC 10m5k | Pesas |  | M1 | Determinación de volumen | 10 mg a 5 kg | M1 | 2022-12-01 | Si | 2018 | 2018-10-01 | DTMF (Física) | Mecánica y acústica | 7100077748 | 2020-12-01 | MASAS | PCMA 274 |  |  |  | 2
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228415 | Pesa E2 | Sartorious | 33329452 | - | - | E2 | Verificación de Balanza Analitica | 200 g | 2.5% | 2018-12-12 | no | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4122
Masa | Pesas sueltas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pesa (PE22) | DOLZ | AA2241 | 1 pesa de 200 g, Clase M1 |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2022-04-23 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI Física y Metrología | RUT Nº 102-3945 (24/04/2018)
Masa | Pesas sueltas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pesa (PE38) | DOLZ | AA2241 | 1 pesa de 200 g, Clase E2 |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2022-04-24 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI Física y Metrología | RUT Nº 102-3945 (24/04/2018)
Masa | Pesas sueltas | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6144 | Pesa | Sartorius | 50203077/ 91025296 | Pesa 200 g E2-OILM | [5 empty] | 2022-09-27 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-FÍSICA | 7100032136 único | 2016 | INTI-FÍSICA | 102-3522 único
Masa | Pesas sueltas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | La Rioja | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pesa | DOLZ/ OILM | LRE18/ AB1737 | Pesa de 1 g, Clase 2 |  |  |  |  | 0,01 mg |  |  | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física – Departamento de Mecánica y Acústica - Buenos Aires | 10222-4191 | 2016 | INTI- Servicio Argentino de calibración y medición -Laboratorio N° 10 | 21162-P-0116 | - | - | -
Masa | Pesas sueltas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | La Rioja | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pesa | DOLZ/ OILM | LRE27/ AB1737 | Pesa de 200 g, Clase 2 |  |  |  |  | 0,1 mg |  |  | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física – Departamento de Mecánica y Acústica - Buenos Aires | 10222-4191 | 2016 | INTI- Servicio Argentino de calibración y medición -Laboratorio N° 10 | 21162-P-0116 | - | - | -
Masa | Pesas sueltas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | La Rioja | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pesa | DOLZ/ OILM | AB1737 | Pesa de 100 g, Clase 2 |  |  |  |  | 0,05 mg |  |  | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física – Departamento de Mecánica y Acústica - Buenos Aires | 10222-4191 | 2016 | INTI- Servicio Argentino de calibración y medición -Laboratorio N° 10 | 21162-P-0116 | - | - | -
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pesa (1 unidad) | Kern & Sohn / T. Internacional | LIM3-044 / G0607317 | Pesa de 20 kg | - | E2 | Frecuente | 20 kg | Lo correspondiente a clase | 2021-05-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 102 - 4211 | 2015 | F&M | 2793/2 | 2011 | F&M | 2061-3
Masa | Pesas sueltas | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Pesa | PTL T 16.10 100g Identificación 3 | 420736108-1 |  | ---- | ±2% | Ensayo de impacto y ensayo de filamento incandescente | 100g | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI Fisica Tec Javier L. Barbagria | 7100024974 | 2017 | INTI Fisica Tec. Javier L. Barbagria | 102-3795 | 2015 | INTI-Fisica Tec. Javier L. Barbagria | 102-3323
Masa | Pesas sueltas | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Pesa de carga | F 43.38 Identificación 2.2 | 420736113-2 |  | ---- | ±2% | Verificación ed fuerza en aparato de filamento incandescente | 0,5 kg | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-Metrología y Física Tec. Javier L. Barbagrigia | 7100024974 | 2017 | INTI-Física y Metrología Tec. Javier L. Barbagrigia | 102-3795 | 2015 | INTI-Física y Metrología Tec. Javier L. Barbagrigia | 102-3323 | Se calibra previo al uso
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Alimentos (SOA) | Dirección Técnica Servicios Analíticos (DTSA) | Gestión de la Calidad (GCAL) | Ma. Lorena Iribarren, 4724-6200 (int.6445) Cel: 1155164705 E-mail: miribarren@inti.gob.ar | Pesa de acero inoxidable de 20 g | DOLZ / modelo internacional | N°4 / serie AB4018 | No aplicable | No aplicable | E2 | Para uso de personal de DTSA (Ed.40) | No aplicable | 0,025 mg | 2022-04-01 | Ensayos acreditados | 2020 | 2020-03-01 | DTMF (Física) | Quille / Savarín | RUT N° 7100045669 Único | Pesa adquirida en 03/2018
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | pesa | METTLER / PTB49 | E1-“PTB49” | 1 pesa de 10 kg "PTB 49" E1 | - | Clase E1 según R456 | Calibracion de pesas - Sala Limpia | 10 kg | 1,5 mg | 2022-03-01 | SI | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | RUT 7100033974/PARCIAL 2 | 2017 | Unidad Técnica Masas | PCMA 250 | 2015 | Unidad Técnica Masas | PCMA 197
Masa | Pesas sueltas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Pesa | Mettler Toledo | 43 | Pesa 200 g | [5 empty] | 2021-11-01 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | interno | extensión certificado | 2017 | Inti Física y Metrología | FM103-3890 | 2015 | Inti Física y Metrología | FM102-3395 | Croma/GV
Masa | Pesas sueltas | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | PESA 100 mg | Dolz Hnos. SRL | OIML/AB3423 | Pesa 100 mg | E2 |  | diario | - | 0,005 mg | 2022-02-09 | sí | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | S.O Metrología Científica e Industrial | 7100082621 | 2019 | Fisica y Metrologia | 0222-4252
Masa | Pesas sueltas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527362 | Kern 200 gr M1 | Kern M1 | SA-TX 033 | Pesa M1 200gr | 200 | Rango M1 | Ensayo de HVI y MDTA | 200g | Rango M1 | 2022-12-01 |  | 2021 | 2021-12-01 | DTMF (Física) | Fisica y Metrologia PTM | 7100144337 certificado pendiente de emisión | 2020-02-06 | INTI Rafaela | 7100037123 | 2018-11-09 | INTI Rafaela | 105-595 | 2017-06-02
Masa | Pesas sueltas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527363 | Kern 50gr F1 | Kern F1 | SA-TX 028 | Pesa F1 50gr | 50 | Rango F1 | Ensayo de HVI y MDTA | 50g | Rango F1 | 2022-12-02 |  | 2021 | 2021-12-02 | DTMF (Física) | Fisica y Metrologia PTM | 7100144337 - certificado pendiente de emisòn | 2018-09-12 | Fisica y Metrologia PTM | 102-4046 | 2014-06-14 | Fisica y Metrologia PTM | 102-3770
Masa | Pesas sueltas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527364 | Masa 200gr | TextTechno | SA-TX 075 | Masa de compresion espetrofotometro | 200 | 0.1 | Ensayo de HVI y MDTA | 200mg | 1mg | 2022-12-02 |  | 2021 | 2021-12-02 | DTMF (Física) | Fisica y Metrologia PTM | 7100144337 - certificado pendiente de emisòn | 2020-02-05 | INTI Rafaela | 7100037123 | 2018-11-08 | INTI Rafaela | 105-595 | 2017-06-02
Masa | Pesas sueltas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pesa (PE60) |  | Modelo Internacional | 1 pesa de 2 Kg, Clase E2 |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | Debe ser recalibrada | NO | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI Física y Metrología | RUT N° 7100099729 Único
Masa | Pesas sueltas | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Pesas | ONP / MA/ CISME ENET / M | ONP y M: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,24,26,30,32,33,34,36,42,44,45. MLA: 16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,31,35,37,38,39,41,43,46,. CISME ENET: 33, 40 | juego de 46 pesas de fundición de hierro, paralelepípedas de 20 kg c/u |  |  | calibraciones internas |  | clase M1 | 2021-03-01 | si |  |  | DTMF (Física) | Mecánica y Acústica | 102-287 | 2019 | Mecánica y Acústica |  |  |  |  | 2
Masa | Pesas sueltas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pesa | E2 | a determinar | 1 mg |  |  | verificacion de balanza |  |  |  | si | 2017 | 2017 | Externo | AKRIBIS |  | 2012 | Fisica | 102-2852
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustria NOA | Pieles y fibras naturales NOA | Gabriel Bragós, 0385 4371622, gbragos@inti.gob.ar) | Pesa E2 | Dolz / Cilindrica / modelo internacional, acero inoxidable | AB3656 | - | - | Clase E2 | verificación de Balanza | 10 g | 0,020 mg | 2019-07-12 | NO | 2018 | 2018 | Externo | SAC Nº 10
Masa | Pesas sueltas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pesa | E2 | PES-CO-0002 | 50 g |  |  | verificacion de balanza |  |  | 2021 | si | 2017 | 2017
Masa | Pesas sueltas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pesa | E2 | PES-CO-0003 | 100 g |  |  | verificacion de balanza |  |  | 2021 | si | 2017 | 2017
Masa | Pesas sueltas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pesa | E2 | PES-CO-0004 | 100 mg |  |  | verificacion de balanza |  |  | 2020 | si | 2017 | 2017
Masa | Pesas sueltas | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Esfera de acero 500g | PTL F53.32 | 420736105 |  | --- | ±25 g | Ensayo de impacto | 500g | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2019 | 2019 |  |  |  | 2017 | INTI-Física y Metrología Tec. Javier L. Barbagrigia | 102-3795 | 2015 | INTI-Física y Metrología Tec. Javier L. Barbagrigia | 102-3323
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA | E2 OIML.. Dolz Hnos SRL. | ILR- Equipo 196 Serie AA9990 | Pesa 200 g | ,200 g | E2 | Pesa patrón para control de balanzas | 200 g | ±0,3 | 2021 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 7100041051 | 2017 | 10625 | 106-491 | 2015 | Inti Física | 102-3401
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA | - | MR- ILR- Equipo 075 | Pesas de trabajo pesa 10 g | 0,0001 g |  | Para verificación de balanzas | 10 g | 0,0002 g | en calibración | si | 2021 | 2021 |  | 10625 | esperando RUT | 2020 | 10625 | 216-xxxx unico | 2019 | 10625 | 105-xxxx unico
Masa | Pesas sueltas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PESA | - | MR- ILR- Equipo 075 | Pesas de trabajo pesa 10 g | 0,0001 g |  | Para verificación de balanzas | 10 g | 0,0002 g | en calibración | si | 2021 | 2021 |  | 10625 | esperando RUT | 2020 | 10625 | 216-xxxx unico | 2019 | 10625 | 105-xxxx unico
Masa | Pesas sueltas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 150 | 2 pesas de 2,5 kg | Generico |  |  |  |  | Muebles
Masa | Pesas sueltas | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 155 | 1 Masa de ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 2,5 kg
Masa | Pesas sueltas | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Pieza de acero | PTL T 16.41 Identificación 2 | 420736108-4 |  | ---- | ±2% | Ensayo de impacto | 100g | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | [11 empty] | Se calibra previo al uso
Otros |  | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Máquina Durabilidad | FABRICACION PROPIA | ER LB 08/ ND | motor para rotación de un contenedor |  | ND | para medir desprendimiento de finos de un conjunto de pellets cuando se someten a golpes un determinado tiempo |  |  | fabricación propia | no
Otros |  | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Planta de laboratorio de biodigestion | GUNT/CE642e | 122C000155 122C000156 122C000157 | Consta de: Tanque de alimentación con agitación - Dos reactores con agitación, medición del nivel de carga, control de temperatura y pH - Tanque estabilizador con medición del gas generado - Tres bombas peristálticas para la alimentación de los reactores - Sensores para medición del volumen, composición y humedad del gas generado - Pantalla PLC para configuración de la automatización - Conexión a PC para registro de datos - Tanque de agua con calentador para el sistema de calefacción |  |  | Ensayos de biodigestión |  |  |  | no |  | De fabrica
Otros |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Adquisidor de datos | Fieldlogger | 11018273 | Adquisidor de datos | - | - | Diario | - | - | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Otros |  | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Adquisidor de datos | Fieldlogger | 14097589 | Adquisidor de datos | - | - | Diario | - | - | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Otros |  | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 153 | 1 Placa de ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 9 kg
Otros |  | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 159 | 1 Maniqui de ensayo | Generico |  |  |  |  | Muebles | 15KG
Otros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Sistema HVAC | Electra | N/A | Sistema de ventilación y acondicionado de aire de la planta | 0,1°C | No disponible | Acondicionar la temperatura y presiones de UT | 22 |  | Auditoría de verificación 2015 | Instalaciones involucradas en desarrollo de Vacuna | 2015 | 2015 | ex Química | Química Ambiente |  |  | Perfiles térmicos de distribución de T a cargo de Carnes |  |  |  |  | Verificar la lectura °C del touch screen del equipo contra un patrón que se debe colocar dentro de salas de la planta ( instalaciones). Sugiero verificar salas 14,16, 17,20,20, 25 y 28
Otros |  | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Shaker orbital incubador | MRC | BP-CM013 | Agitador e incubadora de laboratorio | T°: 0,1°C rpm: 0-300 |  | Agitación e incubación de muestras a analizar y medios de cultivos sólidos/líquidos. | T°: 25 - 37 rpm: 100 - 150 |  | Nunca se verificó | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Otros |  | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Rotavapor R124 | BÜCHI | I-24/ 502931010001 | baño termostatico, mantenimiento de codiciones de ensayo | 1°C | [5 empty] | no | [11 empty] | MA/AA
Otros |  | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Cabina de BioSeguridad | Esco / AC2-451 | LMI-CB-001 | Flujo de Aire
Presión | Balanzas de pesos muertos | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | balanza de peso muerto | marca: Budenberg modelo: 580 HX | id. Interna: LIM2-001 nº de serie: 26450 | plataforma generadora de presión - conjunto pistón-cilindro - pesas en rel. P/C en undidades de presión en bar - Unidad cilindro-pistón Nro. 192 G (Identificación LIM2-002) - Juego de pesas Nro. A6077 y A5763 (Identificación LIM2-003) | 1 a 1200 bar | 1 a 8 bar - ± 0,002 bar 8 a 60 bar - ± 0,025 % de la lectura 60 a 1200 bar - ± 0,03 % de la lectura | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | 1 a 1200 bar |  | 2014-07-07 | SI - Auditado por Cruzadas | 2012 | 2012-07-07 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102 - 2803-Único | 2007-10-05 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102 - 1866-Único
Presión | Balanzas de pesos muertos | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Balanza de pesos muertos | Budenberg / 480 Series HXA | L1-P-079 / 25976-480 |  |  | 0,02% (Clase A) |  | 0 a 1200 bar |  | 2022-07-17 |  | 2019 | 2019-07-17 | DTMF (Física) | Inti - Física y Metrología | (A la espera del certificado…) | 2016-04-27 | Inti - Física y Metrología | 102-3529-Único | 2012-02-06 | Inti - Física y Metrología | FM-102-C2754-Único
Presión | Barómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Barómetro | Druck / DPI 142 | 2981395 | Barómetro presión atmosférica | 0,01 mBar |  | Medición presión ambiente | 900-1050 mbar | 0,14 mbar | 2022-08-01 | CIPM-MRA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Termodinámica | 7100012775 | 2016 | Mecánica | 154/16 | 2013 | Mecánica | 126
Presión | Barómetros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Barómetro | PAROSCIENTIFIC / 1030 A-01 | SPA-PAROS1030-L39 / 85200 | Transmisor absoluto de presión, Paroscientific 1030 A-01 | 0,01 hPa | 0,01 hPa | Medicin de presión barometrica Lab. 39 | 900 hPa a 1100 hPa | <1hPa | 2021-07-15 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Termodinamica | RUT 7100011507 | 2014 | Unidad Técnica Mecánica | OTI 113/14 | 2004 | Unidad Técnica Mecánica | PCM 301
Presión | Barómetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Barometro | Testo 622 | MT-CA-01/39508768/510 | Termohigrobarometro | 0,1 hPa |  | Mediciones ambiente | 700 a 1200 hPa | En<1 | 2023-05-01 |  | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinamica | 7100028342 P3 | 2018 | INTI Fisica y Metrologia | 102-4075 P3 | 2017 | INTI Cordoba | 015-2363
Presión | Barómetros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | BAROMETRO | TESTO / 622 | 39500454/912 | ESTACION METEREOLOGICA | 0,1 hPa | 0,3 hPa | Laboratorio de masa | 850 - 900 hPa | 0,3 hPa |  | CIPM-MRA | 2021 | 2021
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Manometro | WINTERS | PI 003 | Manometro con glicerina | 0,1 bar | 1 %FE | Medicion de presion en banco hidraulico para medidores de agua | 0 a 7 bar | 0,05 bar | 2018-11-23 | CIPM-MRA | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-RAFAELA | 105-537
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | manómetro digital - indicador | marca: NUOVA FIMA modelo: IPCG-PRO-0100-C | id. Interna: LIM2-027 nº de serie: 7357 | modulo de presión + indicador | 0,01 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | 0 a 100 bar |  | 2015-05-22 | SI - Auditado por Cruzadas | 2013 | 2013-05-22 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2944 - 4º Parcial | 2011-02-12 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-2567 - 2º Parcial | 2008-06-17 | INTI – Metrología Física | RUT Nº 102-1995 - Único
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI170 |  | 0,02 bar | 0,1 bar (menor división) |  | -1 a 3 bar | 0 a 1 bar ± 0,02 / 1,5 bar ± 0,04 | 2019 ( cada 5 años) |  | 2014 | 2014 | DTMF (Física) | PTM Física y Metrología | 102-3123
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-10 kg/cm2 | Bourdon Sedeme | I004950 | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,1 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-1 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-15 kg/cm2 | TPM | B397 (I004945) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,1 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-2 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-30 kg/cm2 | TPM | B398 (I004946) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,2 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-3 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-60 kg/cm2 | TPM | B400 (I004947) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,25 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-5 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-200 kg/cm2 | TPM | B402 (I004949) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 2 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-6 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-10 kg/cm2 | Bourdon Sedeme | I004950 | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,1 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-1 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-15 kg/cm2 | TPM | B397 (I004945) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,1 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-2 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-30 kg/cm2 | TPM | B398 (I004946) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,2 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-3 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-60 kg/cm2 | TPM | B400 (I004947) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,25 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-5 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-200 kg/cm2 | TPM | B402 (I004949) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 2 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-FyM | RUT 3282-6 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Manometro Digital | Testo / Testo 526 | 01993020/102 | Manometro Digital | 0,1 hPa | 0.05% | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 2000 hPa | 0.025% | 2020-01-14 | CIPM-MRA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 102-4151
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Presion | Testo | A/TARG-000168 | Sensor de presion para Testo 526 | 0,1 hPa | 0,5% FE | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 15 bar | 0.025% | 2020-01-16 | CIPM-MRA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 102-4151
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Presion | Testo | B/TARG-000169 | Sensor de presion para Testo 526 | 0,1 hPa | 0,5% FE | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 15 bar | 0.025% | 2020-01-17 | CIPM-MRA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 102-4151
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-700 bar | WIKA CPG1000 | 3219188 | Manómetro digital | 0,01 bar | 0.05% | Ensayos de presión interior en recipientes |  |  | Vencida oct-2021 | Certificación según Res 599E/2017 | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-SOMCEI | 7100022909 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-700 bar | WIKA CPG1000 | 3219188 | Manómetro digital | 0,01 bar | 0.05% | Ensayos de presión interior en recipientes |  |  | Vencida oct-2021 | Certificación según Res 599E/2017 | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI-SOMCEI | 7100022909 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Sensor de presión | Nuova Fima | MAN01 | transmisor de presión ST-18 | 0,01 bar | 0,01bar | Diario | 0-6 bar | <5% | 2020-01-09 | - | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4169 | - | Por mudanza no encontramos informe físico | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Sensor de presión | Nuova Fima | MAN02 | transmisor de presión ST-18 | 0,01 bar | 0,01bar | Diario | 0-6bar | <5% | 2020-01-09 | - | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4169 | - | Por mudanza no encontramos informe físico | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-5 kg/cm2 | TPM | B399 (I004944) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,04 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) |  | --- | DTMF (Física) | INTI-FyM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-100 kg/cm2 | TPM | B401 (I004948) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 1 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) |  | --- | DTMF (Física) | INTI-FyM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-600 kg/cm2 | TPM | B499 (I004952) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 5 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) |  | --- | DTMF (Física) | INTI-FyM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | sensor de presión | Paros Scientific | 6030 A / 95911 |  | 0,01 mbar |  | Calibración caudal | 0 a 2 bar absoluto |  | 2021 |  |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCM 102 610 | 2018 | [5 empty] | 3
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Manómetro absoluto | Wallace & Tiernan | FA -160 / 7733-97 | Barómetro | 0,5 hPa | 0,1 % f.e. | Determinación de volumen | 900 a 1030 hPa | 0,1 % f.e. |  | Si |  |  | DTMF (Física) | Termodinámica | PCM 259 | 2003 | PCM 363 | 2005 |  |  |  | 5
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Sensor de presión | Fluke | 700P09; 87850910 | Sensor de presiòn | 0,1 bar |  | Puentes de medición | 103 bar (1500 PSI) |  | 2021-08-01 | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCM588 | 2016 | [5 empty] | 5
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Sensor de presión | Fluke | 700P09; 85750911 | Sensor de presiòn | 0,1 bar |  | Puentes de medición | 103 bar (1500 PSI) |  | 2021-05-01 | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCM582 | 2016 | [5 empty] | 5
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | sensor de presión | Paros Scientific | 6030 A / 95911 |  | 0,01 mbar |  | Calibración caudal | 0 a 2 bar absoluto |  | 2021 |  |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCM 102 610 | 2018 | [5 empty] | 3
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Manómetro absoluto | Wallace & Tiernan | FA -160 / 7733-97 | Barómetro | 0,5 hPa | 0,1 % f.e. | Determinación de volumen | 900 a 1030 hPa | 0,1 % f.e. |  | Si |  |  | DTMF (Física) | Termodinámica | PCM 259 | 2003 | PCM 363 | 2005 |  |  |  | 5
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Sensor de presión | Fluke | 700P09; 87850910 | Sensor de presiòn | 0,1 bar |  | Puentes de medición | 103 bar (1500 PSI) |  | 2021-08-01 | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCM588 | 2016 | [5 empty] | 5
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Sensor de presión | Fluke | 700P09; 85750911 | Sensor de presiòn | 0,1 bar |  | Puentes de medición | 103 bar (1500 PSI) |  | 2021-05-01 | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCM582 | 2016 | [5 empty] | 5
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-5 kg/cm2 | TPM | B399 (I004944) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 0,04 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) |  | --- | DTMF (Física) | INTI-FyM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-100 kg/cm2 | TPM | B401 (I004948) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 1 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) |  | --- | DTMF (Física) | INTI-FyM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | SOMyL | EVALUACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS | DESEMPEÑO MECÁNICO DE PRODUCTOS | Leonardo Pazos - Interno 6297 - lpazos@inti.gob.ar | Manómetro 0-600 kg/cm2 | TPM | B499 (I004952) | Manómetro de Bourdón de 150 mm | 5 kg/cm2 | Clase 1 | Ensayos de presión interior en recipientes |  | Clase 1 | Vencida | Certificación según Res 599E/2017 (Back-up) |  | --- | DTMF (Física) | INTI-FyM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Manometro | GV | PI 002 | Manometro con glicerina | 0,5 bar | 0,5 bar | Medicion de presion en banco hidraulico para medidores de agua | 0 a 20 bar | 0,025 bar | 2019-11-23 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 62-0035 | 2017 | INTI-RAFAELA | 105-537
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Manometro | WINTERS | PI 004 | Manometro con glicerina | 0,1 bar | 1 %FE | Medicion de presion en banco hidraulico para medidores de agua | 0 a 7 bar | 0,05 bar | 2019-11-23 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 62-0035 | 2017 | INTI-RAFAELA | 105-537
Presión | Manómetros y sensores de presión | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527369 | Manometro | Beyca 10Kg/mm2 | SA-TX 071 | Manometro 10 kg/cm2 | 0.25 | 0 | Ensayo de HVI y MDTA | 8 kg/cm2 | 0.2 | 2021-01-24 |  | 2020 | 2020-01-24 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTII Santiago del Estero | 7100037260 |  | Se adquirio en 2020
Presión | Manómetros y sensores de presión | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527370 | Manómetro | Beyca 10Kg/mm2 | SA-TX 072 | Manometro 10 kg/cm2 | 0.2 | 0.2 | Ensayo de HVI y MDTA | 8 kg/cm2 | 0.2 | 2021-01-24 |  | 2020 | 2020-01-24 | SOR NOA (Santiago del Estero) | NITI Santiago del Estero | 7100037260
Presión | Manómetros y sensores de presión | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Manometro | Keller ECO 1 | ID Interna 4.9 | - | 10 mbar | 0,5% FS typ. 1% FS max |  | -1…30 bar | - | NA | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Manometro Digital | Testo / Testo 526 | 01994249/102 | Manometro Digital | 0,1 hPa | 0.05% | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 2000 hPa | 0.025% |  | CIPM-MRA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Manomtro Digital | Fluke / 700 G06 |  | Manometro Digital | 0,0001 bar | 0,05 %FE | Laboratorio de Manometria | 0 a 6,9 bar | 0.025% |  | CIPM-MRA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI492 | Para medir presiones de trabajo durante las operaciones |  | Sin información | Para medir/control de presiones de trabajo durante las operaciones | 0 - 4 bar |  |  | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI462 |  |  |  |  | 0 - 4 bar
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | Sartorius | PI352 |  |  |  |  | 0 - 4 bar
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI320 |  | 0,2 bares |  |  | -1 -5 bar
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-01 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-02 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-03 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 16 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-04 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-05 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-06 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | KEDE | RO PI-08 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 5 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-09 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | RO PT-10 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 25 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-11 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 25 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | PI-12 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 20 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | RO PI-13 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 16 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | EDI PI-15 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-16 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-19 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-20 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-17 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | WIKA | LOOP PI-18 | Para medir presiones de agua y/o vapor |  |  |  | 0 - 7 bar |  |  | instalacion critica para vacuna
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima | Para medir presiones de agua | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  |  | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Manómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 0,25 kg/cm² |  | Registrar presiones | 0 - 7 kg/cm² |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | TPM | 83-46-33-01 | Manómetro Clase 1 | - | 0,1kg/cm2 | Diario | 0-15kg/cm2 | <5% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | Beyca | MAN03 |  | - | 0,52kg/cm2 | Diario | 0-14kg/cm2 | <5% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | Beyca | MAN04 |  | - | 0,02kg/cm2 | Diario | 0-1kg/cm2 | <5% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | CENI | MAN05 |  | - | 0,051kg/cm2 | Diario | 0-2,5bar | <5% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | CV | MAN06 |  | - | 0,051kg/cm2 | Diario | 0-2,5bar | <5% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Presión | Manómetros y sensores de presión | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Manómetro | CENI | MAN07 |  | - | 0,051kg/cm2 | Diario | 0-2,5bar | <5% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró |  | - | - | - | - | - | -
Presión | Móduos de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | módulo de presión | marca: GE Druck modelo: IDOS UPM | id. Interna: LIM2-039 nº de serie: 4370748 | modulo de presión | 0,00001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | 0 a 2 bar |  | 2018-02-10 | SI - Auditado por Cruzadas | 2016 | 2016-02-11 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 710003449 - 7º Parcial
Presión | Móduos de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | módulo de presión | marca: GE Druck modelo: IDOS UPM | id. Interna: LIM2-038 nº de serie: 3393054 | modulo de presión | 0,00001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | -1 a 1 bar |  | 2018-01-27 | SI - Auditado por Cruzadas | 2016 | 2016-01-28 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 710003449 - 5º Parcial | 2013-04-30 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2944 - 5º Parcial
Presión | Móduos de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | módulo de presión | marca: GE Druck modelo: IDOS UPM | id. Interna: LIM2-035 nº de serie: 2413595 | modulo de presión | 0,0001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | 0 a 350 bar |  | 2018-03-10 | SI - Auditado por Cruzadas | 2016 | 2016-03-10 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 710003449 - 3º Parcial | 2013-05-23 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2944 - 3º Parcial | 2011-02-12 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2567 - 1º Parcial
Presión | Móduos de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | módulo de presión | marca: GE Druck modelo: IDOS UPM | id. Interna: LIM2-034 nº de serie: 2253460 | modulo de presión | 0,00001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | -0,95 a 10 bar |  | 2018-03-17 | SI - Auditado por Cruzadas | 2016 | 2016-03-17 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 710003449 - 2º Parcial | 2013-05-23 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2944 - 2º Parcial | 2011-02-12 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2567 - 3º Parcial
Presión | Móduos de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | módulo de presión | marca: GE Druck modelo: IDOS UPM | id. Interna: LIM2-033 nº de serie: 2354126 | modulo de presión | 0,00001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | -0,95 a 7 bar |  | 2018-01-25 | SI - Auditado por Cruzadas | 2016 | 2016-01-26 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 710003449 - 6º Parcial | 2013-04-29 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2944 - 6º Parcial | 2010-07-08 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2450 - 2º Parcial
Presión | Móduos de presión | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | módulo de presión | marca: GE Druck modelo: IDOS UPM | id. Interna: LIM2-032 nº de serie: 2357122 | modulo de presión | 0,0001 bar | 0.025% | calibración de sensores de presión - anlógicos y digitales | 0 a 35 bar |  | 2018-03-22 | SI - Auditado por Cruzadas | 2016 | 2016-03-22 | DTMF (Física) | INTI – Metrología Física | RUT Nº 710003449 - 1º Parcial | 2013-05-24 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2944 - 1º Parcial | 2010-07-08 | INTI – Metrología Física | RUT Nº FM 102-2450 - 1º Parcial
Presión | Móduos de presión | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Módulo de presión | Fluke 700PD5 | Me024 / 97104505 | Patrón de Presión manométrica | 0,01 kPa | 0,025 % FE | Calibración de manómetros | (0 a 200) kPa | 0,02 kPa | 2022-04-01 | Si | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinámica - SOMCEI | 7100039103/2 | 2018 | Termodinámica - SOMCEI | 102-4090/2 | 2016 | Termodinámica - SOMCEI | 102-3645/2
Presión | Móduos de presión | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Módulo de presión | Fluke 700P06 | Me044 / 98600603 | Patrón de Presión manométrica | 0,01 kPa | 0,025 % FE | Calibración de manómetros | (0 a 690) kPa | 0,07 kPa | 2022-03-01 | Si | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinámica - SOMCEI | 7100039103/1 | 2018 | Termodinámica - SOMCEI | 102-4090/1 | 2016 | Termodinámica - SOMCEI | 102-3645/1
Presión | Móduos de presión | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Módulo de presión | Fluke 750P07 | Me086 / 2990035 | Patrón de Presión manométrica | 0,1 kPa | 0,025 % FE | Calibración de manómetros | (0 a 3450) kPa | 0,3 kPa | 2022-04-01 | Si | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinámica - SOMCEI | 7100039103/4 | 2018 | Termodinámica - SOMCEI | 102-4090/4 | 2016 | Termodinámica - SOMCEI | 102-3579/1
Presión | Móduos de presión | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Módulo de presión | Fluke 750P09 | Me087 / 2948156 | Patrón de Presión manométrica | 0,1 kPa | 0,025 % FE | Calibración de manómetros | (0 a 10342) kPa | 1,0 kPa | 2022-04-01 | Si | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinámica - SOMCEI | 7100039103/5 | 2018 | Termodinámica - SOMCEI | 102-4090/5 | 2016 | Termodinámica - SOMCEI | 102-3579/2
Presión | Móduos de presión | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Módulo de presión | Fluke 700PA5 | Me056 / 17566503 | Patrón de Presión absoluta | 0,1 mbar | 0,025 % FE | Calibración de barómetros | (0 a 2000) mbar | 0,2 mbar | 2022-04-01 | Si | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinámica - SOMCEI | 7100039103/3 | 2018 | Termodinámica - SOMCEI | 102-4090/3 | 2016 | Termodinámica - SOMCEI | 102-3645/3
Presión | Móduos de presión | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Módulo de presión diferencial | Fluke / 700 P24 | L1-P-384 / 98552405 |  |  | 0.05% |  | 0 a 100 bar |  | 2022-09-28 |  | 2021 | 2021-09-28 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Inti - Física y Metrología | 7100140348-Parcial 3 | 2019-01-17 | Inti - Física y Metrología | 102-4142-Parcial 3 | 2017-10-25 | Inti - Física y Metrología | 102-3891-Parcial 3
Presión | Móduos de presión | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Módulo de presión | Fluke / 700 PD7 | L1-P-386 / 97904706 |  |  | 0.07% |  | -1 a 14 bar |  | 2022-10-05 |  | 2021 | 2021-10-05 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Inti - Física y Metrología | 7100140348-Parcial 4 y final | 2019-01-17 | Inti - Física y Metrología | 102-4142-Parcial 4 y final | 2017-11-01 | Inti - Física y Metrología | 102-3891-Parcial 4 y final
Presión | Móduos de presión | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Módulo de presión Absoluta | Fluke / 700 PA5 | L1-P-459 / 20176504 |  |  | 0.07% |  | 0 a 2 bar |  | 2022-10-04 |  | 2021 | 2021-10-04 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Inti - Física y Metrología | 7100140348-Parcial 2 (reempl) | 2019-01-16 | Inti - Física y Metrología | 102-4142-Parcial 2 | 2017-10-24 | Inti - Física y Metrología | 102-3891-Parcial 2
Presión | Móduos de presión | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Módulo de presión | Fluke / 700 P06 | L1-P-466 / 23530615 |  |  | 0.05% |  | 0 a 700 kPa |  | 2022-10-01 |  | 2021 | 2021-10-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Inti - Física y Metrología | 7100140348-Parcial 1 | 2019-01-16 | Inti - Física y Metrología | 102-4142-Parcial 1 | 2017-10-23 | Inti - Física y Metrología | 102-3891-Parcial 1
Presión | Presión otros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | IPT Esnyos de presion en tuberias | QUITEBA/ 1574900 | EQ-F017-01 / 497180 | IPT | 0,01 Bar | 0,1 Bar | diario | 0 a 100 Bar | 0,1 Bar | 2022-04-10 | no | 2019 | 2019 | Externo | CALITEBA
Presión | Presión otros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | IPT Esnyos de presion en tuberias |  | EQ-F023 | IPT | 0,01 Bar | 0,1 Bar | diario | 0 a 100 Bar | 0,1 Bar | 2022-04-10 | no | 2019 | 2019 | Externo | CALITEBA
Presión | Presión otros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Transductor Presion | Wika CPH 6000 | MT-PR-01/6971456 | Transductor de presion CPT6000 c/ indicador | 0,01 kPa |  | Calibración manometros y vacuometros | -100 a 500 kPa | En<1 | 2023-05-01 |  | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinamica | 7100028342 P1 | 2018 | INTI Fisica y Metrologia | 102-4075 P1 | 2016 | INTI Fisica y Metrologia | 102-3582 P1
Presión | Presión otros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Transductor Presion | Wika CPH 6000 | MT-PR-02/7122402 | Transductor de presion CPT6000 c/ indicador | 0,1 kPa |  | Calibración manometros y vacuometros | 0 a 4000 kPa | En<1 | 2023-05-01 |  | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Termodinamica | 7100028342 P2 | 2018 | INTI Fisica y Metrologia | 102-4075 P2 | 2016 | INTI Fisica y Metrologia | 102-3582 P2
Presión | Presión otros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Data Loger de Presion | INTI SALTA | Data Loggers Presion INTI | Data logger de presion para dos sondas | 0,01 bar | 0,5% FE | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 16 bar | 0.05% |  | CIPM-MRA
Presión | Presión otros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Transmisor de presión | WIKA / A-10 | 75665 | Transmisor de presión con señal de salida analógica | 0,01 bar | 0,5% FE | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 16 bar | 0.05% |  | CIPM-MRA
Presión | Presión otros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Transmisor de presión | WIKA / S20 | s20 | Transmisor de presión con señal de salida analógica | 0,01 bar | 0,25 % FE | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 10 | 0.05% |  | CIPM-MRA
Presión | Presión otros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Fementador | D75/ sartorius | [7 empty] | 2014 se verifica manómetro del equipo a 3 puntos 0,5,1 y 1,5 bares (M.M)
Presión | Presión otros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Fermentador B5 | Sartorius AG/Biostat Bplus 5L |  | Bioreactores con sensores . Sugiero si no se puede hace externamente, tener una revisión del equipo para evaluar controlarlo c FyM | [5 empty] | Mayo 2017 (frecuencia anual sugerida por Sartorius) | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Presión otros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Fermentador Bioflo&Celligen 415 Neew Bruswick (14L) | Eppendorf | 20838 | [7 empty] | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Presión | Vacuómetros | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Vacuómetro de Estufa de vacío (SE28) | GASLI | No declarado / No declarado | Hasta -76 cm Hg |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-01 | NO | 2018 | 2018-02-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 8
Presión | Vacuómetros | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Vacuómetro tipo Bourdon (IE01) | Ceni | - - - - | 0 a -76 cm Hg |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-01 | NO | 2018 | 2018-02-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 25
Química | Analizadores y detectores de gases | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Analizador de gases de combustión | TESTO /310 (INTA) | en préstamo | sonda fija de 180 mm, termopar | 1%O2, 1 ppm CO;T 1°C | ND | para medir gases de combustión en chimeneas de equipos domésticos e industriales de aprovechamiento térmico de BCS | 0-21%O2, 0-4000 ppm CO;T 0-400°C, Tiro: -20 a +20 hPa - Presión: -40 a +40 hPa | 1%O2, 1 ppm CO;T 1°C | calibración inicial | no
Química | Analizadores y detectores de gases | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Analizador de gases de combustión | TESTO/Mod 340-0632 3340 | ER AT XX/ | Sonda modular de gases cod 0600 9767; Software “easy Emission”” cod 0554 3334 | 1%O2, 1 ppm CO; 1 ppm NO; T 1°C | ND | para medir gases de combustión en chimeneas de equipos domésticos e industriales de aprovechamiento térmico de BCS | T°: -40 a +1200ºC; O2: 0 a 25%Vol; CO: 0 a 10000 ppm; NO: 0 a 3000 ppm | 1%O2, 1 ppm CO;T 1°C | calibración inicial | no
Química | Analizadores y detectores de gases | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Detectores de CO | TESTO/317-3 | ER AT XX/ |  | 1 ppm | Exactitud ±1 dígito: ±3 ppm (0 hasta +29 ppm) y ±10 % (+30 hasta +1999 ppm) | para detectar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente y dar alerta | 0 hasta +1999 ppm CO | 1 ppm | calibración inicial | no
Química | Campana | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Campana de extraccion de vapores | Industrias Jones/- | CAM-01 | para solventes-verificación de la velocidad de control en el frente |  |  | Preparacion de muestras | --- |  | 2020 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019-11-01 | ex Quimica | INTI Ambiente
Química | Campana | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Campana de extraccion de vapores | Industrias Jones/- | CAM-02/- | para ácidos--verificación de la velocidad de control en el frente |  |  | Preparacion de muestras | --- |  | 2020 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019-11-01 | ex Quimica | INTI Ambiente
Química | Espectrofotómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Espectrofotometro | UNICAM/HELIOS alfa | UVV-01/UVA065019 | Espectrofotometro UV Visisble | 1nm |  | Lectura de muestras | 190 nm a 1100 nm |  | 2019-12-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | Externo | Proveedor Externo-Full Instrumental | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Química | Espectrofotómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | ESPECTROFOTOMETRO PERKIN ELMER MODELO LAMBDA 25 | PERKIN ELMER /LAMBDA | 117C000168 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2028 | [6 empty] | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Química | Espectrofotómetros | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | La Rioja | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Espectrofotómetro | PERKIN ELMER/ LAMBDA 25 | LRE01/ 501S15011207 | Espectrofotómetro UV-Visible |  |  | Técnica de laboratorio: Coef. de extincion para aceite de oliva |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Química | pH-ímetro | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | pH-metro de mesada | OAKTON/pH2700 | I-186/S/N 963757 | pH-metro de mesada con electrodo de pH de Vidrio y sensor de Temperatura (se calibra sonda de temperatura) | 0,1ºC |  | Se utiliza pH-metro para medición de muestras- Se calibra sensor de temperatura para la medición en las muestras y soluciones buffer de verificación. | 0-50ºC (puntos a calibrar: 20, 25 y 30ºC) | 0,5ºC | 2019-12-01 | no | 2019 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | inti Rafaela | 7100041922 P4 | [6 empty] | MA/AA
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Simulador de Espiración | Guth LAoratories/12V500 | LA0005/ | Baño húmedo para preparación de patrón con aire, y soluciones etanol/agua | 0.01 | 0.04 | verificación de Etilómetros | 34 +-0.05 | 0.04 | 2021-01-01 | no | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | física y Metrología-PTM | FM-102-3530 | - | - | - | - | - | - | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | filtro de óxido de holmio | no declara | 74 | Filtro de vidrio de óxido de holmio para verificar la exactitud de la longitud de onda en espectrofotómetros | no declara | no declara | Filtro de vidrio de óxido de holmio para verificar la exactitud de la longitud de onda en espectrofotómetros | 230 nm a 680 nm | 1 nm | 2020-10-01 | no | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología | RUT N° FM-102-3866 Único | [6 empty] | FQ1 /OA
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Simulador de Espiración | Guth LAoratories/12V500 | LA0001/ | Baño húmedo para preparación de patrón con aire, y soluciones etanol/agua | 0.01 | 0.04 | Verificación de Etilómetros | 34 +-0.5 | 0.03 | 2020-08-01 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Física y Metrología-PTM | FM 7100015907 | 2018 | Física Y Metrología-PTM | FM 102-4026 | 2016 | Física y Metrología-PTM | FM 102-3530 | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Simulador de Espiración | Guth LAoratories/12V500 | LA0002/ | Baño húmedo para preparación de patrón con aire, y soluciones etanol/agua | 0.01 | 0.04 | Verificación de Etilómetros | 34 +-0.5 | 0.03 | 2020-08-01 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Física y Metrología-PTM | FM 7100015907 | 2018 | Física Y Metrología-PTM | FM 102-4026 | 2016 | Física y Metrología-PTM | FM 102-3530 | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Simulador de Espiración | Guth LAoratories/12V500 | LA0003/ | Baño húmedo para preparación de patrón con aire, y soluciones etanol/agua | 0.01 | 0.04 | Verificación de Etilómetros | 34 +-0.5 | 0.04 | 2022-04-01 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Física y Metrología-PTM | 710009056-Único | 2016 | Física Y Metrología-PTM | FM 102-3530 | - | - | - | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Simulador de Espiración | Guth LAoratories/12V500 | LA0004/ | Baño húmedo para preparación de patrón con aire, y soluciones etanol/agua | 0.01 | 0.04 | Verificación de Etilómetros | 34 +-0.5 | 0.04 | 2022-04-01 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | física y Metrología-PTM | 710009056-Único | 2016 | física Y Metrología-PTM | FM 102-3530 | - | - | - | laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Química | Química otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Aceite | Shell/Morlina S2 BL | Morlina S2 BL (Morlina 10) | Aceite industrial |  |  | Calibraciones Interno y externo |  |  |  | Si |  |  |  |  | RUT 4246 | 2019 | En curso |  | 2022 |  |  | 3
Química | Química otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Centrifuga Eppendorf 5430R |  | 117C000265 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2035 | [6 empty] | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Química | Química otros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Aceite | Shell/Morlina S2 BL | Morlina S2 BL (Morlina 10) | Aceite industrial |  |  | Calibraciones Interno y externo |  |  |  | Si |  |  |  |  | RUT 4246 | 2019 | En curso |  | 2022 |  |  | 3
Química | Refractometría | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | pieza ajuste refractómetro | no declara | 307 | Pieza de ajuste para refractometro ABBE (prisma) | no declara | no declara | ajustar el índice de refracción de refractómetros ABBE | 1.5167 | 0.0004 | 2021-10-01 | no | 2019 | 2019 | DTSA (ex Agroalimentos) | Dirección Técnica de servicios Analíticos | RUT 7100024747 unico | 2017 | INTI Agroalimentos | R-RUT N° 86-2631 unico | 2015 |  |  | FQ1 /OA
Química | Refractometría | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Refractómetro- brix | ARCANO /0-32% ATC c/luz | ER LB 04/ND | refractómetro de mano 0-32% ATC, prisma, cubre objetos, tornillo de ajuste, tubo espejo, ocular | 0,2% brix | 0,2% | para medir brix en mosto (fermentación alcoholica) | 0-32% brix | 1% | calibración inicial | no
Química | Refractometría | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Refractómetro- ol %v/v | ATAGO/ PAL-33S | ER LB 05/S613050 | refractómetro digital de bolsillo 0-53%vol. ol; 5-30°C, ATC, prisma de vidrio óptico, pantalla LCD | 0,5%- 0,1°C | 1% | para medir contenido de etanol en destilado | 0-53% vol - ATC 5 a 30°C | 1,0% | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave: Prueba hidráulica |  |  | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C |  | 2022-11-01 | si | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 532 unico
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave: Prueba hidráulica |  |  | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C |  | 2022-11-01 | si | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 532 unico
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave marca VZ: Sensor de temperatura de resistencia eléctrica CCG Electrónica Nº de serie 9.2205 (115 ºC, 120 ºC, 125 ºC) | 0,1°C | 2°C | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C | 1°C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100113798 P 1 | 2020 | INTI - Rafaela | RUT 105-588 P 7 y final | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-552 P 2
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave marca VZ: Control valvula de seguridad |  |  | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C |  | 2022-10-01 | SI | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100144018 Unico | 2020 | INTI - Rafaela | RUT 710045088 Unico | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 0532 Unico
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave marca VZ: Sensor de temperatura de resistencia eléctrica CCG Electrónica Nº de serie 9.2205 (115 ºC, 120 ºC, 125 ºC) | 0,1°C | 2°C | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C | 1°C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100113798 P 1 | 2020 | INTI - Rafaela | RUT 105-588 P 7 y final | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-552 P 2
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | AUTOCLAVE | Marca VZ | ILR-Equipo 046 | Autoclave marca VZ: Control valvula de seguridad |  |  | Esterilización de medios de cultivos, diluyentes y materiales en Laboratorio de Microbiología | 118°C - 124°C |  | 2022-10-01 | SI | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 7100144018 Unico | 2020 | INTI - Rafaela | RUT 710045088 Unico | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 0532 Unico
Temperatura y Humedad | Autoclaves | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Mufla | Termoquar / 1100/1 | E 43 | - |  |  | ensayos FNA | 500 - 750 - 800 °C | ±50°C | 2022-11-01 | SI | 2017 | 2017 | DTAT (ex Carnes) | INTI Carnes | 23-3428 | 2012 | INTI Física y Metrología (UT Calor) | 102-2791 | 2008 | INTI Física y Metrología (UT Calor) | 102-2032
Temperatura y Humedad | Autoclaves | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Auto Clave | VZ / 100 | LMI-Au-001 | Perfil Térmico | [7 empty] | 2017 | 2017 | DTAT (ex Carnes) | INTI Carnes | 23-3410 Parcial N° 1 y Final | 2016 | INTI Carnes | 23-3321-Parcial N° 6 y final | 2015 | INTI Carnes | 23-3259
Temperatura y Humedad | Autoclaves | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Autoclave | Sanyo/MLS-3751L | EMBA-A-01 / 040400 | Horno con presion | 0 |  | Esterilizacion y decontaminacion | 115°C a 121°C |  | 2018-01-20 |  | 2017 | 2017-01-20 | DTAT (ex Carnes) | Inti Carnes | 23-3333 | 2015-12-01 | Inti Carnes | 23-3272 | 2014-12-01 | Inti Carnes | 23-3220
Temperatura y Humedad | Autoclaves | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527385 | Autoclave | ARCANO/ LSB75L | ALL318/ 16L0143 |  | 1°C | ± 1 °C | Esterilización de materiales | 121 °C | [8 empty] | 2019 | INTI Carnes | 7100024284
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Baño termostático CON RECIRCULACIÓN | LAUDA ALPHA | 158/LCB 0735-11-0155 | Baño termostático con recirculación | 0,1 °C |  | mantener constante la temperatura de las muestras, descristalizar muestras de miel | 20 °C a 60 °C | 5°C | 2020-11-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT 105-531-03 | 2014 | INTI Rafaela | Raf 105-351 27F |  |  |  | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Baño termostático | Vicking | 5/10466 | baño termostático analógico | - |  | mantener medios fundidos y atemperados | 47ºC a 50ºC y 44ºC a 47ºC |  | 2020-11-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-531 | 2014 | Rafaela | 105-341 | 2011 | Rafaela | 105-182 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Baño termostático | Vicking | 6/20453 | baño termostático digital | 1ºC |  | incubación | 41,5ºC |  | 2020-11-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-531 | 2014 | Rafaela | 105-341 | 2012 | Carnes | 23-3052 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Baño termostático | Lauda | 70/0734-09-0024 | baño termostático digital | 0.1 |  | incubación | 37ºC/44,5ºC |  | 2020-11-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-531 | 2014 | Rafaela | 105-341 | 2012 | carnes | 23-3052 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostatico | Lauda / ALPHA A24 | LMI-BT-001 | Perfil Térmico | [7 empty] | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-524 Parcial N° 7 | 2016 | INTI Carnes | 23-3321-Parcial 2 | 2015 | INTI Carnes | 23-3259-Parcial 2
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostático (EE03) | VWE Scientific Products | 1162/806529 | 150 mm de largo, 290 mm de alto y 160 mm de profundidad |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-01-31 | NO | 2018 | 2018-01-31 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 21 | no hubo |  |  | no hubo
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostático (EE39) | Thermo Fischer Scientific | HAAKE SC 100 / 111031071 | - - - - |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-01-30 | NO | 2018 | 2018-01-30 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 1 Y parcial 2
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostático (EE57) | VICKING | Masson / 23.973 | - - - - |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-01 | NO | 2018 | 2018-02-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 3 Y Parcial 4
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostático (ME08) | Vicking | Masson | 170 mm de largo, 300 mm de alto y 150 mm de profundidad |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-01 | NO | 2018 | 2018-02-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 20
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostático (ME33) | COLE-PARMER | 12105-75 | Temp. Operativa 42ºC |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-01 | NO | 2018 | 2018-02-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 5 y Parcial 6
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Baño Termostático (SE29) | JULABO | SW22 | 300 x 500 x 190 mm |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-01-31 | NO | 2018 | 2018-01-31 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 7
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Baño Termostático | Vicking Mod Masson | 28/Nº serie 60210 | baño termostàtico con fondo cribado de acero inoxidable | 0,1 °C |  | mantener constante la temperatura de las muestras, descristalizar muestras de miel | 35 a 55 °C | 5 °C | 2022-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Lab movil INTI RAfaela | RUT 7100041922 p24 | 2016 | Lab movil INTI RAfaela | RUT RAF-105-458 p8 | 2013 | Lab movil INTI RAfaela | RUT RAF 105-289 p4 | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Baño termostático | Julabo | 346/16947 | baño termostático digital | 0.1 |  | incubación | 37/41,5/44,5ºC |  | 2021-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | 2016 | Rafaela | 105-457 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Baños termostáticos | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | BAÑO Termostático | LAUDA/ A24 | I-387/ S200012819 | Baño teremostático de volumen de 20 litros, controlador de temperatura y recirculación | 0,1 ºC |  | Utilización de equipo para mantener las condiciones de temperatura controladas de muestras y material de referencia durante la aplicación de ensayos. | 20ºC; 25ºC; 30ºC; 35ºC | 0,5ºC |  | no | [11 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro Data-logger (ME24) | Testo | 174/ 37486285 | -30 a 70 º C |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-06-29 | NO | 2015 | 2015-07-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-364 Parcial 6
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro Data-logger (ME25) | Testo | 174 / 37495367 | -30 a 70 º C |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-06-29 | NO | 2015 | 2015-07-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-364 Parcial 07F
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro Data-logger (ME32) | Testo | 174 / 37494913 | -30 a 70 º C |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-06-29 | NO | 2015 | 2015-07-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-364 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6112 | Medidor continuo de temperatura | Testo 175T1 | no posee/ 0572 1751 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | [5 empty] | 2021-05-01 | CIMP | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Física
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Data Logger con sonda Interna/Externa (ME35) | Testo | 175-T2 Logger / 37568867 | Rango: -40 - 120 ºC | Mín. Div. 0,1 ºC. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-06 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 13
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Registrador de temperatura | ACR SYSTEMS / Smart Reader Plus 2 | LIM1-017 / 57105 | Registrador con sensor de temperatura y humedad | 0,1 °C | menor igual a 0,5 °C | Solo para control ambiental (temperatura Y humedad) | > 17,5 °C y < 22,5 °C | menor igual a 0,5 °C | 2020 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-488 Parcial 6 | 2012 | INTI Rafaela | RAF-105-240 Parcial 03F | 2009 | INTI Rafaela | RAF-105-97 Parcial 3 y Final
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Registrador de Temperatura tipo Data Logger (ME65) | Data Trace | LCIE 04 ATEX 311655354/M3T42732 |  | Mínima división 0,001 ºC |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-05 | NO | 2018 | 02/02 al 05/02/2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 26
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Registrador de Temperatura tipo Data Logger (ME66) | Data Trace | LCIE 04 ATEX 311655354/M3T42723 | Mínima división 0,001 ºC |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-05 | NO | 2018 | 02/02 al 05/02/2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 27
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Registrador de temperatura | Escort MINI | MI-BJ-179259 | Termometro | 0,5ºC | 1ºC | Laboratorio LIM4 - Aprobación de Modelo de Instrumentos de Pesar | `-10ºC a 40ºC | 1ºC | 2020-10-01 | Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-598 /1 | 2016 | INTI Rafaela | 105-469/1 | 2014 | INTI Rafaela | 105-342/1
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Registrador de temperatura | Escort MINI | MI-CA-0227-0216 | Termometro | 0,5ºC | 1ºC | Laboratorio LIM4 - Aprobación de Modelo de Instrumentos de Pesar | `-10ºC a 40ºC | 1ºC | 2020-10-01 | Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-598 /2 | 2016 | INTI Rafaela | 105-469/2 | 2014 | INTI Rafaela | 105-342/2
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6146 | Datalogger AUTOCLAVE | TecnoSoft | 50202123 | Medidor continuo de temperatura |  |  | Medidor continuo temp autoclave | 105°C a 125°C | 0.2 | 2020-01-21 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-RAFAELA | 105-605 Parcial 3 y final | 2016 | INTI-RAFAELA | 105-432 Único | NA | NA | NA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Controlador electrónico de temperatura | ST STUART (Modelo: NTESC-C02M) | ILR - Equipo 281 (S/N: 09/11)) | Controlador/regulador electrónico de temperatura. | 1°C | ± 1 °C | Medición de temperatura en ILR-Equipo 225 | (40 - 200)°C | ≤1 °C | 44652 | NO | 2019 | 43770 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición | 7100034488
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Controlador electrónico de temperatura | ST STUART (Modelo: NTESC-C02M) | ILR - Equipo 281 (S/N: 09/11)) | Controlador/regulador electrónico de temperatura. | 1°C | ± 1 °C | Medición de temperatura en ILR-Equipo 225 | (40 - 200)°C | ≤1 °C | 44652 | NO | 2019 | 43770 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición | 7100034488
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Adquisidor de datos | Testo | DAT-01 | Adquisidor de datos | 0,1ºC |  | Control de condiciones ambientales | 0ºC a 700 ºC |  | 2022-03-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2020 | 2020 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Dpto. de Mediciones y Calibraciones Industriales | 7100052856 | 2017 | Lab. de Metrología - INTI Córdoba | 015-2600 | ---- | ---- | ----
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Data Logger | LogTag/TRED 30-7R | I-309/ 1060017924 | Dispositivo para medición de temperatura con sonda. | 0,1ºC |  | El equipo se utiliza para la medición de temperatura en muestras y para el control de equipos | -18ºC; 4ºC; 18ºC; 20ºC; 25ºC; 40ºC | 0,5ºC | 2020-06-01 | no | 2019 | 2019-06-01 | DTAT (ex Carnes) | INTI Córdoba | 15-2698 P4yF | 2018-06-01 | INTI San Luis | 60-29 P5 |  |  |  | MA/AA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Data Logger | LogTag/TRED 30-7R | I-310/ 1060017925 | Dispositivo para medición de temperatura con sonda. | 0,1ºC |  | El equipo se utiliza para la medición de temperatura en muestras y para el control de equipos | -18ºC; 4ºC; 18ºC; 20ºC; 25ºC; 40ºC | 0,5ºC | 2020-06-01 | no | 2019 | 2019-06-01 | DTAT (ex Carnes) | INTI Córdoba | 15-2698 P4yF | [6 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Datta logger | Testo; 174T | DLO-BI-0001 | Temperatura | ± 0,1 | ± 0,5 | control de temperatura de incubadora | 18-22 | ± 1 | 2020-07-01 | no | 2016 | 2016-07-01 | DTMF (Física) | U.T. Calor (física y metrología) | 102-3577 | 2011-12-01 | U.T. Calor (física y metrología) | 102-2746
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | data logger | TESTO 174 H | DLO-CO-0008 | temp y humed |  |  | cond ambient |  |  | 2021 | si | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Fisica | 102-3722
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Datta logger | Testo; 174H | DLO-BI-0003 | Temperatura y humedad | ± 0,1; 0,1%HR | ± 0,5 | control de temperatura de laboratorio | 18-27 * | ± 1 | 2022-09-01 | no | 2018 | 2018-09-01 | DTMF (Física) | U.T. Calor (física y metrología) | 102-4066 5°Parcial | no hay equipo adquierido durante el 2018
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Datta logger | Testo; 174H | DLO-BI-0004 | Temperatura y humedad | ± 0,1; 0,1%HR | ± 0,5 | control de temperatura de cuarto DBO | 18-24 * | ± 1 | 2022-09-01 | no | 2018 | 2018-09-01 | DTMF (Física) | U.T. Calor (física y metrología) | 102-4066 6°Parcial y final | no hay equipo adquierido durante el 2019
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/174H | DLO-EF-0002/37236791 | DATA LOGGER | 0,1 ºC/0,1% | 0,5ºc/3% | Incubadoras/Sala DBO/Sala balanzas | 19-21ºc/17-23ºc/15-25ºc | 0,3ºC | 2022-09-01 |  | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI FISICA (CALOR) | 102-4066-1ºparcial
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/174H | DLO-EF-0003/37236829 | DATA LOGGER | 0,1 ºC/0,1% | 0,5ºc/3% | Incubadoras/Sala DBO/Sala balanzas | 19-21ºc/17-23ºc/15-25ºc | 0,3ºC | 2022-09-01 |  | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI FISICA (CALOR) | 102-4066-2ºparcial
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/174H | DLO-EF-0004/37236790 | DATA LOGGER | 0,1 ºC/0,1% | 0,5ºc/3% | Incubadoras/Sala DBO/Sala balanzas | 19-21ºc/17-23ºc/15-25ºc | 0,3ºC | 2022-09-01 |  | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI FISICA (CALOR) | 102-4066-3ºparcial
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/174H | DLO-EF-0005/37236784 | DATA LOGGER | 0,1 ºC/0,1% | 0,5ºc/3% | Incubadoras/Sala DBO/Sala balanzas | 19-21ºc/17-23ºc/15-25ºc | 0,3ºC | 2022-09-01 |  | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI FISICA (CALOR) | 102-4066-4ºparcial
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Datalogger temperatura con dos sensores tipo K | TESTO 175-T3 | Indicador: FQ-079 /Nº serie 38012148/003 | Indicador de dos canales de medición | 0,1 °C | ± 0,5 °C | Control ambiental de horno mufla | 550 °C ± 25 °C | ± 2 °C | 2020-10-01 | El instrumento se utiliza en ensayos bajo el SIG con intenciones de acreditarse ante el OAA en 2022 | 2019 | 2019-11-01 | DTMF (Física) | Dpto. Termodinámica | 7100019855 | No presenta calibraciones previas porque en 2019 se reemplazaron las sondas
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Datalogger temperatura con dos sensores tipo K | TESTO 175-T4 | 2 Sensores: FQ081-R1/ FQ082-R1 | Sensores tipo K (-50-1000 °C) | 0,1 °C | ± 0,5 °C | Control ambiental de horno mufla | 551 °C ± 25 °C | ± 2 °C | 2020-11-01 | El instrumento se utiliza en ensayos bajo el SIG con intenciones de acreditarse ante el OAA en 2023 | 2019 | 2019-12-01 | DTMF (Física) | Dpto. Termodinámica | 7100019856 | No presenta calibraciones previas porque en 2019 se reemplazaron las sondas
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Datta logger | Testo; 175 H1 | DLO-BI-0002 | Temperatura y humedad | ± 0,1; 0,1%HR | ± 0,4 | control de temperatura de cuarto de cultivo | 18-27 * | ± 1 | 2020-10-01 | no | 2016 | 2016-10-01 | Externo | akrimet (externo) | 40349849-161013 | no hay equipo adquierido durante el 2016
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | data logger | TESTO 174 H | DLO-CO-0006 | temp y humed |  |  | cond ambient |  |  | 2021 | si | 2016 | 2016 | Externo | AKRIBIS |  | 2016 | Fisica | 102-3577
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Fourier/ K05720561 | DLO-EF-0001/ 1907635 | DATA LOGGER | 0,1 ºC | 0,3ºc | Incubadora DBO5 | 20+-1ºC | 0,3ºC | 2021-02-01 |  | 2017 | 2017 | Externo | AKRIMET | 1907635-170217
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | data logger | TESTO 174 H | DLO-CO-0007 | temp y humed |  |  | cond ambient |  |  | 2021 | si | 2017 | 2017 | Externo | AKRIBIS
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 152/40501560 | C/termopar Pt100 153 Canal 1 | 0,01ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/37/41,5 |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Matec Mediciones | 2019 | Córdoba | 015-2698 | 2017 | Rafaela | 105-521 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 152/40501560 | C/termopar Pt100 156 Canal 2 | 0,01ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/37/44,5 |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Matec Mediciones | 2019 | Córdoba | 015-2698 | 2017 | Rafaela | 105-521 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 148/40212396 | C/termopar 379 Canal 1 | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/25/37/41,5ºC |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Matec Mediciones | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Data Loger de Temperatut=ra | INTI SALTA | Data Loggers INTI | Data loger para 16 sondas | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-13 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527322 | Datalogger Temperatura y Humedad | CEM/DT172 | SA-CA-01 |  | 0,1 %hr y 0,1 ºC |  | control de condiciones ambientales | 35 a 100% hr; 15 a 40ºC. |  | 2020-09-18 |  | 2018 | 2018-09-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 062-0028-P1
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527323 | Datalogger Temperatura y Humedad | CEM/DT172 | SA-CA-02 |  | 0,1 %hr y 0,1 ºC |  | control de condiciones ambientales | 35 a 100% hr; 15 a 40ºC. |  | 2020-09-18 |  | 2018 | 2018-09-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 062-0028-P2
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527324 | Datalogger Temperatura y Humedad | CEM/DT172 | SA-CA-03 |  | 0,1 %hr y 0,1 ºC |  | control de condiciones ambientales | 35 a 100% hr; 15 a 40ºC. |  | 2020-09-18 |  | 2018 | 2018-09-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 062-0028-P3
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527325 | Datalogger Temperatura y Humedad | CEM/DT172 | SA-CA-04 |  | 0,1 %hr y 0,1 ºC |  | control de condiciones ambientales | 35 a 100% hr; 15 a 40ºC. |  | 2020-09-18 |  | 2018 | 2018-09-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 062-0028-P4
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527373 | DataLogger T175H1 | Testo T175h1 | SA-TX 059 | Termohigrometro | 0.1 | 0,1ºC -0,1%HR | Ensayo de HVI | 20ºC 65%HR | 0,6ªC - 2%HR | 2021-01-23 |  | 2020 | 2020-01-23 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 7100037260 | 2018-04-04 | Testo SAC Nº 48 | Cert. 334118
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527374 | DataLogger T175H1 | Testo T175h1 | SA-TX 059 | Termohigrometro | 0.1 | 0,1ºC -0,1%HR | Ensayo de HVI | 20ºC 65%HR | 0,6ªC - 2%HR | 2021-01-23 |  | 2020 | 2020-01-23 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 7100037260 | 2018-04-04 | Testo SAC Nº 48 | Cert. 334118
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data Logger ultrafreezer | Testo/176-T4 | k 0572 1764 | Rango de medición extremadamente amplio de -200 °C a 1000 °C. Mide temperaturas hasta en cuatro lugares simultáneamente con su memoria para un máximo de 2 millones de datos de medición. | 0,1°C | ±1 % del v.m. (-200 hasta -100,1 °C) ±1 Dígito ±0,3 °C (-100 hasta +70 °C) ±1 Dígito ±0,5 % del v.m. (+70,1 hasta +400 °C) ±1 Dígito | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -200°C hasta 1000°C | No hay registro | No hay registro | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Mini datalogger | TESTO | 36709206 | Memoria de datos para 16.000 valores de temperatura, aprox. 500 días de duración de la pila Rango: -30 a + 70ºC | 0,1 °C | ± 0,5°C | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -30 °C hasta 70°C | No hay registro | No hay registro | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data logger freezer | Testo/176-T4 | 40700964 106 | Rango de medición extremadamente amplio de -200 °C a 1000 °C. Mide temperaturas hasta en cuatro lugares simultáneamente con su memoria para un máximo de 2 millones de datos de medición. | 0,1°C | ±1 % del v.m. (-200 hasta -100,1 °C) ±1 Dígito ±0,3 °C (-100 hasta +70 °C) ±1 Dígito ±0,5 % del v.m. (+70,1 hasta +400 °C) ±1 Dígito | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -200 °C a 1000 °C | No hay registro | No hay registro | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data logger freezer | Testo/176-T4 | 40701546 107 | Rango de medición extremadamente amplio de -200 °C a 1000 °C. Mide temperaturas hasta en cuatro lugares simultáneamente con su memoria para un máximo de 2 millones de datos de medición. | 0,1°C | ±1 % del v.m. (-200 hasta -100,1 °C) ±1 Dígito ±0,3 °C (-100 hasta +70 °C) ±1 Dígito ±0,5 % del v.m. (+70,1 hasta +400 °C) ±1 Dígito | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -200 °C a 1000 °C | No hay registro | No hay registro
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/622 | DLO-EF-0006/39525354/0920 | DATA LOGGER | 0,1ºC/0,1%/0,1hPa | 0,4K/2%HR/3 hPa | ensayo OD (calibracion sonda) y otros | 20ºC/30-90%HR/1013 hPa | 0,3ºC | 2022 (solo T y HR%)
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Data logger. Efluentes | Testo/108 | DLO-EF-0007/42670192 | Termometro digital con sonda | 0,1 ºC | 0,5ºC | Estufa secado patrones y solidos totales/ temperatura de agua en verificaciones | 100/110/120 y 150ºC y 20-25ºC/ | 0,3ºC | nuevo, nunca se calibro
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 148/40212396 | c/termopar a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/25/37/41,5ºC |  | 2022-10-01 | no |  | NA | [9 empty] | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 149/40211163 | 2 termopares a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | a definir | [14 empty] | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 150/40212398 | 2 termopares a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | a definir | [14 empty] | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Datalogger | Testo | 151/40211144 | 2 termopares a adquirir | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | a definir | [14 empty] | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Controlador electrónico de temperatura | FULL GAUGE CONTROLS (Modelo: MT-512E | ILR - Equipo 284 (S/N: E-251415) | Controlador/regulador electrónico de temperatura. | 1°C | ± 1 °C | Medición de temperatura en ILR-Equipo 247 | (1 - 10)°C | ≤1 °C | NO HA SIDO AÚN CONTROLADO
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Mini registrador de datos | Testo | LIA MR 012 | Digital | T: 0,1 ºC; H: 1%; P: 0,1 hPa |  | Control de condiciones ambientales | T: 15-25 ºC; H: 30-90 % |  | 2022 | SI - Auditado por Cruzadas
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Controlador electrónico de temperatura | FULL GAUGE CONTROLS (Modelo: MT-512E | ILR - Equipo 284 (S/N: E-251415) | Controlador/regulador electrónico de temperatura. | 1°C | ± 1 °C | Medición de temperatura en ILR-Equipo 247 | (1 - 10)°C | ≤1 °C | NO HA SIDO AÚN CONTROLADO
Temperatura y Humedad | Data loggers, registradores de temperatura | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Registrador de humedad y temperatura | Testo 177 H1 | 420736150 |  | Menor división: 0,1°C. Menor división: 0,1%HR | Temperatura ±0,5°C. Humedad ±2%HR (2hasta 98%HR) a 25°C | Registro temperatura y humedad en acondicionamientos en cámara climática | Temp.: -20°C - 70°C. Humedad: 0%HR A 100%HR sin condensación | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTi U.T Calor Fisica y Metrologia |  | 2017 | INTi U.T Calor Fisica y Metrologia Lic. Javier Garcia Skabar | 102-3826 1 parcial | 2016 | SICE SRL | ---- | Física no entregó el último informe
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Mufla ORL I | ORL/ APOLO K | I-30/ O31005 | Mufla eléctrica. Con regulador lateral de temperatura. Puerta frontal. | 1ºC |  | Uso previsto para ensayo dweterminación de sólidos totales, fijos y volatiles en efluentes y enmiendas orgánicas. | 550 ºC | 30ºC | 2019-11-01 | no | 2016 | 2016-11-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-458 P4 | 2013-11-01 | INTI Rafaela | 105-289 P13 | 2009-05-01 | INTI Rafalea | 86-6 | MA/AA
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de Cultivo (EE45) | FAETA | 30/40-H / Serie 1212 Nº E.9573 | - - - - |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2018-05-04 | NO | 2016 | 2016-05-04 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 1 | 2014-05-08 | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-312 Parcial 3 | no hubo
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de Cultivo | LabTech / LIB-150M | LMI-EC-001 | Perfil Térmico | [7 empty] | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-524 Parcial N° 1 | 2016 | INTI Carnes | 23-3321-Parcial N° 5 | 2015 | INTI Carnes | 23-3259 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de Cultivo | LabTech / LIB-150M | LMI-EC-002 | Perfil Térmico | [7 empty] | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-524 Parcial N° 3 | 2016 | INTI Carnes | 23-3321-Parcial N° 4 | 2015 | INTI Carnes | 23-3259-Parcial 1
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de Esterilización | Binder / 53 FD | LMI-EE-001 | Perfil Térmico | [7 empty] | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-524 Parcial N° 8 | 2013 | INTi Rafaela | RAF-105-264-Parcial N° 1 | 2012 | INTI Rafaela | RAF-105-210-Parcial N° 4
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa | Friocell | 311/E172493 | estufa de cultivo refrigerada | 0.1 |  | incubación | 5/30/37/44ºC |  | 2020-11-01 | no | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-586 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa | SAN JOR | 2/19082 | estufa de cultivo | analogica |  | incubación | 35ºC |  | 2021-11-01 | no | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-586 | 2016 | Rafaela | 105-458 | 2014 | Rafaela | 105-341 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa | SAN JOR | 3/19713 | estufa de cultivo | 0.1 |  | incubación | 44/56ºC |  | 2021-11-01 | no | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-586 | 2016 | Rafaela | 105-458 | 2014 | Rafaela | 105-341 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa | SAN JOR | 8/22391 | estufa de cultivo | 0.1 |  | incubación | 37ºC |  | 2021-11-01 | no | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-586 | 2016 | Rafaela | 105-458 | 2014 | Rafaela | 105-341 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Estufa de secado | DALVO/OJALVO | ILR - Equipo 225 (SB-343 / 0215-642-001) | Estufa para Secado/Esterilización de convección natural. | 1 °C | ± 1 °C | Secado de sustancias sólidas, biosólidos y material de trabajo en plástico/vidrio. | (40 - 200)°C | ≤1 °C | 44652 | NO | 2018 | 43191 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-552-P8 a P11
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de incubación (ME42) | Sanyo | Incubator MIR-153/08010001 | 620 mm de largo, 550 mm de alto y 330 mm de profundidad |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-02 | NO | 2018 | 2018-02-02 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 23
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de incubación (ME46) | Sanyo | Incubator MIR-26/9080141 | 600 mm de largo, 500 mm de alto y 530 mm de profundidad |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-02-02 | NO | 2018 | 2018-02-02 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº 105-550 Parcial 24
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Estufa de secado | DALVO/OJALVO | ILR - Equipo 225 (SB-343 / 0215-642-001) | Estufa para Secado/Esterilización de convección natural. | 1 °C | ± 1 °C | Secado de sustancias sólidas, biosólidos y material de trabajo en plástico/vidrio. | (40 - 200)°C | ≤1 °C | 44652 | NO | 2018 | 43191 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-552-P8 a P11
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa de Secado digital | SAN JOR/ SE60A | I-15/ | Estufa 2 puerta laterales, medidas interna 60x40x40 cm. Display digital | 0,1°C | (±1,5% del valor final | Se mapeó en 85 y 105 °C en 12/2019. se maperaía 120 y 150 en 2021. MAPEAR LOS 4 PUNTOS ANTES MENCIONADOS EN 2022 | 85°C-105ºC-120ºC- 150°C | 2ºC | 2022-11-01 | no | 2019 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | DT Centro litoral | 71000411922 P7 y P8 (85 y 105 °C) | 2016 | INTI- Rafaela | 105-458 P1, P2 , P3 (85, 120 y 105 °C) | 2014 | INTI Rafalea | 105-341 P9 P10 (85, 102 °C) | MA/AA
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Horno DQO | HACH 45600 | I-86/ 970700016232 | Panel de control frontal con indicador de calor, temporizazor(o timer)indicador de modo de temperatura. Panel de control trasero, tecla de encendido/apagado, control de temperatura conexión de fuente de alimentación. Bloque removible de alumionio con capacidad para 25 tubos de digestión de 16x100 mm. | 1ºC |  | Equipo para digestión de tubos de DQO. | 150 ºC | 2 ºC | 2022-11-01 | no | 2019 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100041922 P27 (150ºC ) | [6 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Incubadora para DBO | WTW/ TS606/4-i | I-159/ 15070007 | Armario termorefrigerado para incubación de muestras de DBO. Capacidad: 360 l. Unidad reguladora de temperatura en el interior del armario. | 0,1ºC |  | Mantener a temperatura constante DE 20ºC las muestras de ensayo de DBO. | 10-40ºC | 1ºC | 2022-12-01 | no | 2019 | 2019-12-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 7100041922 P19 | [6 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | ESTUFA DE VACIO | MOD DZF-6030 A | 80/110711799 |  | 0,1 °C |  | secado de muestras y patrones primarios | 80 a 120 °C | 5 °C | 2022-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Lab movil INTI RAfaela | RUT 7100041922 p15 | 2016 | lab movil INTI RAfaela | RUT 105-458 p7 | 2013 | LAb movil INTI RAfaela | RAF-105-289 | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Incubadora refrigerada | PANASONIC | 368/ | estufa de cultivo refrigerada | 0.1 |  | incubación | 22/25/30ºC |  | 2021-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Incubadora Estufa | Shellab | 369/ | estufa de cultivo | 0.1 |  | incubación | 35/41,5ºC |  | 2021-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | 2016 | Rafaela | 105-457 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa | SAnJor | 370/ | estufa de cultivo | 0.1 |  | incubación | 25/35ºC |  | 2022-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | 2016 | Rafaela | 105-457 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa de esterilización | SAnJor | 1/19196 | estufa de esterilización | analógica |  | esterilizacion de material | 170ºC |  | 2022-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | 2016 | Rafaela | 105-458 | 2013 | Rafaela | 105-289 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa de esterilización | JONOMEX | 371/AL38 | estufa de esterilización | analógica |  | esterilizacion de material | 170ºC |  | 2022-12-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 7100041922 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Estufa de Cultivo | Panasonic / MIR-154-PE | LMI-EC-003 | Perfil Térmico | [7 empty] | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-619 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Mufla | O.R.L. /O.R.L. III | MUF-01/280600 | Horno electrico | 1ºC |  | Tratamiento de muestras | max. 1200ºC |  | 2021-07-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-623 parcial 5 | 2015 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | RAF-105-398 parcial 2 | 2009 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | FM-102-2273 1er parcial
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Mufla | O.R.L. /O.R.L. VI | MUF-02/010911 | Horno electrico | 1ºC |  | Tratamiento de muestras | max. 1200ºC |  | 2021-07-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-623 parcial 6 y final | 2017 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-488 parcial 5 | 2015 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | RAF-105-398 parcial 3F
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Incubadora | Semedic/I-291PF | INC-01/00220155 | Estufa de cultivo | 0,1ºC |  | Cultivo de muestras | 5 ºC a 50ºC |  | 2021-07-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-623 parcial 3 | 2017 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-488 parcial 3 | 2015 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | RAF-105-398 parcial 1
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Estufa | O.R.L. /O.R.L. SDCAF6556/T | EST-02/221015 | Estufa | 0,1ºC |  | Tratamiento de muestras | 10ºC a 250ºC |  | 2021-07-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-623 parcial 4 | 2017 | Deparatamento de Tecnicas Aplicadas A Sistemas de Medicion -INTI Rafaela | 105-488 parcial 4 | ---- | ---- | ----
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Autoclave (ME44) | SANYO | MLS – 3781L | Temp. Operativa 121 ºC |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2019-12-18 | NO | 2017 | 2017-12-18 | DTAT (ex Carnes) | INTI Carnes | INTI Carnes. RUT Nº 23-3171-Parcial 1/3
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Mufla | Indef/332 | EFQ-M-01 / 3041374399 | Horno electrico de resistecia | 0 |  | Calcinacion de muestras de alimentos | 525°C +/- 25°C y 825°C +/- 25 |  | 2018-01-16 |  | 2017 | 2017-01-16 | DTAT (ex Carnes) | Inti Carnes | 23-3333 | 2015-11-30 | Inti Carnes | 23-3272 | 2014-12-01 | Inti Carnes | 23-3220
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Incubadora 20ºC. Efluentes | Precision Scientific/815 | INC-EF-0001 /NºS 9603-002 | Incubadora | 0,1 ºC | uniformidad +-0,5 | DBO5 | 20+-1ºC | 0,3ºC | 2022-11-01 |  | 2019 | 2019 | DTAT (ex Carnes) | INTI CARNES | 7100037376 | 2016 | INTI CARNES | 23-3329
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Incubadora 20ºC. Efluentes | WTW/TS606-6-2-i | INC-EF-0002/ 82.495.712.2 | Incubadora | 0,1 ºC | uniformidad +-1ºC | DBO5 | 20+-1ºC | 0,3ºC | 2022-03-01 |  | 2019 | 2019 | DTAT (ex Carnes) | INTI CARNES | 23-3499 | 2016 | INTI CARNES | 23-3288
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 113 | Mufla | ORL /ORL-V/P/PC | EQ83/1411114 | Mufla y controlador DHACEL modelo DH101 | 1°C | 25°C | Calicinaciones | (200 a 900)°C | 17° C | 2020-04-17 | NO | 2019 | 2019-04-17 | DTAT (ex Carnes) | Carnes | 233503 | 2018-06-22 | Carnes | 233449 | 2017-02-22 | Carnes | 233343
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Estufa de secado Efluentes | Memmert/UNE 200 | EST-EF-0001/C2121913 | estufa de secado de patrones | 0,1ºC |  | secado de patrones | 100-150ºC | 0,3ºC | 2022-01-01 |  | 2020 | 2020 | DTAT (ex Carnes) | Dpto de tecno de proceso industrial | 7100050521 | 2018 | INTI CARNES | 23-3447
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Estufa | Carbolite / HX 30 | E 12 C | estufa de dos estantes ubicados respectivamente a 9 cm y 23 cm del piso y de dimensiones internas: 40x40x40 cm |  |  | secado para ensayos de lana | 100 - 110 °C | ±5°C | 2022-09-01 | SI | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | INTI Carnes | 7100120413 | 2019 | INTI Carnes | 7100039910 | 2018 | INTI Carnes | 23-3459
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Estufa | WDL WRONZ DEVELOPMENT | E 34 | posee 5 contenedores, que son tubos plásticos con malla de acero en ambos extremos para permitirla circulación de aire desde el extremo inferior al superior. Capacidad de cada contenedor: 1300cm3 |  |  | secado para ensayos de composición | 103 - 107 °C | ±2°C | 2022-09-01 | SI | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | INTI Carnes | 7100122001 | 2018 | INTI Carnes | 23-3454 | 2017 | INTI Carnes | 23-3379
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Estufa | MEMMERT / ULE 500 | EQ-F005 | Estufa | 0,5 °C | 0,5 °C | diario | 45° a 50° C | 2°C | 2023-10-19 | no | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | 10677 Carnes | 7100128385 | 2019 | 10677 Carnes | 7100022876 | 2017 | 10677 Carnes | 23-3373
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Camara de acondicioamiento | MEMMERT / 768 | EQ-F019 | Camara de acondicioamiento | 0,1 °C | 0,1 °C | diario | 21° a 25° C | 2°C | 2023-10-19 | no | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | 10677 Carnes | 7100128385 | 2018 | 10677 Carnes | 23-3480 | 2016 | 10677 Carnes | 23-3318
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 111 | Estufa | MCH | E16 | Estufa y controlador Novous N3000 | 0,1°C | 2 °C | Para secado | (105 a 120)°C | £ 1° C | 2022-01-08 | NO | 2021 | 2021-01-08 | DTAT (ex Carnes) | Carnes | 7100076040 | 2019-10-12 | Carnes | 7100030801 | 2018-08-09 | Carnes | 233461
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 127 | Cámara climática | Binder KBF 240 | 980240 |  | 1ºC 1%HR |  | resolución técnica | 20ºC 65%HR |  |  |  | 2019 | 2019 (solo temperatura) | DTAT (ex Carnes) | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100023644
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 123 | Estufa de laboratorio | Binder WTB FDL 115 | 980082 |  | 1ºC |  | resolución técnica | 60ºC |  |  |  | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100146763 | 2019 | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100012385
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 124 | Estufa de laboratorio | Binder WTB EED 115 | 980955 |  | 1ºC |  | resolución técnica | 103ºC |  |  |  | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100146763 | 2019 | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100012385
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 125 | Estufa de laboratorio | MEMMERT ULE 300 | c3980076 |  | 1ºC |  | resolución técnica | 103ºC y 70ºC |  |  |  | 2021 | 2021 | DTAT (ex Carnes) | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100146763 | 2019 | Departamento de Tecnología de Proceso Industrial | 7100012385
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Mufla Rayos X | Indef | Modelo 870 | Mufla |  |  | 450ºC | 300-1100 ºC | 20ºC | 2019-09-01 | No | 2014 | 2014 | DTMF (Física) | Fìsica |  | 2009 | Físisca
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Mufla. Efluentes | Ney Tech/ A-550 | MUF-EF-0001 | MUFLA | 1 °C | +-5 °C | Solidos volatiles | 550ºC | +-5ºc | 2021-06-01 |  | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | INTI F y M | 3577
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Estufa Aguas | ORL - SD343 | 80606 |  | cada 1ºC |  |  | 0ºC - 200 ºC |  | 2020 |  | 2012 | 2012 | ex Química | INTI - Quimica |  | 2008 | INTI - Quimica |  | 2006 | INTI - Fisica | 1665
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Mufla Aguas | Indef srl - 270 | 352312078 |  | cada 10ºC |  |  | 0ºC - 600 ºC |  | 2019 |  | 2014 | 2014 | ex Química | INTI - Quimica
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Mufla Metales | Lindberg, B6 | I002034 |  |  |  | calcinaciones | (200-1100)°C | 24°C | 2019-09-01 | NO | 2014 | 2014 | ex Química | Calidad-quimica |  | 2006 | CECOM |  | 2003 | CECOM
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Horno mufla | INDEF 332 | FQ057/nº serie 3041374215 | Horno mufla |  |  | Determinacion de cenizas | 550 °C ± 25 °C | ± 9 °C | 2019-07-17 | El instrumento se utiliza en ensayos bajo el SIG con intenciones de acreditarse ante el OAA en 2022 | 2014 | 2014-05-20 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | INTI-MDQ | 003-387 P2F | 2009-09-01 | UT Calor | 102-2339 2F
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Horno mufla | INDEF 331 | FQ007/nº serie 4040252731 | Horno mufla |  |  | Determinacion de cenizas | 550 °C ± 25 °C | ± 9 °C | 2019-07-17 | El instrumento se utiliza en ensayos bajo el SIG con intenciones de acreditarse ante el OAA en 2022 | 2014 | 2014-05-20 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | INTI-MDQ | 003-387 P1 | 2009-09-01 | UT Calor | 102-2339 1P
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MUFLA | Modelo ORL III/PC | ILR- Equipo 262; Nº de Serie 221217 | Horno mufla | 1ºC |  | Para incineración de muestras - cuantificación de cenizas | 300-525 ºC |  | por rotura | si | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-552 parcial 15 y final
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MUFLA | Modelo ORL III/PC | ILR- Equipo 262; Nº de Serie 221217 | Horno mufla | 1ºC |  | Para incineración de muestras - cuantificación de cenizas | 300-525 ºC |  | por rotura | si | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-552 parcial 15 y final
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6113 | Estufa | ORL | 082C00100 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | [5 empty] | Sin calibrar | CIMP
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | ESTUFA DE VACIO |  | 117C000218 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2032 | [6 empty] | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527380 | Estufa de cultivo | San Jor/ SL60C | ALL330/3003 |  | ± 0,2% del valor final de T | ± 1% del valor final de T | Microbiología | 20 °C a 70 °C
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Mufla | TECNO DALVO / TDHM 2 digital | ER LB 02/timer 6819 | horno mufla eléctrico con termocupla interna, con controlador automático de temperatura y tiempo | 1°C- 1 min | 1°C- 1 min | para medir contenido de cenizas y materiales volátiles en BCS | 100-910°C/1-240 min | 10°C | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Estufa de secado | Peet Lab/DHG-9245A | ER LB XX/ | estufa de secado con control automático de temperatura, y circulación forzada de aire | 0,1°C | 0,1°C | para secado de materiales por temperatura y circulacion forzada de aire | 10-300 °C | 5°C | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Estufas, muflas, incubadoras | SORNOA |  | Producción Sustentable NOA | M. RAQUEL URUEÑA, 3814228410, MRURUENA@INTI.GOB.AR Mariana Tarifa, mtarifa@inti.gob.ar | Estufa de cultivo-secado | SAN JOR/SL30S | 28467 | Rango de temperatura: 30 a 200C° Rango optimo de trabajo: 90 a 200C° Uniformidad: ±1,3% del valor final de temperatura Termometro a mercurio de control empotrado en frente Termoregulador hidraulico a capilar |  | Exactitud: ±1,3% del valor final de temperatura | Secado de muestras, drogas e instrumental | 70-120 |  |  | no |  | De fabrica
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Refrigerador | Kohinor | I-171/ no visible | Refrigerador arriba -Congelador abajo | NA | NA | Conservación y refrigeración de muestras de agua y efleuntes. | 2-8 ºC | 5ºC | 2021-11-01 | no | 2016 | 2016-11-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-458 P15 | [6 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Freezer | Kohinor | I-172/ 000954 | Refrigerador arriba -Congelador abajo | NA | NA | Conservacion de muestras de aguas y efluentes. | -18 ºC | 5ºC | 2021-11-01 | no | 2016 | 2016-11-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-458 P16 | [6 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Refrigerador | Kohinor | 162/no visible | Refrigerador arriba - congelador abajo | NA |  | refrigeración muestras | 2 a 8 °C | 5 °C | 2021-11-01 | no | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Lab movil INTI RAfaela | RUT 105-458 p12 | [6 empty] | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Freezer Kohinor | Kohinor | 162/no visible | Refrigerador arriba - congelador abajo | NA |  | refrigeración muestras | menos de -15 °C | 5 °C | 2021-11-01 | no | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Lab movil INTI RAfaela | RUT 105-458 p13 | [6 empty] | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Freezer | Kohinoor | 68/ | [5 empty] | +- 5°C |  | no | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela | 105-458 | 2011 | Inti Rafaela | 105-182 |  |  |  | Croma/GV
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Heladera | SACCOL | 38 | [6 empty] | 2022-12-01 | no | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela | 105-531-01 | [6 empty] | Croma/GV
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Heladera | INELRO (Modelo: MT980) | ILR - Equipo 247 (S/N: 00835544) | Heladera exhibidora | 1°C | ± 1 °C | Conservación de muestras y soluciones acuosas en frío. | (1 - 10)°C | ≤1 °C | 44743 | NO | 2018 | 43282 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-569-P7
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Heladera | INELRO (Modelo: MT980) | ILR - Equipo 247 (S/N: 00835544) | Heladera exhibidora | 1°C | ± 1 °C | Conservación de muestras y soluciones acuosas en frío. | (1 - 10)°C | ≤1 °C | 44743 | NO | 2018 | 43282 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-569-P7
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Heladera | BAMBI | EVE 4600 | Para conservar en frío |  |  | Almacenamiento de reactivos, soluciones | 5 ± 3 ° C | *Estudio de distribución de temperatura (los valores de temperatura alcanzan y se mantienen dentro del rango operativo) | *2017 | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA | 2016 | *2016 | DTAT (ex Carnes) | *PTM Carnes | *23-3281
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Freezer vertical | PATRICK | Nº inventario 115C00022 |  |  |  | Almacenamiento de productos | -20° C | *Estudio de distribución de temperatura (los valores de temperatura alcanzan y se mantienen dentro del rango operativo) | *2020 |  | 2019 | *2019 | DTAT (ex Carnes) | *PTM Carnes | *7100027955 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Freezer de pozo | GAFA | Nº inventario 115C00448 |  |  |  | Almacenamiento de productos | -20° C | *Estudio de distribución de temperatura (los valores de temperatura alcanzan y se mantienen dentro del rango operativo) | *2020 |  | 2019 | *2019 | DTAT (ex Carnes) | *PTM Carnes | *7100027955 Parcial 4 y final
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Cámara fría sector Purificación de proteínas | SOMAT | BP-PF005 | Recinto refrigerado destinado a la conservación de productos |  |  | Almacenamiento de soluciones, resinas y grandes volumenes de productos de bioprocesos. | 5 +/- 3 °C |  | 2022 | Instalaciones involucradas en desarrollo de Vacuna | 2019 | 2019 | DTAT (ex Carnes) | Perfiles térmicos de distribución de T a cargo de Carnes |  | 2016 | Perfiles térmicos de distribución de T a cargo de Carnes | 23-3281 Parcial: R-3281-2/4 |  |  |  | Verificar la lectura °C del equipo contra un patrón
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Cámara fría sector Cultivo Celular | SOMAT | BP - CM011 | Recinto refrigerado destinado a la conservación de productos |  |  | Almacenamiento de soluciones, resinas y grandes volumenes de productos de bioprocesos. | 6 +/- 3 °C |  | 2022 | Instalaciones involucradas en desarrollo de Vacuna | 2019 | 2019 | DTAT (ex Carnes) | Perfiles térmicos de distribución de T a cargo de Carnes | 7100027955 Parcial 2 | 2016 | Perfiles térmicos de distribución de T a cargo de Carnes | 23-3281 Parcial: R-3281-3/4 |  |  |  | Verificar la lectura °C del equipo contra un patrón
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | freezer vertical |  | 373/ | freezer | analogico |  | conservacion de cepas de referencia | -20ºC |  | nuevo | no |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Heladera Exhibidora vertical Inelro Mt-400uc 390L | Inelro Mt-400uc 390L | 117C000059 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2027 | [6 empty] | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Heladera Whirpool 361L BL. |  | 117C000166 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2033 | [6 empty] | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Temperatura y Humedad | Heladeras y freezers | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Freezer Whirpool 260 lts. |  | 117C000196 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2034 | [6 empty] | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Temperatura y Humedad | Higrómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Registrador de humedad y temperatura | Testo 177 H1 | 420736154 |  | Menor división: 0,1°C. Menor división: 0,1%HR | Temperatura ±0,5°C. Humedad ±2%HR (2hasta 98%HR) a 25°C | Registro temperatura y humedad en acondicionamientos en cámara climática | Temp.: -20°C - 70°C. Humedad: 0%HR A 100%HR sin condensación | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTi U.T Calor Fisica y Metrologia |  | 2017 | INTI Física Lic Javier Garcia Skabar | 102 3826-2° parcial | 2016 | SICE SRL | ---- | Física no entregó el último informe
Temperatura y Humedad | Higrómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Registrador de humedad y temperatura | Testo 174H | 420736160 |  | Menor división: 0,1°C. Menor división: 0,1%HR | Temperatura ±0,5°C. Humedad ±3%HR (2hasta 98%HR) a 25°C | Registro temperatura y humedad ambiente | Temp.: -20°C - 70°C. Humedad: 0%HR A 99%HR sin condensación | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI Fisica y Metrologia Tec Leandro Kornblit | 102-4101 | 2017 | INTI Fisica y Metrologia Tec Leandro Kornblit | 102-3904 | 2016 | SICE SAC | ----
Temperatura y Humedad | Higrómetros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Higrómetor | TECMES / TS251/251-T | SH-TS251-L39 / 3796 | Sensor de humedad TECMES | 0.1% | 0.1% | Medicin de Humedad en el aire Lab. 39 | 20 a 80% | <5% | 2021-10-06 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Termodinamica | RUT 7100023151 | 2014 | Unidad Técnica Calor | OTI 116/14 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Higrómetros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | HIGROMETRO | TESTO / 622 | 39500454/912 | ESTACION METEREOLOGICA | 0,1 %H | 0,2 %H | Laboratorio de masa | 45 %H - 60 %H | 0,2 %H |  | CIPM-MRA | 2021 | 2021
Temperatura y Humedad | Higrómetros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Higrometro de Contacto | TESTO/616-0560 6160 | ER AT 04/3102249 | mide por sonda (chapa de contacto) integrada, el contenido de agua en porcentaje en peso basado en la masa seca (%), mide hasta 5 cm de profundidad | 0,1% | ND | para medir humedad de BCS | < 50 % (maderas); < 20 % (materiales construcción) | 1% | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Cava electrica climatizada | WINE Collection/WS-08 | I-279/ 15081060199 | Refrigerador de una puerta. Indicador y reguladores de temperatura. | NA | NA | Conservacioón de material de referancia-Soluciones buffer de pH | 18 ºC | 2 ºC | 2020-11-01 | no | 2017 | 2017-11-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-531-P5 | [6 empty] | MA/AA
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Calibrador de procesos | Fluke / 744 | L1-T-388/ 9817002 | [6 empty] | 2013-07-03 |  | 2012 | 2012-07-03 | DTMF (Física) | Inti - Física y Metrología | FM-102-2741-Único | 2009-04-28 | Inti - Física y Metrología | FM-102-2183-Parcial 1 | 2009-04-01 | Inti - Física y Metrología | FM-102-2183-Parcial 2
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Termorreactor (DQO) Efluentes | Merck/TR420 | TER-EF-0002/13300331 | digestor | 1ºC | 1ºC | digestionmuestras DQO | 150+-2ºC | rango tolerancia +-2ºC | 2020-09-01 |  | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI FISICA (CALOR) | 7100015244 | 2018 | INTI FISICA | 4031 Y 4032
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termo pozo | Fluke/ 7103 | A79066 | Horno húmedo |  |  | calibraciones internas | -25 a 55 °C |  | 2022-10-01 | SI |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCC 133 | 2017 | [5 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Cámara Termográfica | FLIR/T420-I | ER AT 01/62110438 | lentes de 25° (opcional 6°, 15°, 45°, 90°, de Acercamiento 100, 50µm; Clasificación del Láser/Tipo: Clase 2/Semiconductor AlGalnP Láser de diodo: 1mW/635nm (rojo) | 2 °C o 2 % de lectura | sensibilidad térmica <0.045° C a 30° C | para medir temperatura de equipos o sus partes, por deteccion de Infrarrojo | de -20° C a; 350°C (serie B) 1200° C (serie T); Rango Espectral 7.5 a 13µm | 2°C | calibración inicial | no | 2015 | 2015 | Externo | FABRICA
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Superficie radiante automatica | Fluke / 4180 | EM-CIP-01 / BO7269 | Fuente radiante automática | 0.01 |  | Calibracion de termometros de radiacion infraroja | 15°C a 115°C | 1,35°C | 2022-09-09 |  | 2020 | Desde el 31/08/20 al 03/09/20 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Fisica y Metrologia | 7100065498 | 2016-11-01 | Fisica y Metrologia | 102-3647 | 2013-04-01 | Fisica y Metrologia | 102-C-2941
Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad otros | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 126 | Cámara climática | Binder KBF 720 | 610559 |  | 1ºC 1%HR |  | resolución técnica | 20ºC 65%HR
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termihigrómetro | TFA /No declara modelo | LIM3-016 / 106C000405 | - | 0,1 ° C 1 % HR | - | Muy frecuente | 15 a 25 ° C 30 a 70 % HR | 0,1 ° C (Bulbo sensor externo) 0,5 % HR | 2018-10-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2015 | 2015 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-402 P 1 | 2010 | F&M | 102-2329 P1 | 2007 | F&M | 102-1863 P2
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro Higrómetro digital (PE65) |  |  | Interior -10 a +60 Exterior -50 a +70 |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-427 Parcial 22
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estación meteorológica | TESTO/622 | I-170/ SN 39506248/409 | Medidor científico de condiciones ambientales. Temperatura: -10ºC a 60 ºC-Humedad 0-100%.Presión: 300-1200 hPa. | 0,1ºC-1%HUM |  | Se utiliza el equipo para verificar las condiciones ambientales durante los ensayos de laboratorio. Uso para verificar condiciones ambietnales durante la veririfación de material de vidrio. | 24,8ºC+-5ºC Temperatura; 43,6%Hum +-20% Humedad: 1000,2 hPa +-20hPa | 1ºC; 5% | 2020-10-01 | no | 2018 | oct-18(temperatura); dic-18(humedad) | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela (temperatura) ; INTI Mar del Plata (Humedad) | 105-575 U (Temperatura); 003-1099 U(Humedad) | mar/abr-16 (Temperatura y humedad); jul-16 (presión) | INTI-Fisica y Metrología | 102-3502 U (Temp y Hum); 102-3546 U(Presión) |  |  |  | MA/AA
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Estufa | Friocell | 107/C120404 | estufa de cultivo refrigerada | 0.1 |  | incubación | 5/25/35/41,5ºC |  | 2020-11-01 | no | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 105-586 | 2016 | Rafaela | 105-458 | 2014 | Rafaela | 105-341 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Termohigrómetro | BOECO - GERMANY Modelo: BOE-330 | ILR - Equipo 244 | Termohigrómetro | 1 °C | ± 1°C | Control de Temperatura Ambiental | (0 - 50)°C | ≤ 1°C | 44774 | NO | 2018 | 43313 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-569-P2 | 42887 | INTI Rafaela | 105-498-P4
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Termohigrómetro | BOECO - GERMANY Modelo: BOE-330 | ILR - Equipo 244 | Termohigrómetro | 1 °C | ± 1°C | Control de Temperatura Ambiental | (0 - 50)°C | ≤ 1°C | 44774 | NO | 2018 | 43313 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-569-P2 | 42887 | INTI Rafaela | 105-498-P4
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Estación meteorológica | Galileo | LIA MR 005 | Digital | T: 0,1 ºC; H: 0,1%; P: 0,1 hPa |  | Control de condiciones ambientales | T: 15-25 ºC; H: 30-90 %: P: 1000-1030 hPa |  | 2023-07-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019-07-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Litoral | 216-0091-Unico | 2017-03-01 | INTI-Rafaela | 105-479-Unico | --- | --- | ---
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Estación meteorológica | TFA / 35.1040 | LIM3-017 / 106C000405 | - | 0,1 ° C 1 % HR 10 Pa | - | Muy frecuente | 15 a 25 ° C 30 a 70 % HR 880 a 1080 hPa | 0,5 ° C 5 % HR 0,2 hPa | 2021-10-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rosario | 106-76 | 2016 | F&M | 102-3565 P 2 | 2009 | F&M | 2329 P 5
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TFA |  | Termohigrómetro ambiental | 0,1 °C / 1 %hr |  | Medición temperatura y humedad ambiente | 19-21 °C / 30-100 % hr | 0,5 °C / 5 % hr | 2016-08-01 | CIPM-MRA | 2013 | 2013 | DTMF (Física) | Calor | 018/123 2do. Parcial | 2010 | Calor | 046/10 | 2007 | Calor | 004/07 1er. Parcial
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medidor de Temperatura y Humedad 30.5005 | TFA / 35.5005 | E070.073.026 / N° Serie | Instrumental para medir la temperatura y humrdad |  |  | 4 veces por mes | ,-10 °C a 60° C-H20 HR 10% al 99% |  | 2020-08-01 | Bajo acreditacion | 2014 | 2014-08-01 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT Nº FM-102-3158 4º Parcial | / | / | / | / | / | /
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medidor de Temperatura y Humedad 30.5006 | TFA / 35.5006 | E070.073.027 / N° Serie | Instrumental para medir la temperatura y humrdad |  |  | 4 veces por mes | ,-10 °C a 60° C-H20 HR 10% al 99% |  | 2020-08-01 | Bajo acreditacion | 2014 | 2014-08-01 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT Nº FM-102-3158 3º Parcial | / | / | / | / | / | /
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medidor de Temperatura y Humedad 30.5005 | TFA / 35.5005 | E070.073.026 / N° Serie | Instrumental para medir la temperatura y humrdad |  |  | 4 veces por mes | ,-10 °C a 60° C-H20 HR 10% al 99% |  | 2020-08-01 | Bajo acreditacion | 2014 | 2014-08-01 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT Nº FM-102-3158 4º Parcial | / | / | / | / | / | /
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Mecanica y Logistica | Transporte y logistica | Medios de Transporte - Transporte Vertical | Daniel Egidi, degidi@inti.gob.ar | Medidor de Temperatura y Humedad 30.5006 | TFA / 35.5006 | E070.073.027 / N° Serie | Instrumental para medir la temperatura y humrdad |  |  | 4 veces por mes | ,-10 °C a 60° C-H20 HR 10% al 99% |  | 2020-08-01 | Bajo acreditacion | 2014 | 2014-08-01 | DTMF (Física) | INTI FISICA Y METROLOGIA | RUT Nº FM-102-3158 3º Parcial | / | / | / | / | / | /
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6100 | Estación Meteorológica | Testo/ 622 | N°8/411 | Termohigrómetro |  |  |  |  | 5%hr y 0,6°C | 2020-11-01 | CIMP | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-Física | 102-3407 2° Parcial
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6101 | Estación Meteorológica | Testo/ 622 | N°9/501 | Termohigrómetro |  |  |  |  | 5%hr y 0,6°C | 2020-11-01 | CIMP | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-Física | 102-3407 3° Parcial
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6103 | Estación Meteorológica | Davis/ perception II | N°5/ 082C001204 | Termohigrómetro |  |  |  |  | 1°C/5% | 2020-03-01 | CIMP | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-Física | 102 3305 único parcial
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6104 | Estación Meteorológica | Davis/ vantage vue | N°7 / 082C001544 | Termohigrómetro |  |  |  |  | 5%hr y 0,5°C | 2020-11-01 | CIMP | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | INTI-Física | 102-3407
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TES / 1360 | 95085298 | Termohigrómetro ambiental | 0,1 °C / 0,1 %hr |  | Medición temperatura y humedad ambiente | 19-21 °C / 30-100 % hr | 0,5 °C / 5 % hr | 2018-11-01 | CIPM-MRA | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | Calor | 131/15 | 2013 | Calor | 081/12 1er. parcial | 2010 | Calor | 040/10
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Estación meteorológica | TFA / 35.1033 | LIM3-048 / 106C000732 | - | 0,1 ° C 1 % HR 10 Pa | - | Muy frecuente | 16 a 25 ° C 30 a 70 % HR 880 a 1080 hPa | 0,5 ° C 5 % HR 0,2 hPa | 2018-10-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | F&M | 3396-2
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | TFA | TH5D | Termohigrometro |  |  | SI | Temperatura y humedad |  | 2022 | No | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Calor | OTI 20170007 | 2014 | Calor | OTI 113 | 2012 | Calor | 79
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | TFA | TH5C | Termohigrometro |  |  | si | Temperatura y humedad |  | 2022 | No | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Calor | OTI 20170007 | 2014 | Calor | OTI 113 | 2012 | Calor | OTI 79
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TFA | -- | Termohigrómetro | 0,1ºC, 1% | -- | medición de condiciones ambientales | condiciones ambientales | 0,5 ºC en temperatura, 5% en humedad | 2018 | SI | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Calor | OTI20170007 SP
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Lutron | HT-3003/L331969 | Termohigrómetro |  |  |  | Ambiente |  | 2021-05-01 |  | 2017 | 2017-05-01 | DTMF (Física) | UT Calor | 20170007
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Protomax/VA8010 | LPC TH-3/VA106607099 | Termohigrómetro |  |  |  | Ambiente |  | 2021-04-01 |  | 2017 | 2017-04-01 | DTMF (Física) | UT Calor | 20170005
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TFA | TH1 | termohigrómetro digital | 0,1°C | 1°C | diario | 10°C a 35°C | 0,5°C | 2018-06-09 | CIPM-MRA | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Calor | 20170007 (OTI) | 2010 | Calor | 047/10 (OTI) | 2009 | Calor | 020/09 (OTI)
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termohigrómetro digital | TFA/305.002 | I-105/ 30010056 | Equipo para la medición de condiciones ambientales: Temperatura y Humedad | 0,1 ºC- 1%hum |  | El equipo se utiliza para medir las condiciones ambienteales en el laboratorio durante la realización de ensayo y en sala de balanzas. | Temperatura: 15ºC; 20ºC; 25 ºC-Humedad: 25%; 30%; 40% | 1ºC; 5% | 2020-12-01 | no | 2017 | 2017-12-01 | DTMF (Física) | INTI FÍSICA Y METROLOGÍA | 102-3719 P2 | 2012-10-01 | INTI-Fisica y Metrología | 102-2847 P4yF |  |  |  | MA/AA
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termohigrometro | TFA | 85/30010056/0610 | medidor de humedad y temperatura | 0,1ºC/1% |  | control ambiental sala de preparación de medios de cultivo | 10/20/30/35 ºC-30/50/70/80% |  | 2020-04-01 | no | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Fisica y metrologia | 102-3719 | 2012 | Fisica y metrologia | 102-2847 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Testo | LA0011/ | Medidor de Temperatura/Presión/Húmedad | T° 0.1 °C/H% 0.1 %/P 0.1 hPa | T° 0.4/H% 4/P-(no se calibro en presión) | Verificación de Etilómetros | T: 10 a 35 °C/H% 30 a 90 %/P 800 a 1200 hPa | T° 0.2/H% 4 | 2021-10-01 | no | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Física y Metrología-UT-Calor | 102-3902 | 2015 | SAC N°48 | No es RUT-Certificado N°23237 | - | - | - | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad (SOEYM) |  | Departamento de Almacenamiento de la Energia (DADLE) | Viviana Zapico vzapico@inti.gob.ar int7957 | Terrmo-higrómetro | Logger AZ | 8829 | Terrmo-higrómetro del sotano | 0.1 | Exactitud de la temperatura ± 0.6 (-20 ~ 50 ℃), otros ± 1.2 ℃ - Exactitud de la humedad ± 3% RH (a 25. 10 ~ 90% RH, otros ± 5% RH) | Control de temperatura laboratorio pilas. | Rango de temperatura -40 ~ 85 ℃ - Rango de humedad 0.1 ~ 99.9% RH | Exactitud de la temperatura ± 0.6 - Exactitud de la humedad ± 3% RH | julio 2019 | - | 2017 | Jun. 2017 | DTMF (Física) | UT- Acustica | no tiene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6145 | Termohigrobarómetro | Testo | 002C000824/622 | Estación meteorológica digital, con intervalo del trabajo de 300 a 1200 hPa A | 0,1 hPa |  |  |  |  | 2019-09-01 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI-FÍSICA | 102-4067 1° Parcial/102-4076- único
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60599143 | Datalogger HygroLog HL-NT3 | 0.01°C | ±0.8 %RH / ±0.1 K |  |  | - | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60599130 | Datalogger HygroLog HL-NT4 | 0.01°C | ±0.8 %RH / ±0.1 K |  |  | - | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60595627 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596496 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596497 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596498 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596499 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596500 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596501 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596502 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596503 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596504 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60596505 | Sensro de T y HR HC2-S | - | ±0.5 %RH / ±0.1 K | ,-40 80 %RH /-40 100 ºC | 0…100 %rh / -100...200 °C | ± 0,5 ºC, 2% HR | 2020-08-01 | NO | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102 -3959 | 2015 | UT Calor | 102 -3409
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Termohigrómetro Patrón | VAISALA / HMI41 SET | L1-T-289 / B2720056 |  | 0,1 %hr |  |  |  |  | 2018-08-31 | CIPM-MRA | 2018 | 2018-08-31 | DTMF (Física) | Inti - Física y Metrología | 102-3827-Único | 2016-05-31 | Inti - Física y Metrología | 102-3508-Único | 2014-08-20 | Inti - Física y Metrología | FM-102-3192-Único
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Termohigrómetro | 302 | 420761143 |  |  |  | Control de condiciones ambientales | 0 ºC - 45 ºC / 10 %hr - 95 %hr | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2020-05-01 | NO | 2018 | 05/2018 | DTMF (Física) | UT Calor | 102-3965
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Termóhigrómetro |  | ID "EA-17" | Termóhigrómetro |  | 0,5 ºC / 5% |  | 15-20 ºC / 25 - 95% |  | 2022 | Si | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Dpto. de Termodinamica | RUT7100033092
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales | Textiles y Cuero | Depto de Caracterización y Desempeño de Productos Textiles / Depto. de Procesos de Transformación Textil | Natalia Salvatierra - Interno: 6217 - nsalvatierra@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Testo / 177 H1 | I 49 / SN 01215570/605 | - |  |  | control de condiciones ambientales | 20 a 70 %HR y 20 a 23 °C | ±0,5°C y ±2%HR | 2022-08-01 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Depto. de Termodinámica | 7100016717 | 2016 | INTI Física y Metrología (UT Calor) | 102-3527 | 2015 | INTI Física y Metrología (UT Calor) | 102-2885
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Termo - Higrómetro | TFA /30.5002 | IM-F019 | Termo - Higrómetro | 1 °C | 2% | diario | -10° a 60° C | Temperatura: +/- 0,7 °C, HR 5 % | fuera de servicio 30/10/2021 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI Física | 7100023182
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Termo - Higrómetro | TFA/ HT 05 | IM-F005 | Termo - Higrómetro | 1 °C | 2% | diario | -10° a 60° C | Temperatura: +/- 0,7 °C, HR 5 % | fuera de servicio 30/11/2021 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI Física |  | 2017 | INTI Física | 102 -3903 | 2015 | INTI - Física | 102-3131
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Medidor de humedad y temp. | Testo/635 | 02005882/101 | Medidor de humedad y temp. | 0,1°C y 0.1% HR | 5% | ensayos | 30 a 90%HR y 20ºC a 70ºC | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-04-09 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Lic. Javier Garcia Skabar) | 102-4099 | 2016-07-28 | INTI-Física y Metrología(Lic. Javier Garcia Skabar) | 3557/16 | 2012-09-04 | INTI-Física y Metrología(Lic. Javier Garcia Skabar) | 102-2821
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Sonda de humedad y temp | Testo/4200023 | 06362161/102 | Sonda de humedad y temp | 0,1°C y 0.1% HR | 5% | ensayos | 30 a 90%HR y 20ºC a 70ºC | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-04-09 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Lic. Javier Garcia Skabar) | 102-4099 | 2016-07-28 | INTI-Física y Metrología(Lic. Javier Garcia Skabar) | 3557/16 | 2012-09-04 | INTI-Física y Metrología(Lic. Javier Garcia Skabar) | 102-2821
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TFA | 123/ | Termohigrómetro digital |  |  |  | 10 a 35 °C y 30 a 90 % de humedad | +-1°C y +-5% humedad | 2021-04-01 | no | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | interno | extensión certificado | 2017 | Inti Física y Metrología | FM102-3719 parcial 3 |  |  |  | Croma/GV
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | Marca: Galilieo Italy Modelo: THD32000 | ILR- Equipo 266; serie:2016122887 | Termohigrómetro. | 0,1 ºC y 1% Hr | 1 º C - 7% Hr | Para control de condiciones ambientales | 15-30 ºC y 30-85% Hr | 1 ºC y 7% Hr | 2021-11-01 | no | 2020 | 2020 | DTMF (Física) | 10647 | 7100071606 unico | 2019 | Tº: 10625 Hº: 10653 | Tº:7100035166 parcial 2 y final. Hº: 220-1105 unico | 2018 | Tº: 10625 Hº:10653 | Tº:105-569 Parcial 3 Hº:003-1094 unico
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Termóhigrómetro | TFA, ART22013 | nº inv. "ACU01". | Termóhigrómetro |  | 0,5 °C en temperatura 5% en humedad | control de condiciones ambientales | 25 - 95 % |  | 2024 | SI | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Dpto. de Termodinamica | RUT 7100146648 | 2017 | Dpto. de Termodinamica | OTI 20170008 | 2014 | Dpto. de Termodinamica | OTI 102-115-14
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Lutron / HT-3003 | N° inv. I 009944 | Termohigrómetro | 0.1 °C / 0.1 % |  | Determinación de Volumen |  | ± 1 °C / ± 5 % | 2021 | SI |  |  | DTMF (Física) | Termodinámica | OTI 20170004/2° | 2016 | [5 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Estación meteorológica | Daza, WH1150 | EMC-2/MO30278 | Estación meteorológica | 0,1 °C; 0,1 hPa |  | Condiciones ambientales |  |  | 2022-06-01 | Si |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | -- | THApMod-001 | Termohigrómetro tipo refrigeración | 0,1 ºC / 1 % | -- | Ensayos de AM balanzas | -10 - 50 ºC |  | -- | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Lutron / HT-3003 | N° inv. I 009944 | Termohigrómetro | 0.1 °C / 0.1 % |  | Determinación de Volumen |  | ± 1 °C / ± 5 % | 2021 | SI |  |  | DTMF (Física) | Termodinámica | OTI 20170004/2° | 2016 | [5 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Fite | 19430 | de vidrio de mercurio | 0,5 ºC | no informada | control de temperatura de heladera de muestras | (-) 5 a 15°C | ± 2 | 2023-06-22 | no | 2018 | 2018-06-22 | ex Química | U.T Calidad (Química) | 2018/1 (Nº de certificado) | 2010-09-08 | U.T Calidad (Química) | 2010/26 (Nº de certificado)
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Central Barometrica | DAZA WH1150 | 420742278 / 5921 | Termohigrómetro | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC01, PELRC02, PELRC03, PELRC04, PELRC05, PELRC06, PELRC08, PELRC09, PELRC10, PELRC12, PELRC13, PELRC11 y PELRC14,PELT003,PELT007,PELT009. | 15-25-40°C 33-75% |  | 2018-09-25 | Bajo acreditación | 2019 | 2019 | Externo | Matec mediciones SRL | --- | 2018 | Matec mediciones SRL | --- | --- | --- | ---
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOEYE | Energia y TIC's | Comunicaciones | decesare@inti.gob.ar | Central Barometrica | DAZA WH1150 | 420742273 / 05317 | Termohigrómetro | según especificación del fabricante | según especificación del fabricante | Medición de parámetros de transmisión y/o recepción de los equipos de comunicación según PELRC01, PELRC02, PELRC03, PELRC04, PELRC05, PELRC06, PELRC08, PELRC09, PELRC10, PELRC12, PELRC13, PELRC11 y PELRC14,PELT003,PELT007,PELT009. | 15-25-40°C 33-75% |  | 2018-09-26 | Bajo acreditación | 2020 | 2020 | Externo | Matec mediciones SRL | --- | 2019 | Matec mediciones SRL | --- | --- | --- | ---
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Termohigrometro | Fluke 1620/2626S | MT-TP-05/B5A979 | Termihigrometro con sonda 2626S s/n B5A326 | 0,01 °C y 0,01 %hr |  | Calibraciones termohigrometro | 30 a 90 %hr | En<1 | 2023-04-01 |  | 2021 | 2021 | Externo | Testo SAC N° 48 | 51430 | 2018 | INTI Fisica y Metrologia | 102-4097 | 2017 | INTI Fisica y Metrologia | 102-3724
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | Testo AG. MODELO Testo 650 | ILR- Equipo 276; Número de serie 01196265/604. | Termohigrómetro electrónico con Sonda modelo 0628 0024 Serie 20127615/705 | 0.1 | 0.2 | Aw en muestras | 01196265/604-0628 0024 Serie | 3% | 2023 | No | 2021 | 2021 | Externo | Testo |  | 2019 | Testo
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Termohigrómetro | Visala MI70 - HMP75 (2) | Me071 / /H2930015 | Patrón (°C - %) | 0,01 °C / 0,01 % | 0,2 °C / 1 %HR | Calibración de termohgrómetros ambientales | (0 - 30) °C - (10 - 90) %hr | 0,2 °C - 1,5 % hr (máx.) | 2022-05-01 | Si | 2021 | 2021 | Externo | SICE S.R.L | 06 - 25295/21 | 2018 | Termodinámica - SOMCEI | 102-4036 | 2017 | Termodinámica - SOMCEI | 102-3792
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | Testo AG. MODELO Testo 650 | ILR- Equipo 276; Número de serie 01196265/604. | Termohigrómetro electrónico con Sonda modelo 0628 0024 Serie 20127615/705 | 0.1 | 0.2 | Aw en muestras | 01196265/604-0628 0024 Serie | 3% | 2023 | No | 2021 | 2021 | Externo | Testo |  | 2019 | Testo
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termohigrómetro digital | TFA | 48/O406 |  | 0,1 °C | no declara | control condiciones ambientales de los laboratorios | 15 a 35 °C | 1 °C | 2022-05-01 | no | 2019 | 2019 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del EStero | RUT 219-0051 p1 | 2015 | INTI Fìsica y Metrologìa | RUT FM-102-3222 1p | 2011 | INTI Fìsica y metrologìa | RUT FM-102-2519 | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termohigrometro | TFA | 915 | medidor de humedad y temperatura | 0,1ºC/1% |  | control ambiental sala de siembra | 10/20/30 ºC-30/50/70/90% |  | 2022-05-01 | no | 2019 | 2019 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Santiago del Estero | 219-0050 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termohigrometro | TFA | 914 | medidor de humedad y temperatura | 0,1ºC/1% |  | control ambiental sala de siembra | 10/20/30 ºC-30/50/70/90% |  | 2022-05-01 | no | 2019 | 2019 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Santiago del Estero | 219-0051 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527372 | T-H de agujas Schimdt | Humy tester II Schimdt | SA-TX 034 | Termohigrometro | 0.1 | Clase 1 | Ensayo de HVI | 20ºC 65%HR | 0,6ªC - 2%HR | 2021-01-23 |  | 2020 | 2020-01-23 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 7100048281 | 2019-04-01 | Santiago del Estero | 219-0045
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Estación Meteorólogica | LUFT | EM 01 | Estación Meteorológica para medición de temperatura y humedad | 0,1ºC; 1% hr; | - | Medición de condiciones ambientales durante calibraciones internas | 15ºC-35ºC; 30% hr-90% hr | 0,6ºC; 3% hr; | 2022-06-01 | Sí | 2020 | 2020 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 7100064732 | 2017 | INTI Santiago del Estero | 062-010 | 2015 | Física | 102-3358
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar |  | Logger – model HTD Serial Nº D13310062 | ILR-Equipo 217 | ThermaData | 0,1ºC y 1% hum. | 0,6ºC temp - 3% hum. | Control de condiciones ambientales en laboratorio | 10-35ºC; 20-90%H |  | 2022-11-01 | no | 2020 | 2020 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA | RUT7100066906Parcial1 | 2017 | INTI mar del Plata | RUT003-1085Parcial1
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Estacion Meteorologica | Luft/WS1200TH | EME-02 | Digital | T: 0,1 ºC; H: 1%; P: 1 hPa |  | Control de condiciones ambientales | T: 15-25 ºC; H: 30-90 %: P: 1000-1030 hPa |  | 2024-06-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2020 | 2020-06-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto. Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA | 7100075532 | 2018 | INTI Rafaela | 105-576 | 2016 | INTI Rafaela | 105-412
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar |  | Logger – model HTD Serial Nº D13310062 | ILR-Equipo 217 | ThermaData | 0,1ºC y 1% hum. | 0,6ºC temp - 3% hum. | Control de condiciones ambientales en laboratorio | 10-35ºC; 20-90%H |  | 2022-11-01 | no | 2020 | 2020 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA | RUT7100066906Parcial1 | 2017 | INTI mar del Plata | RUT003-1085Parcial1
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527382 | Termohigrometro 608-H2 | Testo /608-H2 | ALL238/41490614 |  | Temperatura: 0,1°C Humedad: 0,1% |  | Control de T de estufa | Humedad: 2 – 98 %HR ± 3%HR, Temperatura: -10 – 70°C ± 0,5°C, Punto de rocío -40 – 70°Ctd ± 0,5°C. |  |  |  | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustria NOA | Pieles y fibras naturales NOA | Gabriel Bragós, 0385 4371622, gbragos@inti.gob.ar) | Termohigrometro | testo 174 H | 36950357 | - | 0,1 °C / 0,1 %HR | ±0,5 °C (-20 hasta +70 °C) / ±3 %HR (2 hasta +98 %HR) AT +25 °C ±0,03 %HR/K ±1 Digito | Monitoreo de las condiciones ¡ambientales | 65% HR +/- 2% 21º T +/- 1º | HR +/- 2% T +/- 1º | 2021-12-04 | NO | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Monitoreo y control de procesos
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | BOECO Modelo BOE 327 | ILR-Equipo 299 | Termohigrómetro -Control de Temperatura y Humedad | 0,1°C-Temperatura 1%RH | 2°C - 5% | Para control de condiciones ambientales - | Temperatura 15 °C - 25°C Humedad 40% -80% | 1°C 7% | 2023-06-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI-Santiago del Estero | RUT 7100103163 P2 final
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Estación meteorológica | No declarado | L1-M-452 | [6 empty] | 2022-01-26 |  | 2021 | 2021-01-26 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Inti SDE (Temp y Hum) | 7100080472-Parcial 4 | 2019-02-15 | Inti Rafaela (Temp) | CAL INT 105-771-01 | 2019-04-10 | Inti MDQ (Humedad) | 220-1104-Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | BOECO Modelo BOE 327 | ILR-Equipo 299 | Termohigrómetro -Control de Temperatura y Humedad | 0,1°C-Temperatura 1%RH | 2°C - 5% | Para control de condiciones ambientales - | Temperatura 15 °C - 25°C Humedad 40% -80% | 1°C 7% | 2023-06-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI-Santiago del Estero | RUT 7100103163 P2 final
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | Electronic Temperature Instruments Ltd | ILR- Equipo 215 | ThermaData Logger – Model HTD Serial Nº D14300683 | 0,1 ºC y 1% Hr | 1 º C - 7% Hr | temperatura y humedad sala de balanzas | 15-30 ºC y 30-85% Hr | 1 ºC y 7% Hr | 2021-11-01 | si | 2020 | 2020 |  | 10647 | 7100066906 parcial 2 y final | 2019 | Tº: 10625 | Tº:7100035166 parcial 1. | 2018 | Tº: 10625 Hº:10653 | Tº:105-569 Parcial 1 Hº:003-1100 Parcial 2 y Final
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | Electronic Temperature Instruments Ltd | ILR- Equipo 215 | ThermaData Logger – Model HTD Serial Nº D14300683 | 0,1 ºC y 1% Hr | 1 º C - 7% Hr | temperatura y humedad sala de balanzas | 15-30 ºC y 30-85% Hr | 1 ºC y 7% Hr | 2021-11-01 | si | 2020 | 2020 |  | 10647 | 7100066906 parcial 2 y final | 2019 | Tº: 10625 | Tº:7100035166 parcial 1. | 2018 | Tº: 10625 Hº:10653 | Tº:105-569 Parcial 1 Hº:003-1100 Parcial 2 y Final
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | Marca: Galilieo Italy Modelo: THD32000 | ILR- Equipo 266; serie:2016122887 | Termohigrómetro. | 0,1 ºC y 1% Hr | 1 º C - 7% Hr | Para control de condiciones ambientales | 15-30 ºC y 30-85% Hr | 1 ºC y 7% Hr | 2021-11-01 | no | 2020 | 2020 |  | 10647 | 7100071606 unico | 2019 | Tº: 10625 Hº: 10653 | Tº:7100035166 parcial 2 y final. Hº: 220-1105 unico | 2018 | Tº: 10625 Hº:10653 | Tº:105-569 Parcial 3 Hº:003-1094 unico
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | TFA | MR-ILR-Equipo 110 | Termohigrómetro | 0,1°C - 1 % | 1°C-7% | Para control de condiciones ambientales en sala de balanzas Lab. FQ | 15-28°C - máx 80% | 1°C - 7 % | 2023 | SI | 2021 | 2021 |  | 10647 | 7100103163 Parcial 1 | 2019 | 10647 | 7100009930 Parcial 1 | 2017 | Guillermo Carrizo | 003-1085 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMOHIGRÓMETRO | TFA | MR-ILR-Equipo 110 | Termohigrómetro | 0,1°C - 1 % | 1°C-7% | Para control de condiciones ambientales en sala de balanzas Lab. FQ | 15-28°C - máx 80% | 1°C - 7 % | 2023 | SI | 2021 | 2021 |  | 10647 | 7100103163 Parcial 1 | 2019 | 10647 | 7100009930 Parcial 1 | 2017 | Guillermo Carrizo | 003-1085 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH1 | Instrumento que mide temperatura y humedad ambiental | 1 °C / 1 % | [5 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH2 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH3 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH4 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH5 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH6 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termohigrometro | SIN MARCA | TH7 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | INTI/Axel 1 | 1 |  | T: 0,01 ºC H:1% | 0.1% | 0.1% | 15-30 ºC |  |  | si |  | NUEVO
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | INTI/Axel 2 | 2 |  | T: 0,01 ºC H:1% | 0.1% | 0.1% | 15-30 ºC |  |  | no |  | NUEVO
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | INTI/Axel 1 | 1 |  | T: 0,01 ºC H:1% | 0.1% | 0.1% | 15-30 ºC |  |  | si |  | NUEVO
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | INTI/Axel 2 | 2 |  | T: 0,01 ºC H:1% | 0.1% | 0.1% | 15-30 ºC |  |  | no |  | NUEVO
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | TFA | TH5E | Termohigrometro |  |  | Si
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrometro | TFA | TH5F | Termohigrometro |  |  | SI
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | termohigormetro |  | TH6-2 | TERMOMETRO AMB DOBLE
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527326 | Termohigrometro digital | No posee/DT-3 | SA-CA-05 | termohigrometro de dos temperaturas | 0,1 ºC |  | temperatura heladera de muestras y ambiente | 0-6 ºC / 15-35 ºC |  | 2020-09-18
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527384 | Termohigrobarometro |  | ALL240 |  | Temperatura:0,1°C Humedad: 0,1 % Presion absoluta: 0,1 hPa |  | Control de condiciones ambientales
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro (PROCER 1) | TESTO/623-0560 6230 | ER AT XX/ | Termohigrómetro digital con pantalla LCD | 0,1%HR | ±2 %HR + 1 Digito a +25 °C (10 hasta 90 %HR), ±3 %HR Resto rango | para control de ambientes en laboratorio con registro histórico | 0-100% HR | ±2 %HR + 1 Digito a +25 °C (10 hasta 90 %HR), ±3 %HR Resto rango | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro (PROCER 2) | TESTO/606-0560 6062 | ER AT XX/ | Medidor de humedad en ambiente y materiales | 0,1°C- 0,1%HR | ±0,5 °C, ±2,5% | para medición humedad en ambiente y materiales leñosos | de -10 a 50°C; 5-95%HR | ±0,5 °C, ±2,5% | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro (PROCER 3) | TESTO/ 635- 0563 6352 | ER AT XX/ | Medidor de temperatura y humedad con sonda de humedad robusta. | 0,1°C- 0,1%HR | NTC ±0,2 ºC (-25 hasta +74,9 ºC), ±0,5 % del v.m. (Resto rango); Tipo K (NiCr-Ni) ±0,3 ºC (-60 hasta +60 ºC), ± (0,2 ºC + 0,5 % del v.m.); ±2 %HR | para medir temperatura y humedad en materiales a granel | NTC de -40 hasta +150 °C; Tipo K (NiCr-Ni) de -200 hasta 1370 ºC; 0-100%HR | NTC ±0,2 ºC (-25 hasta +74,9 ºC), ±0,5 % del v.m. (Resto rango); Tipo K (NiCr-Ni) ±0,3 ºC (-60 hasta +60 ºC), ± (0,2 ºC + 0,5 % del v.m.); ±2 %HR | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TFA/ 30.5005 | ER LB 32/ ND | termohigrómetro digital con pantalla LCD | 1°C-5% | 1°C(-10 y 50°C)-5%(25-75%) | para medir condiciones ambientales (Temp y HR%) del laboratorio de BCS | 10-60°C; 10-99% H | 1°C-5% | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SI | Transporte y Logística | Envases Primarios y Sistemas de Envasado | mrascovsky@inti.gob.ar | Sensor de T y HR | Rotronic | 60605295 | Docking station HL-DS-U2 | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termo higrómetro digital | TFA | LIA MR 006 | Digital | T: max. 70 ºC |  | Control de temperatura de soluciones | 15-25 ºC |  | 2022 | SI - Auditado por Cruzadas
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Estación meteorológica (nueva) | DAZA/ DZ-S657PS | No posee aún | Estación meteorológica inalámbrica de P, T y Hr, Hora | 3 dígitos |  | Continuo, en laboratorio |  | La menor conseguible por el laboratorio de calibración |  | NO |  | No posee |  |  | no
Temperatura y Humedad | Termohigrómetros | SOMCEI | DTMF | Electricidad - Radio Frecuencia y Microondas | pedro vallendor | Termohigrómero | TFA 730.5003 | 420793130
Temperatura y Humedad | Termometría de radiación | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Calibrador termómetros IR | Hart Scientific / 9132 | L1-T-295 / A69524 |  | 0,1ºC |  |  | 5 a 500 ºC |  | 2017-05-26 |  | 2015 | 2015-05-20 | DTMF (Física) | Inti - Física y Metrología | 102-3326-Único | 2009-11-01 | Inti - Física y Metrología | FM-102-2298-Único | 2007-04-01 | Inti - Física y Metrología | FM-102-1760-Único
Temperatura y Humedad | Termometría de radiación | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Termómetro óptico. | Testo/845 | 01331363/1003 | Termómetro óptico. | 0,1°C | 5% | ensayos | 25ºC a 200ºC | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2016 | 2016-04-21 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Lic. Marcelo Jimenez R.) | 102-3491 | 2013-10-24 | INTI-Física y Metrología(Lic. Marcelo Jimenez R.) | 102-3057
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termometro de mercurio en vidrio | FITE | LIM1-024 / 27697 | Termometro de mercurio en vidrio | 0,1 °C | < 0,3 °C | Medicion de temperatura ambiental (Local) | 15 a 25 °C | < 0,3 °C | 2017 | Si - Participa en Evaluación de Pares | 2014 | 2014 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RAF-105-327 Parcial 02F | 2009 | INTI Rafaela | RAF-105-80 Parcial 1 | 2004 | INTI Física y Metrología | 1254
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termometro de mercurio en vidrio | FITE | LIM1-051 / 31924 | Termometro de mercurio en vidrio | 0,05 °C | < 0,15 °C | 0 | 0 a 25°C | < 0,1 °C | 2017 | Si - Participa en Evaluación de Pares | 2014 | 2014 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RAF-105-327 Parcial 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro Líquido en Vidrio (PE18) | Fite | 24797 | -10 ºC a 60 ºC. | Div. 0,5 ºC |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-25 | NO | 2016 | 2016-05-26 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-427 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro de vidrio (PE41) | Fite | TEQMV02 | -10ºC a 110ºC | Div. 1ºC |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-25 | NO | 2016 | 2016-05-26 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT NºRAF 105-427-04F
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | Termometro de vidrio. Efluentes | ALLA FRANCE | TVI-EF-0001 | Termometro vidrio | 1ºC | +-2ºC | control estufas | 100ºC | 0,3ºC | 2020-05-01 |  | 2015 | 2015 | Externo | EDACI | 55136/15
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro de vidrio (EE66) | FITE | 57017 | 0 a 30ºC |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2024-08-29 | NO | 2019 | 2019-08-30 | SOR Cuyo (San Luis) | DIAGCCuyo Metrología Industrial INTI SanLuis | INTI San Luis RUT Nº 60-38 - 19 - Parcial 6 | no hay. Recepcion del termometro abril 2019
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 136 | Termómetro de vidrio | Franklin |  |  | 1ºC |  | resolución técnica | -10 a 200ºC |  |  |  | 2016 | 2016 |  | Departamento de Validación de Equipos y Componentes | 105451
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228423 | Termómetro de bulbo de mercurio | Allfrance | - | - | 1 °C |  | verificación de termperatura en baños termostatizados | -20 a 100°C | 1°C | No calibrado/Calibración Inicial | no
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 134 | Termómetro de vidrio | Alla |  |  | 1ºC |  | resolución técnica | -20 a 110ºC
Temperatura y Humedad | Termómetros de líquido en vidrio | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 135 | Termómetro de vidrio | Alla |  |  | 2ºC |  | resolución técnica | -20 a 360ºC
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro (SV81) | FITE S.A. | No declarado /27542 | 0 a 100 °C | Div. 0.5 ºC |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-06-30 | NO | 2015 | 2015-07-02 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-364 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro (SV82) | FITE S.A. | No declarado /15660 | 0 a 150 °C | Div. 0.5 ºC |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2020-06-30 | NO | 2015 | 2015-07-02 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-364 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termometro | FITE S.A./- | TER-01/44015 | Termometro de varilla | 1ºC |  | Control de ensayos | -10ºC a 60ºC |  | 2021-11-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2015 | 2015 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | RAF-105-386 parcial 4F | 2012 | Laboratorio de varialbles de Procesos INTI Rafaela | RAF-105-243 parcial 4F | 2010 | U.T. Calor Fisica y Metrologia INTI Rafaela | FM-102-2335 3er parcial
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Herfor | No posee | de vidrio de mercurio | 0,1 ºC | no informada | control de baño termostatico 52 ºC | 25 - 55 | ± 2 | 2021-05-26 | no | 2016 | 2016-05-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | U.T. Lab. Metrología (INTI Rafaela) | RAF-105-423 Parcial 07F | 2010-09-01 | U.T Calidad (Química) | 2010/25 (Nº de certificado)
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Fite | 19436 | de vidrio de mercurio | 0,1 ºC | no informada | SIN USO AHORA | 30 - 60 |  | 2021-05-24 | no | 2016 | 2016-05-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | U.T. Lab. Metrología (INTI Rafaela) | RAF-105-423 Parcial 6 | 2009-11-01 | U.T Calidad (Química) | 2009/19 (Nº de certificado)
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Fite | 19434 | de vidrio de mercurio | 0,5 ºC | no informada | control de baño termostático 44,5 ºC | 20 - 50 | ± 1 | 2021-05-24 | no | 2016 | 2016-05-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | U.T. Lab. Metrología (INTI Rafaela) | RAF-105-423 Parcial 5 | 2010-09-01 | U.T Calidad (Química) | 2010/24 (Nº de certificado)
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6107 | Termómetro | Lauda Tauber | 92 / bestell-Nr. 1,25 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | 0,5°C |  |  | (-30°C) a 100°C | 0.1 | 2021-05-01 | CIMP | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-RAFAELA | RAF 105-423 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6108 | Termómetro | Fite SACI | 33772/ 33772 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | 0,1°C |  |  | 10°C a 30°C | 0.1 | 2021-05-01 | CIMP | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-RAFAELA | RAF 105-423 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6109 | Termómetro | Fite SACI | 3373 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | [5 empty] | 2021-05-01 | CIMP | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Física
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6110 | Termómetro | Franklin SA | no posee | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | [5 empty] | 2021-05-01 | CIMP | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Física
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | de Metrología en Ambiente y Salud | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6111 | Termómetro | Fite SA | 19438 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial, fluido termométrico mercurio | [5 empty] | 2021-05-01 | CIMP | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Física
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6132 | Termómetro | HERFOR | 50202026 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (400 mm) | 0,1°C |  | Termómetro de estufa | 0°C a 50°C | 0.2 | 2019-05-04 | Acreditación OAA | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RAF 105-425 Parcial 3 | 2015 | INTI-Física | 003-1048 Parcial 4 | 2013 | INTI-Mar del Plata | MDQ-003-1038 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital. Refractómetro (EE58) | digi-thermo | WT-2 / No posee | Rango: No declarado | Mín. Div. 1 ºC. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-312 Parcial 14 | equipo fuera de servicio
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro. Estufa (ME15) | No declarada | No declarado / No posee | Rango: No declarado | Mín. Div. 1 ºC. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 10
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital (ME54) | TESTO | 175- T3 / 3800671688 - 806 | -50 a 400 º C |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 23
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital (ME55) | TESTO | 175- T3 / 38013325 - 007 | -50 a 400 ºC |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 26
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital Freezer (ME61) | HAND HELD DIGITAL THERMOMETER | No declarado / No posee | Rango: -50 a 200 ºC | Mín. Div. 0,1 ºC. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 24
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro con indicador digital (ME62) | TESTO | 175-T3 / 40205949 204 | -50 a 400 ºC |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-05 | NO | 2016 | 2016-05-06 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-424 Parcial 11 y Parcial 12
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital (PE74) | Termómetro Higrómetro digital in/out | no declarado/no posee | Interior -10 a +60 - Exterior -50 a +70 |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-25 | NO | 2016 | 2016-05-26 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT NºRAF 105-427
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital (PE75) | TFA | Hygroterm 30.5003 | Interior -10 a +60 - Exterior -50 a +71 |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2021-05-25 | NO | 2016 | 2016-05-26 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT NºRAF 105-427
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro - Heladera (EE35) | TFA | 112 / No posee | Rango: -50 a 70 ºC | Mín. Div. 0,1 ºC - |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2023-02-02 | NO | 2018 | 2018-02-02 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 9 | 2014-05-09 | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-312 Parcial 6 | no hubo
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro. Freezer (EE36) | TFA | 112 / No posee | Mín. Div. 0,1 ºC | Mín. Div. 0,1 ºC |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 29/02/2023 | NO | 2018 | 2018-03-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 10 | 2014-05-09 | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-312 Parcial 7 | no hubo
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro. Ambiental (EE37) | TFA | 112 / No posee | Rango: -50 a 70 ºC | Mín. Div. 0,1 ºC. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2023-02-05 | NO | 2018 | 2018-02-05 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-550 Parcial 11 | 2014-05-09 | INTI Rafaela | RUT Nº RAF-105-312 Parcial 8 | no hubo
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Sensor de temperatura | CCG / Pt100 | L1-MD-184 / ------ | [5 empty] | 0,06ºC | 2019-06-29 | CIPM-MRA | 2018 | 2018-06-29 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela (calibración interna) | CAL-INT 105-748-Parcial 3 y final | 2017-12-26 | Inti Rafaela | CAL-INT 105-715-Parcial 2 | 2016-12-15 | Inti Rafaela | CAL-INT 105-671-Parcial 1 | IN SITU
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Sensor de temperatura | CCG / Pt100 | L1-MD-188 / ---- | [5 empty] | 0,06ºC | 2019-06-29 | CIPM-MRA | 2018 | 2018-06-29 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela (calibración interna) | CAL-INT 105-748-Parcial 1 | 2017-12-26 | Inti Rafaela | CAL-INT 105-715-Parcial 1 | 2016-12-15 | Inti Rafaela | CAL-INT 105-671-Parcial 2 | IN SITU
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Sensor de temperatura | CCG / Pt100 | L1-MD-183 / 3.1699 | [5 empty] | 0,06ºC | 2019-06-29 | CIPM-MRA | 2018 | 2018-06-29 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela (calibración interna) | CAL-INT 105-748-Parcial 2 | 2017-12-26 | Inti Rafaela | CAL-INT 105-715-Parcial 3 y final | 2016-12-15 | Inti Rafaela | CAL-INT 105-671-Parcial 3 y final | IN SITU
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termometro | FITE S.A./- | TER-02/43408 | Termometro de varilla | 0,5ºC |  | Control de ensayos | -10ºC a 110ºC |  | 2021-09-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | 105-576 parcial 3 | 2015 | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | RAF-105-386 parcial 1 | 2012 | Laboratorio de varialbles de Procesos INTI Rafaela | RAF-105-243 parcial 1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termometro | FITE S.A./- | TER-03/42737 | Termometro de varilla | 0,5ºC |  | Control de ensayos | -10ºC a 110ºC |  | 2021-09-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | 105-576 parcial 4 y final | 2015 | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | RAF-105-386 parcial 2 | 2012 | Laboratorio de varialbles de Procesos INTI Rafaela | RAF-105-243 parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Termometro | FITE S.A./- | TER-04/42379 | Termometro de varilla | 0,5ºC |  | Control de ensayos | 0ºC a 200ºC |  | 2021-10-01 | SI - Auditado por Cruzadas | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | 105-594 unico | 2015 | Laboratorio de Metrologia INTI Rafaela | RAF-105-386 parcial 3 | 2012 | Laboratorio de varialbles de Procesos INTI Rafaela | RAF-105-243 parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca MY-CROS. | ILR-Equipo 268 | Sensor. Temperaturas: 160ºC- 170ºC-180ºC. | 1 °C | 1°C | Control de temperatura en estufa de secado y esterilización ILR-Equipo 253 | 100- 180°C | 0,3°C | 2020-11-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 7100032173 Unico | 2018 | INTI-San Luis | RUT 60-26 parcial 3 y final
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | termómetro digital | MULTI-THERMOMETER | ILR - Equipo 257 (BOE-310) | Termómetro LCD digital, de bolsillo. Vaina/sensor incorporado en acero inoxidable Rango: -50 a 300ºC Resolución: 0,1 ºC (0 - 60 – 80 - 105 – 180) º C | 0,1 °c | ± 0,1 °C | Medición de temperatura en medios líquidos. | (-50 a +150)°C | ≤0,1 °C | 43922 | NO | 2019 | 43556 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-618-P3 | 43191 | INTI-Rafaela | 105-552-P1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca MY-CROS. | ILR-Equipo 268 | Sensor. Temperaturas: 160ºC- 170ºC-180ºC. | 1 °C | 1°C | Control de temperatura en estufa de secado y esterilización ILR-Equipo 253 | 100- 180°C | 0,3°C | 2020-11-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 7100032173 Unico | 2018 | INTI-San Luis | RUT 60-26 parcial 3 y final
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | termómetro digital | MULTI-THERMOMETER | ILR - Equipo 257 (BOE-310) | Termómetro LCD digital, de bolsillo. Vaina/sensor incorporado en acero inoxidable Rango: -50 a 300ºC Resolución: 0,1 ºC (0 - 60 – 80 - 105 – 180) º C | 0,1 °c | ± 0,1 °C | Medición de temperatura en medios líquidos. | (-50 a +150)°C | ≤0,1 °C | 43922 | NO | 2019 | 43556 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-618-P3 | 43191 | INTI-Rafaela | 105-552-P1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 017; Nº de serie 3.0301 | Sensor RTD Temperaturas: 30ºC-35ºC-37ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 147 | 25 °C -40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-01 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048-Parcial 5 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105 538-06
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 018; Nº de serie 3.0302 | Sensor RTD Temperaturas: 25ºC-30ºC-40ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 146 | 25 °C - 40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-02 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 7 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-02
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 019; Nº de serie 3.0304 | Sensor RTD Temperaturas: 25ºC-30ºC-35ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 002 | 25 °C - 40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-03 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 8 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-03
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 020; Nº de serie 3.0297 | Sensor RTD Temperaturas: 42ºC-45ºC-47ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en baño termostático ILR-Equipo 036 y ILR-Equipo 189 | 40 °C - 50°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-07 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 3 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-01
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 021; Nº de serie 3.0303 | Sensor RTD Temperaturas: 0ºC-3ºC-6ºC | 0,1°C | 3°C | Control de Temperatura en heladera ILR-Equipo 041 | 0 °C - 8°C | 1 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-05 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 2 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-08
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 022; Nº de serie 3.0300 u | Sensor RTD Temperaturas: 0ºC-3ºC-6ºC | 0,1°C | 3°C | Control de Temperatura en heladera ILR-Equipo 263 | 0 °C - 8°C | 1 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-06 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 1 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-07
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 025; Nº de serie 3.0299 | Sensor RTD Temperaturas: 0ºC-3ºC-6ºC | 0,1°C | 3°C | Control de Temperatura en heladera ILR-Equipo 218 | 0 °C - 8°C | 1 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-08 Final | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 4 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-05
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 029; Nº de serie 3.0298 | Sensor RTD Temperaturas: 25ºC-30ºC-37ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 186 | 25 °C - 40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-04 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 6 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-04
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca MY-CROS. | ILR-Equipo 267 | Sensor de temperatura tipo Pt100. Temperaturas: 44ºC- 50ºC-60ºC | 0,1 ° C | 1°C | Control de temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 259. | 30 - 60 ° C | 0,3°C | 2022-07-01 | NO | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100113798 P3 y final | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 P9 y final | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-546 P 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Serie 6-8170 | ILR-Equipo 182 | Sensor Temperaturas: 0ºC-5ºC-10ºC | 0,1ºC | 0,6ºC | Control de temperatura en heladera ILR-Equipo 061 | 0ºC-25ºC | 0,2ºC | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT7100102561Parcial2 | 2019 | INTI-Rafaela | RUT7100013523Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | serie 6-8172 | ILR-Equipo 183 | Sensor Temperaturas: -22ºC, -20ºC, -18ºC | 0,1ºC | 0,6ºC | Control de temperatura en freezer ILR-Equipo 061 | "-25ºC -0ºC | 0,3ºC | 2022-06-01 | no | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT7100102561Pacial1 | 2019 | INTI-Rafaela | RUT7100013523Parcial4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Termómetro de referencia tipo SPRT (lazo sensor + indicador) | Fluke Hart Scientific | L1-T-296 y L1 T-297 |  | 0,001ºC |  |  | -200 a 660ºC |  | 2021-02-28 |  | 2021 | 2021-01-19 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela (medición RTWP) | 7100082140-Único | 2020-02-06 | Inti Rafaela (medición RTWP) | 7100051856-Único | 2017-02-28 | Inti - Física y Metrología | FM-102-3681-Único
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 017; Nº de serie 3.0301 | Sensor RTD Temperaturas: 30ºC-35ºC-37ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 147 | 25 °C -40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-01 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048-Parcial 5 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105 538-06
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 018; Nº de serie 3.0302 | Sensor RTD Temperaturas: 25ºC-30ºC-40ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 146 | 25 °C - 40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-02 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 7 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-02
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 019; Nº de serie 3.0304 | Sensor RTD Temperaturas: 25ºC-30ºC-35ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 002 | 25 °C - 40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-03 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 8 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-03
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 020; Nº de serie 3.0297 | Sensor RTD Temperaturas: 42ºC-45ºC-47ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en baño termostático ILR-Equipo 036 y ILR-Equipo 189 | 40 °C - 50°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-07 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 3 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-01
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 021; Nº de serie 3.0303 | Sensor RTD Temperaturas: 0ºC-3ºC-6ºC | 0,1°C | 3°C | Control de Temperatura en heladera ILR-Equipo 041 | 0 °C - 8°C | 1 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-05 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 2 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-08
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 022; Nº de serie 3.0300 u | Sensor RTD Temperaturas: 0ºC-3ºC-6ºC | 0,1°C | 3°C | Control de Temperatura en heladera ILR-Equipo 263 | 0 °C - 8°C | 1 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-06 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 1 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-07
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 025; Nº de serie 3.0299 | Sensor RTD Temperaturas: 0ºC-3ºC-6ºC | 0,1°C | 3°C | Control de Temperatura en heladera ILR-Equipo 218 | 0 °C - 8°C | 1 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-08 Final | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 4 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-05
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca CCG-Electronica S.A | ILR-Equipo 029; Nº de serie 3.0298 | Sensor RTD Temperaturas: 25ºC-30ºC-37ºC | 0,1°C | 1°C | Control de Temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 186 | 25 °C - 40°C | ± 0,3 °C | 2022-07-01 | si | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100110276-04 | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 Parcial 6 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 538-04
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Marca MY-CROS. | ILR-Equipo 267 | Sensor de temperatura tipo Pt100. Temperaturas: 44ºC- 50ºC-60ºC | 0,1 ° C | 1°C | Control de temperatura en estufa de cultivo ILR-Equipo 259. | 30 - 60 ° C | 0,3°C | 2022-07-01 | NO | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto Validacion de EQ y Componentes -INTI-DT Centro Litoral | RUT 7100113798 P3 y final | 2019 | INTI-Santiago del Estero | RUT 219-0048 P9 y final | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-546 P 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6104 | Termómetro | Luft | 50202090 | Termómetro de líquido en vidro de inmersión parcial 75 mm | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-10°C) a 60°C | 0.2 | 2019-09-03 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2642 Parcial 6 y final | 2017 | INTI Rafaela | 105-473 Parcial 1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6111 | Termómetro | FITE | 50201068 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 22°C | 0.2 | 2019-09-05 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2643 Parcial 1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-473 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6114 | Termómetro | FITE | 50201103 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 21°C | 0.2 | 2021-09-05 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2643 Parcial 2 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 4 | 2016 | INTI Rafaela | RAF-105-425 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6115 | Termómetro | FITE | 50201104 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 21°C | 0.2 | 2021-09-05 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 2643 Parcial 3 y final | 2016 | INTI Rafaela | RAF-105-425 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6118 | Termómetro | FITE | 50203130/50818 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (60 mm) | 0,1°C |  | Termómetro de Crióscopo | (-10°C) a 10°C | 0.2 | 2019-09-07 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2644 único | 2017 | INTI Rafaela | 105-473 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6124 | Termómetro | FITE | 50202030 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (150 mm) | 1°C |  | Termómetro de uso general | (-2°C) a 302°C | 0.2 | 2019-09-26 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2647 único | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 1 | 2016 | INTI Rafaela | 105-450 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6133 | Termómetro | FITE | 50202133 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (76 mm) | 0,1°C |  | Termómetro de estufa | 0°C a 100°C | 0.2 | 2019-09-12 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2645 Parcial 1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 9
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6134 | Termómetro | FITE | 50202134 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (76 mm) | 0,1°C |  | Termómetro de estufa | 0°C a 100°C | 0.2 | 2019-09-12 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2645 Parcial 2 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6135 | Termómetro | FITE | 50203094 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°C |  | Termómetro de estufa | 70°C a 120°C | 0.2 | 2021-11-15 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-602 único | 2015 | INTI Rafaela | RAF-105-388 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6143 | Termómetro | FITE | 50203132 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,05°C |  | Termómetros de baños termostáticos | 0°C a 50°C | 0.2 | 2019-09-20 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2646 Único | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 7
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | Fite | 57/ | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/4/37/44,5/55/80 |  | 2020-06-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Cordoba | 015-2698 | 2013 | Rafaela | 105-297 | 2010 | rafaela | 105-145 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | Fite | 58/ | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/4/25/35 |  | 2020-06-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Cordoba | 015-2698 | 2016 | Rafaela | 105-441 | 2013 | Rafaela | 105-297 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6098 | Termómetro |  | 50201080 | Termómetro de líquido en vidro de inmersión parcial 75 mm | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-10°C) a 60°C | 0.2 | 2022-02-20 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2683 Parcial 1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6101 | Termómetro | FITE | 50201163 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | termómetro de Heladera | (-11°C) a 31°C | 0.2 | 2022-11-07 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 7100032137 Parcial 3 | 2018 | INTI-CÓRDOBA | 015-2642 Parcial 1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 13
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6102 | Termómetro | FITE | 50201164 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | termómetro de Heladera | (-11°C) a 31°C | 0.2 | 2022-11-07 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 7100032137 Parcial 4 | 2018 | INTI-CÓRDOBA | 015-2642 Parcial 2 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 11
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6103 | Termómetro | FITE | 50201165 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | termómetro de Heladera | (-11°C) a 31°C | 0.2 | 2022-11-07 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 7100032137 Parcial 5 y final | 2018 | INTI-CÓRDOBA | 015-2642 Parcial 3 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 14
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6105 | Termómetro | Luft | 50202091 | Termómetro de líquido en vidro de inmersión parcial 75 mm | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-10°C) a 60°C | 0.2 | 2020-02-20 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2683 Parcial 2 | 2017 | INTI Rafaela | 105-520 Parical 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6116 | Termómetro | FITE | 50202066 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 22°C | 0.2 | 2020-02-21 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2684-único | 2017 | INTI Rafaela | 105-520 Parcial 2 | 2016 | INTI Rafaela | RAF-105-438 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6120 | Termómetro | FITE | 50201091 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetro de uso general | (-11°C) a 60°C | 0.2 | 2022-02-28 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2686-Parcial 1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6121 | Termómetro | FITE | 50201092 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetro de uso general | (-12°C) a 60°C | 0.2 | 2022-02-28 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2686 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6125 | Termómetro | FITE | 50203100/40328 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°C |  | Termómetro de uso general | 10°C a 30°C | 0.2 | 2020-02-28 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2686 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6126 | Termómetro | FITE | 50203103/716 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (60 mm) | 0,1°C |  | Termómetro de uso general | (-10°C) a 50°C | 0.2 | 2020-02-28 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2686 Parcial 4 y final
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6128 | Termómetro | FITE | 50201156 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetro de estufa | (-2°C) a 181°C | 0.2 | 2020-02-22 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2685 Parcial 2 y final | 2017 | INTI Rafaela | 105-534 único
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6129 | Termómetro | FITE | 50201161 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de estufa | (-12°C) a 201°C | 0.2 | 2020-11-07 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 7100032137 Parcial 1 | 2018 | INTI Córdoba | 015-2645 Parcial 3 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 12
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6130 | Termómetro | FITE | 50201162 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetro de estufa | (-2°C) a 101°C | 0.2 | 2020-11-07 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 7100032137 Parcial 2 | 2018 | INTI Córdoba | 015-2645 Parcial 4 y final | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 8
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6131 | Termómetro | HERFOR | 50202025 | Termómetro de líquido en vidrio de inmersión parcial (150 mm) | 0,1°C |  | Termómetro de estufa | (-1°C) a 51°C | 0.2 | 2022-02-22 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | DT Centro Occidental (Córdoba) | INTI-CÓRDOBA | 015-2685 Parcial 1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-250 Parcial 10 y final
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6106 | Termómetro | LUFT | 50202093 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-32°C) a 22°C | 0.2 | 2022-02-18 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6107 | Termómetro | LUFT | 50202135 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-11°C) a 61°C | 0.2 | 2022-01-18 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 4 | 2019 | INTI-CÓRDOBA | 015-2683 Parcial 3 y final | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 15
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6108 | Termómetro | FITE | 50202136/ 52308 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-12°C) a 61°C | 0.2 | 2022-01-18 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 3 | 2018 | INTI-CÓRDOBA | 015-2642 Parcial 4 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 10
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6110 | Termómetro | FITE | 50203106 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-12°C) a 61°C | 0.2 | 2022-02-18 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 2 | 2018 | INTI-Mar del Plata | 003-1097 Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6112 | Termómetro | FITE | 50201101 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 22°C | 0.2 | 2022-01-22 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 7 y final | 2018 | INTI-Mar del Plata | 003-1097 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6113 | Termómetro | FITE | 50201102 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 21°C | 0.2 | 2022-01-22 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 6 | 2018 | INTI-Mar del Plata | 003-1097 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6117 | Termómetro | FITE | 50202105 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetro de Freezer | (-32°C) a 21°C | 0.2 | 2022-01-22 | Acreditación OAA | 2021 | 2021 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Depto de Mediciones y calibraciones Industriales CENTRO | 7100097953 Parcial 5 | 2018 | INTI-Mar del Plata | 003-1097 Parcial 6 y final | 2016 | INTI Rafaela | RAF-105-438 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | ALLA France | PromoLab/ No posee |  |  |  |  | -20 - 250 °C |  |  | instalacion critica para vacuna | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | PTM | 105456
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Medidor de temperatura de punto de rocío | General Easterm / Optica | 230711 | Medidor de temperatura de punto de rocío | 0,01 °C |  | Medición de temperatura de rocío ambiente | 1 - 10 °C | 0,2 °C | 2017-06-01 | CIPM-MRA | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | Calor | 20160005/16 | 2013 | Calor | 105
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termómetro | LACI / INTI | TP / A01 | termómetro de resistencia de platino de 4 terminales | 1 mK |  | semanal | 20°C a 30°C | 2,5 mK | 2021-04-01 | CIPM-MRA | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | Calor | 20160004 (OTI) | 2012 | Calor | 075/12 (OTI) | 2009 | Calor | 017/09 (OTI)
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Termometro digital | APPA / 55 | S/Nº 63109227 | Termocupla incluida | 0.1 | 0.1 | Verificacion de temperatura en liquidos | 0 ºC a 100ºC | 0,1 ºC | 2022-06-06 | Toma de temperaturas en Baños de liquidos en determinaciones acreditadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 222-4228 | 2016 | INTI - Fisica | FM-102-3495 | 2012 | INTI - Fisica | FM-102-2771
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Termometro digital | FLUKE / 52 II | S/Nº 78110064 | Termocupla incluida | 0.1 | 0.1 | Verificacion de temperatura en liquidos | 0 ºC a 100ºC | 0,1 ºC | 2020-06-06 | Toma de temperaturas en Baños de liquidos en determinaciones acreditadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 222-4228 | 2016 | INTI - Fisica | FM-102-3495 | 2012 | INTI - Fisica | FM-102-2882
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Termometro digital | TES /1300 | S/Nº 71000650 | Termocupla incluida | 0.1 | 0.1 | Verificacion de temperatura en liquidos | 0 ºC a 100ºC | 0,1 ºC | 2020-06-06 | Toma de temperaturas en Baños de liquidos en determinaciones acreditadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 222-4228
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia operativa de Metrología y Calidad | Metrología Física | Mecánica y Acústica | Rubén Quille - Interno 6437 - rquille@inti.gob.ar / Alejandro Savarin -Interno 6713 - asavarin@inti.gob.ar | Termómetro | INTI / T15C 1 | TR-15Pt100-L39 | Termómetro digital Pt100 - 15 | 0,01 °C | 0,1 °C | Medición de temperatura ambiente | 15 °C a 25 °C | 0,1ºC | 2021-06-03 | SI | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Termodinamica | PCMA 299 | 2008 | Unidad Técnica Calor | PCMA 044 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Termómetro Testo | Testo / 735 | IM-F014-01 | Termómetro Testo | 0,05°C | 0,2°C | diario | -100° a 200° C | 0,2°C | 22/04/2022 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI Física | 222-4196 | 2016 | INTI Física | 102-3513 | 2014 | INTI - Física | 102-3053
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | TESTO | ILR-Equipo 193 | Instrumento de medición por infrarrojo | 1°C | 4°C | Control de temperatura de muestras-MR-etc. | 0 °C - 25°C | 2,5 °C | 2021-12-01 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Dpto de Termodinamica -Metrologia Fisica | RUT 7100041369 P1 y P2 final | 2017 | Dpto de Termodinamica -Metrologia Fisica | RUT FM 102-3893-Unico | 2015 | Dpto de Termodinamica -Metrologia Fisica | RUT FM 102- 3389-Unico
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Termometro digital | APPA / 55 | S/Nº 63109227 | Termocupla incluida | 0.1 | 0.1 | Verificacion de temperatura en liquidos | 0 ºC a 100ºC | 0,1 ºC | 2022-06-06 | Toma de temperaturas en Baños de liquidos en determinaciones acreditadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 222-4228 | 2016 | INTI - Fisica | FM-102-3495 | 2012 | INTI - Fisica | FM-102-2771
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Termometro digital | FLUKE / 52 II | S/Nº 78110064 | Termocupla incluida | 0.1 | 0.1 | Verificacion de temperatura en liquidos | 0 ºC a 100ºC | 0,1 ºC | 2020-06-06 | Toma de temperaturas en Baños de liquidos en determinaciones acreditadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 222-4228 | 2016 | INTI - Fisica | FM-102-3495 | 2012 | INTI - Fisica | FM-102-2882
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Mecanica y Logistica | Evaluacion de Materiales y Poductos | Ensayos No Destructivos | Daniel Vega , interno 7462 , dvega@inti.gob.ar | Termometro digital | TES /1300 | S/Nº 71000650 | Termocupla incluida | 0.1 | 0.1 | Verificacion de temperatura en liquidos | 0 ºC a 100ºC | 0,1 ºC | 2020-06-06 | Toma de temperaturas en Baños de liquidos en determinaciones acreditadas | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | INTI - Fisica | 222-4228
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | TESTO | ILR-Equipo 193 | Instrumento de medición por infrarrojo | 1°C | 4°C | Control de temperatura de muestras-MR-etc. | 0 °C - 25°C | 2,5 °C | 2021-12-01 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Dpto de Termodinamica -Metrologia Fisica | RUT 7100041369 P1 y P2 final | 2017 | Dpto de Termodinamica -Metrologia Fisica | RUT FM 102-3893-Unico | 2015 | Dpto de Termodinamica -Metrologia Fisica | RUT FM 102- 3389-Unico
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Monitoreo y Control de Procesos Industriales | Juan Carlos Fioretti - 3854072711 - jcfioretti@inti.gob.ar | Termometro | Fluke 1502A | MT-TP-01/B5C003 | Termometro c/PRT fluke 5612 | 0,001 °C |  | Calibraciones termometros | -25 a 150 °C | En<1 | 2023-04-01 |  | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Termodinamica | 7100109619 | 2018 | INTI Rafaela | 105-554 | 2017 | INTI Fisica y Metrologia | 102-3661
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SS | Foresto Industria | Celulosa y Papel | Marcelo Iglesias Interno 6555- int 114 | Termómetro | V&A Instrument/VA6502 | EQ84/AAA-194 | Termometro digital | 0,1°C | accuracy=±(reading. 1%+1°C) | Temperatura de baños y líquidos | (0 a 105)°C | £ 0,2° C | 2021-07-30 | NO | 2021 | 2021-07-30 | DTMF (Física) | Física Temperatura | 7100226958 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Termómetro indicador/sensor pt25 | Isotech / Milli K - Fluke / 5699 | Me088 / 341300.5 - Me074 / 0749 | Patrón (°C) | 0,0001 °C / 0,00001 Ω | 5 mK - 7 mK | Calibración de patrones de trabajo | (-30 a 200) °C | 19 mK | 2022-05-01 | Si | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Termodinámica - SOMCEI | 7100110315/1 | 2019 | Termodinámica - SOMCEI | 4156/1 | 2017 | Termodinámica - SOMCEI | 3872/1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Termómetro indicador/sensor pt25 | Isotech / Milli K - Fluke / 5628 | Me088 / 341300.5 - Me075 / 2500 | Patrón (°C) | 0,0001 °C / 0,00001 Ω | 5 mK - 7 mK | Calibración de patrones de trabajo | (-30 a 200) °C | 20 mK | 2022-05-01 | Si | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Termodinámica - SOMCEI | 7100110315/2 | 2019 | Termodinámica - SOMCEI | 4156/2 | 2017 | Termodinámica - SOMCEI | 3872/2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termohigrómetro | -- | THApMod-001 | Termohigrómetro tipo refrigeración | 0,1 ºC / 1 % | -- | Ensayos de AM balanzas | -10 - 50 ºC |  | -- | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Sensor de temperatura, humedad y presión | -- | THPApMod-002 | Sensor de temperatura, humedad y presión implementado con microcontrolador y sensor asociado | 0,1 ºC / 1 % / 0.01 hPa | -- | Ensayos de AM balanzas | -10 - 50 ºC /0 - 100 %/ 900 - 1300 hPa |  | -- | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | T110ApMod-1/33995790/0521 | Termómetro | 0,1 ºC | -- | Ensayos de AM balanzas | -10 - 50 ºC |  | -- | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | 03 / 33953185/304 | Termómetro | 0.1 °C |  | Determinación de volumen | 5 °C a 40 °C |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | Termodinámica | OTI Calor 111/14 | 2014 | [5 empty] | 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | 33953250/304 | Sensor de temperatura |  |  | calibraciones externas | -20 a 60 °C |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | 20170006 | [6 empty] | 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | 33927739/905 | Sensor de temperatura |  |  | calibraciones externas | -30 a 60 °C |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | 111/14 | [6 empty] | 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Sensor de temperatura, humedad y presión | -- | THPApMod-002 | Sensor de temperatura, humedad y presión implementado con microcontrolador y sensor asociado | 0,1 ºC / 1 % / 0.01 hPa | -- | Ensayos de AM balanzas | -10 - 50 ºC /0 - 100 %/ 900 - 1300 hPa |  | -- | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | T110ApMod-1/33995790/0521 | Termómetro | 0,1 ºC | -- | Ensayos de AM balanzas | -10 - 50 ºC |  | -- | No |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | 03 / 33953185/304 | Termómetro | 0.1 °C |  | Determinación de volumen | 5 °C a 40 °C |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | Termodinámica | OTI Calor 111/14 | 2014 | [5 empty] | 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Estación meteorológica | Daza, WH1150 | EMC-2/MO30278 | Estación meteorológica | 0,1 °C; 0,1 hPa |  | Condiciones ambientales |  |  | 2022-06-01 | Si |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | [7 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | 33953250/304 | Sensor de temperatura |  |  | calibraciones externas | -20 a 60 °C |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | 20170006 | [6 empty] | 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termómetro | Testo 110 | 33927739/905 | Sensor de temperatura |  |  | calibraciones externas | -30 a 60 °C |  | 2020 | Si |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | 111/14 | [6 empty] | 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Termo pozo | Fluke/ 7103 | A79066 | Horno húmedo |  |  | calibraciones internas | -25 a 55 °C |  | 2022-10-01 | SI |  |  | DTMF (Física) | termodinámica | PCC 133 | 2017 | [5 empty] | 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data Logger Heladera | Testo/174-T | 36527554 | Mini registrador de datos de temperatura testo almacena de forma segura hasta 16.000 valores. Incluso con la pila vacía o al cambiarla, los datos de medición almacenados no se pierden. Rango de medición desde -30 hasta 70°C | 0,1 °C | ± 0,5°C | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -30 °C hasta 70°C | 0,2 °C | No hay registro | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA | 2011 | 2011 | Externo | Testo | 12123
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data Logger para cámara fría PURI | Testo/174-T | 36521872 | Mini registrador de datos de temperatura testo almacena de forma segura hasta 16.000 valores. Incluso con la pila vacía o al cambiarla, los datos de medición almacenados no se pierden. Rango de medición desde -30 hasta 70°C | 0,1 °C | ± 0,5°C | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -30 °C hasta 70°C | No hay registro | No hay registro | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA | 2011 | 2011 | Externo | Testo | 12121
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Data Logger para cámara fría CCM | Testo/174-T | 36527242 | Mini registrador de datos de temperatura testo almacena de forma segura hasta 16.000 valores. Incluso con la pila vacía o al cambiarla, los datos de medición almacenados no se pierden. Rango de medición desde -30 hasta 70°C | 0,1 °C | ± 0,5°C | Registro de datos de temperatura para la trazabilidad de todo el material que se guarde en los equipos de enfriamiento. | -30 °C hasta 70°C | 0,2 °C | No hay registro | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA | 2011 | 2011 | Externo | Testo | 12122
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro | Fite | 282/ | termometro liquido en vidrio-varilla | 0,1 °C |  | medir temperatura de muestras | 0°C a 35°C | 0.5 | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | [7 empty] | FQ1 /OA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termometro digital | TFA | 353/ | digital con sensor internoy externo | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | -20/5/25/40/55 |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Matec Mediciones | 2019 | Rafaela | 7100041922 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termometro digital | TFA | 354/ | digital con sensor internoy externo | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | -20/5/25/40/55 |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Matec Mediciones | 2019 | Rafaela | 7100041922 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | termometro digital | TFA | 355/ | digital con sensor internoy externo | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | -20/5/25/40/55 |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Matec Mediciones | 2019 | Rafaela | 7100041922 | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | MFI (plastómetro) | Melt Flow Indexer Atlas MFI2 | MFI-2035 H05 | Temperatura MFI IM-M003 | 0,1 ºC |  | diario | 190/230 ºC | 0,1 ºC | 2022-02-26 | no | 2021 | 2021 | Externo | EDACI (SERVICIO EXTERNO) | Nº 1000996/21 | 2019 | EDACI | Nº 90624/19 | 2018 | EDACI | 81867/18
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6119 | Termómetro | FITE | 50203133/50818 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°C |  | Termómetro de Crióscopo | (-10°C) a 10°C | 0.2 | 2019-12-01 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6122 | Termómetro | FITE | 50201095/521 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetro de uso general | (-10°C) a 60°C | 0.5 | 2021-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 6
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6123 | Termómetro | FITE | 50201096/522 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetro de uso general | (-10°C) a 60°C | 0.5 | 2021-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 7
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6127 | Termómetro | FITE | 50201078 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°C |  | Termómetro de estufa | 0°C a 100°C | 0.2 | 2019-12-01 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 12 | 2017 | INTI Rafaela | 105-520 Parcial 9
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6136 | Termómetro | FITE | 50201088/44449 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | Termómetros de baños termostáticos | (-12°C) a 110°C | 0.2 | 2018-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 5 | 2017 | INTI Rafaela | 105-520 Parcial 7 | 2016 | INTI Rafaela | 105-450 Parcial 06F
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6137 | Termómetro | ALLA-France | 50202096 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetros de baños termostáticos | (-10°C) a 110°C | 0.2 | 2019-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 3 | 2017 | INTI Rafaela | 105-520 Parcial 6 | 2016 | INTI Rafaela | 105-450 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6138 | Termómetro | FITE | 50202098 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetros de baños termostáticos | (-12°C) a 110°C | 0.2 | 2019-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 9
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6139 | Termómetro | FITE | 50203083 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | Termómetros de baños termostáticos | (-10°C) a 110°C | 0.2 | 2019-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 2 | 2017 | INTI Rafaela | 105-500 Parcial 6 | 2016 | INTI Rafaela | RAF-105-425 Parcial 7
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6140 | Termómetro | FITE | 50203091 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°c |  | Termómetros de baños termostáticos | 0°C a 100°C | 0.2 | 2021-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6141 | Termómetro |  | 50203101 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°c |  | Termómetros de baños termostáticos | 0°C a 100°C | 0.2 | 2021-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 10 | 2017 | INTI Rafaela | 105-520 Parcial 8 | 2016 | INTI Rafaela | 105-450 Parcial 1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6142 | Termómetro | FITE | 50203121 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,1°c |  | Termómetros de baños termostáticos | 0°C a 100°C | 0.2 | 2021-12-31 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 11 | 2017 | INTI Rafaela | 105-250 Parcial 5 | 2016 | INTI Rafaela | 105-450 Parcial 5
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | ORLIII/PC | ILR- Equipo 277 | Sensor del Modelo ORL III/PC – Nº de Serie 221217 ). Temperatura: 525ºC ± 25ºC | 1ºC | 2 ºC | Para control de temperatura en Horno mufla (MR-ILR-Equipo 262) | 500-550 ºC |  | 2019 | si | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI San luis | 60-26 parcial2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | ORLIII/PC | ILR- Equipo 277 | Sensor del Modelo ORL III/PC – Nº de Serie 221217 ). Temperatura: 525ºC ± 25ºC | 1ºC | 2 ºC | Para control de temperatura en Horno mufla (MR-ILR-Equipo 262) | 500-550 ºC |  | 2019 | si | 2018 | 2018 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI San luis | 60-26 parcial2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6100 | Termómetro |  | 50201089 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | termómetro de Heladera | (-12°C) a 60°C | 0.2 | 2021-12-24 | Acreditación OAA | 2019 | 2019 | SOR Cuyo (San Luis) | INTI-San Luis | 60-36 Parcial 8
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital (EE76) | TFA | 30.5003 / INTI002028 | Rango -50 a 70 °C | Mínima división 0,1 °C. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2024-08-29 | NO | 2019 | 2019-08-30 | SOR Cuyo (San Luis) | DIAGCCuyo Metrología Industrial INTI SanLuis | INTI San Luis RUT Nº 60-38 - 19 - Parcial 7 | no hay. Puesto en servicio octubre 2019
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro | Fite | I- 283/Nº serie 60211 | termometro liquido en vidrio-varilla | 0,1 °C |  | medir temperatura de muestras | 0°C a 35°C | 0.5 | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021-01-01 | SOR Cuyo (San Luis) | SORCU San Luis | 7100091603 P4 | 2018 | INTI -San Luis | 60-29 P4 |  |  |  | MA/AA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | Fite | 56 | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/4/25/30/35/44 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | San Luis | 71000091603 | 2018 | Rafaela | 105-547 | 2016 | Rafaela | 105-462 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | MIV | 109 | inmersion parcial | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 41,5/44,5 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | San luis | 7100091603 | 2018 | Rafaela | 105-547 | 2016 | Rafaela | 105-462 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | MIV | 110 | inmersion total | 0,5ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/4/25/30/37/44/55 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | San Luis | 7100091603 | 2018 | Rafaela | 105-547 | 2016 | Rafaela | 105-462 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | MIV | 118 | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/4/25/35/44/55 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | SAn Luis | 7100091603 | 2018 | Rafaela | 105-547 | 2016 | Rafaela | 105-462 | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | Fite | 334/47526 | inmersion total | 0,1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/20/30/37/45 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | San Luis | 7100091603 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | PromoLab | 335 | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | -10/0/40/80 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | San Luis | 7100091603 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | PromoLab | 336 | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | -10/0/20/60 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | San Luis | 7100091603 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro varilla | PromoLab | 337 | inmersion total | 1ºC |  | control temperaturas equipos isotérmicos | 0/30/50/70 |  | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021 | SOR Cuyo (San Luis) | san Luis | 7100091603 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro | Fite | I- 44/Nº serie 42479 | termometro liquido en vidrio-varilla | 0,2 °C |  | medir temperatura de muestras | 0°C a 60°C | 0.3 | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021-01-01 | SOR Cuyo (San Luis) | SORCU San Luis | 7100091603 P6 | 2018 | INTI -San Luis | 60-29 P1 | 2017 | INTI Rafaela | 105-521 P3 | LET
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termometro | Fite | I- 46/Nº serie 41458 | termometro liquido en vidrio-varilla | 0,5 °C |  | medir temperatura de muestras | (-10)°C a 110°C | 0.5 | 2022-01-01 | no | 2021 | 2021-01-01 | SOR Cuyo (San Luis) | SORCU San Luis | 7100091603 P7 | 2018 | INTI -San Luis | 60-29 P2 | 2017 | INTI Rafaela | 105-521 P4 | LET
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Full Gauge / TI 33 Ri Plus | SB19 / 32625 01/10 | Termometro Digital con dos sondas NTC | 0,1 °C | 0,1 °C | Medicion de temperatura banco de ensayo de medidores domiciliarios | - 50 a 105 °C | 0,1 °C | 2019-11-20 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0036
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Full Gauge / TI 33 Ri Plus | SB19 / 32898 02/10 | Termometro Digital con dos sondas NTC | 0,1 °C | 0,1 °C | Medicion de temperatura banco de ensayo de medidores domiciliarios | - 50 a 105 °C | 0,1 °C | 2019-11-20 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0036
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B20 | T0 | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-13 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B21 | T1 | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-13 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B22 | T2 | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-13 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B23 | T3 | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-14 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B24 | T4 | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-14 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B25 | T5 | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-14 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B26 | TA | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-15 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Sensor de Temperatura | Dallas Semiconductor / DS18B27 | TB | Sensor de temperatura PT100 | 0,01 °C | 0,05°C | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 0 a 45 °C | 0,05 °C | 2019-08-15 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI - SANTIAGO DEL ESTERO | 062-0025
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527347 | Termómetro digital | ROHS | SA-EM-011 | Termohigrómetro | 0,1°C |  | Lectura de condiciones de ambiente de ensayo | -30°C a +70°C | -- | -- |  | 2018 | 2018 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Santiago del Estero | 45-PZ | -- | -- | -- | -- | -- | --
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527321 | Sonda de temperatura peachimetro | ADWA/AD1000 | SA-FQ-02 | Equipo de mesada para medición de pH, ORP, mV y Temperatura. |  |  | En la determinacion de pH | 20-25 ºC |  | 2022-12-01 |  | 2021 | 2021-12-01 | SOR NOA (Santiago del Estero) | INTI Sgo del Estero | Certificado pendiente | 2019-02-01 | INTI Santiago del Estero | 062-0029
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | Serie 6-8170 | ILR-Equipo 182 | Sensor Temperaturas: 0ºC-5ºC-10ºC | 0,1ºC | 0,6ºC | Control de temperatura en heladera ILR-Equipo 061 | 0ºC-25ºC | 0,2ºC | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT7100102561Parcial2 | 2019 | INTI-Rafaela | RUT7100013523Parcial 3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | serie 6-8172 | ILR-Equipo 183 | Sensor Temperaturas: -22ºC, -20ºC, -18ºC | 0,1ºC | 0,6ºC | Control de temperatura en freezer ILR-Equipo 061 | "-25ºC -0ºC | 0,3ºC | 2022-06-01 | no | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT7100102561Pacial1 | 2019 | INTI-Rafaela | RUT7100013523Parcial4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6099 | Termómetro | FITE | 50201081 | Termómetro de líquido en vidrio | 0,5°C |  | termómetro de Heladera | (-10°C) a 60°C | 0.2 | 2019-10-24 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | INTI-Mar del Plata | 003-1097 Parcial 1
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Operativa de Metrología Científica e Industrial | de Metrología Química | Red de Laboratorios Lácteos | Mariana López Saraví, msaravi@inti.gob.ar, int 6480/6109 | Termómetro | LUFT | 50203087 | Termómetro de líquido en vidrio | 1°C |  | termómetro de Heladera | (-10°C) a 60°C | 0.2 | 2019-10-24 | Acreditación OAA | 2018 | 2018 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | INTI-Mar del Plata | 003-1097 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Termohigrómetro | BOECO - GERMANY Modelo: BOE-331 | ILR - Equipo 245 | Termohigrómetro | 0.01 | ± 1 % | Control de Humedad Ambiental | (25 - 95)% | ≤ 1% | 44774 | NO | 2018 | 43405 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | INTI-Mardel | 003-1100-P1 | 43009 | INTI-Mardel | 003-1085-P4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Termohigrómetro | BOECO - GERMANY Modelo: BOE-331 | ILR - Equipo 245 | Termohigrómetro | 0.01 | ± 1 % | Control de Humedad Ambiental | (25 - 95)% | ≤ 1% | 44774 | NO | 2018 | 43405 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | INTI-Mardel | 003-1100-P1 | 43009 | INTI-Mardel | 003-1085-P4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Termohigrómetro | TME/ Model 302 | 420761139 | Termohigrómetro Digital | 3 dígitos |  | Continuo, en laboratorio |  | La menor conseguible por el laboratorio de calibración | 2016 | NO | 2015 | 2015 |  |  | 3359 1P
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | termohigormetro |  | TH3 | TERMOHIGROMETRO | [5 empty] | 2022-06-23 |  | 2017 | 2017-06-01 |  |  | RUT 20170007
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Termómetro NRG #110S |  | ID N°315 | [6 empty] | 2021 | no | 2018 | 2018-08-01 | [9 empty] | CTC/MA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | - | MR-ILR-Equipo 074 Termómetro de Trabajo 017 | Termómetro(0ºC, 4ºC, 8ºC) para heladeras | 0.2 | 2°C | Para control de temperatura en heladera, baños y estufas | 0-102°C | 1°C | 2022 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 105-618 Parcial 2 | 2016 | 10625 | 105-412 Parcial 2 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | - | MR-ILR-Equipo 074 Termómetro de Trabajo 020 | Termómetro 020 (4ºC, 20 ºC, 40 ºC, 65 ºC y 102ºC) | 0.2 | 2°C | Para control de baños y estufas | 0-102°C | 1°C | 2022 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 105-588 Parcial 5 | - | - | - | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | Alla France | MR- ILR- Equipo 155; Termómetro 08 | Termómetro 08 (0ºC, 102ºC, 110ºC) | 1 ºC | 2 ºC | Para control de tempratura de estufas | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | 2022-02-01 | si | 2019 | 2019 |  | 10625 | 105-588 parcial 2 | 2017 | 10625 | 105-525 parcial 2 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | - | MR-ILR-Equipo 074 Termómetro de Trabajo 017 | Termómetro(0ºC, 4ºC, 8ºC) para heladeras | 0.2 | 2°C | Para control de temperatura en heladera, baños y estufas | 0-102°C | 1°C | 2022 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 105-618 Parcial 2 | 2016 | 10625 | 105-412 Parcial 2 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | - | MR-ILR-Equipo 074 Termómetro de Trabajo 020 | Termómetro 020 (4ºC, 20 ºC, 40 ºC, 65 ºC y 102ºC) | 0.2 | 2°C | Para control de baños y estufas | 0-102°C | 1°C | 2022 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 105-588 Parcial 5 | - | - | - | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | Alla France | MR- ILR- Equipo 155; Termómetro 08 | Termómetro 08 (0ºC, 102ºC, 110ºC) | 1 ºC | 2 ºC | Para control de tempratura de estufas | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | 2022-02-01 | si | 2019 | 2019 |  | 10625 | 105-588 parcial 2 | 2017 | 10625 | 105-525 parcial 2 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | TERMOMETRO | TESTO / 622 | 39500454/912 | ESTACION METEREOLOGICA | 0,1 ºC | 0,4 ºC | Laboratorio de masa | 19,0 ºC - 21,0 ºC | 0,4 ºC |  | CIPM-MRA | 2021 | 2021
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 245; serie 9-4805 | Sensor Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0.1 | 2°C | Para control de temperatura en estufa MR-ILR-Equipo 064 | 0-102°C | ±2°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 6 y F | 2019 | 10647 | 219-7100013523 Parcial 2 | 2018 | 10647 | 062-0024 Parcial3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 174; serie 6-8169 | Sensor Temperaturas: 0ºC-5ºC-10ºC | 0.1 | 2°C | Para control de temperatura en heladera ILR-Equipo 166 | 0-5°C | ±4°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 3 | 2019 | 10647 | 219-7100013523 Parcial 2 | 2018 | 10625 | 105-569 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 291 | Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0.1 | 2°C | Para control de temperatura en estufa MR-ILR-Equipo 120 | 0-102°C | ±2°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 5 | 2019 | 10625 | 7100037470 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 249 serie 9-4804 | Sensor Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0.1 |  | Control de temperatura en estufa ILR-Equipo 103 | 0-102°C | ±2°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 4 | 2019 | 10647 | 213-7100013523 Parcial 5 | 2018 | 10647 | 062-0024 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | Alla France | MR- ILR- Equipo 155; Termómetro 07 | Termómetro 07 (0ºC, 102ºC, 110ºC) | 1 ºC | 2 ºC | Para control de tempratura de muestras y estufas | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | en calibración | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | esperando RUT | 2019 | 10625 | 105-588 parcial1 | 2017 | 10625 | 105-525 parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | Alla France | MR- ILR- Equipo 155; Termómetro 09 | Termómetro 09 (0ºC, 4ºC, 8ºC) | 1 ºC | 2 ºC | Para control de tempratura en heladeras | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | en calibración | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | esperando RUT | 2017 | 10625 | 105-525 parcial 3 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG electrónica | MR- ILR- Equipo 181; serie 6-8185 | SensorTemperaturas: 0ºC-5ºC-10ºC | 0,1 ºC | 2 ºC | Para control de temperatura en heladera MR-ILR-Equipo 153 | 0-10 ºC | 0,2 ºC | 2022-10-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100146814 parcial 1 | 2019 | 10647 | 219-7100010080 Parcial 3 y final | 2018 | 10625 | 105-569 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG electrónica | MR- ILR- Equipo 197; serie 6-8168 | Sensor Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0,1 ºC | 2 ºC | Para control de temperatura en estufa MR-ILR-Equipo 082 | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | 2022-10-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100146814 parcial 2 y final | 2019 | 10647 | 219-7100010080 Parcial 2 | 2018 | INTI Santiago del estero | 062-0024 parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 245; serie 9-4805 | Sensor Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0.1 | 2°C | Para control de temperatura en estufa MR-ILR-Equipo 064 | 0-102°C | ±2°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 6 y F | 2019 | 10647 | 219-7100013523 Parcial 2 | 2018 | 10647 | 062-0024 Parcial3
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 174; serie 6-8169 | Sensor Temperaturas: 0ºC-5ºC-10ºC | 0.1 | 2°C | Para control de temperatura en heladera ILR-Equipo 166 | 0-5°C | ±4°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 3 | 2019 | 10647 | 219-7100013523 Parcial 2 | 2018 | 10625 | 105-569 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 291 | Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0.1 | 2°C | Para control de temperatura en estufa MR-ILR-Equipo 120 | 0-102°C | ±2°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 5 | 2019 | 10625 | 7100037470 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 249 serie 9-4804 | Sensor Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0.1 |  | Control de temperatura en estufa ILR-Equipo 103 | 0-102°C | ±2°C | 2022 | SI | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100102561 Parcial 4 | 2019 | 10647 | 213-7100013523 Parcial 5 | 2018 | 10647 | 062-0024 Parcial 2
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | Alla France | MR- ILR- Equipo 155; Termómetro 07 | Termómetro 07 (0ºC, 102ºC, 110ºC) | 1 ºC | 2 ºC | Para control de tempratura de muestras y estufas | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | en calibración | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | esperando RUT | 2019 | 10625 | 105-588 parcial1 | 2017 | 10625 | 105-525 parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | TERMÓMETRO | Alla France | MR- ILR- Equipo 155; Termómetro 09 | Termómetro 09 (0ºC, 4ºC, 8ºC) | 1 ºC | 2 ºC | Para control de tempratura en heladeras | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | en calibración | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | esperando RUT | 2017 | 10625 | 105-525 parcial 3 | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG electrónica | MR- ILR- Equipo 181; serie 6-8185 | SensorTemperaturas: 0ºC-5ºC-10ºC | 0,1 ºC | 2 ºC | Para control de temperatura en heladera MR-ILR-Equipo 153 | 0-10 ºC | 0,2 ºC | 2022-10-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100146814 parcial 1 | 2019 | 10647 | 219-7100010080 Parcial 3 y final | 2018 | 10625 | 105-569 Parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG electrónica | MR- ILR- Equipo 197; serie 6-8168 | Sensor Temperaturas: 95ºC-102ºC-105ºC | 0,1 ºC | 2 ºC | Para control de temperatura en estufa MR-ILR-Equipo 082 | 0 - 110 ºC | 0,2 ºC | 2022-10-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10625 | 7100146814 parcial 2 y final | 2019 | 10647 | 219-7100010080 Parcial 2 | 2018 | INTI Santiago del estero | 062-0024 parcial 4
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Termometro | Full Gauge / TI 33 Ri Plus | 1761 | Termometro Digital con dos sondas NTC | 0,1 °C | 0,1 °C | Medicion de temperatura banco de ensayo de medidores domiciliarios | 10 a 40 °C | 0,05 °C |  | CIPM-MRA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de temperatura de heladera de medios de cultivo | (-) 20 a 110°C | ± 2 | NUEVO | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de temperatura de heladera de cepas | (-) 20 a 110°C | ± 2 | NUEVO | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de estufa de cultivo 37 ºC | (-) 20 a 110°C | ± 2 | NUEVO | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de estufa de cultivo 28 ºC | (-) 20 a 110°C | ± 2 | NUEVO | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Alla | No posee | de vidrio de alcohol | 1 ºC | no informada | control de temperatura de agua para verificaciones | (-) 20 a 110°C | ± 2 | NUEVO | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | Fite | TV-BI-0003 | de vidrio de mercurio | 1 °C | no informada | control de baño a 72°C | 20 a 150°C | ± 2 | no | no |  | Nunca fue calibrado
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SOQYA | DT Quimico ambiental sustentable | de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas | Mariana Papa, 6022, mpapa@inti.gob.ar | Termómetro | no se sabe | TV-BI-0001 | de vidrio de mercurio | 0,5 °C | no informada | control de cultivos a 30-37°C | (-) 5 a 50°C | ± 1 | no | no |  | Nunca fue calibrado
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | Kònnen | RO TI-01 | Instrumento de laboratorio para medir temperaturas |  |  |  | 0 - 200 °C |  |  | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | kônnen | LOOP TI-03 |  |  |  |  | 0 - 200 °C |  |  | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | Kònnen | LOOP TI-04 |  |  |  |  | 0 - 200 °C |  |  | instalacion critica para vacuna
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima | Para medir temperatura de agua | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Termómetro | CIMPA | Nuova Fima |  | 1 °C |  | Registrar temperaturas | 0 - 50 ° C Entrada: temp.ambiente Salida: entre 8 - 10 °C |  | No hay previas calibraciones/ verificaciones | INVOLUCRADO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNA
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527381 | Termómetro | LUFT/ 265B | ALL235 |  |  |  | Control de T de alimentos y demas | -50°C a 150 °C | [8 empty] | 2019 | INTI Rafaela | 7100031203 | 2018 | INTI Rafaela | 105-580
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527383 | Termometro | Testo/ 925 | ALL239/ 34820690 |  | 0,1 °C | ± 1 digito de lectura | Control de T | -50 °C a 1000°C
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termometro Digital | TESTO/ 830-T2 | ER AT 06/5608312 | Termómetro por infrarrojos para mediciones sin contacto de la temperatura de superficies; El posible la medición por contacto con sonda de temperatura conectable (TP tipo K) | 0,1°C | ±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. (+0,1 hasta +400 °C) ±2 °C o ±2 % del v.m. (-30 hasta 0 °C) (el respectivo valor mayor es el válido) | para medir temperatura de equipos domésticos e industriales sin contacto | de -30 hasta +400 °C | 0,1°C | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Termometro Digital | PCE IBERICA/ T-390 | ER AT 07/H304334 | termometro digital para sondas tipo K, J y Pt100 | Tipo K: 0,1 °C (-100 ... +1000 °C) 1 °C (+1000 ... +1370 °C) Tipo J: 0,1 °C (-100 ... +1000 °C) 1 °C (+1000 ... +1150 °C) Tipo Pt100: 0,1 °C (-200 ... +850 °C) | Tipo K: ± (0,4 % + 1 ºC) Tipo J: ± (0,4 % + 1 ºC) Tipo Pt100: ± (0,4 % + 1 ºC) | para medir temperatura de artefactos domésticos o industriales de aprovech. Térmico de biomasa por diferencia de potencial eléctrico |  |  | calibración inicial | no
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 176 serie 6-8174 | . Temperatura: 525ºC ± 25ºC | 1°C | 2°C | Control de temperatura en Mufla Eléctrica TERMOQUAR AKE (MR-ILR-Equipo 071) | 0-550°C | ±25°C
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | SENSOR | CCG Electrónica | ILR- Equipo 176 serie 6-8174 | . Temperatura: 525ºC ± 25ºC | 1°C | 2°C | Control de temperatura en Mufla Eléctrica TERMOQUAR AKE (MR-ILR-Equipo 071) | 0-550°C | ±25°C
Temperatura y Humedad | Termómetros y sensores de temperatura | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Termómetro digital (EE77) | TFA | 30.5003 / INTI002029 | Rango -50 a 70 °C | Mínima división 0,1 °C. |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2024-08-29 | NO | 2019 | 2019-08-30 | SOR Cuyo (San Luis) | DIAGCCuyo Metrología Industrial INTI SanLuis | INTI San Luis RUT Nº 60-38 - 19 - Parcial 8 y Final
Temperatura y Humedad | Termopares | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Termopar tipo S | No declarado | L1-T-193 |  | 0,1ºC |  |  | 200 a 1000ºC |  | 2021-05-24 |  | 2019 | 2019-05-24 | DT Centro Occidental (Córdoba) | Inti Córdoba | 015-2689-Único | 2017-02-23 | Inti Córdoba | 015-2561-Único | 2015-02-24 | Inti Córdoba | CO-015-2479-Único
Temperatura y Humedad | Termopares | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Multímetro + Termocupla K | Agilent Technologies 3440 a | U3 + TR3 y TR4 | Multímetro + 2 termocuplas K | 6 ½ dígitos | 0,01°C = 0,004 Ω | Utilizado para calibración de termómetros digitales | 0°C a 200°C | 0,01°C = 0,004 Ω | 2020-09-01 | Sí | 2014 | 2014 | DTMF (Física) | Física | 102-3213 | 2008 | Física | 102-2109 | 2006 | Física | 1695
Temperatura y Humedad | Termopares | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termocuplas | Guidline | 44713 | Termocupla |  |  | SI |  |  | 2018 | No | 2017 | 2017 | DTMF (Física) | Calor | OTI 132 | 2014 | Calor | OTI 118 | 2010 | Calor | OTI 27
Temperatura y Humedad | Termopares | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726557 | Termopar | Termocupla SCHWYZ SCTC-S300 | Termocupla TC03 64571 | Termopar |  |  | Medición de temperatura inicial y entrepasadas en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 ºC | 0 ºC ± 2 ºC 100 ºC ±3 ºC 200 ºC ±3 ºC 400 ºC ±4 ºC | 2022-05-02 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-05-02 | DTMF (Física) | SOMCEI Depto. De Termodinámica | RUT 222-4195 | 2017-09-21 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3852 | 2015-07-13 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3339
Temperatura y Humedad | Termopares | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726558 | Termómetro digital con termopar | Termómetro SCHWYZ SC-134 | Termómetro 10018788 | Indicador digital de temperatura | 0,1 ºC |  | Medición de temperatura inicial y entrepasadas en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 ºC | 0 ºC ± 2 ºC 100 ºC ±3 ºC 200 ºC ±3 ºC 400 ºC ±4 ºC | 2022-05-01 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-05-02 | DTMF (Física) | SOMCEI Depto. De Termodinámica | RUT 222-4195 | 2017-09-21 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3852 | 2015-07-13 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3339
Temperatura y Humedad | Termopares | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726557 | Termopar | Termocupla SCHWYZ SCTC-S300 | Termocupla TC03 64571 | Termopar |  |  | Medición de temperatura inicial y entrepasadas en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 ºC | 0 ºC ± 2 ºC 100 ºC ±3 ºC 200 ºC ±3 ºC 400 ºC ±4 ºC | 2022-05-02 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-05-02 | DTMF (Física) | SOMCEI Depto. De Termodinámica | RUT 222-4195 | 2017-09-21 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3852 | 2015-07-13 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3339
Temperatura y Humedad | Termopares | Sub Gerencia Operativa de Servicios Industriales | Mecanica y Logistica | Departamento de Soldaduras | Marcelo Crespo interno 6517, celular 1168726558 | Termómetro digital con termopar | Termómetro SCHWYZ SC-134 | Termómetro 10018788 | Indicador digital de temperatura | 0,1 ºC |  | Medición de temperatura inicial y entrepasadas en pruebas a soldadura | 0 hasta 400 ºC | 0 ºC ± 2 ºC 100 ºC ±3 ºC 200 ºC ±3 ºC 400 ºC ±4 ºC | 2022-05-01 | NO. Pero incluido en auditorias IRAM/IAS U 500-138 | 2019 | 2019-05-02 | DTMF (Física) | SOMCEI Depto. De Termodinámica | RUT 222-4195 | 2017-09-21 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3852 | 2015-07-13 | INTI-Fisica UT Calor | RUT 102-3339
Temperatura y Humedad | Termopares | SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL PAMPEANA | DIRECCION TECNICA REGIONAL BUENOS AIRES | SERVICIOS ANALITICOS PAMPEANA | Lic. M. Carolina Spath, 223 4802801 interno 316, mspath@inti.gob.ar | Conjunto indicador-Termopar R | FLUKE / 1529 - FLUKE / 5649-25C | Me098 /B9C213 - Me094 /5174 | Patrón de trabajo en alta temperatura | (0,01 a 0,001) °C | (±0,1 a ± 0,3) °C | Calibración de termómetros en alta temperatura | 200 °C a 600 °C | 0,15 °C (según manual) | No posee Cal. | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | TRP | INTI | TR 07 lab | TERMORRESISTENCIA |  |  | TEMP AMB/BAÑO | 20-25 °C |  | ? |  | 2012 | 2012 | DTMF (Física) | CALOR | OTI-CALOR 73/12 PARCIAL1
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | TRP | INTI | RES-1 | TERMORRESISTENCIA |  |  | TEMP AMB/BAÑO | 20-25 °C |  | ? |  | 2012 | 2012 | DTMF (Física) | CALOR | OTI-CALOR 73/12 PARCIAL2
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | TRP | INTI | rtd - a | TERMORRESISTENCIA |  |  | TEMP AMB/BAÑO | 20-25 °C |  | ? |  | 2012 | 2012 | DTMF (Física) | CALOR | OTI-CALOR 73/12 PARCIAL3
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOEYE | Energia y TICs | Microelectrónica Aplicada | ggomez@inti.gob.ar | Termoresistencia | Fluke 5627A | 420736155 | Termoresistencia | NA | NA | Calibracion | Todos | Minima especificada | Vencido | NO | 2016 | 2016-09-01 | DTMF (Física) | Fisica | 102-3586 | 2012-09-01 | Fisica | FM-102-2834 | 2008-06-30 | Burns Engineering
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-010 | Termo-resistencia 15cm vaina | 0,1 ºC | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | 2019-12-12 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4116 |  | Por mudanza no encontramos informe físico |  | - | Por mudanza no encontramos informe físico | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-011 | Termo-resistencia 15cm vaina | 0,1 ºC | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | 2019-12-12 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4116 |  | Por mudanza no encontramos informe físico |  | - | Por mudanza no encontramos informe físico | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-012 | Termo-resistencia 15cm vaina | 0,1 ºC | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | 2019-12-12 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4116 |  | Por mudanza no encontramos informe físico |  | - | Por mudanza no encontramos informe físico | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-013 | Termo-resistencia 30cm vaina | 0,1 ºC | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | 2019-12-12 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4116 |  | Por mudanza no encontramos informe físico |  | - | Por mudanza no encontramos informe físico | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-004 | Termo-resistencia 30cm vaina | 0,1 ºC | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | 2019-12-12 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4116 |  | Por mudanza no encontramos informe físico |  | - | Por mudanza no encontramos informe físico | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-ambiente | Termo-resistencia 15cm vaina | 0,1 ºC | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | 2019-12-12 | - | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología | 102-4116 |  | Por mudanza no encontramos informe físico |  | - | Por mudanza no encontramos informe físico | -
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-008 | Termo-resistencia 30cm vaina | - | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | - | - |  |  |  | Nunca se calibró
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Termo-resistencia | - | ST-014 | Termo-resistencia 30cm vaina | - | - | Diario | 10-90ºC | 0,1K | - | - |  |  |  | Nunca se calibró
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termorresistencia | - | TR2 | Pt100 |  |  |  | (18 - 30) ºC |  | 2019-04-01 |  | 2016 | 2016-04-01 | DTMF (Física) | UT Calor | 20160013 P2
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termorresistencia | - | TR1 | Pt100 |  |  |  | (18 - 30) ºC |  | 2019-04-01 |  | 2016 | 2016-04-01 | DTMF (Física) | UT Calor | 20160013 P1
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termorresistencia | - | TRP5 LPC | Pt100 |  |  |  | (18 - 30) ºC |  | 2020-04-01 |  | 2017 | 2017-04-01 | DTMF (Física) | UT Calor | 20170003 P1
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termorresistencia | - | TRP6 LPC | Pt100 |  |  |  | (18 - 30) ºC |  | 2020-04-01 |  | 2017 | 2017-04-01 | DTMF (Física) | UT Calor | 20170003 P2
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Puente Tinsley + 3 sensores PT100 | Tinsley |  | Puente resistivo con 3 PT100 | 0,001 °C |  | Medición temperatura de bloque patrón y ambiente | 19-21 °C | 0,01 °C | 2022-08-01 | CIPM-MRA | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Termodinámica | 7100012607 | 2016 | Calor | 2016006 | 2013 | Calor | 100/13
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termorresistencia | Rosemount | 162CE/3799 | SPRT |  |  |  | (18 - 30) ºC |  | 2026-11-01 |  | 2021 | 2021-11-01 | DTMF (Física) | Termodinámica | 7100156980 | 2016-02-01 | UT Calor | 20160002
Temperatura y Humedad | Termorresistencias | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Termorresistencia | Tinsley | 5187SA/235997 | SPRT |  |  |  | (18 - 30) ºC |  | 2026-11-01 |  | 2021 | 2021-11-01 | DTMF (Física) | Termodinámica | 7100156980 | 2016-02-01 | UT Calor | 20160001
Tiempo y Frecuencia | Contadores | SOMCEI | DTMF | Electricidad - Radio Frecuencia y Microondas | pedro vallendor | Contador | HP 5352B
Tiempo y Frecuencia | Contadores | SOMCEI | DTMF | Electricidad - Radio Frecuencia y Microondas | pedro vallendor | Contador | HP 53132A
Tiempo y Frecuencia | Contadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Contador | arduino | - |  |  |  | calibraciones externas | 50 a 1700 s |  | 2022-06-01 | Si |  |  | DTMF (Física) | optica | OTI102-ELECTRICIDAD 329/18 | 2018 | [5 empty] | 5
Tiempo y Frecuencia | Contadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Contador | arduino | - |  |  |  | calibraciones externas | 50 a 1700 s |  | 2022-06-01 | Si |  |  | DTMF (Física) | optica | OTI102-ELECTRICIDAD 329/18 | 2018 | [5 empty] | 5
Tiempo y Frecuencia | Contadores | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Contador de frecuencia | Bosstek NY 3100 P | F-NY3100P-AM/14191 | Contador de frecuencia | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 50 Hz |  | 2021-09-24 | No | 2019 | 2019-09-25 | DTMF (Física) | Electricidad | RUT 7100020332 | [6 empty] | 2
Tiempo y Frecuencia | Contadores | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Contador de frecuencia | Bosstek NY 3100 P | F-NY3100P-AM/14191 | Contador de frecuencia | -- | -- | Ensayos de AM balanzas | 50 Hz |  | 2021-09-24 | No | 2019 | 2019-09-25 | DTMF (Física) | Electricidad | RUT 7100020332 | [6 empty] | 2
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Cronometro | CASIO /HS-5A | E-407 | Cronometro |  |  | SI |  |  | 2019 | No | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | Electricidad | PCE 904 | 2003 | Tiempo y frecuencia | OTI 339 | 1999 | Tiempo y frecuencia | OTI 18
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Cronometro | CASIO /HS-5B | E-407 | Cronometro |  |  | SI |  |  | 2019 | No | 2015 | 2015 | DTMF (Física) | Electricidad | PCE 905
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | Electrónica y Energía | Dirección Técnica de Electrónica | Departamento de Seguridad de Productos Electrónicos | amendez@inti.gob.ar | Cronómetro | CASIO HS-80TW | 420736173 |  | 0,001s | ±30s/mes | Uso en ensayos | ---- | La adecuada para la exactitud | VENCIDO | Sí | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | INTI - Metrologia Fisica | 7100086780 | 2019 | INTI - Metrologia Fisica Diego Luna | 102-4254 | 2018 | INTI - Metrologia Fisica Diego Luna | 102-4030
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | SOMCeI | MF |  | aquindt@inti.gob.ar; ldilillo@inti.gob.ar | Cronometro | Casio/HS-30W | CRQ01 | Cronometro digital | 0.01 s |  | Calibraciones Interno y externo |  | 0.1s /dia |  | Si | 2017 | 2022-07-01 | DTMF (Física) | Electricidad | 312-UT Electr | 2017 | [5 empty] | 5
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Cronometro | Q & Q | CR-LA-02 | Cronometro Digital | s/100 |  | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 60 m | 2 s | 2019-11-06 | CIPM-MRA | 2018 | 2018
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Cronometro | LEMON / Sport Timer | 112292418 | Cronometro Digital | s/100 |  | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 60 m | 2 s | 2019-11-09 | CIPM-MRA | 2018 | 2018
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Cronometro | LEMON / Sport Timer | 112292518 | Cronometro Digital | s/100 |  | Laboratorio de Medidores Domiciliarios de agua | 0 a 4 m | 2 s | 2019-11-09 | CIPM-MRA | 2018 | 2018
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Cronómetro Q&Q HS-45 |  | ID N°314 | [7 empty] | no | [11 empty] | CTC/MA
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | SOEYE |  | DCEM | Luciano Sebastián Blas, 4724-6200 int:7373, lblas@inti.gob.ar | Cronómetro digital | Longacre/ 100 | No posee aún |  | 7 dígitos |  | Ensayos de EMC |  | La menor conseguible por el laboratorio de calibración |  | NO |  | No posee |  |  | no
Tiempo y Frecuencia | Cronómetros | SOMCEI | MF | FV | slupo@inti.gob.ar | Cronometro | Casio/HS-30W | CRQ01 | Cronometro digital | 0.01 s |  | Calibraciones Interno y externo |  | 0.1s /dia |  | Si | 2017 | 2022-07-01 | DTMF (Física) | Electricidad | 312-UT Electr | 2017 | [5 empty] | 5
Volumen y Flujo | Anemómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Anemómetro Thies 1st Class |  | ID N°316 | [6 empty] | 2020 | no | 2018 | 2018-04-01 | [9 empty] | CTC/MA
Volumen y Flujo | Anemómetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Anemómetro Thies 1st Class |  | ID N°317 | [6 empty] | 2020 | no | 2018 | 2018-04-01 | [9 empty] | CTC/MA
Volumen y Flujo | Anemómetros | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Anemómetro Digital PCE | PCE IBERICA/PCE-007 | ER AT 05/15080309 | equipo conectado a una sonda de rueda alada | Velocidad del aire 0,01 m/s T° del aire 0,2 °C Caudal volumétrico del aire 0,001 - 100 (según campo de medición) | Velocidad del aire ±3 % ±0,1 (igual para todas las unidades) Temperatura ±1 °C | para medir caudal de aire en equipos de aprovechamiento térmico de BCS | 0,3-45 m/s; 0-45°C | Velocidad del aire ±3 % ±0,1 (igual para todas las unidades) Temperatura ±1 °C | calibración inicial | no
Volumen y Flujo | Buretas | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | bureta | ND/25 ml | material de vidrio | bureta de vidrio de 25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | para medir volumen de AgNO3 0.01 N en titulacion | 0,2-25 ml | 0,1 ml | no posee | no
Volumen y Flujo | Buretas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527332 | bureta de 10 ml | Classco |  |  | 0,05 ml |  | determinacion de dureza total |  |  | -
Volumen y Flujo | Caudalímetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Caudalimetro | TSI-UDESTANDING-ACCELERATED | LA0007/ | Medidor de Caudal tde aire ipo másico | 0.1 | 0.2 | Verificación de Etilómetros | 8 a 24 l/min | 0.2 | 2021-11-01 | no | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | Física y Metrología-Lab. Caudalimetria | ´FM-102-4032 | 2016 | Física y Metrología-Lab. Caudalimetria | 1023536 | - | - | - | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Volumen y Flujo | Caudalímetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Caudalimetro | TSI-UDESTANDING-ACCELERATED | LA0008/ | Medidor de Caudal tde aire ipo másico | 0.1 | 0.2 | Verificación de Etilómetros | 8 a 24 l/min | 0.2 | 2021-05-01 | no | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | Física y Metrología-Lab. Caudalimetria | 222-4222-Único | 2016 | Física y Metrología-Lab. Caudalimetria | 1023536 | - | - | - | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Volumen y Flujo | Caudalímetros | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Caudalimetro | TSI-UDESTANDING-ACCELERATED | LA0006/ | Medidor de Caudal tde aire tipo másico | 0.1 | 0.2 | Verificación de Etilómetros | 8 a 24 l/min | 0.2 | 2022-04-01 | no | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Física y Metrología-Lab. Caudalimetria | 7100048446-Único | 2016 | Física y Metrología-Lab. Caudalimetria | 1023536 | - | - | - | Laboratorio Etilómetros-Comodoro Rivadavia
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | Krohne | C13502394 | Optiflux KC1100 C (electromagnético) | 0.21% | - | Diario | 2-10l/min | <2% | 2020-02-14 | - | 2019 | 2019 | SOEYM (Energia) | Energía | 14-2243 | - | Por mudanza no encontramos informe físico | - | - | - | -
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro | Bunket | RO FE-01 | Instrumento de medición para la medición de caudal |  |  |  | 16 l/min |  |  | instalacion critica para vacuna
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro | Bunket | OR FE-03 |  |  |  |  | 6 a 8 l/min |  |  | instalacion critica para vacuna
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro | Bunket | OR FE-02 |  |  |  |  | 23 a 25 l/min |  |  | instalacion critica para vacuna
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro de concentrado | Micro-flo | EDI FS-02 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa Areas de Conocimiento | Biotecnologia | Calidad para UT bioprocesos y bioanalitica | mmelfi@inti.gob.ar | Caudalímetro electrolito | Micro-flo | EDI FS-01 | [7 empty] | instalacion critica para vacuna
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-03 | Turbina 0,5-18 lpm | - | - | Diario | 0,5-8lpm | <2% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró | - | - | - | - | - | - | -
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-02 | Turbina 0,5-8 lpm | - | - | Diario | 0,5-8lpm | <2% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró | - | - | - | - | - | - | -
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-01 | Turbina 3-30 lpm | - | - | Diario | 3-30lpm | <2% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró | - | - | - | - | - | - | -
Volumen y Flujo | Caudalímetros | Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad |  | Departamento de Generacion de la Energía DGE | vzapico@inti.gob.ar | Caudalímetro | ODIN | 1301-00 | Turbina 3-30 lpm | - | - | Diario | 3-30lpm | <2% | - | - |  | - |  | Nunca se calibró | - | - | - | - | - | - | -
Volumen y Flujo | Flotámetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Flotametros(acetileno) | Bruno Schillig/MB60V | 17577 | Flotametros(acetileno) | 0,25l/m | 5% | ensayos | 1.63 l/min; 3,26 l/min | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-05-27 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Matías Robasso) | 222-4204 | 2017-11-26 | INTI-Física y Metrología | 102-3884
Volumen y Flujo | Flotámetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Flotametros(etileno) | Bruno Schillig/MB60V | 17578 | Flotametros(etileno) | 0,20 l/m | 5% | ensayos | 1,74 l/min | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-05-27 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Matías Robasso) | 222-4204 | 2017-11-26 | INTI-Física y Metrología | 102-3884
Volumen y Flujo | Flotámetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Flotametros(hidrogeno) | Bruno Schillig/MB60V | 17576 | Flotametros(hidrogeno) | 1l/m | 5% | ensayos | 9 l/min; 7,59 l/min; 11,74 l/min | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-05-27 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Matías Robasso) | 222-4204 | 2017-11-25 | INTI-Física y Metrología | 102-3884
Volumen y Flujo | Flotámetros | SOEYE | Electrónica | Seguridad de Productos Electrónicos | Christian Seralvo - 4724 6499 - sseralvo@inti.gob.ar | Flotametros(aire) | Bruno Schillig/MB60V | 17575 | Flotametros(aire) | 1l/m | 5% | ensayos | 20 l/min | adecuada para la exactitud declarada | vencido | no | 2019 | 2019-05-27 | DTMF (Física) | INTI-Física y Metrología(Matías Robasso) | 222-4204 | 2017-11-26 | INTI-Física y Metrología | 102-3884
Volumen y Flujo | Flotámetros | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | probeta vidrio 100 ml (ss totales) Efluentes | Glassco/graduada vidrio | Nº2 | probeta | 1 ml | 99.91 | solidos totales | 0-100 ml | clase A 0,5 | 2022-07-01 |  | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Departamento de mecanica y acustica | 7100107977 | 2019 | INTI FISICA | 4137
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P100 -01 | Probeta 100 ml | 1 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 100 ml | 0,5 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P1 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P 4 final | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P250 -01 | Probeta 250 ml | 2 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 250 ml | 2 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P2 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P 1 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P2
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P500 -02 | Probeta 500 ml | 5 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 500 ml | 2 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P3 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P2 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P3
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P500 -03 | Probeta 500 ml | 0,1 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 500 ml | 2 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P4 final | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P 3 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P4-Final |  | Única calibración
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | ILR-Equipo 062 (CR-M200-13) | Matraz de 200 ml | ---- | 0,3mL | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos |  | 0,20mL | 2022-04-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT 216-617Parcial 2 | 2016 | INTI-Rafaela | RUT 105-417Parcial 1 |  |  |  |  | Única calibración
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | ILR-Equipo 062 (CR-M200-14) | Matraz de 200 ml | ---- | 0,3mL | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos |  | 0,20mL | 2022-04-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT 216-617Parcial 3 | 2016 | INTI-Rafaela | RUT 105-417Parcial 2 |  |  |  |  | El número de inventario coincide con el del termohigrómetro: 420736150 (fué cambiado con el valor que corresponde a la esfera) | Tiene calibración en 2019, pero no encuentro el documento (MATIAS)
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | ILR-Equipo 062 (CR-B10-01) | Microbureta | 0,02mL | 0,04mL | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 0-10mL | 0,02mL | 2022-04-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT216-617Parcial 1 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-555Parcial 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P100 -01 | Probeta 100 ml | 1 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 100 ml | 0,5 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P1 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P 4 final | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P250 -01 | Probeta 250 ml | 2 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 250 ml | 2 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P2 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P 1 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P2
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P500 -02 | Probeta 500 ml | 5 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 500 ml | 2 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P3 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P2 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P3
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | MB –P500 -03 | Probeta 500 ml | 0,1 ml | 2% | Garantizar el volumen para la preparacion de medios de cultivo y diluyentes | Hasta 500 ml | 2 ml | 2020-07-01 | SI | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Rafaela | RUT 216-7100010100 P4 final | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-564 P 3 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT 105-497 P4-Final
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | ILR-Equipo 062 (CR-M200-13) | Matraz de 200 ml | ---- | 0,3mL | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos |  | 0,20mL | 2022-04-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT 216-617Parcial 2 | 2016 | INTI-Rafaela | RUT 105-417Parcial 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | ILR-Equipo 062 (CR-M200-14) | Matraz de 200 ml | ---- | 0,3mL | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos |  | 0,20mL | 2022-04-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT 216-617Parcial 3 | 2016 | INTI-Rafaela | RUT 105-417Parcial 2
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | ILR-Equipo 062 (CR-B10-01) | Microbureta | 0,02mL | 0,04mL | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 0-10mL | 0,02mL | 2022-04-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dpto de Tec. Aplicadas a Sistemas de medición.SORC-Rafaela | RUT216-617Parcial 1 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-555Parcial 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Patron de Volumen | Lonetti / AI500INTI | AI500 001 | Patron volumetrico de acero inoxidable | 10 ml | 5 ml | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 500 l +/- 1 l | 3 ml | 2019-02-26 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 102-3687 | [7 empty] | Única calibración
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Patron de Volumen | Lonetti / AI20INTI | AI20 100 | Patron volumetrico de acero inoxidable | 5 ml | 2,5 ml | Banco de ensayos para aprobacion de modelo medidores de agua | 20 l +/- 1 l | 1 ml | 2019-11-14 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 106-529 | 2017 | INTI-ROSARIO | 106-480
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Patron de Volumen | Lonetti / AI-100 INTI | AL-100-35 | Patron volumetrico de acero inoxidable | 20 ml | 10 ml | Banco de ensayo de medidores de agua domiciliarios | 100l +/- 1l | 5 ml | 2019-12-04 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 106-529 | 2017 | INTI-ROSARIO | 106-480
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Diego Caniza - 03875719169 - dcaniza@inti.gob.ar | Patron de Volumen | Lonetti / AI-20 INTI | AI-20 INTI | Patron volumetrico de acero inoxidable | 20 ml | 10 ml | Banco de ensayo de medidores de agua domiciliarios | 20l +/- 1 l | 5 ml | 2019-03-05 | CIPM-MRA | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | INTI - FISICA Y METROLOGIA | 102-3687
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P02-02 | Boll pipeta 2 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos |  |  |  |  | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P02-02 | Boll pipeta 2 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos |  |  |  |  | 2021 | 2021 | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P02-07 | Boll pipeta 2 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P02-07 | Boll pipeta 2 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P10-20 | Boll pipeta 10 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P10-20 | Boll pipeta 10 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P10-26 | Boll pipeta 10 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P10-26 | Boll pipeta 10 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P25-18 | Boll pipeta 25 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P25-18 | Boll pipeta 25 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P25-25 | Boll pipeta 25 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-P25-25 | Boll pipeta 25 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-M100-41 | Matraz de 100 ml |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-M100-41 | Matraz de 100 ml |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-M100-47 | Matraz de 100 ml |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO |  | CR-M100-47 | Matraz de 100 ml |  |  | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | [6 empty] | SOR NOA (Santiago del Estero) | Dpto monitoreo CPI NOA
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-01 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-02 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 2
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-03 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 3
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-04 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 4
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-05 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 5
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-06 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 6
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-07 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-560 P 6
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-08 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-560 P 7
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | BRAND | FQ-M100-09 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-560 P 8 y F
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-01 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 5
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-02 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 6
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P1-01 | Pipeta 1 ml | 0,01 ml |  | Control de volumen en ensayos | 1 ml | 0,008 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P1-03 | Pipeta 1 ml | 0,01 ml |  | Control de volumen en ensayos | 1 ml | 0,008 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 3
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P1-04 | Pipeta 1 ml | 0,01 ml |  | Control de volumen en ensayos | 1 ml | 0,008 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 4
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-PR100-01 | Probeta 100 ml | 1 ml |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml |  | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 7 y F
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-01 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-02 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 2
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-03 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 3
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-04 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 4
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-05 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 5
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-06 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 6
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-07 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-560 P 6
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-M100-08 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-560 P 7
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | BRAND | FQ-M100-09 | Matraz 100 ml |  |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml | 0,10 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-560 P 8 y F
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-01 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 5
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-02 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 6
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P1-01 | Pipeta 1 ml | 0,01 ml |  | Control de volumen en ensayos | 1 ml | 0,008 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 1
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P1-03 | Pipeta 1 ml | 0,01 ml |  | Control de volumen en ensayos | 1 ml | 0,008 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 3
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P1-04 | Pipeta 1 ml | 0,01 ml |  | Control de volumen en ensayos | 1 ml | 0,008 ml | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-548 P 4
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | Glassco | FQ-PR100-01 | Probeta 100 ml | 1 ml |  | Control de volumen en ensayos | 100 ml |  | 2022 | No | 2018 | 2018 |  | 10625 | 105-549 P 7 y F
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | BRAND Titrette | ILR- Equipo 220 Nº serie 11M93179 | Bureta digital 50 ml | 0.01 | 0.05 | Factorizar soluciones | 0-50 ml | ±0,1 ml | 2022 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 216-7100010086 | 2018 | 10625 | 105-565 | 2017 | 10625 | 105-492 Parcial 5 y F
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | BRAND Titrette | ILR- Equipo 220 Nº serie 11M93179 | Bureta digital 50 ml | 0.01 | 0.05 | Factorizar soluciones | 0-50 ml | ±0,1 ml | 2022 | SI | 2019 | 2019 |  | 10625 | 216-7100010086 | 2018 | 10625 | 105-565 | 2017 | 10625 | 105-492 Parcial 5 y F
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | ILR- Equipo 280 | Microbureta tipo BANG de 10 ml al 1/50 macho de PTFE | 0.02 | 0.4 | Factorizar soluciones | 0-10 ml | ± 0,02 | 2022 | No | 2020 | 2020 |  | 10625 | 216-7100046550 | 2019 | 10625 | 105-613 | - | - | -
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | ILR- Equipo 280 | Microbureta tipo BANG de 10 ml al 1/50 macho de PTFE | 0.02 | 0.4 | Factorizar soluciones | 0-10 ml | ± 0,02 | 2022 | No | 2020 | 2020 |  | 10625 | 216-7100046550 | 2019 | 10625 | 105-613 | - | - | -
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-04 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | No
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P10-01 | Boll Pipeta 10 ml (SIMPLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 10 ml | 0,02 ml | 2022 | No
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P10-02 | Boll Pipeta 10 ml (SIMPLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 10 ml | 0,02 ml | 2022 | No
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P20-04 | Boll pipeta 20 ml (DOBLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 20 ml | 0,03 ml | 2022 | No
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P10-01 | Boll Pipeta 10 ml (SIMPLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 10 ml | 0,02 ml | 2022 | No
Volumen y Flujo | Material de vidrio sin especificar | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MATERIAL DE VIDRIO | IVA | FQ-P10-02 | Boll Pipeta 10 ml (SIMPLE AFORO) |  |  | Control de volumen en ensayos | 10 ml | 0,02 ml | 2022 | No
Volumen y Flujo | Matraces | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527333 | Matraz aforado 1000 ml | Glassco | SA-MV-08 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI ROSARIO | 106-514-P6 y final
Volumen y Flujo | Matraces | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527334 | Matraz aforado 100 ml | Glassco | SA-MV-09 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI ROSARIO | 106-514-P4
Volumen y Flujo | Matraces | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527335 | Matraz aforado 50 ml | GLASSCO | SA-MV-10 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI ROSARIO | 106-514-P3
Volumen y Flujo | Matraces | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527336 | Matraz aforado 25 ml | GLASSCO | SA-MV-11 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI ROSARIO | 106-514-P2
Volumen y Flujo | Matraces | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527337 | Matraz aforado 250 ml | GLASSCO | SA-MV-12 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI ROSARIO | 106-514-P5
Volumen y Flujo | Matraces | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527338 | Matraz aforado 5 ml | GLASSCO | SA-MV-13 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI ROSARIO | 106-514-P1
Volumen y Flujo | Matraces | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | matraz aforado con certificado | IVA/1000 ml | Nro lote XXX | matraz de vidrio con certificado 1000 ml | 1000 ml | 0,400 ml | para preparar soluciones patrones | total | 0,400 ml | calibración inicial | no
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 4 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 5 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 6 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 7 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 8 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 9 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 10 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 11 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 12 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | IVA | 13 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | HLALAB | 14 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,25 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 500 ml | PYREX MEXICO | 15 | Matraz Aforado de Capacidad 500 ml | N/A | 0,20 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 250 ml | HLALAB | 11 | Matraz Aforado de Capacidad 250 ml | N/A | 0,15 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 250 ml | HLALAB | 12 | Matraz Aforado de Capacidad 250 ml | N/A | 0,15 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 100 ml | HLALAB | 16 | Matraz Aforado de Capacidad 100 ml | N/A | 0,10 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | Matraces | Subgerencia Operativa Construcciones e Infraestructura | Dirección Técnica Tecnología del Hormigón y Aglomerantes | Desempeño y Control de Aglomerantes | ekober@inti.gob.ar; rhiga@inti.gob.ar | Matraz x 100 ml | HLALAB | 17 | Matraz Aforado de Capacidad 100 ml | N/A | 0,10 ml | Preparación de Soluciones | N/A | Menor a Tolerancia | Es primer Calibración | Sí | [11 empty] | Es primer Calibración
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Micropipeta automática (ME38) | Eppendorf | 2892308 | Rango 100 μl a 1000 μl |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2018-12-13 | NO | 2017 | 2017-12-13 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº105-541 Parcial 2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Micropipeta automática (ME39) | Eppendorf | 2894568 | Rango 100 μl a 1000 μl con resolución 1 μl | Resolución 1 μl |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | 2018-12-13 | NO | 2017 | 2017-12-13 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | RUT Nº105-541 Parcial 1
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527327 | Micropipeta automática | GLASSCO | SA-MV-01 / 364898 |  | 5 µl |  | preparacion de soluciones y estandares | 100-1000 microlitros |  | 2020-07-25 |  | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI RAFAELA | 105-573-P6 y final
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527328 | Micropipeta automatica | HUAWEI | SA-MV-02 / 144069 |  | 0,2 µl |  | preparacion de soluciones y estandares | 20-200 microlitros |  | 2020-07-25 |  | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI RAFAELA | 105-573-P5
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527329 | Micropipeta automatica | DRAGONLAB | SA-MV-03/FP22109 |  | 0,5 µl |  | preparacion de soluciones y estandares | 2-20 microlitros |  | 2020-07-25 |  | 2018 | 2018 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI RAFAELA | 105-573 P4
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | EPPENDORF RESEARCH PLUS | ILR - Equipo 252 (S/N: R-45134-F) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,001 mL | ± 1,60 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. |  | ≤ 0,60 µL | 43586 | NO | 2018 | 43221 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-558 | 42948 | INTI-Rafaela | 105-508-P1
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Eppendorf | 327/4344789 | automatica a pistón volumen variable | 0,2 ul |  | siembra y diluciones | 20 uL a 200 uL |  | 2020-07-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 216-7100014078 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Eppendorf | 329/4186259 | automatica a pistón volumen variable | 1uL |  | siembra y diluciones | 100uL a 1000uL |  | 2020-07-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Rafaela | 216-7100014078 | NA |  |  | NA |  |  | MICRO /LV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta | GILSON | 116/ |  |  |  |  | 100-1000 micro litros | +- 0.8micro litros | 2019-08-01 | no | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rafaela | 216-7100014078 | 2018 | externo |  | 2016 | externo |  | Croma/GV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BOECO GERMANY | ILR-Equipo 039 | Pipeta automática 100 – 1000 ul | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | 7 μl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | 216-7100021330 P1 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-582 parcial 1 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 516-04
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 140 | Pipeta automática digital 20 - 200 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 98 μl - 102 μl | ±1 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 5 y final | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P3 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P3
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 141 | Pipeta automática digital 100 - 1000 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | ± 5 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 2 | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P4 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P6
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 142 | Pipeta automática digital 100 - 1000 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | ± 5 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 3 | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P5 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P7 Final
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 162 | Pipeta automática digital 20 - 200 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 98 μl - 102 μl | ± 1 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 4 | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P6 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Macrobureta de vidrio | EVERGLASS | ILR - Equipo 282 | Macrobureta de vidrio de 50 mL, cuello recto, robinete de PTFE. | 0,1 mL | ± 0,1 mL | Macro-volumetrías. | (0 - 50) mL | 1/3 Ex | 44652 | NO | 2019 | ab-2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BOECO GERMANY | ILR-Equipo 039 | Pipeta automática 100 – 1000 ul | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | 7 μl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | 216-7100021330 P1 | 2018 | INTI-Rafaela | RUT 105-582 parcial 1 | 2017 | INTI-Rafaela | RUT105 516-04
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 140 | Pipeta automática digital 20 - 200 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 98 μl - 102 μl | ±1 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 5 y final | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P3 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P3
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 141 | Pipeta automática digital 100 - 1000 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | ± 5 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 2 | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P4 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P6
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 142 | Pipeta automática digital 100 - 1000 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | ± 5 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 3 | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P5 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P7 Final
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 162 | Pipeta automática digital 20 - 200 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 98 μl - 102 μl | ± 1 µl | 2020-09-01 | si | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI-Direccion Tecnica Litoral Dpto de tecnologia aplicadas a Sistemas de Medicion -Sede Rafaela | RUT 216 7100021330 P 4 | 2018 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 582 P6 | 2017 | INTI-RAFAELA | RUT RAF 105 516 P2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | BOECO | ILR - Equipo 204 (N/S: 12514640) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,1 µL | ±0,8% | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (0,5 - 10,0) µL | ≤1,5% | 43922 | NO | 2019 | 43556 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-SF | 43160 | INTI Rafaela | 105-553-P4 | 42826 | INTI Rafaela | 105-483-P5
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | GILSON | ILR - Equipo 205 (N/S: HE-22972) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,02 µL | ± 0,20 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (2,0 - 20) µL | ≤ 0,10 µL | 43922 | NO | 2019 | 43556 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P4 | 43160 | INTI Rafaela | 105-553-P5 | 42826 | INTI Rafaela | 105-483-P6
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | GILSON | ILR - Equipo 206 (S/N: HM-26443) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,2 µL | ± 1,60 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (20 - 200) µL | ≤ 0,60 µL | 43922 | NO | 2019 | 43556 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P3 | 43160 | INTI Rafaela | 105-553-P6 | 42826 | INTI Rafaela | 105-483-P7
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | GILSON | ILR - Equipo 207 (S/N: HG-26757) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 2,0 µL | ± 8,0 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (100 - 1000) µL | ≤ 3,0 µL | 43922 | NO | 2019 | 43709 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición | 216-7100021314 | 43344 | INTI Rafaela | 15-582-P7 | 42979 | INTI Rafaela | 105-516-P1
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Microbureta de vidrio | IVA (tipo Bang) | ILR - Equipo 235 (S/N: T-040106) | Microbureta de vidrio, cuello de cisne, de 10 mL, con robinete de PTFE. | 0,02 mL | ± 0,02 mL | Micro-volumetrías. | (0 - 10) mL | 1/3 Ex | 44652 | NO | 2019 | 43556 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P1
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Macrobureta de vidrio | EVERGLASS | ILR - Equipo 282 | Macrobureta de vidrio de 50 mL, cuello recto, robinete de PTFE. | 0,1 mL | ± 0,1 mL | Macro-volumetrías. | (0 - 50) mL | 1/3 Ex | 44652 | NO | 2019 | ab-2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | BOECO | ILR - Equipo 204 (N/S: 12514640) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,1 µL | ±0,8% | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (0,5 - 10,0) µL | ≤1,5% | 43922 | NO |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-SF | 43160 | INTI Rafaela | 105-553-P4 | 42826 | INTI Rafaela | 105-483-P5
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | GILSON | ILR - Equipo 205 (N/S: HE-22972) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,02 µL | ± 0,20 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (2,0 - 20) µL | ≤ 0,10 µL | 43922 | NO |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P4 | 43160 | INTI Rafaela | 105-553-P5 | 42826 | INTI Rafaela | 105-483-P6
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | GILSON | ILR - Equipo 206 (S/N: HM-26443) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,2 µL | ± 1,60 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (20 - 200) µL | ≤ 0,60 µL | 43922 | NO |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P3 | 43160 | INTI Rafaela | 105-553-P6 | 42826 | INTI Rafaela | 105-483-P7
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | GILSON | ILR - Equipo 207 (S/N: HG-26757) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 2,0 µL | ± 8,0 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. | (100 - 1000) µL | ≤ 3,0 µL | 43922 | NO |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición | 216-7100021314 | 43344 | INTI Rafaela | 15-582-P7 | 42979 | INTI Rafaela | 105-516-P1
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Microbureta de vidrio | IVA (tipo Bang) | ILR - Equipo 235 (S/N: T-040106) | Microbureta de vidrio, cuello de cisne, de 10 mL, con robinete de PTFE. | 0,02 mL | ± 0,02 mL | Micro-volumetrías. | (0 - 10) mL | 1/3 Ex | 44652 | NO |  |  | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-622-P1
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 50 ul |  |  | ensayos |  |  | 2021-01-01 | no | 2016 | 2016 | DTMF (Física) | Fisica | 3445/2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 50 ul |  |  | ensayos |  |  | 2021-01-01 | no | 2018 | 2018-04-01 | DTMF (Física) | Fisica | 3939/2
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Eppendorf | 328/4367569 | automatica a pistón volumen variable | 0.02 |  | reactivos | 2 uL a 20 uL |  | 2022-10-18 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Akribis | 2019 | Rafaela | 216-7100014078 | NA |  |  | MICRO /LV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BioHit | 69/ 8087095 | automatica a pistón volumen variable | 1ul |  | siembra y diluciones | 100uL a 1000uL |  | 2022-10-18 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Akribis | 2018 | Rafaela | 105-578 | 2016 | externo | Akribis | MICRO /LV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Brand | 286/10N60132 | automatica a pistón volumen variable | 0,1ul |  | siembra y diluciones | 10 a 100ul |  | 2022-10-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo | Akribis | 2019 | Rafaela | 216-7100014078 | 2018 | Rafaela | 105-606 | MICRO /LV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta | BOECO | 114/ |  |  |  |  | 10-100 micro litros | +- 0.8 microlitros | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo |  | 2018 | Inti Rafaela | 105-578 parcial 1 | 2017 | externo |  | Croma/GV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta | BOECO | 115/ |  |  |  |  | 100-1000 micro litros | +-8 micro litros | 2022-11-01 | no | 2021 | 2021 | Externo | externo |  | 2018 | Inti Rafaela | 105-606 parcial 3 | 2017 | externo |  | Croma/GV
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BOECO GERMANY | ILR-Equipo 300 | Pipeta automática digital 20 - 200 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 98 μl - 102 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 301 | Pipeta automática digital 100-1000 μl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 302 | Pipeta automática digital 100-1000 μl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 303 | Pipeta automática digital 500-5000 μl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 4900 μl - 5100 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BOECO GERMANY | ILR-Equipo 300 | Pipeta automática digital 20 - 200 µl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 98 μl - 102 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 301 | Pipeta automática digital 100-1000 μl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 302 | Pipeta automática digital 100-1000 μl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 980 μl - 1020 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | TRANSFERPETTE | ILR-Equipo 303 | Pipeta automática digital 500-5000 μl | 0,1°C | 0.8% | Garantizar el volumen de inoculo | 4900 μl - 5100 μl | 1 µl | 2023-12-01 | si | 2021 | 2021 | SOR Pampeana (Mar del Plata) | Laboratorio de Metrología Departamento de Servicios Analíticos Pampeana Subgerencia Operativa Regional Pampeana | RUT 7100153786
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Marca: BOECO | ILR- Equipo 304; Nº serie: OB1111808 | Rango de volumen: 20-200 ul Nº de catálogo: BOE9610220 | 1µl | 3% (20µl) ; 1,5%(100µl); 1%(200µl) | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 20-200µl | 1µl | 2022-12-01 |  | 2021 | Dic-21 en proceso
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Marca: BRAND | ILR-Equipo 305; Nº serie: 20L77795 | Rango de volumen: 100-1000 ul Nº de catálogo: 705880 | 1µl | 2%(100µl); 1%(500µl); 0,8%(1000µl) | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 100-1000µl | 1µl | 2022-12-01 |  | 2021 | Dic-21 en proceso
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Marca BRAND Transferpette | ILR-Equipo 306; Nº de serie: 20L77811 | Micropipeta de 100 a 1000 µl | 1 µl |  | Dispensar micro volúmenes | 100-1000 µl | 5 µl | en calibración | No | 2021 | en calibración |  | 10653 | - | - | - | - | - | - | -
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BOECO | MR- ILR- Equipo 287 Serie NF995736 | Micropipeta automática de volumen variable de 0.5-10 µl | 0,1 µL |  | Ensayo Cél. Somáticas por método de referencia | 10 µL |  | 2022-12-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | 7100161374 | 2019 | 10625 | 216-7100044642
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BRAND transferpette | ILR- Equipo 307 Serie 20M93258 | Micropipeta automática de volumen variable de 0.5-10 µl | 0,1 µL |  | Ensayo Cél. Somáticas por método de referencia | 10 µL |  | 2022-12-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | 7100161374
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Marca: BOECO | ILR- Equipo 304; Nº serie: OB1111808 | Rango de volumen: 20-200 ul Nº de catálogo: BOE9610220 | 1µl | 3% (20µl) ; 1,5%(100µl); 1%(200µl) | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 20-200µl | 1µl | 2022-12-01 |  | 2021 | Dic-21 en proceso
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Marca: BRAND | ILR-Equipo 305; Nº serie: 20L77795 | Rango de volumen: 100-1000 ul Nº de catálogo: 705880 | 1µl | 2%(100µl); 1%(500µl); 0,8%(1000µl) | Medida de volúmen en Laboratorio de Micronutrientes y Aditivos | 100-1000µl | 1µl | 2022-12-01 |  | 2021 | Dic-21 en proceso
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | Marca BRAND Transferpette | ILR-Equipo 306; Nº de serie: 20L77811 | Micropipeta de 100 a 1000 µl | 1 µl |  | Dispensar micro volúmenes | 100-1000 µl | 5 µl | en calibración | No | 2021 | en calibración |  | 10653 | - | - | - | - | - | - | -
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BOECO | MR- ILR- Equipo 287 Serie NF995736 | Micropipeta automática de volumen variable de 0.5-10 µl | 0,1 µL |  | Ensayo Cél. Somáticas por método de referencia | 10 µL |  | 2022-12-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | 7100161374 | 2019 | 10625 | 216-7100044642
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | MICROPIPETA | BRAND transferpette | ILR- Equipo 307 Serie 20M93258 | Micropipeta automática de volumen variable de 0.5-10 µl | 0,1 µL |  | Ensayo Cél. Somáticas por método de referencia | 10 µL |  | 2022-12-01 | si | 2021 | 2021 |  | 10653 | 7100161374
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 10 ul |  |  | ensayos |  |  | 2021-01-01 | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 10 ul |  |  | ensayos |  |  | 2021-01-01 | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 100 ul |  |  | ensayos |  |  |  | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 250 ul |  |  | ensayos |  |  |  | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | microjeringa | hamilton | a determinar | 1000 ul |  |  | ensayos |  |  |  | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Socorex |  | INTI 003294 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2022 |  |  |  | 100-1000 ul |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Socorex |  | INTI 003293 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2023 |  |  |  | 20-200 ul |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Biohit |  | INTI 003295 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2024 |  |  |  | 20-200 ul |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Biohit |  | INTI 003296 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2025 |  |  |  | 100-1000 ul |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Drummond 100 ul |  | INTI 003298 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2026 |  |  |  | 100 ul |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta Ependorf modelo Research Plus | Ependorf | INTI003297 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2029 |  |  |  | 500-5000 uL |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORPAT | Patagonia Norte | Servicios Analiticos industriales | ltejada@inti.gob.ar | Micropipeta vol Regul. 841-100/200 ul SOCOREX | SOCOREX | INTI003292 | sin datos en general , era de uso de INTA, pasa a INTI en 2030 |  |  |  | 200 uL |  |  | no | [11 empty] | Guerrico/ OA
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Micropipeta Single Channel | HTL /discovery confort DV 1000 | ER LB 23/540460226 | micropipeta 100-1000 ul con tornillo seteador de volumen, y display analógico de 4 dígitos | 1 00ul | Min 100± 1.6(%A) 500± 0.7 Max 1000± 0.6 ± 0.4(%P) ± 0.2 ± 0.15 | para medir volumen de muestras en laboratorio de cromatografia de BC | 100-1000 ul | 2% | calibración inicial | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Micropipeta Single Channel | HTL /discovery confort DV 100 | ER LB 24/540440446 | micropipeta 10-100 ul con tornillo seteador de volumen, y display analógico de 4 dígitos | 10 ul | Min 10 ± 1.6 (%A) 50 ± 0.8 Max 100 ± 0.8 ± 0.8 (%P) ± 0.24 ± 0.2 | para medir volumen de muestras en laboratorio de cromatografia de BC | 10-100 ul | 2% | calibración inicial | no
Volumen y Flujo | MIcropipetas, microjeringas, microburetas | SORNOA | INDUSTRIAS EMERGENTES | ENERGIAS RENOVABLES NOA | FLORENCIA PERALTA, 3814228410, fperalta@inti.gob.ar | Micropipeta Single Channel | HTL /discovery confort DV 20 | ER LB 25/440430568 | micropipeta 2-20 ul con tornillo seteador de volumen, y display analógico de 4 dígitos | 2 ul | Min 2 ± 3.0 (A%) 10 ± 1.0 Max 20 ± 0.8 ± 1.5 (%P) ± 0.5 ± 0.3 | para medir volumen de muestras en laboratorio de cromatografia de BC | 2-20 ul | 2% | calibración inicial | no
Volumen y Flujo | Patrones de capacidad | S.O. Regional Centro | Centro Litoral - Sede Rafaela | Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro | Nicolás Imvinkelried (nimvinkelried@inti.gob.ar) / Darío López (olopez@inti.gob.ar) | Medida de Capacidad Patrón de trabajo de 100 L | Lonetti | L1-V-370 |  | 0,02 L | 0,06 L | Volumetria |  | 0,02 L | 2018-07-12 |  | 2016 | 2016-07-12 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Inti Rosario | RUT N° 106-412 Único | 2015-06-06 | Inti Rosario | ROS-106-293-Único
Volumen y Flujo | Patrones de capacidad | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | PATRON DE CAPACIDAD | LONETTI / AL-20 INTI | 16 | PATRON DE CAPACIDAD | 20 ml | 10 ml | patrones fijos - surtidores | 20 l -+ 200 ml | 6.6667 | 2021-10-18 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Volumen y Flujo | Patrones de capacidad | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | PATRON DE CAPACIDAD | LONETTI / AL-20 INTI | 17 | PATRON DE CAPACIDAD | 20 ml | 10 ml | patrones fijos - surtidores | 20 l -+ 200 ml | 6.6667 | 2021-10-18 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Volumen y Flujo | Patrones de capacidad | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | PATRON DE CAPACIDAD | INOXCAL -CLH / 20-L | 089/03 | PATRON DE CAPACIDAD | 10 ml | 5 ml | patrones mano - surtidores | 20 l -+ 200 ml | 3.3333 | 2021-10-14 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Volumen y Flujo | Patrones de capacidad | Metrologia y Calidad | Direccion de Metrología Legal | DEPARTAMENTO DE CONTROL METROLOGICO - ZONA NORTE | Pedro Horacio Contreras - 0387-5367497 - pcontreras@inti.gob.ar | PATRON DE CAPACIDAD | INOXCAL -CLH / 20-L | 091/03 | PATRON DE CAPACIDAD | 10 ml | 5 ml | patrones mano - surtidores | 20 l -+ 200 ml | 3.3333 | 2021-10-14 | CIPM-MRA | 2021 | 2021 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | Dep. de Tec. Aplicadas a Sist. de Medición | 7100146474
Volumen y Flujo | Pipetas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pipeta automática | Nichiryo / Nichipet EX | LMI-PA-001 | Medición Volumétrica | [7 empty] | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-460 Parcial N° 1 | 2011 | INTI Rafaela | RAF-105-155-Parcial N° 6
Volumen y Flujo | Pipetas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pipeta automática | Nichiryo / Nichipet EX | LMI-PA-002 | Medición Volumétrica | [7 empty] | 2016 | 2016 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-460 Parcial N° 2 | 2011 | INTI Rafaela | RAF-105-155-Parcial N° 7 y Final
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pipeta automática | Eppendorf | MIC-04 / 4147038 | Volumen variable | 1 µl |  | Preparación de soluciones | 100-1000 µl | -- | 2019 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-544 | 2015 | INTI Rafaela | 105-377 | 2013 | INTI Rafaela | 105-263
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pipeta automática | Eppendorf | MIC-08 / 215709 | Volumen variable | 1 µl |  | Preparación de soluciones | 100-1000 µl | -- | 2019 | SI - Auditado por Cruzadas | 2017 | 2017 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-544 | 2015 | INTI Rafaela | 105-377 | -- | -- | --
Volumen y Flujo | Pipetas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527330 | Pipeta doble aforo 25 ml | IVA | SA-MV-06 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI RAFAELA | 105-573-P2
Volumen y Flujo | Pipetas | NEA | DT OESTE - SORNEA | Servicios analiticos NEA | Silvia Zambon 379 4469478 snzambon@inti.gob.ar / Emilio Scozzina scozzina@inti.gob.ar - 3624527331 | Pipeta doble aforo 50 ml | IVA | SA-MC-07 |  |  | Clase A | preparacion de soluciones y estandares |  |  | 2020-08-01 |  | 2018 | 2018-08-01 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI RAFAELA | 105-573-P3
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Macropipeta automática | EPPENDORF RESEARCH PLUS | ILR - Equipo 251 (S/N: H36907-G) | Macro-pipeta automática, de pistón, volumen variable. | 0,001 mL | ± 0,6 % | Medición de pequeños y medianos volúmenes (hasta 5 mL) de soluciones acuosas. | (100 - 1000) µL | ≤0,15 % | 43647 | NO | 2018 | 43282 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-571 | 42948 | INTI-Rafaela | 105-508-P2yF
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Micropipeta automática | EPPENDORF RESEARCH PLUS | ILR - Equipo 252 (S/N: R-45134-F) | Micro-pipeta automática de pistón de volumen variable. | 0,001 mL | ± 1,60 µL | Medición de pequeños volúmenes de soluciones acuosas. |  | ≤ 0,60 µL | 43586 | NO | 2018 | 43221 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-558 | 42948 | INTI-Rafaela | 105-508-P1
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos |  | Dpto de Valorización de Subproductos | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Macropipeta automática | EPPENDORF RESEARCH PLUS | ILR - Equipo 251 (S/N: H36907-G) | Macro-pipeta automática, de pistón, volumen variable. | 0,001 mL | ± 0,6 % | Medición de pequeños y medianos volúmenes (hasta 5 mL) de soluciones acuosas. | (100 - 1000) µL | ≤0,15 % | 43647 | NO | 2018 | 43282 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-571 | 42948 | INTI-Rafaela | 105-508-P2yF
Volumen y Flujo | Pipetas | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | San Luis | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Pipeta automática | VITLAB / | LMI-PA-003 | Medición Volumétrica | [7 empty] | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 216-619 Parcial 1 | 2016 | INTi Rafaela
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pipeta automática | Eppendorf | MIC-03 / 2158199 | Volumen variable | 1 µl |  | Preparación de soluciones | 100-1000 µl | -- | 2021 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-612 | 2016 | INTI Rafaela | 105-466 | 2014 | INTI Rafaela | 105-323
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pipeta automática | Eppendorf | MIC-06 / J33405C | Volumen variable | 1 µl |  | Preparación de soluciones | 100-1000 µl | -- | 2021 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-612 | 2016 | INTI Rafaela | 105-466 | 2014 | INTI Rafaela | 105-328
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Región Centro | Dirección Técnica Centro Litoral - Direcciión Técnica Centro Occidental | Dto. Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro - Dto. Química Analítica y Residuos Urbanos Centro | Mayra Prado - mprado@inti.gob.ar | Pipeta automática | Eppendorf | MIC-07 / M28806B | Volumen variable | 5 µl |  | Preparación de soluciones | 500-5000 µl | -- | 2021 | SI - Auditado por Cruzadas | 2019 | 2019 | DT Centro Litoral (Rafaela-Rosario) | INTI Rafaela | 105-612 | 2016 | INTI Rafaela | 105-466 | 2014 | INTI Rafaela | 105-328
Volumen y Flujo | Pipetas | SOQyA | Servicios Tecnológicos y Analíticos | Compuestos y Productos Inorgánicos | Sandra Amore, 47246200 interno 7312, samore@inti.gob.ar | pipeta vidrio simple aforo, 20 ml. Efluentes | Glassco/simple aforo clase AS | N5/07.16 | pipeta vidrio simple aforo | 20ml | 20.01 | titulaciones patrones | 20 ml | Clase AS tolerancia 0,03 | 2022-09-01 |  | 2021 | 2021 | DTMF (Física) | Departamento de mecanica y acustica | 7100107977
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PIPETA | Marca CAPP | MR- ILR- Equipo 192 | Pipeta automática - 500 µl | 10 µL |  | Ensayo Cél. Somáticas por Nucleocounter | 500 µL | 10 µL | 2020-04-01 | no | 2019 | 2019 |  | 10625 | 216-621 parcial 1 | 2018 | 10625 | 105-553 parcial 3 | 2017 | 10625 | 105-483 parcial 3
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PIPETA | Marca CAPP | MR- ILR- Equipo 192 | Pipeta automática - 500 µl | 10 µL |  | Ensayo Cél. Somáticas por Nucleocounter | 500 µL | 10 µL | 2020-04-01 | no | 2019 | 2019 |  | 10625 | 216-621 parcial 1 | 2018 | 10625 | 105-553 parcial 3 | 2017 | 10625 | 105-483 parcial 3
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PIPETA | CAPP | ILR- Equipo 309 | Pipeta automática de volumen variable de 1-5 ml | 1 ml |  | Ensayo punto de congelación por método de referencia | 2,5 ml |  |  | no | 2021 | en calibración por primera vez |  | 10653
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | PIPETA | CAPP | ILR- Equipo 309 | Pipeta automática de volumen variable de 1-5 ml | 1 ml |  | Ensayo punto de congelación por método de referencia | 2,5 ml |  |  | no | 2021 | en calibración por primera vez |  | 10653
Volumen y Flujo | Pipetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pipeta automaticaEppendorf |  | a identificar | V variable 0,5-5 ml |  |  | ensayos |  |  | --- | no
Volumen y Flujo | Pipetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pipeta automaticaEppendorf |  | a identificar | V variable 0,5-5 ml |  |  | ensayos |  |  | --- | no
Volumen y Flujo | Pipetas | SOQYA | SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ANALITICOS | COMPUESTOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS | Jimena Etcheverry, interno 5343,metcheverry@inti.gob.ar o Tomás Castañeda, interno , tcastaneda@inti.gob.ar | pipeta automaticaEppendorf |  | a identificar | V variable 0,1-1000 ul |  |  | ensayos |  |  | --- | no
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228417 | Pipeta Automática Autoclavable 100-1000 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM174AC0001611 | - | 5 µl | 99.98% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 100-1000 µl | 2.5% | No calibrado/Calibración Inicial | no
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228418 | Pipeta Automática Autoclavable 2-20 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM168AA0003828 | - | 0,5 µl | 99.46% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 2-20 µl | 2.5% | No calibrado/Calibración Inicial | no
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228419 | Pipeta Automática Autoclavable 10-100 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM172AB0000077 | - | 1 µl | 99.43% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 10-100 µl | 2.5% | No calibrado/Calibración Inicial | no
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228420 | Pipeta Automática Autoclavable 0,5-10 µl | Dragon Lab /Micropette Plus | YM168AA0003220 | - | 0,1 µl | 99.07% | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 0,5-10 µl | 2.5% | No calibrado/Calibración Inicial | no
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228421 | Pipeta Automática Autoclavable 1000-5000 ul | Dragon Lab /Micropette Plus | YM20CAL0029273 | - | 50 µl |  | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 1000-5000 ul | 2.5% | No calibrado/Calibración Inicial | no
Volumen y Flujo | Pipetas | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228422 | Pipeta Automática 1000-10000 ul | Labquest/C3 | OI521884 | - | 100 µl |  | Medición de volumenes en ensayos Microbiológicos | 1000-10000ul | 2.5%
Volumen y Flujo | Rotámetros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Rotámetro | Bruno Schilling | 14082 | Rotámetro EQ-M005-01 Nº14082 | 5 ml/min |  | diario | 40 a 60 ml/min | 3 ml/min | 10/05/2020 (Fuera de servicio) | sí | 2018 | 2018 | DTMF (Física) | S.O Metrología Científica e Industrial (Matías Robasso) | FM-102-3958 | 2012 | Fisica y Metrologia | 2877 | 2011 | Bruno Schillig S.A. | Orden Serv. Nº 0001-00023787 | CALIBRAR EN 5 PUNTOS (
Volumen y Flujo | Rotámetros | SOSS | Plásticos | Desempeño y Tecnologías | Pablo Rocci , Email procci@inti.gob.ar y Maria Cristina Inocenti ; Email: minocenti@inti.gob.ar | Rotámetro | Bruno Schilling | 16146 | Rotámetro EQ-M001-06 Nº 16146 | 5 ml/min |  | diario | 40 a 60 ml/min | 3,5 ml/min | 18/12/2021 (Fuera de servicio) | sí | 2019 | 2019 | DTMF (Física) | S.O Metrología Científica e Industrial (Matías Robasso) | 7100039991 | 2017 | Fisica y Metrologia | FM-R102-3889 | 2016 | Fisica y Metrologia | N° 102 3613 | CALIBRAR EN 5 PUNTOS
Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | SORCU Subgerencia Operativa Cuyo | Dirección Técnica de Alimentos | Departamento de Servicios Analíticos | María del Valle Bertolo - (0261) 496 0702 / 0400 / 1840 - mbertolo@inti.gob.ar | Alcohómetro Centesimal clase II etanol % vol 20°C (EE79) | ARTESANIA INTEGRAL DEL VIDRIO | 2015 | 10 a 20% vol. |  |  | Ensayos analíticos en alimentos |  |  | frecuencia: 5 años | NO |  | planificada para febrero 2021 con Laura de la Asuncion. Recepcion equipo 2019, postergada por pandemia | DTMF (Física)
Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | Subgerencia Operativa Regional NOA | Agroindustrias NOA | Ingenieria Agroalimentaria NOA | Marcos David Bravo - mbravo@inti.gob.ar - 0385 4371622 Jorgelina Diaz - jdiaz@inti.gob.ar - 0385 4371622 Andrés Serra - aserra@inti.gob.ar - 0381- 4228416 | Dispensador Automático de Volúmenes | Dragon Lab / DispenseMate Plus | YO16AAA0002515 | - | 0,5 ml |  | Fraccionamiento de medios de cultivo | 2,5 - 25 ml | 2.5% | No calibrado/Calibración Inicial | no
Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Vaso aluminio | n/a | n/a | Parte de dispositivo para medición de peso hectolítrico | n/a | n/a | Medición de peso hectolítrico | 410-420 ml | n/a | Nunca se calibró | No
Volumen y Flujo | Volumen y flujo otros | Subgerencia Operativa de Metrología Científica e Industrial | Dirección Técnica de Metrología Química | Dpto de Laboratorios de Referencia en Alimentos, Dpto de Materiales de Referencia | Yanina Noseda; Teléfono: 03492 440607; ynoseda@inti.gob.ar | Vaso aluminio | n/a | n/a | Parte de dispositivo para medición de peso hectolítrico | n/a | n/a | Medición de peso hectolítrico | 410-420 ml | n/a | Nunca se calibró | No
Formulas:
Vencimiento de la calibracion actual (9) = IF([Año]<>"",[Año]+(365*5),"")
Vencimiento de la calibracion actual (9) = [Año]+(365*2)
Note on H644: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: verificar porfa
Note on J784: Luis Miguel Sosa: Perfil Térmico en los siguientes puntos: a) (115 ± 1) °C Tiempo: 15 minutos b) (121 ± 2) °C Tiempo: 15 minutos
Note on J791: Luis Miguel Sosa: Perfil Térmico en los siguientes puntos: (a) (47 ± 1) °C Tiempo: 24 h (b) (44,5 ± 1) °C Tiempo: 24 h
Note on J857: Luis Miguel Sosa: Perfil Térmico en los siguientes puntos: a) (30 ± 1) °C Tiempo: 24 h b) (36 ± 1) °C Tiempo: 24 h c) (45 ± 1) °C Tiempo: no especificado
Note on J858: Luis Miguel Sosa: Perfil Térmico en los siguientes puntos: (a) (30 ± 1) °C Tiempo: 24 h (b) (36 ± 1) °C Tiempo: 24 h
Note on J859: Luis Miguel Sosa: Perfil Térmico en los siguientes puntos: (a) (180 ± 1) °C Tiempo: 4 h (b) (105 ± 1) °C Tiempo: 4 h (c) (130 ± 1) °C Tiempo: 4 h
Note on J877: Luis Miguel Sosa: Perfil Térmico en los siguientes puntos: (a) (21 ± 1) °C Tiempo: 24 h (b) (36 ± 1) °C Tiempo: 24 h
Note on J1518: Luis Miguel Sosa: Puntos a Calibrar: (100, 500, 1000) µl
Note on J1519: Luis Miguel Sosa: Puntos a Calibrar: (20, 100, 200) µl
Note on J1527: Luis Miguel Sosa: Puntos a Calibrar: (1, 5, 10) µl